## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MOBILI ODONTOLOGIJOS SISTEMA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas: Mobili odontologijos sistema.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Pirkimu perkama pilna darbui reikalinga komplektacija, kurios sudedamosios dalys ir jų detalūs parametrai, kiekiai nurodyti Priede Nr. 1.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologijos sistema | 2 vnt. |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Techniniai parametrai nurodyti Priede Nr. 1 (teikiant pasiūlymą, privaloma užpildyti).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai žemiau nurodytu adresu.

  - Pristatymo adresas (-ai): Pramonės pr. 31, Kaunas.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas Prekių perdavimo–priėmimo aktas / krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo–priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame detalizuotos Prekės.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Mobilios odontologijos sistemos techniniai parametrai.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

MOBILIOS ODONTOLOGIJOS SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą.

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu, gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

4. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus. Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi. Nurodytus dokumentus Tiekėjas privalo pateikti kartu su pristatomomis Prekėmis Sutarties vykdymo metu.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6. Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

7. Kartu su Prekėmis pristatymo metu pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijas, CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą ar sertifikatą, medicinos priemonės pasą.

9. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Tiekėjas kartu su pristatomomis Prekėmis turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Priemonės (Įrangos) parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili gydytojo instrumentų sistema (konsolė) (nurodyti gamintoją ir modelį) |  |  |
| 1.1. | Gydytojo instrumentų konsolė sumontuota dėžėje kartu su nusiurbimo sistema ir kompresoriumi | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.2. | Gydytojo instrumentų konsolės komplektacija | Rankovė nusiurbimui – 1 vnt., švirkštas oras-vanduo - 1 vnt., rankovė elektriniam mikrovarikliui – 1 vnt., rankovė skaleriui – 1 vnt.; rankovė (modulis) sodapūtei, suderintas su gydytojo instrumentų konsole – 1 vnt. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.3. | Gydytojo instrumentų konsolės dėžė: - Lagamino tipo, su kietu korpusu. - Pritaikyta transportuoti gydytojo instrumentų konsolės įrangą. - Dėžės talpa ir vidaus išdėstymas turi užtikrinti saugų visų konsolės priedų ir instrumentų supakavimą bei apsaugą transportavimo metu. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.4. | Gydytojo instrumentų konsolės svoris ≤20 kg | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.5. | Vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.6. | Siurbimo srautas ne mažiau 90l/min | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.7. | Integruota siurbimo sistema su surinkimo indu ir su apsauga nuo perpildymo | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.8. | Integruotos švaraus vandens sistemos indo talpa | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.9. | Kojinis valdymo pedalas | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.10. | Darbinis slėgis ne mažiau nei 3 bar su galimybe reguliuoti | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.11. | Komplektacijoje turi būti transportavimo daiktadėžė, turinti rankeną ir ne mažiau kaip 2 ratukus patogiam pervežimui. Daiktadėžę turi galėti transportuoti ir saugiai pernešti vienas darbuotojas. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2. | Elektrinis mikrovariklis |  |  |
| 2.1. | Mikrovariklio tipas | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su LED pašvietimu arba lygiaverčiu | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2.2. | Maksimalūs sūkiai | Ne mažiau 40000 aps./min | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2.3. | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 3,0 Ncm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3. | Piezo elektrinis skaleris |  |  |
| 3.1. | LED pašvietimas arba lygiavertis | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2. | Veikimo dažnis | 28-32 kHz ribose | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3.3. | Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4. | Kampinis antgalis |  |  |
| 4.1. | LED arba lygiavertis pašvietimas mikrovariklyje | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.2. | Grąžto aušinimas | Oru-vandeniu (Išpurškimas iš 1 taško) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.3. | Tvirtinimas | Būtina prie mikrovariklio | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.4. | Antgalio dantračio perdavimo santykis | 1:1 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.5. | Korpusas | Iš dalių sujungtų standžiai, kurių negalima išardyti be specialių įrankių (netinka, jei antgalio galvutė įdedama į korpusą su „click“ ar panašia sistema). Nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.6. | Sterilizacija | Tinkamas sterilizuoti ne mažiau nei134 °C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.7. | Apsisukimų skaičius | Ne mažiau nei 40 000 aps./min. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4.8. | Pavyzdinės kasdieninės priežiūros priemonės | Numatytų originalių priežiūros priemonių prie įsigyjamos priemonės (pvz.: ploviklis, alyva, antgaliui tepti pritaikyta tepimo jungtis) pavyzdinis rinkinys | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5. | Kampinis antgalis (greitėjantis) |  |  |
| 5.1. | LED arba lygiavertis pašvietimas mikrovariklyje | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.2. | Tvirtinimas | Būtina prie mikrovariklio | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.3. | Grąžto aušinimas | Vidiniu oru ir vandeniu (ne mažiau nei 3 taškų) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.4. | Antgalio dantračio perdavimo santykis | 1:5 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.5. | Apsisukimų skaičius | Ne mažiau nei 200 000 aps./min. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.6. | Sterilizacija | Tinkamas sterilizuoti ne mažiau nei 134°C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.7. | Korpusas | Iš dalių sujungtų standžiai, kurių negalima išardyti be specialių įrankių (netinka, jei antgalio galvutė įdedama į korpusą su „click“ ar panašia sistema). Nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 5.8. | Pavyzdinės kasdieninės priežiūros priemonės | Numatytų originalių priežiūros priemonių prie įsigyjamos priemonės (pvz.: ploviklis, alyva, antgaliui tepti pritaikyta tepimo jungtis) pavyzdinis rinkinys | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6. | Tiesus antgalis |  |  |
| 6.1. | Tvirtinimas | Būtina prie mikrovariklio | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.2. | Aušinimas | Vidinis (be aušinimo vandeniu) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.3. | Apšvietimo funkcija | Be apšvietimo | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.4. | Antgalio dantračio perdavimo santykis | 1:1 | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.5. | Apsisukimų skaičius | Ne mažiau nei 40 000 aps./min. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.6. | Sterilizacija | Tinkamas sterilizuoti ne mažiau nei 134°C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.7. | Korpusas | Iš dalių sujungtų standžiai, kurių negalima išardyti be specialių įrankių (netinka, jei antgalio galvutė įdedama į korpusą su „click“ sistema). Nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 6.8. | Kasdieninės priežiūros priemonės | Komplekte turi būti gamintojo numatytos originalios priežiūros priemonės (pvz.: ploviklis, alyva, antgaliui tepti pritaikyta tepimo jungtis) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7. | Sodapūtė |  |  |
| 7.1. | Sodapūtės komplektacija | Komplekte: - sodapūtė ne mažiau 1 vnt.; - sodapūtės antgalis ne mažiau 4 vnt.; - lenkti 60° antgaliukai ne mažiau 4 vnt.; - lenkti 80° kampu antgaliukai ne mažiau 4 vnt. - specialus prapurškimo antgalis, dedamas ant orinės rankovės, skirtas sodasrovės valymui ne mažiau 1 vnt. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7.2. | Sodapūtės antgalis | - sukasi 360°; - tinkamas plauti termodezinfektoriuje. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7.3. | Miltelių talpoje ne mažiau 2 purkštukų oro padavimui | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7.4. | Tvirtinimas | Ant rankovės tvirtinama per Midwest arba lygiaverte jungtį (prisukama tiesiai prie rankovės) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7.5. | Sterilizacija | Tinkama sterilizuoti ne mažiau nei 134°C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 8. | Komplektacija |  |  |
| 8.1. | Mobilios odontologijos sistemos komplektacija | - Mobili gydytojo instrumentų sistema (konsolė) ne mažiau 1 vnt. - Daiktadėžė su ratukais ne mažiau1 vnt. - Elektrinis mikrovariklis ne mažiau 1 vnt. - Piezo elektrinis skaleris ne mažiau 1 vnt. - Kampinis antgalis ne mažiau 9 vnt. - Kampinis antgalis (greitėjantis) ne mažiau 9 vnt. - Tiesus antgalis ne mažiau 9 vnt. - Sodapūtė ne mažiau 1 vnt. |  |

Kokybės kriterijai

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Tiekėjo siūlomos Priemonės (Įrangos) parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Integruota siurbimo sistema su surinkimo indu ne mažiau 700 ml | Ne | Taip | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  |  | 0 | 15 |  |
| 2. | Integruotos švaraus vandens sistemos indo talpa ne mažiau 700 ml | Ne | Taip | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  |  | 0 | 15 |  |
| 3. | Antgalių jungtys Multiflex tipo arba lygiavertės | Ne | Taip | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  |  | 0 | 15 |  |