Kvėpavimo takų intubavimo priemonės

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| I. | Videolaringoskopas su lanksčiu įvedimo vamzdeliu ir titaninėmis mentelėmis |  |
|  | Paskirtis | Kvėpavimo takų intubavimo priemonė, skirta kvėpavimo takų intubacijai ir rodanti kvėpavimo takų ir intubacijos vaizdą realiuoju laiku. |
|  | Komplektą sudaro | - Monitorius, 1 vnt. - Bronchoskopo (lankstus) įvedimo vamzdelis (tipas pasirenkamas užsakymo metu), 2 vnt. - Videolaringoskopo mentelės (tipas pasirenkamas užsakymo metu), 3 vnt. - Stovas, 1 vnt. |
| 2.1. | Visos komplektuojamos dalys turi būti tarppusavyje suderinamos | Būtina |
|  | Monitorius |  |
| 3.1. | Ekranas | - Spalvotas, liečiamas LCD arba lygiavertis ekranas, ≥ 15,6“ - Rezoliucija ≥ 1920 x 1080 pikselių - Turi palaikyti dvigubo vaizdo ekraną - Turi turėti sukimosi funkciją |
| 3.2. | Nustatymo funkcijos ne mažiau nei išvardinta: | - Kalbos pasirinkimas - Paciento informacijos valdymas - Vaizdo raiškos reguliavimas - Baltos spalvos balansas, priartinimas, fotografavimas, vaizdo įrašymas, sustabdymas, išjungimas |
| 3.3. | Jungtys ne mažiau nei išvardinta: | USB, Videolaringoskopo, endoskopo, DC, HDMI |
| 4. | Bronchoskopo (lankstus) įvedimo vamzdelis |  |
| 4.1. | Fiziniai duomenys | - Daugkartinio naudojimo - Mygtukas vaizdo ir nuotraukos įrašymui - Darbinis kanalas ne siauresnis nei 1,2 mm ir ne platesnis nei 3 mm - Skersmuo vamzdeliui įvesti ne siauresnis nei 2,8 mm ir ne platesnis nei 5,8 mm - Darbinis ilgis 650 mm (±5 mm) - Visas ilgis 1040 mm (±10 mm) - Lenkimo sekcijos kampo diapazonas ne mažiau kaip aukštyn 160° / žemyn 130° |
| 4.2. | Kameros parametrai | - Rezoliucija ≥ 160k px - Šviesos šaltinis ne mažiau nei 2 didelio intensyvumo LED šviesos diodai - Šviesos diapazonas ≥ Ф40 mm - Vaizdo jutiklis CMOS arba lygiavertės technologijos - Matymo laukas 120° (±2°) |
| 5. | Videolaringoskopo mentelės |  |
| 5.1. | Rankenos savybės | - Turi būti integruotas mygtukas vaizdo ir nuotraukos įrašymui - Turi būti galimybė tiesiogiai prijungti vaizdo kabelį prie vaizdo gavimo dalies. |
| 5.2. | Mentelės savybės | - Daugkartinio naudojimo - Titaninės arba lygiaverčio metalo |
| 5.3. | Kameros parametrai | - Nerasojantis lęšis - Ne mažiau kaip 2 megapikselių CMOS arba lygiavertis jutiklis su LED apšvietimu |
|  | Stovas | - Turi būti suderinamas su monitoriumi (3 pozicija) - Ne mažiau kaip 4 ratukai, du iš jų fiksuojami - Aukštis 140 cm (±5 cm) - Ant stovo sumontuotas krepšelis priedams susidėti |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas) |
|  | Garantija | ≥12 mėn. |