Kvėpavimo takų intubavimo priemonės 
Techninė specifikacija


	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	I.
	Videolaringoskopas su lanksčiu įvedimo vamzdeliu ir titaninėmis mentelėmis

	1. 
	Paskirtis
	Kvėpavimo takų intubavimo priemonė, skirta kvėpavimo takų intubacijai ir rodanti kvėpavimo takų ir intubacijos vaizdą realiuoju laiku.

	2. 
	Komplektą sudaro
	1. Monitorius, 1 vnt.
2. Bronchoskopo (lankstus) įvedimo vamzdelis (tipas pasirenkamas užsakymo metu), 2 vnt.
3. Videolaringoskopo mentelės (tipas pasirenkamas užsakymo metu), 3 vnt.
4. Stovas, 1 vnt.

	2.1.
	Visos komplektuojamos dalys turi būti tarppusavyje suderinamos
	Būtina 

	3. 
	Monitorius

	3.1.
	Ekranas
	1. Spalvotas, liečiamas LCD arba lygiavertis ekranas, ≥ 15,6“
2. Rezoliucija ≥ 1920 x 1080 pikselių
3. Turi palaikyti dvigubo vaizdo ekraną
4. Turi turėti sukimosi funkciją

	3.2.
	Nustatymo funkcijos ne mažiau nei išvardinta:
	1. Kalbos pasirinkimas
2. Paciento informacijos valdymas
3. Vaizdo raiškos reguliavimas
4. Baltos spalvos balansas, priartinimas, fotografavimas, vaizdo įrašymas, sustabdymas, išjungimas

	3.3.
	Jungtys ne mažiau nei išvardinta:
	USB, Videolaringoskopo, endoskopo, DC, HDMI

	4.
	Bronchoskopo (lankstus) įvedimo vamzdelis

	4.1.
	Fiziniai duomenys
	1. Daugkartinio naudojimo
2. Mygtukas vaizdo ir nuotraukos įrašymui
3. Darbinis kanalas ne siauresnis nei 1,2 mm ir ne platesnis nei 3 mm
4. Skersmuo vamzdeliui įvesti ne siauresnis nei 2,8 mm ir ne platesnis nei 5,8 mm
5. Darbinis ilgis 650 mm (±5 mm)
6. Visas ilgis 1040 mm (±10 mm)
7. Lenkimo sekcijos kampo diapazonas ne mažiau kaip aukštyn 160° / žemyn 130°

	4.2.
	Kameros parametrai
	1. Rezoliucija ≥ 160k px 
2. Šviesos šaltinis ne mažiau nei 2 didelio intensyvumo LED šviesos diodai
3. Šviesos diapazonas ≥ Ф40 mm
4. Vaizdo jutiklis CMOS arba lygiavertės technologijos
5. Matymo laukas 	120° (±2°)

	5.
	Videolaringoskopo mentelės

	5.1.
	Rankenos savybės
	1. Turi būti integruotas mygtukas vaizdo ir nuotraukos įrašymui
2. Turi būti galimybė tiesiogiai prijungti vaizdo kabelį prie vaizdo gavimo dalies. 

	5.2.
	Mentelės savybės
	1. Daugkartinio naudojimo
2. Titaninės arba lygiaverčio metalo

	5.3.
	Kameros parametrai
	1. Nerasojantis lęšis
2. Ne mažiau kaip 2 megapikselių CMOS arba lygiavertis jutiklis su LED apšvietimu

	6. 
	Stovas
	1. Turi būti suderinamas su monitoriumi (3 pozicija)
2. Ne mažiau kaip 4 ratukai, du iš jų fiksuojami
3. Aukštis 140 cm (±5 cm)
4. Ant stovo sumontuotas krepšelis priedams susidėti

	7. 
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtina (kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas)

	8. 
	Garantija
	≥12 mėn.








