[bookmark: _Hlk215833239][bookmark: _Hlk215593287]                Analizatorių, įskaitant reagentų tiekimą, pirkimas.
                                                                  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
[bookmark: _Hlk214740242] I PIRKIMO DALIS.  Kraujo dujų, pH ir kitų kraujo parametrų (elektrolitų, metabolitų) analizatorių (5 vnt.), įskaitant reagentų tiekimą, pirkimas.
Mūsų pasiūlymo siūlomų prekių kainos, kurios nurodytos šioje lentelėje:

	Eil. 
Nr.
	Pirkimo objektas
	Pirkimo objekto  pavadinimas, gamintojas     ( prie analizatoriaus nurodyti pagaminimo metus) 
	Mato vienetas (jei pakuotė, būtina nurodyti sudėtį)
	Vnt. kaina be PVM
	Analizatorių ir  reagentų / priemonių, techninės priežiūros numatomas  36 mėn.
	 Viso kiekio kaina be PVM
	PVM%
	Viso kiekio kaina su PVM

	1.1.
	Kraujo dujų, pH  ir kitų kraujo parametrų (elektrolitų, metabolitų) analizatorius
	Įrašo tiekėjas 
	Vnt. 
	Įrašo tiekėjas 
	5
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	1.2.
	Reagentai  ir kitos reikalingos medžiagos  tyrimui atlikti ( siūlyti 5-iems analizatoriams)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1...
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	1.2.2....
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	1.3. 
	Kitos reikalingos priemonės, numatytos privalomoje įrangos komplektacijoje
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Saugus automatinis lancetas kapiliarinio kraujo paėmimui 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	1.4.
	Kitos reikalingos priemonės, nenumatytos privalomoje įrangos komplektacijoje
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra kaina be PVM:
	

	PVM 21%*:
	

	Bendra kaina su PVM:

	



*Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis privalomiems techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams  atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus  analizatoriaus darbas. Visos siūlomos prekės (reagentai ir kitos papildomos priemonės) turi būti originalios, kokybiškos, naujos ir tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi.

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________
____________________________________________________________________________

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.



1.Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

	Analizatoriaus techninė specifikacija
	Atitikimas reikalavimui  (įrašo tiekėjas). Būtina įrašyti konkrečias reikšmes, įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama
	Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras pateikiamos įrangos gamintojo parengtoje dokumentacijoje**. 

	1.1. Analizatorius – 5 vnt.
Visi siūlomi analizatoriai  (toliau – Analizatorius) privalo būti identiški, t. y. tokio pačio modelio. Nurodyti siūlomo analizatoriaus pavadinimą, tipą / modelį,  gamintojo pavadinimą ir šalį.
1.2. Analizatoriaus apibūdinimas: 
1.2.1 Kraujo dujų, pH ir kitų kraujo parametrų (elektrolitų, metabolitų) analizatorius. Taikymo sritis - Valstybės medicinos rezervo kaupimas. Nešiojamas, kompaktiškas, pritaikytas transportavimui, nereguliariai eksploatacijai. Tinkamas profesionaliam naudojimui tyrimams paciento medicinos priežiūros vietoje (TPMPV, ang. POCT), veikiantis (atliekantis tyrimus) tiek prijungtas prie elektros tinklo, tiek su baterija.
1.2.2 Skirtas pavienių mėginių analizei, vieno tyrimo mėginiui naudojama viena kasetė (juostelė, daugiaparametrinis testas/multitestas, arba lygiavertis gamintojo siūlomas vienkartinis matavimo modulis), kuria atliekamos mažiausiai visos privalomos analitės, nurodytos 1.8 punkte.
1.3. Analizatorius privalo būti visiškai naujas - nenaudotas, neatnaujintas (angl. not refurbished), nebandytas komerciniais ar klinikiniais tikslais, nedemonstracinis, nepradėtas eksploatuoti, turintys gamyklinę komplektaciją bei būklę. Analizatorius pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais.  Nurodyti pagaminimo datą ir pateikti tiekėjo raštišką patvirtinimą dėl įrangos pagaminimo metų.
1.4 Analizatoriaus komplektą turi sudaryti: laidas/adapteris, vidinis akumuliatorius, brūkšninio kodo skaitytuvas, terminio popieriaus ritinėlis (2 vnt.) arba lygiavertis sprendimas (popierius ne mažiau  200 tyrimų spausdinimui);
1.5. Analizatoriaus maitinimas:
Įkraunamos baterijos. Baterijos veikimo trukmė ne trumpiau nei 2 h arba turi atlikti ne mažiau kaip 50 tyrimų pilnai pakrauta baterija. 
1.6  Mėginio tipas: 
Kapiliarinis,  veninis, arterinis.
1.7  Mėginio tūris:
Ne didesnis nei 150 mikrolitrų.
1.8. Privalomos analitės :
Ne mažiau kaip šios analitės (10) - kraujo dujos (pCO2, pO2), pH, elektrolitai (natris (Na+), kalis (K+), chloridai (Cl-), kalcis (Ca++)), metabolitai (gliukozė (Glu), laktatai (Lac)), hematokritas (Hct).
1.9. Tyrimo laikas analizatoriumi – ne ilgesnis nei 2 min. 
1.10.  Kalibravimo būdas:
Kalibravimo procedūros integruotos, nereikalaujančios papildomų priemonių arba lygiavertis sprendimas. 
1.11 Vidaus kokybės kontrolė (VKK):
Automatizuota, integruotą į tyrimo kasetę (juostelę, multitestą). Kokybės kontrolė bus atliekama pagal gamintojo rekomendacijas.
1.12 Analizatorius turi būti:
a)  su lietimui jautriu LCD arba lygiaverčiu ekranu;
b) su  integruotu terminiu arba lygiaverčiu spausdintuvu;
c) su vidine atmintimi ne mažiau kaip 300 rezultatų su data, laiku, paciento ID numeriu;
d) su galimybe įvesti paciento duomenis (būtini duomenys: vardas, pavardė, ID);
e) valdomas integruotos ir įdiegtos programinės įrangos, tai yra nereikalingas išorinis kompiuteris ( BŽVP kodas 48180000-3).
1.13. Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės:
a) Turi būti originalūs, to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga, supakuoti po 1 (viena)  vienetą  vienam tyrimui;
b) Reagentų komplekte turi būti kapiliarai kraujo paėmimui arba jie turi būti siūlomi papildomai, apskaičiuojant pagal testų/tyrimų kiekį;
c) Per 36 mėnesius sutarties galiojimo laikotarpiu reagentai ir priemonės turi būti tiekiami periodiškai – pirmasis ir sekantieji pristatymai turi būti organizuojami atsižvelgiant į jų galiojimo laiką, užtikrinant nepertraukiamą aprūpinimą Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje;
d) Periodiškai turi būti pateiktas 1 (vienas) reagentų ir priemonių komplektas, skirtas atlikti 100 privalomų tyrimų/testų su vienu analizatoriumi (1 tyrimas apima visų tiriamų privalomų analičių atlikimą). Šis komplektas turi būti pateiktas kiekvienam analizatoriui atskirai. 
Iš viso  periodiškai turi būti tiekiama 500 testų /kasečių  siūlomiems 5 analizatoriams (100 tyrimų × 5 analizatoriai) 
e) Sutarties galiojimo laikotarpiu analizatoriai tūri būti komplektuojami  kartu su kapiliarinio kraujo paėmimo priemone: saugus automatinis lancetas kapiliarinio kraujo paėmimu (1-am analizatorius – 1 pakuotė, ne mažiau kaip 100 vienetų, 5-iems analizatoriams - 5 pakuotės, ne mažiau kaip  po 100 vnt.). Pirmasis ir sekantieji pristatymai turi būti organizuojami atsižvelgiant į jų galiojimo laiką, užtikrinant nepertraukiamą aprūpinimą Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje.
1.14 Siūlomų reagentų ir papildomų priemonių laikymo sąlygos:
(a1) Reagentai ir papildomos priemonės turi būti laikomi kambario temperatūroje;
(a2) Atidarius pakuotę, jie turi išlikti stabilūs iki gamintojo nurodytos galiojimo datos.
1.15 Analizatorius turi turėti bent vieną duomenų perdavimo sąsają (Wi-Fi, Bluetooth, RS232, USB, Ethernet ar kitą gamintojo siūlomą jungtį), užtikrinančią automatinį tyrimų rezultatų perdavimą į kompiuterį ir/arba LIS/HL7 suderinamą informacinę sistemą.
1.16  Maitinimo šaltinis– išorinis 220~240 V arba baterija. 
1.17  Garantinis aptarnavimas -24 mėnesiai nuo pristatymo datos.
	
















	







 Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai: Kraujo dujų, pH ir kitų kraujo parametrų (elektrolitų, metabolitų) analizatoriaus techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T)
	Eil. Nr. 
	 Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T)

	Atitikimas reikalavimui  (įrašo tiekėjas). Būtina įrašyti konkrečias reikšmes, įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama
	Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras  pateikiamos įrangos gamintojo parengtoje dokumentacijoje**.
	(T1-T4)  parametrams suteikiami balai

	1. [bookmark: _Hlk215352662]
	Portatyvumas:
Analizatoriaus svoris iki 1 kg ( T1)
	
	
	

	2.
	Papildomos analitės:
Analizatorius, be privalomų tyrimų, turi turėti galimybę pagal poreikį atlikti šias papildomas analites:
Cr (kreatininas), UREA (šlapalas) , apskaičiuoti glomerulų filtracijos greitį (eGFR) (T2)
	
	
	

	3.
	Mėginio  tūris:
 Iki 100 mikrolitrų (T3)
	
	
	

	4.
	Garantinis aptarnavimas: 36 mėnesiai nuo pristatymo datos (visą sutarties laikotarpį) ( T4)
	
	
	

	
	                  Maksimali galima T kriterijaus parametrų reikalavimų (T1-T4) suma:
	


  ** Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl.,  pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. Nr., esantį techninėje specifikacijoje, t. y. spalvotai pažymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis ir / ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams, funkciniams ir techniniams reikalavimams)

[bookmark: _Hlk214750099]



















[bookmark: _Hlk215594304]II PIRKIMO DALIS.   Hematologinių  analizatorių ( 5 vnt. ) įskaitant reagentų tiekimą, pirkimas
Mūsų pasiūlymo siūlomų prekių kainos, kurios nurodytos šioje lentelėje:

	Eil. 
Nr.
	Pirkimo objektas
	Pirkimo objekto  pavadinimas, gamintojas   ( prie analizatoriaus nurodyti pagaminimo metus) 
	Mato vienetas (jei pakuotė, būtina nurodyti sudėtį)
	Vnt. kaina be PVM
	Analizatorių ir  reagentų / priemonių, techninės priežiūros numatomas  36 mėn.
	 Viso kiekio kaina be PVM
	PVM%
	Viso kiekio kaina su PVM

	2.1
	Hematologinis analizatorius
	Įrašo tiekėjas 
	Vnt. 
	Įrašo tiekėjas
	5
	Įrašo tiekėjas
	21%
	Įrašo tiekėjas

	2.2
	Reagentai  ir kitos reikalingos medžiagos bendro kraujo tyrimui  atlikti (siūlyti 5-ems analizatoriams)
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1...
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	2.2.2....
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	2.2.3...
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	2.3.
	Kitos reikalingos priemonės, numatytos privalomoje įrangos komplektacijoje 
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1 
	Saugus automatinis lancetas kapiliarinio kraujo paėmimui
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	2.3.2
	Kapiliarinio kraujo paėmimo sistema su K-EDTA antikoaguliantu 200 (± 50) mikrolitrų  su įstatytu kapiliaru, paruošta naudojimui
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	2.4.
	Kitos reikalingos priemonės, nenumatytos privalomoje įrangos komplektacijoje
	
	
	
	
	
	21%
	

	Bendra kaina be PVM:
	

	PVM 21%*:
	

	Bendra kaina su PVM:
	


*Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis privalomiems techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams  atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus  analizatoriaus darbas. Visos siūlomos prekės (reagentai ir kitos papildomos priemonės) turi būti originalios, kokybiškos, naujos ir tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi.
Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________
____________________________________________________________________________
*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

2.Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

	Analizatoriaus techninė specifikacija
	Atitikimas reikalavimui  (įrašo tiekėjas). Būtina įrašyti konkrečias reikšmes, įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama
	Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras pateikiamos įrangos gamintojo parengtoje dokumentacijoje**. 

	2.1. Analizatorius – 5 vnt.
Visi siūlomi analizatoriai  (toliau – Analizatorius) privalo būti identiški, t. y. tokio pačio modelio. Nurodyti siūlomo analizatoriaus pavadinimą, tipą / modelį,  gamintojo pavadinimą ir šalį.
2.2. Analizatoriaus apibūdinimas: 
Automatinis hematologinis analizatorius, skirtas automatizuotai atlikti hematologinius kraujo tyrimus su ne mažiau kaip 3 dalių leukocitų diferenciacija. Taikymo sritis -Valstybės medicinos rezervo kaupimas.  Tinkantis nereguliariam darbui.
2.3. Analizatorius privalo būti visiškai naujas - nenaudotas, neatnaujintas (angl. not refurbished), nebandytas komerciniais ar klinikiniais tikslais, nedemonstracinis, nepradėtas eksploatuoti, turintys gamyklinę komplektaciją bei būklę. Analizatorius pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais.  Nurodyti pagaminimo datą ir pateikti tiekėjo raštišką patvirtinimą dėl įrangos pagaminimo metų.
2.4.  Komplektacija:
 Tiekėjas kartu su hematologiniu analizatoriumi privalo pateikti pilnai veikiančią komplektaciją, kuri turi apimti: brūkšninio kodo skaitytuvą, suderinamą su analizatoriumi ir prijungtą prie jo (per USB, RS-232 arba kitą gamintojo numatytą sąsają), spausdintuvą (integruotą arba lygiavertį), suderinamą su analizatoriumi, prijungtą per USB, LAN ar kitą gamintojo numatytą sąsają, užtikrinantį pilną tyrimų rezultatų spausdinimą, visus reikalingus jungiamuosius kabelius, maitinimo adapterius ir kitus priedus, kad įranga būtų iš karto paruošta naudojimui, spausdinimo popierių ( 2 ritinius integruotam arba 500 lapų lygiaverčiam spausdintuvui ).
2.5.  Turi pateikti  ne mažiau 17 parametrų:
1. WBC (leukocitų kiekis);
2. RBC (eritrocitų kiekis);
3. HGB (hemoglobinas);
4. HCT (hematokritas);
5. MCV (vidutinis eritrocito tūris);
6. MCH (vidutinis eritrocito hemoglobinas);
7. MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite);
8. PLT (trombocitai);
9. PCT (trombokritas);
10. MPV (vidutinis trombocitų tūris);
11. PDW (trombocitų tūrio pasiskirstymo plotis);
12. #MON (absoliutus monocitų skaičius) arba lygiavertis;
13. MON% (santykinis monocitų skaičius) arba lygiavertis;
14. LYM# (absoliutus limfocitų kiekis);
15. LYM% (santykinis limfocitų kiekis);
16. GRA% (absoliutus granuliocitų skaičius);
17. GRA# (santykinis granuliocitų skaičius).
2.6. Variacijos koeficientas:
WBC ne daugiau kaip 3,5 %,
RBC ne daugiau kaip 2,0%,
HGB ne daugiau kaip 2,0%,
PLT ne daugiau kaip 6,0%,
HCT arba MCV ne daugiau kaip 2,0%
2.7. Tinkami ėminiai: 
Veninis ir kapiliarinis  kraujas 
2.8. Mėginio tūris - Ne didesnis nei 30 mikrolitrų.
2.9. Mėgintuvėlių naudojimo tipas:
Uždari ir/arba atviri mėgintuvėliai.
2.10. Našumas – ne mažiau kaip 40 tyrimų per 1 valandą 
2.11. Ekranas ir pateikiama informacija:
Ekrane pateikiama informacija:
1. Tyrimo rezultatas.
2. Ne mažiau kaip 3 histogramos.
3. Paciento ID kodas, pavardė.
4. Laikas ir data.
5. Patologinės vertės pažymimos vėliavėle, specialiu simboliu ar spalviniu pasikeitimu ar  lygiavertis žymėjimas.
2.12.  Kalibravimo būdas:
Automatinis  kalibravimas arba pagal gamintojo rekomendacijas.
2.13. Vidaus kokybės kontrolė (VKK):
Turi leisti atlikti ne mažiau kaip 2 lygių vidaus kokybės kontrolę, saugoti kontrolinius duomenis, automatiškai skaičiuoti vidurkius, CN ir CV reikšmes bei generuoti kokybės kontrolės grafikus.
2.14. Analizatorius turi būti:
a)  su LCD (arba lygiaverčiu) lietimui jautriu ekranu;
b) vidine atmintimi ne mažiau kaip 1000 rezultatų su data, laiku, paciento ID numeri;
c) su  galimybe įvesti paciento būtinus duomenis (vardas, pavardė, paciento ID, mėginio ID) ir operatorių;
d)  su galimybe įvesti PBVI (paranorminių  biologinių verčių intervalus) skirtingoms amžiaus ir lyties grupėms:
e) valdomas integruotos ir įdiegtos programinės įrangos, tai yra nereikalingas išorinis kompiuteris (BŽVP kodas 48180000-3).
2.15 Atspausdintas atsakymas:
a) paciento matavimo reikšmės pateikiamos pasirinktais vienetais; b) kartu pateikiamos PBVI vertės ir pažymimos parametrų reikšmės, nepatenkančios į šias ribas. 
c) galima atspausdinti pakartotinai  ir iš atminties.
2.16  Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės:
a) Turi būti originalūs, to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga; 
b) Per 36 mėnesius sutarties galiojimo laikotarpiu reagentai ir priemonės turi būti tiekiami periodiškai – pirmasis ir sekantieji pristatymai turi būti organizuojami atsižvelgiant į jų galiojimo laiką, užtikrinant nepertraukiamą aprūpinimą Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje.
Periodiškai turi būti pateiktas 1 (vienas) reagentų ir priemonių komplektas, skirtas atlikti 400 privalomų tyrimų su 1 (vienu) analizatoriumi (1 tyrimas apima visų tiriamų parametrų atlikimą). Šis komplektas turi būti pateiktas kiekvienam analizatoriui atskirai. Kontrolinių medžiagų siūlyti nereikalaujama. 
Iš viso turi būti pateikta reagentų ir priemonių 2 000 tyrimų atlikti – pagal siūlomus 5 analizatorius (400 tyrimų × 5 analizatoriai).
c) Sutarties galiojimo laikotarpiu analizatoriai tūri būti komplektuojami  su kapiliarinio kraujo paėmimo priemonėmis: saugus automatinis lancetas kapiliarinio kraujo paėmimui  (1-am analizatorius – 1 pakuotę, ne mažiau kaip 100 vienetų, 5-iems analizatoriams – 5 pakuotės, ne mažiau kaip  po 100 vnt.) ir Kapiliarinio kraujo paėmimo sistema su K-EDTA antikoaguliantu 200 (± 50) mikrolitrų, su įstatytu kapiliaru, paruošta naudojimui (1-am analizatorius – 1 pakuotė, ne mažiau kaip 100 vienetų, 5-iems analizatoriams – 5 pakuotės, ne mažiau kaip  po 100 vnt.). Pirmasis ir sekantieji pristatymai turi būti organizuojami atsižvelgiant į jų galiojimo laiką, užtikrinant nepertraukiamą aprūpinimą Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje.
2.17. Siūlomų reagentų ir papildomų priemonių laikymo sąlygos:
a) Reagentai ir papildomos priemonės turi būti laikomi kambario temperatūroje;
b) Atidarius pakuotę, jie turi išlikti stabilūs iki gamintojo nurodytos galiojimo datos.
2.18  Analizatorius privalo turėti ne mažiau kaip šias ryšio sąsajas: bent vieną RS-232 (serijinę) jungtį, bent vieną Ethernet (LAN, RJ-45) jungtį ir bent vieną USB jungtį, užtikrinančią duomenų perdavimą ir išorinių įrenginių prijungimą. Įrenginys turi sudaryti galimybę integruotis su laboratorine informacine sistema (LIS) naudojant ASTM, HL7 arba lygiavertį standartizuotą duomenų perdavimo protokolą.
2.19  Analizatoriaus maitinimas: nuo elektros tinklo 100~230 V (±10), 50-60 Hz 
2.20 Garantinis aptarnavimas: 24 mėnesiai nuo pristatymo datos.
	
	







 Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai: Hematologinio analizatoriaus techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T)

	Eil. Nr. 
	 Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T)

	Atitikimas reikalavimui  (įrašo tiekėjas). Būtina įrašyti konkrečias reikšmes, įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama
	Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras  pateikiamos įrangos gamintojo parengtoje dokumentacijoje**.
	(T1-T5)  parametrams suteikiami balai

	[bookmark: _Hlk215353297]2.1.
	Mėgintuvėlių naudojimo tipas:
Ir uždari ir atviri mėgintuvėliai  ( T1);
	
	
	

	2.2.
	Portatyvumas:
Analizatoriaus svoris iki 15 kg ( T2)
	
	
	

	2.3
	Analizatoriaus našumas:
Ne mažiau kaip 60 tyrimų per 1 valandą  ( T3)
	
	
	

	2.4.
	Analizatoriaus užsikimšimo prevencija:
Automatiniai sistemos praplovimo būdai, krešulio pašalinimo sistema, automatinis mėginio adatos  išorinis ir vidinis valymas (T4)
	
	
	

	2.5 
	Garantinis aptarnavimas - 36 mėnesiai (visą sutarties laikotarpį) ( T5)
	
	
	

	
	                              Maksimali galima T kriterijaus parametrų reikalavimų (T1-T5) suma:
	


[bookmark: _Hlk215174322]  ** Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl.,  pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. Nr., esantį techninėje specifikacijoje, t. y. spalvotai pažymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis ir / ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams, funkciniams ir techniniams reikalavimams



















III PIRKIMO DALIS.  Biocheminių analizatorių ( 4 vnt. ), įskaitant reagentų tiekimą, pirkimas

Mūsų pasiūlymo siūlomų prekių kainos, kurios nurodytos šioje lentelėje:
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Pirkimo objekto  pavadinimas, gamintojas     ( prie analizatoriaus nurodyti pagaminimo metus)
	Mato vienetas (jei pakuotė, būtina nurodyti sudėtį)
	Vnt. kaina be PVM
	Analizatorių ir  reagentų / priemonių, techninės priežiūros numatomas  36 mėn.
	 Viso kiekio kaina be PVM
	PVM%
	Viso kiekio kaina su PVM

	3.1
	Biocheminis analizatorius
	Įrašo tiekėjas 
	Vnt. 
	Įrašo tiekėjas 
	4
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	3.2
	Reagentai  ir kitos reikalingos medžiagos, privalomiems tyrimams atlikti (siūlyti 4-ems analizatoriams):
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1...
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	3.2.2....
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	3.3. 
	Kitos reikalingos  priemonės, numatytos privalomoje įrangos komplektacijoje
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	Skysčio dozatorius (pipetė) su galiojančia metrologine patikra
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	3.3.2.
	Vienkartiniai antgaliai suderinti su skysčio dozatoriumi ( pipete)
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	3.3.3.
	Saugus automatinis lancetas kapiliarinio kraujo paėmimui
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	3.3.4.
	Kapiliarinio kraujo paėmimo sistema, paruošta naudojimui
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	Įrašo tiekėjas 
	21%
	Įrašo tiekėjas 

	3.4.
	Kitos reikalingos  priemonės, nenumatytos privalomoje įrangos komplektacijoje
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra kaina be PVM:
	

	PVM 21%*:
	

	Bendra kaina su PVM:
	



*Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis privalomiems techninėje specifikacijoje nurodytiems  privalomiems parametrams  atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus  analizatoriaus darbas. Visos siūlomos prekės (reagentai ir kitos papildomos priemonės) turi būti originalios, kokybiškos, naujos ir tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi.

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________
____________________________________________________________________________
*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.


2.Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

	Analizatoriaus techninė specifikacija
	Atitikimas reikalavimui  (įrašo tiekėjas). Būtina įrašyti konkrečias reikšmes, įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama
	Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras pateikiamos įrangos gamintojo parengtoje dokumentacijoje**. 

	2.1.Analizatorius – 4 vnt.
Visi siūlomi analizatoriai  (toliau – Analizatorius) privalo būti identiški, t. y. tokio pačio modelio. Nurodyti siūlomo analizatoriaus pavadinimą, tipą / modelį,  gamintojo pavadinimą ir šalį.
2.2. Analizatoriaus apibūdinimas: 
a)Automatinis arba pusiau automatinis biocheminis analizatorius, skirtas atlikti biocheminius kraujo tyrimus  sausos chemijos arba lygiaverčiu principu. Taikymo sritis -Valstybės medicinos rezervo kaupimas.  Pritaikytas ir tinkantis nereguliariam darbui, pavieniams tyrimams (mėginiams) atlikti.
b) Tyrimui naudojamų testų  juostelių/kasečių
/plokštelių ir pan. rūšys – pavienės ir/arba principu kai vienam mėginiui naudojama viena kasetė (daugiaparametrinis testas/multitestas, juostelė arba lygiavertis gamintojo siūlomas vienkartinis matavimo modulis), kuria atliekamos mažiausiai visos privalomos analitės, nurodytos punkte 2.3. Privalomos analitės.
2.3. Privalomos analitės:
Turi matuoti 17 parametrų:
1) Kreatininas (CREA);
2) Šlapalas ( UREA);
3)   Alanintransaminazė (ALT);
4)   Asparagintransaminazė ( AST);
5)   Gamma-gliutamiltransferazė (GGT);
6)   Šarminė fosfatazė ( ALP);
7)   Bendras bilirubinas ( TBIL); 
8)   Alfa amilazė (AMYL);
9)   Gliukozė (GLU);
10)  Bendras cholesterolis (TCHO);
11)  Šlapimo rūgštis (UA);
12)  C-reaktyvusis baltymas (CRP);
13)   Bendras baltymas (TP);
14-17) Kalis (K),  Natris ( Na),  Kalcis ( Ca), Chloras (Cl).
2.4 Analizatorius privalo būti visiškai naujas - nenaudotas, neatnaujintas (angl. not refurbished), nebandytas komerciniais ar klinikiniais tikslais, nedemonstracinis, nepradėtas eksploatuoti, turintys gamyklinę komplektaciją bei būklę. Analizatorius pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais.  Nurodyti pagaminimo datą ir pateikti tiekėjo raštišką patvirtinimą dėl įrangos pagaminimo metų.
2.5  Komplektacija.  Tiekėjas kartu su  analizatoriumi privalo pateikti pilnai veikiančią komplektaciją, kuri turi apimti:
a) Brūkšninio kodo  skaitytuvą, suderinamą su analizatoriumi ir prijungtą prie jo (per USB, RS-232 arba kitą gamintojo numatytą sąsają);
b) spausdintuvą (integruotą arba lygiavertį), suderinamą su analizatoriumi, prijungtą per USB, LAN ar kitą gamintojo numatytą sąsają, užtikrinantį pilną tyrimų rezultatų spausdinimą,  ir spausdinimo popierių 500 tyrimų atspausdinti;
c) visus reikalingus jungiamuosius kabelius, maitinimo adapterius ir kitus priedus, kad įranga būtų iš karto paruošta naudojimui.  Visi komplektuojami įrenginiai  turi būti pilnai suderinti su siūlomu analizatoriumi.
d) Jei reikalingas ėminio/mėginio pernešimas į kasetę (multitestą, juostelę arba lygiavertį gamintojo siūlomą matavimo modulį) - Skysčio dozatorių (pipetę) su galiojančia metrologine patikra, užtikrinantį tikslų ir patikimą ėminio/mėginio pernešimą. Siūlomo dozatoriaus matavimo skalė turi atitikti siūlomų tyrimų/metodikų reikalavimus (reikalingą tūrio diapazoną ir tikslumą). Kartu turi būti tiekiami vienkartiniai antgaliai, visiškai suderinami ir tinkami naudoti su siūlomu dozatoriumi (ne mažiau, kaip 200 vnt.  vienam analizatoriui).
2.6. Tinkami ėminiai/mėginiai: 
a) visas kraujas  b) serumas, c) plazma.
2.7. Mėginio tūris - ne didesnis nei 250 mikrolitrų;
2.8. Našumas – ne mažiau kaip 50  tyrimų per 1 valandą;
2.9. Tyrimo rezultatų pateikimas:
a)  Parodoma ekrane; 
b) Rezultatai turi būti spausdinami integruotu vidiniu arba lygiaverčiu spausdintuvu, nurodant tyrimo pavadinimą, tyrimo atlikimo datą ir laiką, paciento duomenis, tyrimų rezultatus bei atitinkamas normines (referencines) reikšmes, o parametrų reikšmės, nepatenkančios į normos ribas, turi būti aiškiai pažymėtos.
 2.10  Kalibravimo būdas:
Automatinis reagentų kalibravimas arba pagal gamintojo rekomendacijas.
2.11. Vidaus kokybės kontrolė (VKK):
Ne mažiau 2 lygių kokybės kontrolės sistema.
2.12  Darbinė aplinkos temperatūra:
Ne siauresnėse ribose kaip 15-30°C.
2.13. Analizatorius turi būti:
a)  su integruotu LCD arba lygiaverčiu lietimui jautriu ekranu;
b) su vidine atmintimi ne mažiau kaip 100 rezultatų su data, laiku, paciento ID Nr.
d) su galimybe įvesti paciento duomenis (būtini duomenys: vardas, pavardė, paciento ID, mėginio ID);
e) valdomas integruotos ir įdiegtos programinės įrangos, tai yra nereikalingas išorinis kompiuteris ( BŽVP kodas 48180000-3).
2.14  Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės:
a) Turi būti originalūs, to paties gamintojo kaip ir siūloma įranga. 
b) Per 36 mėnesius sutarties galiojimo laikotarpiu reagentai ir priemonės turi būti tiekiami periodiškai – pirmasis ir sekantieji pristatymai turi būti organizuojami atsižvelgiant į jų galiojimo laiką, užtikrinant nepertraukiamą aprūpinimą Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje.
Periodiškai turi būti pateiktas 1 (vienas) reagentų ir priemonių komplektas, skirtas atlikti 200 privalomų tyrimų su 1 (vienu) analizatoriumi (1 tyrimas apima visų tiriamų parametrų atlikimą). Šis komplektas turi būti pateiktas kiekvienam analizatoriui atskirai. Kontrolinių medžiagų siūlyti nereikalaujama. 
Iš viso turi būti pateikta reagentų ir priemonių 800 testų/tyrimų atlikti siūlomiems 4-iems analizatoriams  (200 testų/tyrimų × 4 analizatoriai).
c) Sutarties galiojimo laikotarpiu analizatoriais tūri būti komplektuojami  su kapiliarinio kraujo paėmimo priemonėmis: saugus automatinis lancetas kapiliarinio kraujo paėmimui  (1-am analizatorius – 1 pakuotė, ne mažiau kaip 100 vienetų, 4-iems analizatoriams –4  pakuotės, ne mažiau kaip  po 100 vnt.) ir Kapiliarinio kraujo paėmimo sistema su  atitinkamu antikoaguliantu, paruošta naudojimui, tinkama privalomų analičių atlikimui iš kapiliarinio kraujo (1-am analizatorius – 1 pakuotė, ne mažiau kaip 100 vienetų, 4-iems analizatoriams – 4 pakuotės, ne mažiau kaip  po 100 vnt.) . Pirmasis ir sekantieji pristatymai turi būti organizuojami atsižvelgiant į jų galiojimo laiką, užtikrinant nepertraukiamą aprūpinimą Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje.
2.15. Reikalavimai siūlomiems reagentams:
Atidarius pakuotę, jie turi išlikti stabilūs iki gamintojo nurodytos galiojimo datos.
2.16  Analizatorius privalo turėti ne mažiau kaip šias ryšio sąsajas: bent vieną RS-232 (serijinę) jungtį, bent vieną Ethernet (LAN, RJ-45) jungtį ir bent vieną USB jungtį, užtikrinančią duomenų perdavimą ir išorinių įrenginių prijungimą. Įrenginys turi sudaryti galimybę integruotis su laboratorine informacine sistema (LIS) naudojant ASTM, HL7 arba lygiavertį standartizuotą duomenų perdavimo protokolą.
2.17  Analizatoriaus maitinimas- nuo elektros tinklo 100~230 V (±10), 50-60 Hz 
2.18 Garantinis aptarnavimas -24 mėnesiai nuo pristatymo datos.
	


	






 Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai: Hematologinio analizatoriaus techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T)

	Eil. Nr. 
	Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T)

	Atitikimas reikalavimui  (įrašo tiekėjas). Būtina įrašyti konkrečias reikšmes, įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama
	Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras  pateikiamos įrangos gamintojo parengtoje dokumentacijoje**.
	(T1-T5)  parametrams suteikiami balai

	[bookmark: _Hlk215353594]2.1.
	Mėginio tūris:
Ne didesnis nei 100 mikrolitrų  ( T1);
	
	
	

	3.2.
	Portatyvumas:
Analizatoriaus svoris iki 15 kg (T2);
	
	
	

	3.3
	Analizatoriaus našumas:
Ne mažiau kaip 100 tyrimų per 1 valandą (T3);
	
	
	

	3.4.
	Automatiniai procesai:
Automatinis mėginio užnešimas ant testų ir panaudotų testų surinkimas į integruotą atliekų konteinerį, mažinant biologinio pavojaus ir užteršimo riziką ( T4);
	
	
	

	3.5.
	Garantinis aptarnavimas:
36 mėnesiai (visą sutarties laikotarpį) 
(T5).
	
	
	

	
	                                  Maksimali galima T kriterijaus parametrų reikalavimų (T1-T5) suma:
	


  ** Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl.,  pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. Nr., esantį techninėje specifikacijoje, t. y. spalvotai pažymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis ir / ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams, funkciniams ir techniniams reikalavimams.
