Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo dalis. Endoskopinė įranga – 1 kompl.

1 lentelė. Techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinė įranga (vaizdo sistema) | Kiekis 1 komplektas |  |
| 1.1. | Vaizdo procesorius, 1 vnt. |  |  |
| 1.1.1. | Vaizdo sistema skirta | Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui |  |
| 1.1.2. | Šviesos šaltinio tipas | LED arba lygiavertis, ≥ 5 lempos |  |
| 1.1.3. | Oro reguliavimo lygiai | ≥3 |  |
| 1.1.4. | Spalvoto vaizdo suderinimas CMOS videoendoskopams | Būtina |  |
| 1.1.6. | Skaitmeniškai apdoroto vaizdo režimai ne mažiau nei šie: | - Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; - Stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; - Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, padidina ryškumą tamsesnėse srityse). |  |
| 1.1.7. | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai su galimybe užprogramuoti mygtukus | 1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo mygtukus; 2. Ne mažiau kaip 5 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus. |  |
| 1.1.8. | Vaizdo ekrane atvaizdavimo funkcija | 1. Vaizdas vaizde (PIP); 2. Vaizdas šalia vaizdo vienodu masteliu (POP), kai viename yra rodomas skaitmeniškai apdorotas vaizdas, o kitame rodomas originalus. |  |
| 1.1.9. | Diafragmos režimas: | - Automatinis, - Didžiausios reikšmės (maksimalus), - Vidutinis. |  |
| 1.1.10. | Signalų išvesties formatas: | 1. 3G-SDI arba 12G-SDI arba lygiavertis; 2. DVI arba lygiavertis. |  |
| 1.1.11. | Paciento duomenų įvedimas | ≥ 50 pacientų duomenų |  |
| 1.1.12. | Statinių vaizdų ir video išsaugojimas | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |
| 1.1.13. | Jutiklinis skydelis | Integruotas/neatjungiamas į vaizdo procesoriaus korpusą. |  |
| 1.1.14. | Prietaiso valdymo kalba | - Lietuvių – būtina, - Anglų – būtina. |  |
| 1.1.15. | Vaizdo procesorius ir šviesos šaltinis viename įrenginyje | Būtina |  |
| 1.2. | Skystųjų kristalų (LCD) monitorius, 1 vnt. |  |  |
| 1.2.1. | Dydis | 32" ± 0,5" įstrižainė |  |
| 1.2.2. | Skirtas naudoti medicinoje | Būtina |  |
| 1.2.3. | Video įvestis | - ≥ 12G-SDI; 2. HDMI arba DisplayPort arba DVI |  |
| 1.2.4. | Video išvestis | 1. ≥ 12G-SDI; 2. HDMI arba DisplayPort arba DVI |  |
| 1.2.4.1. | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1. Vaizdas vaizde (PIP) arba analogiška 2. Vaizdas ne vaizde (POP) arba analogiška |  |
| 1.2.5. | Skiriamoji geba | ≥ 3 840 x 2 160 |  |
| 1.2.6. | Pašvietimas | ≥ 1000 cd/m2 |  |
| 1.2.7. | Kontrasto santykis | ≥ 1.000:1 |  |
| 1.3. | Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt. |  |  |
| 1.3.1. | Laikiklis vaizdo monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis ≥ 3 sąnariais |  |
| 1.3.2. | Endoskopų laikiklis | Ne mažiau kaip dviem endoskopams kabinti |  |
| 1.3.3. | Lentynos įrangai sudėti | ≥3 |  |
| 1.3.4. | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina |  |
| 1.4. | Peristaltinė apiplovimo pompa, 1 vnt. |  |  |
| 1.4.1. | Paskirtis | Peristaltinis siurblys tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą. |  |
| 1.4.2. | Reguliuojamas vandens srautas | - Per papildomą vandens kanalą: ≥ 200 ml/min; - per instrumento kanalą: ≥ 600 ml/min. |  |
| 1.4.3. | Valdymas | Kojiniu pedalu arba endoskopo mygtuku. |  |
| 1.4.4. | Komplektacija: | - Pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. - Vamzdeliai, ne mažiau kaip 50 vnt. - Laidas pompos ir procesoriaus sujungimui. |  |
| 1.5. | Vakuuminis siurblys, 1 vnt. |  |  |
| 1.5.1. | Vakuumas | ≥ 90 kPa (-0,9 bar) |  |
| 1.5.2. | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ≥ 35 l/min. |  |
| 1.5.3. | Indas skysčiams | Polisulfoninis, 2±0,2 l talpos |  |
| 1.5.4. | Komplekte | - Indas skysčiams, autoklavuojamas, ne mažiau kaip 2 vnt. - Filtras, ne mažiau kaip 20 vnt. |  |
| 1.6. | Vaizdo gastroskopas, 2 vnt. |  |  |
| 1.6.1. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Jungtis turi būti sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio. |  |
| 1.6.2. | Regėjimo laukas | ≥ 140° |  |
| 1.6.3. | Lauko gylis | Ne siauriau nei 2 mm-100 mm |  |
| 1.6.4. | Lenkimo kampai | Aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn ≥210°/ ≥90°/≥100°/ ≥100° |  |
| 1.6.5. | Distalinio galo diametras | ≤ 9,9 mm |  |
| 1.6.6. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 9,9 mm |  |
| 1.6.7. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥2,8 mm |  |
| 1.6.8. | Darbinis ilgis | 1 010 mm ± 50 mm |  |
| 2. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

2 lentelė.  Kokybės kriterijai

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Atitikimas kokybiniams reikalavimams (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (K) –kaina |  | X=60 |  |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai |  | Y=40 |  |
| T1 | Pirmas parametras Monitoriaus šviesumas ≥ 1 850 cd/m2 | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T2 | Antras parametras Monitoriaus kontrasto santykis ≥ 1.000.000:1 | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T3 | Trečias parametras Oro srauto reguliavimo lygiai ≥5 | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T4 | Ketvirtas parametras Regėjimo lauko gylis ne siauriau nei 1,5 mm – 100 mm | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T5 | Penktas parametras Instrumento kanalo diametras ≥3.2 mm | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T6 | Šeštas parametras Lenkimo kampai Dešinėn / kairėn 120°/ 120° | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T7 | Septintas parametras Lenkimo kampas žemyn 120° | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T8 | Aštuntas parametras Gastroskopo darbinis ilgis ≥ 1 050mm | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |  |

PASTABA.

Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes.

2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.

II pirkimo dalis Defibriliatorius su stimuliatoriumi – 1 vnt.

1 lentelė. Techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą |  |
|  | Bifazinio impulso energijos nustatymas | Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2 iki 360 J |  |
|  | Defibriliatoriaus darbo režimai | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas |  |
|  | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki maksimalios energijos | Ne daugiau nei 10 s |  |
|  | Automatinis defibriliavimo režimas | Garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą |  |
|  | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją | Ne mažiau 300 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo šaltinio |  |
|  | Metronomo funkcija | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu suaugusiems ir vaikams (30:2, 15:2 pagal 2011-08-31 SAM įsakymą Nr. V-822) |  |
|  | Programuojama trijų defibriliacijų iškrovų seka | Būtina, eskaluojančios energijos pasirinkimui |  |
|  | Prietaiso testavimo įranga | Testavimo įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą |  |
|  | Stimuliacija | Sinchronizuotas ir nesinchronizuotas režimai |  |
|  | Stimuliacijos dažnio nustatymas | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 170 imp./min. |  |
|  | Stimuliacijos impulso forma | Monofazinė |  |
|  | Stimuliavimo srovės nustatymas | Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 200 mA |  |
|  | Prietaiso ekranas | Ekrano įstrižainė 21 cm, ne mažiau, didelio kontrasto režimas |  |
|  | Gyvybinių parametrų tendencijų vaizdavimas ekrane | 1. Ne mažiau kaip 8 val. trukmės 2. Grafiškai atvaizduojamas ST segmento pokytis (derivacijoje, kurioje aptinkamas didžiausias ST pakilimas); 3. Grafiškai atvaizduojamas širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) pokytis; 4. Arterinis kraujo spaudimas; 5. Kvėpavimo dažnis; 6. SpO2 7. CO2 |  |
|  | 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys | 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių su ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu rizikos vertinimas, 2. ST segmento amplitudės išmatavimai, 3. Suvidurkinti QRS kompleksai, 4. Ritmo EKG, 5. Automatinis 12 kanalų EKG spausdinimas po pirminės EKG užrašymo, esant ST segmento pokyčiams. |  |
|  | EKG amplitudės dydžiai | Diapazonas ne siauresnis 0,5 – 4 cm/mV |  |
|  | ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos | Ne siauresnis nei nuo 30 iki 300 k/min. |  |
|  | Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas | VF/VT aliarmo nustatymas rankiniame režime |  |
|  | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau 6 valandų nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį arba išorinę atminties kortelę |  |
|  | Duomenų perdavimas | Bluetooth (sąsaja) (tame tarpe 12 kanalų EKG) persiuntimui į kompiuterinę darbo stotį |  |
|  | Programinė įranga gaivinimo analizei ir efektyvumui įvertinti | Analizuojami parametrai: krūtinės paspaudimų dažnis, ventiliavimo efektyvumo analizė, dirbtinių įpūtimų dažnis |  |
|  | Spausdintuvas | Ne mažiau trijų kanalų terminis |  |
|  | Spausdintuvo užrašymo greičiai | Ne mažiau dviejų EKG užrašymo greičių 12,5 mm/s ir 25 mm/s |  |
|  | Spausdinimo įjungimas | Rankiniu ir automatiniu būdu |  |
|  | Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis | Ne mažiau 100 mm ± 10 mm |  |
|  | SpO2 matavimo ribos | Ne siauresnės nuo 70 iki 100 % |  |
|  | SpO2 duomenų indikacija | SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su kreive ekrane |  |
|  | ŠSD dažnio matavimo ribos, naudojant SpO2, ne siauresnės | Nuo 30 iki 240 k/min. |  |
|  | AKS matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 40 iki 255 mmHg. |  |
|  | Automatinis AKS matavimas | Laiko intervalas ne siauresnis nuo 5 iki 60 min |  |
|  | AKS manžetės apsauga nuo viršslėgio | Automatinis oro išleidimas viršijus 300±10 mmHg |  |
|  | AKS parametrų vaizdavimas ekrane | Sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS ir likęs laikas iki sekančio nustatyto matavimo intervalo |  |
|  | CO2 matavimo principas | Infraraudonųjų spindulių spektroskopija |  |
|  | CO2 mėginio paėmimo srautas | Ne daugiau 50 ml/min. |  |
|  | CO2 matavimo ribos | Ne siauresnės nei nuo 0 iki 99 mmHg |  |
|  | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos, naudojant CO2 matavimą | Ne siauresnės nuo 0 ik 90 k/min. |  |
|  | Apnea registravimas | Būtinas |  |
|  | Akumuliatorių pilno įsikrovimo laikas | Ne daugiau 5 valandos |  |
|  | Prietaiso akumuliatoriai | 1. Vienu metu galima prijungti/naudoti pasirinktinai (pasirenka vartotojas) vieną arba du akumuliatorius 2. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus 3. Garsinis signalas senkant visiems akumuliatoriams |  |
|  | Monitoravimo laikas iš pilnai įkrautų akumuliatorių | Ne mažiau kaip 6 val. (iš darbinio pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo) |  |
|  | Prietaiso komplektacija | 1. Daugkartinio naudojimo defibriliacijos elektrodai, tinkami vaikų ir suaugusių defibriliacijai - 1 kompl. 2. Elektrodai vienkartinio naudojimo, pralaidūs rentgeno spinduliams, skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG – 2 kompl. 3. Vienkartinių defibriliavimo/ stimuliacijos elektrodų prijungimo kabelis – 1 vnt. 4. Akumuliatorius - 2 vnt. 5. 12 derivacijų EKG kabelis – 1 vnt. 7. Pirštinis SpO2 daviklis – 1 vnt. 8. AKS manžečių komplektas – 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės) 9. Akumuliatorių įkroviklis – 1 vnt. 10. Krepšys prietaiso priedams susidėti – 1 vnt. |  |
|  | Prietaiso atsparumas | 1. Atsparumo klasė, ne blogiau IP44; 2. Atsparumas smūgiams EN 1789 – atlaiko kritimą ne mažiau iš 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos |  |
|  | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

2 lentelė.  Kokybės kriterijai

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Atitikimas kokybiniams reikalavimams (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (K) - kaina |  | X=70 |  |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai |  | Y=30 |  |
| T1 | Pirmas parametras Anglies monoksido ir methemoglobino lygio monitoravimas | Taip = 6 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T2 | Antras parametras Defibriliacijos energijos keitimo žingsnis tiksliam energijos dozavimui (pagal kūno svorį - J/kg) ≤ 35 J, diapazone nuo 2 iki 360 J su standartiniais daugkartiniais elektrodais | Taip = 6 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T3 | Trečias parametras Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu 10:1 intubuotam pacientui | Taip = 6 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T4 | Ketvirtas parametras Spausdinimo įjungimas valdymo elementais ant defibriliacijos elektrodo | Taip = 6 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T5 | Penktas parametras Stimuliacija atliekama be EKG kabelio ar jam atsijungus | Taip = 6 balai Ne = 0 balų |  |  |

PASTABA.

Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes.

2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.

III pirkimo dalis. Defibriliatorius su monitoriumi ir akumuliatoriumi – 1 vnt.

1 lentelė. Techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą |  |
|  | Bifazinio impulso energijos nustatymas | Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2 iki 360 J |  |
|  | Defibriliatoriaus darbo režimai | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas |  |
|  | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki maksimalios energijos | Ne daugiau nei 10 s |  |
|  | Automatinis defibriliavimo režimas | Garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą |  |
|  | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją | Ne mažiau 300 iškrovų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo šaltinio |  |
|  | Metronomo funkcija | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu suaugusiems ir vaikams (30:2, 15:2 pagal 2011-08-31 SAM įsakymą Nr. V-822) |  |
|  | Programuojama trijų defibriliacijų iškrovų seka | Būtina, eskaluojančios energijos pasirinkimui |  |
|  | Prietaiso testavimo įranga | Testavimo įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą |  |
|  | Stimuliacija | Sinchronizuotas ir nesinchronizuotas režimai |  |
|  | Stimuliacijos dažnio nustatymas | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 170 imp./min. |  |
|  | Stimuliacijos impulso forma | Monofazinė |  |
|  | Stimuliavimo srovės nustatymas | Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 200 mA |  |
|  | Prietaiso ekranas | Ekrano įstrižainė 21 cm, ne mažiau, didelio kontrasto režimas |  |
|  | Gyvybinių parametrų tendencijų vaizdavimas ekrane | 1. Ne mažiau kaip 8 val. trukmės; 2. Grafiškai atvaizduojamas ST segmento pokytis (derivacijoje, kurioje aptinkamas didžiausias ST pakilimas); 3. Grafiškai atvaizduojamas širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) pokytis; 4. Arterinis kraujo spaudimas; 5. Kvėpavimo dažnis; 6. SpO2 7. CO2 |  |
|  | 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys | 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių su ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu rizikos vertinimas, 2. ST segmento amplitudės išmatavimai, 3. Suvidurkinti QRS kompleksai, 4. Ritmo EKG, 5. Automatinis 12 kanalų EKG spausdinimas po pirminės EKG užrašymo, esant ST segmento pokyčiams. |  |
|  | EKG amplitudės dydžiai | Diapazonas ne siauresnis 0,5 – 4 cm/mV |  |
|  | ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos | Ne siauresnis nei nuo 30 iki 300 k/min. |  |
|  | Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas | VF/VT aliarmo nustatymas rankiniame režime |  |
|  | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau 6 valandų nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį arba išorinę atminties kortelę |  |
|  | Duomenų perdavimas | Bluetooth (sąsaja) (tame tarpe 12 kanalų EKG) persiuntimui į kompiuterinę darbo stotį |  |
|  | Programinė įranga gaivinimo analizei ir efektyvumui įvertinti | Analizuojami parametrai: krūtinės paspaudimų dažnis, ventiliavimo efektyvumo analizė, dirbtinių įpūtimų dažnis |  |
|  | Spausdintuvas | Ne mažiau trijų kanalų terminis |  |
|  | Spausdintuvo užrašymo greičiai | Ne mažiau dviejų EKG užrašymo greičių 12,5 mm/s ir 25 mm/s |  |
|  | Spausdinimo įjungimas | Rankiniu ir automatiniu būdu |  |
|  | Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis | Ne mažiau 100 mm ± 10 mm |  |
|  | SpO2 matavimo ribos | Ne siauresnės nuo 70 iki 100 % |  |
|  | SpO2 duomenų indikacija | SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su kreive ekrane |  |
|  | ŠSD dažnio matavimo ribos, naudojant SpO2, ne siauresnės | Nuo 30 iki 240 k/min. |  |
|  | AKS matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 40 iki 255 mmHg. |  |
|  | Automatinis AKS matavimas | Laiko intervalas ne siauresnis nuo 5 iki 60 min |  |
|  | AKS manžetės apsauga nuo viršslėgio | Automatinis oro išleidimas viršijus 300±10 mmHg |  |
|  | AKS parametrų vaizdavimas ekrane | Sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS ir likęs laikas iki sekančio nustatyto matavimo intervalo |  |
|  | CO2 matavimo principas | Infraraudonųjų spindulių spektroskopija |  |
|  | CO2 mėginio paėmimo srautas | Ne daugiau 50 ml/min. |  |
|  | CO2 matavimo ribos | Ne siauresnės nei nuo 0 iki 99 mmHg |  |
|  | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos, naudojant CO2 matavimą | Ne siauresnės nuo 0 ik 90 k/min. |  |
|  | Apnea registravimas | Būtinas |  |
|  | Akumuliatorių pilno įsikrovimo laikas | Ne daugiau 5 valandos |  |
|  | Prietaiso akumuliatoriai | 1. Vienu metu galima prijungti/naudoti pasirinktinai (pasirenka vartotojas) vieną arba du akumuliatorius 2. Automatinis akumuliatorių perjungimas vienam išsekus 3. Garsinis signalas senkant visiems akumuliatoriams |  |
|  | Monitoravimo laikas iš pilnai įkrautų akumuliatorių | Ne mažiau kaip 6 val. (iš darbinio pilnai įkrautų akumuliatorių komplekto, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo) |  |
|  | Prietaiso komplektacija | 1. Daugkartinio naudojimo defibriliacijos elektrodai, tinkami vaikų ir suaugusių defibriliacijai - 1 kompl. 2. Elektrodai vienkartinio naudojimo, pralaidūs rentgeno spinduliams, skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG – 2 kompl. 3. Vienkartinių defibriliavimo/ stimuliacijos elektrodų prijungimo kabelis – 1 vnt. 4. Akumuliatorius - 2 vnt. 5. 12 derivacijų EKG kabelis – 1 vnt. 7. Pirštinis SpO2 daviklis – 1 vnt. 8. AKS manžečių komplektas – 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės) 9. Akumuliatorių įkroviklis – 1 vnt. 10. Krepšys prietaiso priedams susidėti – 1 vnt. |  |
|  | Prietaiso atsparumas | 1. Atsparumo klasė, ne blogiau IP44; 2. Atsparumas smūgiams EN 1789 – atlaiko kritimą ne mažiau iš 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos |  |
|  | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

2 lentelė.  Kokybės kriterijai

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Atitikimas kokybiniams reikalavimams (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (K) - kaina |  | X=70 |  |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai |  | Y=30 |  |
| T1 | Pirmas parametras Anglies monoksido ir methemoglobino lygio monitoravimas | Taip = 6 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T2 | Antras parametras Defibriliacijos energijos keitimo žingsnis tiksliam energijos dozavimui (pagal kūno svorį - J/kg) ≤ 35 J, diapazone nuo 2 iki 360 J su standartiniais daugkartiniais elektrodais | Taip = 6 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T3 | Trečias parametras Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu 10:1 intubuotam pacientui | Taip = 6 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T4 | Ketvirtas parametras Spausdinimo įjungimas valdymo elementais ant defibriliacijos elektrodo | Taip = 6 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T5 | Penktas parametras Stimuliacija atliekama be EKG kabelio ar jam atsijungus | Taip = 6 balai Ne = 0 balų |  |  |

PASTABA.

Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes.

2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.

_________________________