PASIŪLYMAS DĖL VIENOS FAZĖS HARMONINIŲ SROVIŲ IR MIRGĖJIMŲ ANALIZATORIAUS SU MAITINIMO ŠALTINIU PIRKIMO

| Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo PVM kodas |  |
| Tiekėjo/ ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo/ ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo/ ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto numeris |  |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (nurodomas reikalavimo Nr.) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Prekės | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, EUR be PVM** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Vienos fazės harmoninių srovių ir mirgėjimų analizatorius su maitinimo šaltiniu (pagal techninę specifikaciją) | Kompl. | 1 |  |
| PVM suma*** |  |  |  |  |
| Viso kaina, Eur su PVM*** |  |  |  |  |

**Į kainą turi būti įskaičiuotas PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

***Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina EUR su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina EUR be PVM“.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba paslaugoms nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą _______________________ (nurodyti).

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų Prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

- Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių parametrus. Grafoje “Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai pagal nurodytą aprašymą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ leidžiama tik tuomet, kai reikalavimuose nėra skaitinių reikšmių).

6 lentelė. Atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai (tokie, kaip nurodyti arba geresni) | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais (Pildo tiekėjas) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| Vienos fazės harmoninių srovių ir mirgėjimų analizatorius su maitinimo šaltiniu, skirtas bandymams atlikti pagal standartuose EN IEC 61000-3-2 ir EN 61000-3-3 aprašytas metodikas |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |

| 1. | Harmoninių srovių ir mirgėjimų analizatorius |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Matuoklis |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Kanalų skaičius | 1 kanalas |  |  |  |
| 1.1.2. | Įtampos ribos | 10 – 530 V RMS arba platesnės |  |  |  |
| 1.1.3. | Įtampos dažnių diapazonas | Nuo 15 Hz iki 3 kHz arba platesnis |  |  |  |
| 1.1.4. | Įtampos matavimo tikslumas | ± 0.04 % nuo matavimo diapazono ± 0.30 % nuo rodmens, arba ne daugiau, kaip 0.5 % |  |  |  |
| 1.1.5. | Ilgalaikė srovė | Nuo 0 iki 16 Arms |  |  |  |
| 1.1.6. | Trumpalaikė srovė | Ne mažiau, kaip 50 Arms |  |  |  |
| 1.1.7. | Srovės matavimo tikslumas | ± 0.1 % nuo matavimo diapazono ± 0.70 % nuo rodmens ± 0.08 % nuo (dažnio/1000) |  |  |  |
| 1.2. | Harmonikų analizatorius |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Pagrindiniai reikalavimai | I klasės matavimo prietaisas pagal EN IEC 61000-4-7:2004+A1:2004+ P:2008 (IEC 61000-4-7 Ed. 1 ir Ed. 2.1) |  |  |  |
| 1.2.2. | Matuojamų harmonikų skaičius | Nuo 1-os iki 40-os harmonikos |  |  |  |
| 1.2.3. | Harmonikų analizės periodų sk. | 8, 10, 12, 16 periodų, stačiakampis matavimų langas |  |  |  |
| 1.2.4. | ADC keitklis | Ne mažiau, kaip 16 bit |  |  |  |
| 1.3. | Mirgėjimų (angl. flickers) matuoklis |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Pagrindiniai reikalavimai |  | Prietaisas atitinkantis standarto EN 61000-4-15:2011 (IEC 61000-4-15:2010) reikalavimus |  |  |
| 1.3.2. | Įtampa |  | 230 V AC, 50 Hz |  |  |
| 1.3.3. | Matavimo tikslumas |  | Ne blogiau, kaip 5 % |  |  |
| 1.3.4. | Stebėjimo periodas |  | Pst mažiausiai 1 minutė, pasirenkamas |  |  |
| 1.3.5. | Analizuojami parametrai |  | Pst, Plt, Vrms, dc, dt, dmax, Tmax, P50%S, P10%S, P3%S, P1%S, P0.1% |  |  |
| 1.3.6. | Impedansas |  | Vidinis, fazė 0.24 Ω + j0.15 Ω, neutralė 0.16 Ω + j0.10 Ω (pagal IEC 60725) |  |  |
| 1.4. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Kietasis diskas duomenų laikymui |  | Vidinis |  |  |
| 1.4.2. | Sąsaja valdymui ir duomenų perdavimui |  | USB |  |  |
| 1.4.3. | Programinė įranga |  | Skirta sistemos valdymui, harmonikų ir mirgėjimų analizei bei rezultatų apdorojimui pagal naujausius EN IEC 61000-3-2 ir EN 61000-3-3 standartus, rezultatų eksportavimui pdf, word formatuose. |  |  |
| 1.4.4. | Kalibravimas |  | Akredituotas (EN ISO/IEC 17025:2018) kalibravimas |  |  |
| 2. | Maitinimo šaltinis |  |  |  |  |
| 2.1. | Išėjimo galia |  | Ne mažiau, kaip 6 kVA |  |  |
| 2.2. | Išėjimo įtampa |  | Ne mažiau, kaip 300 V AC |  |  |
| 2.3. | Išėjimo srovė (ilgalaikė) |  | Ne mažiau, kaip 24 A |  |  |
| 2.4. | Dažnių sritis |  | Nuo 40 iki 80 Hz |  |  |
| 2.5. | Bendrieji harmoniniai iškraipymai (THD) |  | ≤ 0.5 % |  |  |
| 2.6. | Įtampos netikslumas |  | ≤ ± 0.5 % |  |  |
| 2.7. | Dažnio tikslumas |  | ≤ 100 ppm |  |  |
| 2.8. | Apsauga |  | nuo per didelės srovės ir įtampos, perkaitimo ir nepakankamos įtampos. |  |  |
| 2.9. | Sąsaja |  | Skirta valdymui per harmonikų ir mirgėjimų analizatorių arba tiesiogiai programine įranga. |  |  |
| 2.10. | Kalibravimas |  | Akredituotas (EN ISO/IEC 17025:2018) kalibravimas |  |  |
| 3. | Garantija |  | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

- Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose.

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Sutinkame, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

- Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį