2 priedas

VIENOS FAZĖS HARMONINIŲ SROVIŲ IR MIRGĖJIMŲ ANALIZATORIAUS SU MAITINIMO ŠALTINIU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.6. Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

THD - Bendrieji harmoniniai iškraipymai (angl. Total Harmonic Distortions)

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Vienos fazės harmoninių srovių ir mirgėjimų analizatorius su maitinimo šaltiniu, 1 komplektas.

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Prekių kiekis yra konkretus.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas:

Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) vykdydama savo veiklą atlieka Lietuvos Respublikos, o taip pat ir Europos bendrijos rinkoje esančių įrenginių atitikties vertinimą direktyvos 2014/30/ES esminiams reikalavimams. Ši atitiktis patvirtinama atliekant bandymus pagal Europos sąjungos darniuosius standartus. Ryšių reguliavimo tarnybos elektromagnetinio suderinamumo skyriuje yra įsteigta laboratorija, kurios veikla yra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą.

Šio viešojo pirkimo metu Tarnyba planuoja įsigyti bandymų sistemą - vienos fazės harmoninių srovių ir mirgėjimų analizatorių su maitinimo šaltiniu, skirtą aparatūros ir įrenginių bei radijo ryšio įrenginių atitikčiai standartų EN IEC 61000-3-2 ir EN 61000-3-3 reikalavimams nustatyti.

Šie paminėti standartai reikalauja, kad įranga, su kuria bus atliekami bandymai, atitiktų EN 61000-4-7 ir EN 61000-4-15 standartuose keliamus reikalavimus. Taip pat, atsižvelgiant į Tarnybos laboratorijos veiklos pobūdį, remiantis EN 61000-4-7 standarto reikalavimais, pagal jame pateiktą klasifikaciją, perkamas prietaisas turi būti I klasės matavimo prietaisas.

Kadangi minėtas bandymų  metodas yra įtrauktas į laboratorijos akredituotos veiklos sritį, remiantis Nacionalinio Akreditacijos biuro reikalavimais, matavimų sistemai turi būti atliktas kalibravimas laboratorijoje, akredituotoje pagal EN ISO/IEC 17025:2018 standarto reikalavimus.

3.2. Pirkimo objekto aprašymas:

3.2.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.2.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2.4. Jeigu teisės aktuose numatyta, kad prekė turi atitikti tam tikro standarto reikalavimus, sąvoka „lygiavertis“ netaikoma.

3.2.5. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.2.6. Prekėms turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėn. nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento. Garantija netaikoma tais atvejais, kai Prekė sugadinama netinkamai ją naudojant ar mechaniškai pažeistoms jos dalims. Taip pat garantija netaikoma skysčiams.

3.2.7. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Prekių pristatymo vieta: LR Ryšių reguliavimo tarnyba, Zarasų g. 38, LT-44140 Kaunas, Lietuva.

4.2. Prekių tiekimo terminas: 5 (penki) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Trūkumais bus laikomi neatitikimai šios TS priedo Nr. 1 lentelėje pateiktiems reikalavimams ir sąlygoms.

5.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 35 kalendorines dienas.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.1. Prekių priėmimo - perdavimo aktas;

6.1.3. Vartotojo vadovas arba kitas lygiavertis darbo su sistema aprašymas popierine arba elektronine forma, arba nuoroda į šį dokumentą internete;

6.1.4. Akredituoto kalibravimo sertifikatas ir akreditaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;

6.1.5. Programinės įrangos licencijos, jei programinės įrangos negalima naudoti be licencijos.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

- Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti tikslų siūlomų Prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

- Tiekėjas pasiūlymo formoje privalo nurodyti siūlomų prekių parametrus. Grafoje “Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai pagal nurodytą aprašymą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai (tokie, kaip nurodyti arba geresni) |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| Vienos fazės harmoninių srovių ir mirgėjimų analizatorius su maitinimo šaltiniu, skirtas bandymams atlikti pagal standartuose EN IEC 61000-3-2 ir EN 61000-3-3 aprašytas metodikas |  |  |
| 1. | Harmoninių srovių ir mirgėjimų analizatorius |  |
| 1.1. | Matuoklis |  |
| 1.1.1. | Kanalų skaičius | 1 kanalas |
| 1.1.2. | Įtampos ribos | 10 – 530 V RMS arba platesnės |
| 1.1.3. | Įtampos dažnių diapazonas | Nuo 15 Hz iki 3 kHz arba platesnis |
| 1.1.4. | Įtampos matavimo tikslumas | ± 0.04 % nuo matavimo diapazono ± 0.30 % nuo rodmens, arba ne daugiau, kaip 0.5 % |
| 1.1.5. | Ilgalaikė srovė | Nuo 0 iki 16 Arms |
| 1.1.6. | Trumpalaikė srovė | Ne mažiau, kaip 50 Arms |
| 1.1.7. | Srovės matavimo tikslumas | ± 0.1 % nuo matavimo diapazono ± 0.70 % nuo rodmens ± 0.08 % nuo (dažnio/1000) |
| 1.2. | Harmonikų analizatorius |  |
| 1.2.1. | Pagrindiniai reikalavimai | I klasės matavimo prietaisas pagal EN IEC 61000-4-7:2004+A1:2004+ P:2008 (IEC 61000-4-7 Ed. 1 ir Ed. 2.1) |
| 1.2.2. | Matuojamų harmonikų skaičius | Nuo 1-os iki 40-os harmonikos |
| 1.2.3. | Harmonikų analizės periodų sk. | 8, 10, 12, 16 periodų, stačiakampis matavimų langas |
| 1.2.4. | ADC keitklis | Ne mažiau, kaip 16 bit |
| 1.3. | Mirgėjimų (angl. flickers) matuoklis |  |
| 1.3.1. | Pagrindiniai reikalavimai | Prietaisas atitinkantis standarto EN 61000-4-15:2011 (IEC 61000-4-15:2010) reikalavimus |
| 1.3.2. | Įtampa | 230 V AC, 50 Hz |
| 1.3.3. | Matavimo tikslumas | Ne blogiau, kaip 5 % |
| 1.3.4. | Stebėjimo periodas | Pst mažiausiai 1 minutė, pasirenkamas |
| 1.3.5. | Analizuojami parametrai | Pst, Plt, Vrms, dc, dt, dmax, Tmax, P50%S, P10%S, P3%S, P1%S, P0.1% |
| 1.3.6. | Impedansas | Vidinis, fazė 0.24 Ω + j0.15 Ω, neutralė 0.16 Ω + j0.10 Ω (pagal IEC 60725) |
| 1.4. | Kiti reikalavimai |  |
| 1.4.1. | Kietasis diskas duomenų laikymui | Vidinis |
| 1.4.2. | Sąsaja valdymui ir duomenų perdavimui | USB |
| 1.4.3. | Programinė įranga | Skirta sistemos valdymui, harmonikų ir mirgėjimų analizei bei rezultatų apdorojimui pagal naujausius EN IEC 61000-3-2 ir EN 61000-3-3 standartus, rezultatų eksportavimui pdf, word formatuose. |
| 1.4.4. | Kalibravimas | Akredituotas (EN ISO/IEC 17025:2018) kalibravimas |
| 2. | Maitinimo šaltinis |  |
| 2.1. | Išėjimo galia | Ne mažiau, kaip 6 kVA |
| 2.2. | Išėjimo įtampa | Ne mažiau, kaip 300 V AC |
| 2.3. | Išėjimo srovė (ilgalaikė) | Ne mažiau, kaip 24 A |
| 2.4. | Dažnių sritis | Nuo 40 iki 80 Hz |
| 2.5. | Bendrieji harmoniniai iškraipymai (THD) | ≤ 0.5 % |
| 2.6. | Įtampos netikslumas | ≤ ± 0.5 % |
| 2.7. | Dažnio tikslumas | ≤ 100 ppm |
| 2.8. | Apsauga | nuo per didelės srovės ir įtampos, perkaitimo ir nepakankamos įtampos. |
| 2.9. | Sąsaja | Skirta valdymui per harmonikų ir mirgėjimų analizatorių arba tiesiogiai programine įranga. |
| 2.10. | Kalibravimas | Akredituotas (EN ISO/IEC 17025:2018) kalibravimas |