Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo dalis. Kardiostimuliatorius (vidinis) -  1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo režimai | Sinchroninis (VVI ir AAI) ir asinchroninis (VOO ir AOO) |  |
|  | Bazinio stimuliavimo dažnio nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 40 iki 180 k/min. |  |
|  | Prieširdžio stimuliavimo dažnio nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 80 iki 720 k/min. |  |
|  | Amplitudės nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,4 iki 25 mA |  |
|  | Impulso trukmė | 1,5 ± 0,5 ms |  |
|  | Jautrumo nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 0,75-20 mV |  |
|  | Prietaiso valdymas | Pagrindiniai stimuliacijos parametrai valdomi rankenėlių pasukimu ir/arba mygtukų paspaudimu |  |
|  | Užrakinimo funkcija nuo nepageidaujamo parametrų pakeitimo | Būtina |  |
|  | Ekrane matomi nustatyti parametrai ir kita informacija | Skystųjų kristalų ekranas su nustatyto stimuliacijos dažnio, amplitudės, jautrumo dydžiais, baterijos įkrovimo lygis, užrakto būsena |  |
|  | Indikatoriai | Stimuliavimo, registravimo ir greito prieširdžių stimuliavimo būsenos indikatoriai |  |
|  | Maitinimas | Dvi standartinės AA tipo baterijos. Keičiant baterijas, nenutraukiama stimuliacija |  |
|  | Darbo laikas iš baterijų | Ne mažiau 8 dienų |  |
|  | Svoris | Ne daugiau 500 gramų |  |
|  | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

II pirkimo dalis. Laikinas išorinis širdies stimuliatorius – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo režimai | Sinchroninis (VVI ir AAI) ir asinchroninis (VOO ir AOO) |  |
|  | Bazinio stimuliavimo dažnio nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 40 iki 180 k/min. |  |
|  | Prieširdžio stimuliavimo dažnio nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 80 iki 720 k/min. |  |
|  | Amplitudės nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,4 iki 25 mA |  |
|  | Impulso trukmė | 1,5 ± 0,5 ms |  |
|  | Jautrumo nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 0,75-20 mV |  |
|  | Prietaiso valdymas | Pagrindiniai stimuliacijos parametrai valdomi rankenėlių pasukimu ir/arba mygtukų paspaudimu |  |
|  | Užrakinimo funkcija nuo nepageidaujamo parametrų pakeitimo | Būtina |  |
|  | Ekrane matomi nustatyti parametrai ir kita informacija | Skystųjų kristalų ekranas su nustatyto stimuliacijos dažnio, amplitudės, jautrumo dydžiais, baterijos įkrovimo lygis, užrakto būsena |  |
|  | Indikatoriai | Stimuliavimo, registravimo ir greito prieširdžių stimuliavimo būsenos indikatoriai |  |
|  | Maitinimas | Dvi standartinės AA tipo baterijos. Keičiant baterijas, nenutraukiama stimuliacija |  |
|  | Darbo laikas iš baterijų | Ne mažiau 8 dienų |  |
|  | Svoris | Ne daugiau 500 gramų |  |
|  | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)