## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Ekonominis pranašumas už kiekvienus papildomos garantijos metus (EpPG) | 6 | %
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 3 | metai

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
|  | 1) Kaina (K) | 50
|  | 2) Techniniai pranašumai (T) | 50
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
| Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 50
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 50
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
| T1 | Programinė įranga vaizdo kontrastiškumui pagerinti, leidžianti ekspozicijos metu nenaudoti fizinio rentgenografinio tinklelio (virtualus rentgenografinis tinklelis) | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T2 | Integruota AEV sistema skaitmeniniame rentgeno spindulių detektoriuje. (Reikalavimas taikomas visiems belaidžiams detektoriams). | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T3 | Virtualios (konkurencinės) programinės įrangos radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai licenzijos (ne mažiau kaip 5 vnt.) | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T4 | Rentgeno vamzdžio kolonoje įmontuota realaus vaizdo 3D stebėjimo kamera, su automatinio judesio aptikimo funkcija bei AEV laukų perdengimu | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T5 | Komplektuojamas belaidis skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (TS 9 p.) | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X)*:
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4 ir T5 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.15, T2 = L2 = 0.10, T3 = L3 = 0.25, T4 = L4 = 0.25, T5 = L5 = 0.25. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
* | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nustatytomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis pirkime naudojamos santykinės pasiūlymų vertinimo formulės. Šiame konkrečiame pirkime naudojamos santykinės formulės yra tinkamiausias pasirinkimas, nes nustatyta, kad rinkoje yra didelė konkurencija. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai (ekspertai) atliko simuliacijas ir nustatė, kad pirkime galinčių dalyvauti skirtingų tiekėjų pasiūlymų kainos gali smarkiai svyruoti. Būtent santykinės formulės naudojimas leis skaidriai ir objektyviai vertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, bei skatins tiekėjus teikti konkurencingus pasiūlymus. Santykinės formulės naudojimas skatins tiekėjus siūlyti prekes realiomis rinkos kainomis. Šiame pirkime pasiūlymų vertinimui nenaudojama absoliutinė formulė, nes ji nesudarys konkurencingų sąlygų tiekėjams, siūlantiems itin plataus kainų diapazono prekes, realiai konkuruoti. Santykinė formulė, skirtingai nei absoliutinė, skaidriau ir objektyviau leidžia tiekėjams prisitaikyti prie realių rinkos sąlygų ir sąžiningai konkuruoti. Šio pirkimo tikslas yra gauti geriausią kainą už perkančiajai organizacijai priimtiną kokybę. Būtent santykinės formulės naudojimas leis nustatyti laimėtoją, kuris siūlo optimaliausią, realią rinkos situaciją atspindintį, kainos ir kokybės santykį, net jei jo kaina nėra itin žema absoliučia prasme. Santykinės formulės naudojimas realiomis konkurencinėmis sąlygomis didina tiekėjų motyvaciją konkuruoti, nes tiekėjai žino, kad jų vertinimas priklausys nuo konkurentų, dėl to, jie labiau stengiasi mažinti pasiūlymo kainą. Vykdant pirkimą perkančiosios organizacijos pagrindinis tikslas ir yra vadovaujantis VPĮ 17 str. 2 p. 1 d. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai. Kadangi skirtingų tiekėjų pasiūlymai gali ženkliai skirtis, dėl to, santykinė formulė leis proporcingai paskirstyti balus neiškraipydama logikos, kuomet itin pigi prekė gauna neproporcingai didelį balą. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai (ekspertai) patvirtina, kad santykinė formulė užtikrins aktyviausią konkurenciją, nes perkančiosios organizacijos numanoma prekės rinkos vertė nėra išviešinama ir apibrėžiama iš anksto. 1 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
𝑇=(∑_(𝑖=1)^5▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Pasiūlymas
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
1 pirkimo dalis. Dviejų darbo vietų stacionarus skaitmeninis rentgeno aparatas |  |  | 2 |  | 0 | 0
2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) parametro reikšmę
T1 | Programinė įranga vaizdo kontrastiškumui pagerinti, leidžianti ekspozicijos metu nenaudoti fizinio rentgenografinio tinklelio (virtualus rentgenografinis tinklelis)
T2 | Integruota AEV sistema skaitmeniniame rentgeno spindulių detektoriuje. (Reikalavimas taikomas visiems belaidžiams detektoriams).
T3 | Virtualios (konkurencinės) programinės įrangos radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai licenzijos (ne mažiau kaip 5 vnt.)
T4 | Rentgeno vamzdžio kolonoje įmontuota realaus vaizdo 3D stebėjimo kamera, su automatinio judesio aptikimo funkcija bei AEV laukų perdengimu
T5 | Komplektuojamas belaidis skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (TS 9 p.)
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomas medicinos prietaiso garantinis laikotarpis* |  |  | metai
* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;
4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
6 | Gamintojo įgaliojimas
7 | BPS priedai AK
8 | ...
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis) ir priedų rinkiniui, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomų kompiuterių, periferinės įrangos, priedų rinkinio gamintojų įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomų kompiuterių, periferinės įrangos ir priedų rinkinio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), projekto radiacinei saugai paruošimas bei jo ekspertizė ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 2 radiologijos technologams. Trukmė ≥ 20 akademinių val.
2. Mokymai ≥ 2 gydytojams radiologams. Trukmė ≥ 20 akademinių val.
3. Mokymai ≥ 2 medicinos fizikams. Trukmė ≥ 4 akademinės val.
PAPILDOMI REIKALAVIMAI
1 | Licencijos: Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos licencijos susijusios su techninės specifikacijos reikalavimų išpildymu. Pateikiamos licencijos (MS Office ir kt.) turi būti susietos su Perkančiąja organizacija.
2 | Tiekėjo siūlomos licencijos ir licencijavimo programos turi būti suderinamos su programinės įrangos gamintojo licencijavimo sąlygomis ir licencijos privalo galioti ne trumpiau nei 24 mėn.
3 | Visi perkamų sistemų ar įrenginių prisijungimo duomenys ir slaptažodžiai privalo būti perduoti užsakovui ne vėliau kaip 1 mėn. iki garantinio laikotarpio pabaigos.
4 | Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti sistemos architektūros schemą, kurioje privalo būti išvardinti visi komponentai ir sąsajos tarp jų, nurodant sąveikos parametrus - naudojamus tinklo prievadus, protokolus, jų versijas (pvz.: SMB 3.0). Turi būti nurodyta konkreti diegiama programinė įranga, jos versijos, detalios sąsajos su veikimui reikalingomis sistemomis ar programomis.
5 | Tiekėjas pateikdamas įrangą privalo užtikrinti, kad prieiga prie paciento duomenų pateikiamoje įrangoje bus suteikiama tik autorizuotiems naudotojams (prisijungiant naudotojo vardu ar slaptažodžiu). Visiems naudotojams turi būti suteikti unikalūs naudotojo vardai ir slaptažodžiai arba pateikiama įranga turi gebėti naudoti VULSK katalogų paslaugoje (angl. Active Directory) saugomų naudotojų prisijungimo duomenis. Jei pateikiamoje įrangoje naudotojų vardai ir slaptažodžiai saugomi lokaliai, Tiekėjas turi suteikti teisę Užsakovui administruoti naudotojus.
6 | Tiekėjo pateikiama programinė įranga (įskaitant ir operacinę sistemą) negali turėti neištaisytų žinomų pažeidžiamumų, kurių bendras įvertinimas (angl. Overall CVSS Score), vadovaujantis Informacinių technologijų laboratorijos pažeidžiamumų duomenų bazės (https://nvd.nist.gov/) V3.0 arba naujesne versija yra 5.0 arba didesnis.
7 | Tiekėjui nuotolinė prieiga sistemų aptarnavimui ir garantinei priežiūrai gali būti suteikta tik naudojant Užsakovo privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimą (BeyondTrust PowerBroker Password Safe) ir leidžiant Užsakovui automatizuotomis priemonėmis stebėti Tiekėjo atliekamus veiksmus.
8 | Visas siūlomas sprendimas (prietaisai, sistemos programinė įranga, integracija su PO informacine sistema) turi gebėti veikti tik Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle, prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma.
9 | Jei sprendimas yra paremtas debesijos tarnybinių stočių paslaugomis, debesijos tarnybinės stotys fiziškai turi būti Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti rašytinius dokumentus, įrodančius fizinę tarnybinių stočių vietovę.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
1 pirkimo dalis. Dviejų darbo vietų stacionarus skaitmeninis rentgeno aparatas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Reikalavimai skaitmeniniam rentgeno aparatui
2.1 | Sistemą sudaro | 1. Aukšto dažnio generatorius,
2. Rentgeno vamzdis,
3. Motorizuota rentgeno vamzdžio kolona,
4. Kolimatorius,
5. Stalas rentgenografijai,
6. Motorizuotas stovas rentgenografijai,
7. Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr.1,
8. Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr.2,
9. Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr.3,
10. Dozimetrijos sistema,
11. Kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga)*,
12. Kompiuterinė radiologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai)*,
13. Priemonėms individualiai radiacinei saugai,
14. Priemonės rentgeno aparato kalibravimui ir kokybės kontrolei,
15. Pasikalbėjimo su pacientu sistema.
3. | Reikalavimai aukšto dažnio generatoriui
3.1 | Maksimali galia | ≥ 80 kW
3.2 | Įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 150 kV
3.3 | Srovės ir laiko sandaugos (mAs) diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 0,5 iki 600 mAs
3.4 | Ekspozicijos valdymas | Automatinis, ≥ 3 laukų
3.5 | Anatominės programos | Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas
3.6 | Generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje | Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje
4. | Reikalavimai rentgeno vamzdžiui
4.1 | Besisukantis anodas | Būtina
4.2 | Židinio dėmių skaičius | ≥ 2
4.3 | Židinių dydžiai | 1. ≤ 0,6 mm mažam židiniui,
2. ≤ 1,3 mm dideliam židiniui.
4.4 | Mažojo židinio nominali galia | ≥ 30 kW
4.5 | Didžiojo židinio nominali galia | ≥ 80 kW
4.6 | Rentgeno vamzdžio nominali įtampa | ≥ 150 kV
4.7 | Maksimali anodo šiluminė talpa | ≥ 300 kHU
5. | Reikalavimai motorizuotai rentgeno vamzdžio kolonai
5.1 | Montuojama prie lubų | Būtina
5.2 | Motorizuotas kolonos išilginis judėjimas | ≥ 3400 mm
5.3 | Motorizuotas kolonos skersinis judėjimas | ≥ 1900 mm
5.4 | Motorizuotas rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas | ≥ 1600 mm
5.5 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 135 laipsniai
5.6 | Motorizuotas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 115 laipsnių
5.7 | Elektromagnetiniais arba lygiaverčiais stabdžiais stabdoma | 1. Kolonos judėjimas išilgai ir skersai,
2. Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ir vertikalią ašis.
5.8 | Automatinis rentgeno vamzdžio aukščio keitimas priklausomai nuo stovo detektoriaus laikiklio pozicijos. | Rentgeno aparatas turi automatinio rentgeno vamzdžio aukščio keitimo priklausomai nuo stovo detektoriaus laikiklio pozicijos funkciją
5.9 | Automatinis stalo detektoriaus laikiklio pozicijos suderinimas (poslinkis išilgai stalviršio) priklausomai nuo rentgeno vamzdžio padėties vertikalioje ir įstrižinėje projekcijose | Rentgeno aparatas turi automatinio stalo detektoriaus laikiklio pozicijos suderinimo (poslinkio išilgai stalviršio) priklausomai nuo rentgeno vamzdžio padėties vertikalioje ir įstrižinėje projekcijose funkciją
5.10 | Automatinis rentgeno vamzdžio horizontalios / vertikalios padėties keitimas priklausomai nuo stalo detektoriaus laikiklio pozicijos | Būtina
5.11 | Valdymo konsolė | 1. Integruota valdymo konsolė su ≥ 12" lietimui jautriu ekranu. Ekrane pateikiami ekspozicijos parametrai su galimybe juos keisti ekrano pagalba (kV; mAs),
2. Kolonos judėjimas atliekamas fizinių mygtukų pagalba.
5.12 | Automatinis vaizdų sujungimo protokolas „image stitching“ horizontalioms ir vertikalioms projekcijoms | Būtinas, ≥ 3 nuotraukų vertikalioje projekcijoje, ≥ 2 nuotraukų horizontalioje projekcijoje
5.13 | Ne mažiau 5-ašių motorizuotas automatinis rentgeno vamzdžio kolonos pozicionavimas pagal užprogramuotą poziciją | Būtina
5.14 | Rentgeno vamzdžio kolonoje įmontuota realaus vaizdo stebėjimo kamera, leidžianti tiesiogiai stebėti kolimuojamą vaizdą iš radiologijos technologo darbo vietos | Būtina
6. | Reikalavimai kolimatoriui
6.1 | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Su automatinio atsijungimo funkcija
6.2 | Kolimatoriaus valdymas | Automatinis ir rankinis
6.3 | Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 45 laipsniai
6.4 | Filtrų skaičius | ≥ 3
7. | Reikalavimai stalui rentgenografijai
7.1 | Stalviršio ilgis | ≥ 2300 mm
7.2 | Stalviršio plotis | ≥ 800 mm
7.3 | Stalo aukščio keitimas | Motorizuotas
7.4 | Maksimalus stalo keliamas svoris | ≥ 295 kg
7.5 | Detektoriaus laikiklis laterografijai atlikti | Rentgeno aparatas sukomplektuotas detektoriaus laikikliu laterografijai atlikti
7.6 | Rentgenografinis tinklelis | Rentgenografinis tinklelis, realizuota galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį
7.7 | Stalviršio judėjimas | Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating)
8. | Reikalavimai motorizuotam stovui rentgenografijai
8.1 | Stovo tipas | Reguliuojamo aukščio stovas rentgenografijai
8.2 | Detektoriaus centro aukščio motorizuoto keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 450 iki 1700 mm
8.3 | Rentgenografinis tinklelis | Rentgenografinis tinklelis, realizuota galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį
8.4 | Rankenos pacientui | Viršutinė rankena ir šoninės rankenos
9. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr. 1
9.1 | Galimybė naudoti detektorių rentgenografijos stove | Būtina
9.2 | Detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja | Belaidė arba laidinė
9.3 | Scintiliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis
9.4 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (400 x 400) mm
9.5 | Pikselio dydis* | ≤ 150 µm
9.6 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bit
9.7 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas ( angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą)) | ≥ 65 %
10. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr. 2
10.1 | Galimybė naudoti detektorių tiek rentgenografijos stale, tiek laisvai, t.y. išėmus iš rentgenografijos stalo detektoriaus laikiklio | Būtina
10.2 | Detektorius su integruota rankena arba pateikiamas komplekte su rankeną turinčiu dėklu arba detektorius turi turėti specialius įdubimus iš 4 pusių detektoriaus nugaryneje dalyje saugiam detektoriaus pernešimui | Būtina
10.3 | Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja | Būtina
10.4 | Scintiliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis
10.5 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (340 x 420) mm
10.6 | Detektoriaus atsparumas drėgmei | Ne mažiau IPX3 apsaugos klasės
10.7 | Pikselio dydis | ≤ 150 µm
10.8 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bit
10.9 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas ( angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą)) | ≥ 65 %
10.10 | Detektoriaus baterijos krovimas | Baterija turi būti automatiškai kraunama, detektorių įdėjus į rentgenografijos stale/stove esantį detektoriaus mazgą arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu
11. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr. 3
11.1 | Detektorius su integruota rankena arba pateikiamas komplekte su rankeną turinčiu dėklu arba detektorius turi turėti specialius įdubimus iš 4 pusių detektoriaus nugaryneje dalyje saugiam detektoriaus pernešimui | Būtina
11.2 | Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja | Būtina
11.3 | Scintiliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis
11.4 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (340 x 420) mm
11.5 | Detektoriaus atsparumas drėgmei | Ne mažiau IPX3 apsaugos klasės
11.6 | Pikselio dydis | ≤ 150 µm
11.7 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bit
11.8 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE, pagal IEC 62220 arba lygiavertį standartą) | ≥ 65 %
11.9 | Detektoriaus baterijos krovimas | Baterija turi būti automatiškai kraunama, detektorių įdėjus į rentgenografijos stale/stove esantį detektoriaus mazgą arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu
12. | Reikalaviomai dozimetrijos sistemai
12.1 | Paskirtis | Sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu
12.2 | Rentgeno aparato komplektacijoje yra dozimetrijos sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu, su realizuota galimybe dozimetrijos informaciją automatiškai perkelti į medicininio rentgenologinio vaizdo ataskaitą (Direktyvos 2013/59/ EURATOMAS reikalavimas) (perkančioji organizacija nereikalauja pajungimo prie e. sveikatos informacinės sistemos) | Būtina
13. | Reikalavimai kompiuterinei radiologijos technologo darbo vietai (aparatūrinei ir programinei įrangai)
13.1 | Radiologijos technologo darbo vietos funkcionalumas:
13.1.1 | Informacijos iš detektorių nuskaitymas | Būtina
13.1.2 | Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas | Būtina
13.1.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina
13.1.4 | Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas | Būtina
13.1.5 | Pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais | Būtina
13.1.6 | Automatinis sietelio aptikimas ir artefaktų slopinimas | Būtina
13.1.7 | Vaizdo manipuliacijos | 1. Padidinimas,
2. Apvertimas,
3. Pasukimas,
4. Pilkosios skalės inversija,
5. Pastūmimas,
6. Šviesumo / kontrasto keitimas.
13.1.8 | Anotacijos | 1. Tekstiniai komentarai,
2. Skaitmeniniai žymekliai.
13.1.9 | DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės) | 1. Vaizdų spausdinimas (DICOM Print),
2. Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage),
3. DICOM Storage Commitment,
4. Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist),
5. DICOM Radiation Dose Structured Report.
13.2 | Ekspozicijos paleidimo mygtukas | Rankinis
13.3 | Kompiuteris | Kompiuterio procesoriaus, virtualios atmintinies, kieto disko (bet ne mažiau kaip 1 TB), vaizdo plokštės, kompiuterinio tinklo plokštės, operacinės sistemos parametrai turi atitikti radiologinės sistemos gamintojo nustatytus reikalavimus
13.4 | Monitorius | 1. ≥ 1280x1024 taškų skiriamosios gebos,
2. ≥ 19” (48 cm) įstrižainės.
13.5 | Papildomai komplekuojama | 1. Klaviatūra,
2. Pelė.
13.6 | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) | Būtinas, ne mažiau kaip 1800 VA
14. | Reikalavimai kompiuterinei radiologo darbo vietai (aparatūrinei ir programinei įrangai radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai)
14.1 | Radiologo darbo vietos funkcionalumas:
14.1.1 | Erdvinės tūrio rekonstrukcijos | Būtina
14.1.2 | Daugiaplokštuminės maksimalaus/minimalaus intensyvumo rekonstrukcijos | Būtina
14.1.3 | Paciento informacijos užklausimas/gavimas protokolu DICOM Query/Retrieve | Būtina
14.1.4 | Vaizdo manipuliacijos ir matavimai | 1. Padidinimas,
2. Pasukimas,
3. Inversija,
4. Atstumų ir kampų matavimas,
5. Cobb kampas.
14.2 | Kompiuteris | 1. Tiekėjas turi nurodyti tikslų kompiuterio pavadinimą ir modelį (gamintojo suteiktą kodą),
2. Komplekto sudėtis - stalinis kompiuteris su 4 monitorių jungtimis (vaizdo plokštė(-ės) turi užtikrinti trijų monitorių prijungimą vienu metu),
3. Procesoriaus našumas pagal „Passmark CPU Mark“ testą „Performance test“ (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) ne mažiau kaip 20000 (turi būti nurodytas procesoriaus našumas). Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidinta,
4. Atmintinė - ne mažiau 32 GB,
5. Standžiojo disko talpa ne mažesnė kaip 1 TB,
6. Standžiojo disko jungtis - M.2 PCIe arba lygiavertė,
7. Vidinis DVD įrenginys,
8. Ne mažiau kaip 6 USB 3.0 tipo ir ne mažiau kaip 2 USB 2.0 tipo jungtys (arba lygiavertės),
9. Kompiuteris turi turėti integruotą Ethernet tinklo suderintuvą, kuris turi turėti RJ-45 tipo kabelio prijungimo lizdą ir galėtų dirbti šiais greičiais: 10 Mbps, 100 Mbps ir 1 000 Mbps,
10. USB kabeliu prijungiama klaviatūra su integruotu SmartCard (arba lygiaverčiu) skaitytuvu, tenkinančiu ISO 7816 standartą (arba lygiavertį),
11. USB kabeliu prijungiama pelė,
12. Kompiuteris turi turėti lizdą arba lizdus mikrofonui ir ausinėms prijungti,
13. Kompiuteris turi turėti integruotą (-us) garsiakalbį (-ius) arba pateikiamas išorinis garsiakalbis,
14. Kompiuteris komplektuojamas su išorine kamera (raiška ne blogesnė nei Full HD), kurioje yra integruotas mikrofonas,
15. Microsoft Windows 10 Pro arba lygiavertė operacinė sistema,
16. MS Office 2019 Home & Business arba lygiavertė (turi būti nurodyta licencija).
14.3 | Spalvotas radiologo darbo vietos medicininis monitorius | 1. Kiekis - 1 vnt,
2. Spalvotas, ≥ 6 megapikselių raiškos medicininis monitorius,
3. Įstrižainė ≥ 30",
4. DICOM (arba lygiavertis) kalibruotas skaistis ≥ 600 cd/m2,
5. Kontrastiškumas (tipinis) ≥ 2000:1,
6. Integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas.
14.4 | Papildomas monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai | 1. Kiekis - 1 vnt,
2. Įstrižainė ≥ 24",
3. Kontrastiškumas ≥ 1000:1,
4. Maksimalus skaistis ≥ 300 cd/m2,
5. VESA tvirtinimas,
6. USB jungtys ≥ 2 vnt,
7. Jungtys Display port, HDMI (arba lygiavertės),
8. Reguliuojamo aukščio stovas, aukščio diapazonas ≥ 90 mm.
14.5 | Dedikuota vaizdo plokštė | 1. Ne mažiau kaip 10 bitų,
2. Atminties dydis ≥ 8 GB,
3. Display port (arba lygiavertės) jungtys ≥ 4 vnt.
14.6 | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) | Būtinas, ne mažiau kaip 1800 VA
15. | Reikalavimai priemonėms individualiai radiacinei saugai
15.1 | Komplekte su rentgeno aparatu turi būti pateikiama ne mažiau kaip po vieną apsauginių priemonių komplektą pacientui ir personalui, kurių kiekvienas susideda iš 1 vnt. skydliaukės apsaugos ir 1 vnt. apsauginės prijuostės (priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu). Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb, priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti apsauginių priemonių katalogą, kuriame būtų nurodyti galimi užsakyti dydžiai. Kartu su priemonėmis turi būti pateikta priemonių laikymo sistema, pvz. kabinimo sistema su ratukais. | Būtina
16. | Reikalavimai priemonėms rentgeno aparato kalibravimui ir kokybės kontrolei
16.1 | Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamos integruotos aparate ir/arba išorinės priemonės, skirtos kokybės kontrolei ir kalibravimui atlikti pagal gamintojo nustatytus reikalavimus arba rekomendacijas (jei šios priemonės yra numatytos aparato gamintojo). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytos visos su rentgeno aparatu komplektuojamos kokybės kontrolei ir kalibravimui skirtos atlikti priemonės arba pateikti gamintojo deklaraciją kuri patvirtintų, kad tokios priemonės darbui su aparatu nereikalingos | Būtina
17. | Reikalavimai pasikalbėjimo su pacientu sistemai
17.1 | Sistema užtikrina pasikalbėjimą tarp pacientų ir radiologijos technologo darbo vietos | Būtina
19. | Komplektacija
19.1 | Dviejų darbo vietų stacionarus skaitmeninis rentgeno aparatas | 1 vnt.
19.2 | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr. 1 | 1 vnt.
19.3 | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr.2 | 1 vnt.
19.4 | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius Nr.3 | 1 vnt.
19.5 | Dozimetrijos sistema | 1 vnt.
19.6 | Kompiuterinė radiologijos technologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga) | 1 vnt.
19.7 | Kompiuterinė radiologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga radiologinių vaizdų peržiūrai ir diagnostikai) | 2 vnt.
19.8 | Priemonėms individualiai radiacinei saugai | 1 komplektas
19.9 | Priemonės rentgeno aparato kalibravimui ir kokybės kontrolei | 1 komplektas
19.10 | Pasikalbėjimo su pacientu sistema | 1 vnt.
20. | Kiti reikalavimai
20.1 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą).
20.2 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
20.3 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams).
* Šiems punktams taikomi SPS 7.1;11.1 punktų reikalvimai
Eil. Nr. | Techninės specifikacijos reikalavimas dėl Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) | Įrodantys dokumentai
37 str. 9 d. nuostatų
7.1. | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-nacionalinio-saugumo-reikalavimu-taikymo-pirkimuose/ išaiškinimu 1 Pirkimo objekto dalyje nurodytai sudedamajai daliai (SPS 1 priedas „Pasiūlymo forma/techninė specifikacija/vertinimo kriterijai ir tvarka“ dalyje „Techninė specifikacija“ 2.1.11; 2.1.12. punktai), BVPŽ kodai 30214000-2 (Vartotojų darbo vietos), 48000000 (Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos), nurodytiems Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, todėl laikoma, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: | Pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją SPS 4 priede (pateikiama su pasiūlymu).
| 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; | Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas turės pateikti SPS priede Nr. 5 užpildytą lentelę ir vieną ar kelis šiuos dokumentus:
| 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | -juridinio asmens (tiekėjo) vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją;
- juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą (JAR) su istorija;
| (Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d., LR vyriausybės 2022-03-30 nutarimas Nr. 280 „Dėl LR viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo (aktuali redakcija)) | - Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą (JADIS);
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją;
- leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją;
- pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
- arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.
(Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 3 d.)

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomo medicinos prietaiso kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas prietaiso garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 3 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 6 % nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T5n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (Yra / Nėra).

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn + IEn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne