## Lapas1
Riešo sąnario endoprotezų techninės specifikacijos projektas
Eil. Nr. | Riešo sąnario endoprotezas
1.1 | Endoprotezo tipas - modulinis
1.2 | Endoprotezo dizainas - leidžiantis pakeisti pakenktus stipinkaulio ir riešakaulių sąnarinius paviršius, atstatydamas fiziologinę judesių amplitudę.
1.3 | Endoprotezas sudarytas iš ne mažiau kaip 3 komponentų, kurių skirtingi stipinkaulio ir riešakaulio dalių dydžiai leidžia pasiekti riešo sąnario stabilumą po endoprotezo implantavimo
1.4 | Stipinkaulio komponentas pagamintas iš chromo-kobalto-molibdeno arba chromo-kobalto, arba titano, arba titano-aliuminio-vanadžio, arba kito medicininio metalo lydinio, dengtas kaulinių ląstelių adheziją gerinančiu sluoksniu, ne mažiau kaip 2 dydžių
1.5 | Riešakaulio komponentas pagamintas iš chromo-kobalto-molibdeno arba chromo-kobalto, arba titano, arba titano-aliuminio-vanadžio, arba kito medicininio metalo lydinio, dengtas kaulinių ląstelių adheziją gerinančiu sluoksniu, ne mažiau kaip 2 dydžių.
1.6 | Artikuliacinė dalis pagaminta iš chromo-kobalto-molibdeno arba CFR-PEEK, arba ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE), arba šių medžiagų derinių.
Privalomi reikalavimai:
1. | Kiekvienai gydymo įstaigai turi būti nemokamai panaudai pateikti kartu su endoprotezais kokybiški instrumentai jiems implantuoti
2. | Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Tiekimas turi būti iki nurodytos vietos, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas ar pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo firmos tiekėjos informavimo raštu.
3. | Jei siūlomo sąnario endoprotezo modelio komponentų spektras yra platesnis nei reikalaujama specifikacijoje, turi būti tiekiami viso spektro komponentai (pvz. specifikacijoje reikalaujama ne mažiau 2 komponento dydžių variacijų, o siūlomo komponento dydžių variacijų 4, turi būti tiekiama visų 4 dydžių komponentai)
4. | Vertinant pasiūlymų atitikimą specifikacijai, pirkėjas turi teisę prašyti tiekėjų pateikti medicinos priemonių pavyzdžius.
5. | Pateikti nors vieną ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie atliktas studijas konkursui siūlomiems implantams arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatus, arba pateikti konkursui siūlomų implantų ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta kad implantams suteiktas A* įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatų). Įsigaliojus Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745, dėl medicinos priemonių nuostatoms, nuo 2020 m. gegužės 26 d. gamintojo (tiekėjo) prekių (implantų) kokybė turės atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 nustatytus medicinos priemonių saugos reikalavimus. Gamintojas (tiekėjas) įrodymui turės pateikti notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą, bei ES atitikties deklaraciją prekei, kuria patvirtinama, kad įvykdyti šiame reglamente nustatyti reikalavimai priemonės, kuriai ta deklaracija skirta, atžvilgiu. Gamintojas ES atitikties deklaraciją privalės nuolat atnaujinti. ES atitikties deklaracijoje nurodoma bent IV priede nustatyta informacija ir ta deklaracija turi būti išversta į lietuvių kalbą.
6. | Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija. Nebus priimami ir nebus vertinami tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį.
7. | Implantų kaina, nepriklausomai nuo jų dydžių, turi būti vienoda.
8. | Pasiūlymuose turi būti pateiktos sąnario endoprotezo komplekto bei atskirų, jį sudarančių komponentų kainos.
9. | Būtinas specialistų ir operacinės personalo apmokymas dirbti su naujai siūlomomis sistemomis.