VPP-6347, TSD-1204

Angiografijos sistemos techninė specifikacija (kiekis – 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Multimodalinė hibridinė vaizdinimo sistema, veikianti kaip vienas daugiafunkcinis prietaisas, su tarpusavyje suderintais ir integruotais komponentais: - Ant lubinės konstrukcijos sumontuotas angiografas - Angiografinis paciento stalas - Ant bėginės konstrukcijos, sumontuotos ant grindų, važinėjantis kompiuterinės tomografijos (toliau - KT) modulis - Ant lubinės konstrukcijos sumontuotas monitorius | Būtina, nurodyti gamintoją ir modelį, pateikti sistemos aprašymą. |  |
|  | Angiografas, angiografinis stalas, ant lubinės konstrukcijos sumontuotas monitorius | 1 komplektas |  |
|  | Paskirtis (atliekamos funkcijos): | - Nevaskulinės intervencinės procedūros - Vaskulinės intervencinės procedūros - Intervencinės onkologinės procedūros - Hibridinės ir kombinuotos procedūros |  |
|  | Darbo režimai: | - Skaitmeninė rentgenoskopija - Impulsinė skaitmeninė rentgenografija - Skaitmeninė substrakcinė angiografija (DSA) - Rotacinė skaitmeninė angiografija ir Rotacinė skaitmeninė substrakcinė angiografija - Erdvinis 3D (Roadmap) vaizdavimas |  |
|  | C-lankas |  |  |
|  | Izocentrinis stovas (C-lankas) | Montuojamas ant lubinės konstrukcijos |  |
|  | Rotaciniai kampai RAO ir LAO galvos padėtyse | - RAO ≥ 115°; - LAO ≥ 100°. |  |
|  | Pavertimo kampai CRAN ir CAUD galvos padėtyse | - CRAN ≥ 50°; - CAUD ≥ 45°. |  |
|  | Kampinio judėjimo greitis atliekant rotacinius ir pavertimo kampo keitimo judesius | ≥ 18°/s |  |
|  | C-lanko gylis | ≥ 89 cm |  |
|  | Automatinis lanko pozicionavimas | Pagal išsaugotą poziciją |  |
|  | Motorizuotas automatinis lanko pozicionavimas | Pagal pasirinkto išsaugoto vaizdo projekciją |  |
|  | Nepertraukiamas maksimalus išilginis C-lanko judėjimas kai C-lankas yra bet kuriame pasirinktame stalo šone (kairiame arba dešiniame) | ≥ 210 cm |  |
|  | Atstumo nuo rentgeno vamzdžio fokuso iki detektoriaus keitimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 90 iki 119 cm |  |
|  | Apsaugos nuo susidūrimo, automatinio parkavimo, automatinio kampų ir pozicijų nustatymo funkcijos | Yra apsaugos nuo susidūrimo, automatinio parkavimo, automatinio kampų ir pozicijų nustatymo funkcijos |  |
|  | Angiografo C-lanko parkavimo pozicija | Angiografo C-lanko parkavimo pozicija leidžia neribotai dirbti tiek angiografinio stalo galvūgalyje, tiek bet kuriame pasirinktame stalo šone (kairiame arba dešiniame) |  |
|  | Angiografinis paciento stalas |  |  |
|  | Paciento stalo tipas | Specialus angiografinis reguliuojamo aukščio stalas su „plaukiojančiu“, rentgeno spinduliams pralaidžiu anglies pluošto stalviršiu |  |
|  | Valdymo pultas | Sumontuotas ant paciento stalo |  |
|  | Minimalus stalviršio aukštis | ≤ 80 cm |  |
|  | Maksimalus stalviršio aukštis | ≥ 100 cm |  |
|  | Stalviršio ilgis | ≥ 300 cm |  |
|  | Stalviršio plotis | ≥ 45 cm |  |
|  | Stalo skersinio judesio intervalas (eiga) | ≥ 35 cm |  |
|  | Stalo išilginio judesio intervalas (eiga) | ≥ 120 cm |  |
|  | Stalviršio rotacinis kampas (pasukimo funkcija) | ≥ 180 (arba ≥ ±90) |  |
|  | Maksimalus paciento svoris (maksimali apkrova) | ≥ 200 kg |  |
|  | Ekspozicijos valdymas | Belaidžiu ekspozicijos valdymo pedalu |  |
|  | Rentgeno spindulių detektorius |  |  |
|  | Detektoriaus aktyvios matricos matmenys | Įstrižainė ≥ 48 cm arba ilgis × plotis ≥ (28 × 38) cm |  |
|  | Detektoriaus tyrimo laukų skaičius | ≥ 6 |  |
|  | DQE vertė | ≥ 77% prie 0 lp/mm |  |
|  | Skiriamoji geba | ≥ 2,5 lp/mm |  |
|  | Aukštos įtampos generatorius |  |  |
|  | Galia | ≥ 100 kW |  |
|  | kV keitimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 50 iki 125 kV |  |
|  | Rentgeno vamzdis |  |  |
|  | Rentgeno vamzdžio technologija | Skysto metalo (arba lygiavertė) |  |
|  | Židinių skaičius | ≥ 3 |  |
|  | Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa | ≥ 3000 kHU |  |
|  | Duomenų ir vaizdų apdorojimo sistema |  |  |
|  | Vaizdų gavimo greitis, kai vaizdo raiška 1024x1024 elementų | ≥ 30 vaizdų/s |  |
|  | Vaizdų kaupiklio talpa, kai vaizdo raiška 1024x1024 elementų | ≥ 100000 |  |
|  | Vaizdo monitoriai |  |  |
|  | Pagrindinio vaizdo monitoriaus operacinėje ekrano įstrižainė | ≥ 56 colių |  |
|  | Bendras vaizdo monitorių skaičius kontrolinėje patalpoje | ≥ 2 |  |
|  | Vaizdo monitorių kontrolinėje patalpoje ekrano įstrižainė | ≥ 27 colių |  |
|  | Paciento fiziologinių parametrų monitoravimo sistema |  |  |
|  | Monitoruojami parametrai: | - EKG, - Širdies susitraukimų dažnis, - Kvėpavimo dažnis, - Neinvazinis kraujo spaudimas, - Invazinis kraujo spaudimas, - SpO2. |  |
|  | Monitoruojamų parametrų rodymas | Pagrindiniame vaizdo monitoriuje operacinėje |  |
|  | Sistemos valdymo pultas | Su lietimui jautriu valdymo ekranu |  |
|  | Sistemos valdymo pultu valdomos funkcijos: | - C-lanko (arkos) pozicijos ir kampų keitimas; - Kolimavimas; - Procedūrų tipo parinkimas; - Vaizdų apdorojimas; - Monitoriaus valdymas (vaizdų šaltinio ir jų išdėstymo pasirinkimas). |  |
|  | Jonizuojančiosios spinduliuotės mažinimo ir valdymo sistema | Sudaryta iš programinės įrangos ir specializuotų algoritmų, veikiančių realiame laike, kurie gerina vaizdo kokybę ir leidžia atlikti procedūras su mažesne doze („CARE+CLEAR“ arba „AutoRight“ arba „DoseWise“ arba lygiavertės technologijos) |  |
|  | Pažangūs programiniai paketai: | - Rotacinės skaitmeninės substrakcinės angiografijos programinis paketas - „Stepping DSA“ programinis paketas (arba lygiavertis) - „Roadmap“ žemėlapis (arba lygiavertis) - Embolizacijos planavimo programinis paketas - Programinis paketas leidžiantis sulieti gautus KT vaizdus su realaus laiko rentgeno vaizdais |  |
|  | Komplektacija: | - Automatinis kontrastinio tirpalo švirkštas - 1 vnt. - Prie angiografinio stalo tvirtinamas apatinės kūno dalies apsauginis ekranas - 2 vnt. - Prie lubų tvirtinama sistema su viršutinės kūno dalies apsauginiu rentgeno ekranu ir procedūrine lempa - 1 vnt. - Mobili rentgeno apsaugos širma – 1 vnt. |  |
|  | Kompiuterinės tomografijos modulis | 1 vnt. |  |
|  | Techninis suderinamumas | Ant bėginės konstrukcijos važinėjantis kompiuterinis tomografas suderinamas su angiografu, angiografiniu stalu, ant lubinės konstrukcijos sumontuotu monitoriumi |  |
|  | Kompiuterinio tomografo arkos judėjimo bėgine konstrukcija intervalas (eiga) | ≥ 1800 mm |  |
|  | Kompiuterinio tomografo, angiografinio stalo ir angiografo judėjimo sinchronizavimas | Kompiuterinis tomografas, angiografinis stalas ir angiografas juda sinchronizuotai |  |
|  | Kompiuterinio tomografo parkavimo pozicija | Kompiuterinio tomografo parkavimo pozicija leidžia neribotai dirbti tiek angiografinio stalo galvūgalyje, tiek bet kuriame pasirinktame stalo šone (kairiame arba dešiniame) |  |
|  | Vaizdinimo priemonių keitimas nejudinant paciento | Yra galimybė nejudinant paciento keisti vaizdinimo priemones: atlikti kompiuterinę tomografiją, atlikti skenavimą su angiografu |  |
|  | Kompiuterinio tomografo (KT) bazinė skenavimo dalis |  |  |
|  | Paskirtis | Viso žmogaus kūno tyrimams |  |
|  | Pagrindiniai skenavimo režimai: | - Spiralinis skenavimas - Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas - Topogramos - Perfuzijos |  |
|  | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360o) metu, ašinio skenavimo režime | ≥ 128 |  |
|  | Detektoriaus eilių skaičius z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 64 |  |
|  | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) | ≥ 38 mm |  |
|  | Detektoriaus elemento dydis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis) | ≤ 0,625 mm |  |
|  | Skenavimo įrenginio angos diametras | ≥ 78 cm |  |
|  | Rentgeno generatoriaus galia atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką | ≥ 70 kW |  |
|  | Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką. | ≥ 7,5 MHU |  |
|  | Trumpiausias pilno skenavimo apsisukimo (360o) laikas | ≤ 0,35 s |  |
|  | Rentgeno vaizdų rekonstrukcijos sistemos ir kitos charakteristikos |  |  |
|  | Erdvinė rezoliucija | ≥ 16 lp/cm |  |
|  | Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema | Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema, įgalinanti sumažinti paciento apšvitą (Admire arba iDose4 arba ASiR-V arba AIDR 3D arba lygiavertis algoritmas), komplektuojama valdymo kompiuteryje |  |
|  | Vaizdų rekonstrukcijos atlikimas kartu su skenavimu | Vaizdų rekonstrukcija atliekama kartu su skenavimu |  |
|  | Specializuotas algoritmas metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti | Specializuotas algoritmas metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti (iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas), komplektuojama valdymo kompiuteryje |  |
|  | Nepriklausoma pažangi 3D angiografijos ir kompiuterines tomografijos atvaizdavimo darbo vieta skirta XA, KT, MRT vaizdų atvaizdavimui, analizei ir rekonstrukcijoms | 1 vnt. |  |
|  | Darbo stoties medicininio diagnostinio monitoriaus įstrižainė | ≥ 31 colio |  |
|  | Darbo stoties medicininio diagnostinio monitoriaus rezoliucija | ≥ 8 MP |  |
|  | Specializuoti programiniai paketai: | - Abdominalinių tyrimų analizės paketas - Muskuloskeleto tyrimų analizės paketas - Kvėpavimo takų tyrimų analizės paketas - Inkstų tyrimų analizės paketas - Urogramų tyrimų analizės paketas - Aortos tyrimų analizės paketas - Karotidžių tyrimų analizės paketas - Vilio rato tyrimų analizės paketas - Kepenų segmentavimo paketas - Embolizacijos planavimo paketas |  |
|  | Kiti reikalavimai. |  |  |
|  | Nuotolinė kompiuterinio tomografo ir angiografo valdymo bei monitoringo sistema | Yra nuotolinė kompiuterinio tomografo ir angiografo valdymo bei monitoringo sistema (prieiga ir valdymas nuotoliniu būdu, informavimas apie klaidas elektroniniu paštu) |  |
|  | Sistemos DICOM funkcionalumas | - DICOM Print; - DICOM Send (arba Store); - DICOM Modality Worklist; - DICOM MPPS; - DICOM Radiation Dose Structured Report. |  |
|  | Kokybės kontrolei skirta įranga | Į pasiūlymo kainą įskaičiuota kasdienei (savaitinei) kokybės kontrolei (vaizdo kokybės įvertinimui, kalibravimui) skirta įranga (fantomai) (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |
|  | Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ | Į pasiūlymo kainą įskaičiuota įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |
|  | Įvadinė elektros spinta | Į pasiūlymo kainą įskaičiuota įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą įrangos instaliavimo metu) (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |
|  | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis (-iai) | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas (-i) nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis (-iai) angiografo ir kompiuterinio tomografo su konsole (-ėmis) valdymo kompiuterių apsaugai nuo trumpalaikių elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |
|  | Įrangos pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send (arba Store), Query ir Retrieve protokolus | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas įrangos pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send (arba Store), Query ir Retrieve protokolus (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |
|  | Garantijos laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
|  | Rentgeno diagnostikos įrangos bei kartu su įranga pateiktų dokumentų atitikimas Lietuvos higienos normose HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ bei HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitiks Lietuvos higienos normose HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus) |  |
|  | Siūlomos įrangos pristatymas, iškrovimas, instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimo eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką kaštai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). |  |
|  | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti sistemos kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks angiografijos aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą) |  |
|  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastaba:

Perkama tarpusavyje techniškai suderinta multimodalinė hibridinė vaizdinimo sistema, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

___________________________________