Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

VIENKARTINĖS INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONĖS (Nr. 10036-1)

202_-   -

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Atviro (tarptautinio) konkurso skelbime CVP IS, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Bendrieji reikalavimai:

1. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o sertifikatai ir standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2. Pasiūlymų vertinimo metu perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu techninėje specifikacijoje  nustatytas reikalavimas, kad prekė turi būti sterili, tiekėjas turi pristatyti sterilios prekės pavyzdį. Kiti reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui nustatyti pirkimo sąlygų 8 skyriuje. Tuo atveju, jeigu įvertinus prekės pavyzdį bus nustatyta, kad pateikti prekių pavyzdžiai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų šioms prekėms, arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nustatytu terminu nepateikia prekių pavyzdžių, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų.

3. Prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių  nuostatų  reikalavimus. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį dokumentą.

4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

5. Tiekėjo siūlomos ir pristatomos prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti tai prekių grupei keliamus standartus ir būti tinkamos naudoti pagal paskirtį.

1.6. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Visi pasiūlyme nurodyti įkainiai turi būti nurodyti su ne daugiau kaip keturiais skaitmenimis po kablelio, pasiūlymo kaina  - su ne daugiau kaip dviem skaitmenimis po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Specialieji reikalavimai ir pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. įkainis | Maksimalaus kiekio kaina EUR, be PVM | PVM proc. | Maksimalaus kiekio kaina EUR su PVM | Siūlomos prekės parametrai Prekės pavadinimas, prekės kodas. Nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Didelio ir vidutinio diametro trombų atsiurbimo kateteris | Dydis - 5F-6F; Distaliniai matmenys - OD 0,068'' /1,7 mm arba 0,0815'' /2,1mm; Proksimaliniai matmenys - OD 0,068'' /1,7 mm arba 0,0825'' /2,1mm; Vidinis diametras - ID: 0,055” arba 0,070“ (priklauso nuo kateterio dydžio); Distalinio galiuko ilgis – 17 cm - 19 cm; Proksimalaus galo ilgis - 96 cm - 112 cm; Darbinis ilgis - 115 cm; 125 cm; 131cm; Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu/ mikrobalionu - 5F kateteriui reikia min ID - 0,070” , 6F kateteriui reikia - min ID - 0,085” | vnt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Intracerebriniai okliuziniai dviejų spindžių mikrobalionai | Intracerebriniai okliuziniai dviejų spindžių mikrobalionai: • skirti arterijos okliuzijai ir vienmomentiškam spiralių įvedimui arba klijų suleidimui; • baliono ilgis - nuo 10,0 mm iki 20,0 mm (ne mažiau 2 dydžių); • išpūsto baliono nominalus diametras 4,0 mm, darbinis diametras 2,0-5,0 mm; • distalinis kateterio diametras ≤ 2,1 F; • proksimalinis kateterio diametras ≤ 2,8 F; • pagrindinio spindžio diametras turi būti ≥ 0,0165"; • su 3 rentgenokontrastiniais markeriais; • kateterio darbinis ilgis 150 cm, distalinio galiuko ilgis ≤ 5,0 mm; • suderinami su DMSO. | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Srove nukreipiami mikrokateteriai atsiskiriančiu galu | Suderinamas su skysta embolizacine medžiaga; Turi ne mažiau 3 stangrumo zonas, kurių distalioji dalis yra pinta ir progresuojančio minkštumo; Komplektuojamas kartu su 0,007" ir 0,008“ viela; Proksimali kateterio dalis sustiprinta; Išoriniai kateterio diametrai 1,2 ir ne daugiau 1,5 F; Atsiskiriančios dalies ilgis 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 mm Ne mažiau kaip 3 rentgenokontrastiški žymekliai galiuko atsiskyrimo vietoje; Kateterio darbinis ilgis ne mažiau kaip 167 cm; Mikrokateterio vidinis tūris (dead space) ne daugiau 0,3 ml. Atsparus užlinkimui. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Skysta embolizacinė medžiaga AVM procedūroms | Etileno vinilo alkoholio koopolimeras AVM embolizacijai. Vienkartinis. Sterilus. Medžiaga sumaišyta su Tantalo dalelėmis rentgenokontrastiškumui pasiekti. Suspensija turi būti trijų skirtingų klampumų 12, 18, 34. Suspensija turi būti šešių variacijų: 1. Standartinė suspensija – greitai embolizacijai; 2. Mažo tankumo su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu (kad būtų galima lengviau įvertinti AVM vaskuliarinę sandarą po embolizacijos ir kad geriau galima būtų kontroliuoti sušvirkščiamos medžiagos kiekį); 3. Mažo klampumo – skystesnė suspensija tam, kad galima būtų pasiekti ir embolizuoti gilesnius mazgo darinius ir mikro-kraujagysles; 4. Mažo klampumo ir mažo tankumo suspensija su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu, kuri apjungia prieš tai paminėtų elementus; 5. Aukšto klampumo; 6. Aukšto klampumo su 30% mažesniu rentgenokontrastiškumu. Turi būti galimybė pasirinkti embolizacinę medžiagą skirta periferinei AVM embolizacijai. Pakuotėje: 1,5 ml embolizacinės medžiagos, 1,5 ml skiediklio DMSO , 1 x 1 ml DMSO švirkštas, 2 x 1 ml švirkštai embolizacinei medžiagai, 2 x švirkšto adapteriai. | vnt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kateteris distaliam trombui aspiruoti | Pritaikytas specialiai tiesioginei ūmaus galvos smegenų insulto trombaspiracijai; Kateterio galiukas ypatingai lankstus, padengtas hidrofiline danga naudojant Redglide arba lygiavertę technologiją, kuri užtikrina sklandų kateterio įvedimą esant vingiuotai arterijų anatomijai; PTFE arba lygiavertė danga per visą kateterio ilgį; Multisegmentinis - ne mažiau kaip 11 jėgos perdavimo ir sustiprinimo zonų, kad užtikrintų ir atlaikytų didelę aspiracinę jėgą bei būtų atsparus perlinkimams; Suderinamas su pastovaus vakuumo siurbliu; Komplektuojamas kartu su aspiraciniu vamzdeliu ir “Y” adapteriu; Galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 4 skirtingų kateterių skersmens dydžių nurodytų išmatavimų ribose (kateteriai turi būti to paties gamintojo): Proksimalinis išorinis skersmuo nuo 0.060″ (1.52 mm) iki 0.085″ (2.16 mm); distalinis išorinis skersmuo nuo 0.050″ (1.27 mm) iki 0.085″ (2.16 mm); Proksimalinis vidinis skersmuo nuo 0.043″ (1.09 mm) iki 0.072″ (1.83 mm); distalinis vidinis skersmuo nuo 0.035″ (0.889 mm) iki 0.072″ (1.83 mm); Kateterio darbinis ilgis nuo 132 cm iki 160 cm (ne mažiau 3 skirtingų ilgio variantų) | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Intracerebriniai savaime išsiplečiantys stentai aneurizmų embolizacjai mažesnėms arterijoms | Stentas nupintas iš nitinolinės ar analogiškos vielos, kuri papildomai nupoliruota, kad sumažintų trintį stento skleidimosi metu; Viela su platinos šerdimi ar analogiška, kad rentgeno kontrolės metu būtų galima matyti visą stento struktūrą; Papildomas rentgenokontrastinis žymeklis stento viduryje; Stentas padengtas specialia danga, kuri sumažina uždegimo ir trombozės rizikas, bei pagerina stento endotelizaciją; Abu galai praplatinti geresnei ir atraumatinei fiksacijai kraujagyslėje; Repozicionavimo galimybė dalinai išskleidus stentą. Turi būti žymeklis transportinėje vieloje, kuris nurodo skleidimo negrįžtamumo ribą; Tinka arterijoms, kurių spindžiai nuo 1,5 iki 4,0 mm; Įvedamas per 0,0165" mikrokateterį; Skersmuo – nuo 2,5 iki 4,0 mm imtinai kas 0,5 mm; Ilgis – tarp 10 - 25 mm imtinai kas 5 mm. | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Aspiraciniai kateteriai | Kateterio išoriniai diametrai: distalinis ne mažesnis kaip 0,0820, proksimalinis ne didesnis kaip 0,0825; Vidinis distalinis diametras - 0,071"; Kateterio darbiniai ilgiai – 115cm, 125cm, 132cm; Kateteris padengtas PTFE ar analogiška medžiaga per visą kateterio ilgį; Hidrofilinis padengimas – 55 cm; Polimerinis apvalkalas pjautas kampu; Suderinamas su ≥0,085" vidinio diametro kateteriais | vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 8 | Mechaninės trombektomijos stentas | Stentą sudaro trys dalys - išorinis narvas, vidinis kanalas ir distalinis tinklelis. Stento darbiniai ilgiai intervale nuo 22mm iki 45mm (imtinai), ne mažiau kaip 3 pasirinkimai; Stentas privalo turėti ne mažiau kaip 2 proksimalinius markerius, ne mažiau kaip 3 distalinius markerius ir ne mažiau kaip po 4 markerius ant kiekvieno segmento; Rentgenokontrastinė distalinė dalis ne ilgesnė kaip 4 mm; Proksimalinės spiralės ilgis ne trumpesnis kaip 20 mm. Tinkamas naudoti su ≥0.021” vidinio diametro mikrokateteriu. | vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 9 | Mikrokateteriai | Vidinis kateterio diametras intervale nuo 0,0165” iki 0,021“, ne mažiau kaip dviejų skirtingų diametrų pasirinktinai; Vidinis spindis padengtas PTFE ar analogiška medžiaga; Kateterio su hidrofiliniu padengimu; Kateterio formos pasirinktinai - tiesūs, 45, 90 ir J. Proksimalinis/distalinis išorinio diametro skersmuo nuo 2.3Fr/1.9 F ir 2.8 Fr/2.3 F; Kateteris ne mažiau kaip trijų skirtingų darbinių ilgių intervale nuo 150 cm iki 170cm (imtinai); Mikrokateteriai turi turėti ne mažiau kaip 2 markerius; Distalinis markeris nuo distalinio galo nutolęs ne daugiau kaip 0.5mm atstumu. | vnt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10 | Neuroradiologinės spiralės embolizacijai | Spiralių atskyrimo būdas - termomechaninis; Spiralių konfiguracijos - sferinės, konforminės, delta formos, atsitiktinės/kompleksinės; Sferinių spiralių antrinis diametras nuo 2 iki 19mm, spiralių ilgiai nuo 2,5cm iki 50 cm; Konforminių spiralių antrinis diametras nuo 2 iki 12mm, spiralių ilgiai nuo 2,5cm iki 30 cm; Delta tipo spiralių antrinis diametras nuo 1,5mm iki 24mm, spiralių ilgiai nuo 1cm iki 60 cm; Atsitiktinių kompleksinių spiralių antrinis diametras intervale nuo 1 mm iki 12 mm, spiralių ilgiai nuo 1 cm iki 30 cm. | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Mikrokateteriai neuroprocedūroms | Išorinis kateterio paviršius dengtas hidrofiliniu sluoksniu geresniam slydimui; Vidinis kateterio spindis padengtas PTFE; Kateteris armuotas nerūdijančio plieno spirale, turintis kelias stangrumo zonas; Naudojamas su ≤0,018" viela; Distalus/proksimalus kateterio išorinis diametras - 2.7Fr/2.4Fr; distalaus galo vidinis diametras – 0.021"; kateterio ilgis/darbinis ilgis - 158/153cm; su dviem rentgenokontrastiškais žiedais, tarp kurių atstumas – ne didesnis kaip 3cm Fiziologinio tirpalo srauto lygis (flow rate) prie 100PSI ≥0.9ml/sek; Tinka dirbti su Onyx embolizacine medžiaga | vnt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 12 | Mikrovielos neuroprocedūroms | Nerūdijančio plieno viela su daliniu hidrofiliniu padengimu, nedengtos proksimalios dalies ilgis - 30cm ( ± 1cm); Suteikia papildomą paramą srove nukreipiamiems kateteriams; Vielos galas formuojamas ir gerai išlaikantis formą; Distalinė 10cm vielos dalis su platininine spirale rentgenokontrastiškumui sustiprinti; Nusmailėjančios distalinės dalies ilgis - 30cm ( ± 1cm); Vielos proksimalaus/distalaus galo diametras -0.012" /0.008"; Vielos ilgis iki 200cm | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 13 | Mikroviela galvos smegenų arterijų embolizacijos, trombektomijos procedūroms | Vienkartinė, sterili; Išorinis sluoksnis padengtas hidrofiline danga; Specialios ‘‘hypotube‘‘arba lygiavertės konstrukcijos su mikro įpjovomis iki atraumatinio galo sukuriant precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo; Distalinis hidrofilinis galas ne trumpesnis nei 50 cm. Distalinis galas kelių segmentų, kitos konstrukcijos negu pati viela; ne mažiau kaip 2 skirtingų formų ir standumų; Vielos išorinis diametras: 0,014”; 0,014” vielos ilgis – 215cm, 300cm; Galimybė suformuoti distalinį galą | vnt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 14 | Intrakranijinis kraujo tėkmės stentas-moduliatorius su trombocitų agregaciją slopinančia danga | Stento paviršius padengtas specialia trombocitų agregaciją slopinančia danga HPC (imituojančia glikolalikso sluoksnį) arba lygiaverte. Stento struktūra: supintas vienu sluoksniu iš atskirų 48 arba 64 nitinolio vijų, panaudota DFT arba analogiška technologija, kai nitinolio vijos viduje esanti platinos šerdis užtikrina pilną stento vizualizaciją. Implantuojamas per 0,021" skersmens mikrokateterį. Darbiniai ilgiai (mm) nuo 9 iki 25 mm (ne mažiau 3 skirtingų dydžių), kai gydomos kraujagyslės skersmuo (mm) nuo 1,75 iki 2,5; Darbiniai ilgiai (mm) nuo 9 iki 41 (ne mažiau 3 skirtingų dydžių), kai gydomos kraujagyslės skersmuo (mm) nuo 2,5 iki 4,5; Mechaninis stento atskyrimo būdas. Stentas pilnai repozicionuojamas kol mechaniškai neatskirtas nuo kateterio. Sistemoje esanti viela, gali slankioti nepriklausomai. | vnt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 15 | Aspiracinis trombo ištraukimo kateteris | Aspiracijos prietaisas yra suderinamas naudoti su dimetilsulfoksidu (DMSO). Kateterio komponentai yra be fatalatų ir latekso. Suderinamas su 6F introduseriais nukreipėjais; Darbiniai ilgiai 132 ir 125 cm; Išorinis skersmuo 6F - 2,12 mm, Vidinis diametras 0,071 colių = 1,80 mm, Hidrofilinis apvalkalo ilgis 6F - 60 cm, Hidrofilinis apvalkalas- hydrax plus arba lygiavertis; Kateteris turi ne mažiau 9 jėgos perdavimo ir sustiprinimo zonas, kad užtriktintų ir atlaikytų didelę aspiracinę jėgą bei būtų atsparus perlinkimams | vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 16 | Didelio stangrumo viela | Didelio kietumo "Extrastiff" viela skirta aortos stentgraftų implantacijoms. Ilgis turi būti:260 cm ir 300 cm., diametras 0,035”. Lankstus vielos galiukas turi būti įvairių modifikacijų - tiesus, viengubos arba dvigubos kreivės. Lankstaus vielos galiuko ilgis 4 cm ir 7 cm. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 17 | Kraujagyslių uždarymo po aortos stentavimo sistema | Kraujagyslių uždarymo sistema, skirta nuo 12 F iki 25 F diametro femoralinės arterijos punkcijos vietai uždaryti. Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančių medžiagų (kolageno ir PLGA junginio), sujungtų poliesterio siūlu. Viršutinioji (kolageno pagrindo) dalis prispaudžiama plieniniu užraktu | vnt. | 75 |  |  |  |  |  |
| 18 | Balionai skirti periferinėms angioplastikoms, tinkantys 0,035 vielai | Skirti procedūroms paviršinei šlaunies, klubinei, inkstų, pakinklio, blauzdos, giliosios blauzdos arterijoms, taip pat arterioveninės dializės fistulių obstrukcinių pažeidimų gydymui; Naudojami su 0,035” viela-pravedėju, 5-6-7F introdiuseriu; Baliono sienelė dvisluoksnė, greitas baliono pripūtimas ir išpūtimas; Lankstūs volframo rentgenokontrastiniai žymekliai; Kateterio ilgis: 80, 135cm; Baliono diametras: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14mm; Baliono ilgis: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250mm; RPB 7-28atm, nominalus spaudimas 8atm 3.0-7.0 diametro balionai turi tikti 7Fr introdiuseriams; 7.0-12.0 diametro balionai 6 Fr; 14.0 diametro 7Fr. Galiuko (tip) profilis - 1.26 mm, praėjimo profilis - 1.75 mm. | vnt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 19 | PTKA balionai vingiuotoms kraujagyslėms ir distalinėms, stenozėms (monorail tipo) | Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga. Diametras: vidinė dalis ne daugiau 1,8 F, distalinė dalis – ne daugiau 2,4 F Nominalus slėgis ne mažiau 6 atm, RBP- ne mažiau 14 atm, MBP-ne mažiau 18 atm. Du rentgeno kontrastiniai markeriai. Lankstus ir plonas galiukas (pageidautinas spalvinis markeris). Kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji baliono kūno dalis tarp distalinio ir proksimalinio segmento Balionėliai įvairių ilgių nuo 9 mm iki 30 mm ir įvairių diametrų nuo 1.5 mm iki 6.0 mm. Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 140 cm. Baliono medžiaga atspari abrazijoms, lazeriu šlifuota proksimali baliono dalis. Universalaus panaudojimo - plėtimams ir stentavimui. Kontroliuojamo išsiplėtimo. Žemo distalinio profilio ties distaliniu markeriu Pritaikyta 0,014’’ diametro vielai Kateterio galiukas lankstus, kūgio formos, įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017”. | vnt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 20 | Karotidinis stentas | Nitinolinis savaime išsiplečiantis, tiksliai dislokuojamas stentas; RX segmento ilgis ne mažiau 30 cm; Stento sienelės dizainas - dvigubo tinklelio, užtikrinančio ypatingai didelę apsaugą nuo trombų; Tinklelio akutės dydis 375-700 μm; Tinkama pravedimo viela – 0,014“ (0.036 mm); Skirti darbui su 5,0 Fr introdiuseriu; Vidinis diametras ne daugiau 0.074“; Neišskleisto stento ilgiai nuo 25 mm iki 43 mm (ne mažiau 4 skirtingų ilgių); Išskleisto stento ilgiai: nuo 34 mm iki 60 mm (ne mažiau 4 skirtingų ilgių); Neišskleisto dvigubo tinklelio ilgiai nuo 18 mm iki 40 mm (ne mažiau 4 skirtingų ilgių); Išskleisto dvigubo tinklelio ilgiai nuo 22 mm iki 60 mm (ne mažiau 4 skirtingų ilgių); Diametrai nuo 5 mm iki 10 mm su keliais (ne mažiau 3 skirtingų diametrų) dydžių variantais; Naudojamas kateterio ilgis ne mažiau 143cm. | vnt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 21 | Mikrosferos embolizacijai | Apvalios, kamuolio formos; Sintetinės, pagamintos iš PEG (Polieteleno Glikolio) ar lygiavertės medžiagos; Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje; Kalibruotos pagal dydį; Pateikiamos spalvotuose švirkštuose, kurių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžio: 75µm ±30 – oranžinės spalvos; 200µm±75 – geltonos spalvos; 400µm±75 – mėlynos spalvos; 600µm±75 – raudonos spalvos; 800µm±75 – žalios spalvos; 1100µm±75 – violetinės spalvos; Tūris 2 ml ir 4 ml. Pateikiamos 20 cc švirkštuose. | vnt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 22 | Mikrosferos periferinei embolizacijai | Vienkartinės mikrosferos, taisyklingai apvalios, padengtos hidrofiline medžiaga, turinčia priešuždegiminį ir antibakterinių poveikį. Mikrosferos elastingos, tačiau atsparios suspaudimui, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį, po deformacijos pilnai atsistato į pradinę formą, nelimpančios prie kateterio sienelių, bei tarpusavyje. Dozuojama 2 ml švirkštuose, sterilios. Tikslios kalibracijos. Dydžiai: 40 µm, 75 µm, 100 µm, 250 µm, 400 µm, 500 µm, 700 µm, 900 µm, 1100 µm, 1300 µm. | vnt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 23 | Mikrosferos embolizacijai, pilnos biodegradacijos | Mikrosferos pagamintos iš biodegraduojančios medžiagos. Pakuotė pritaikyta greitam paruošimui - buteliuko dangtelis turi Luer-Lock jungtį švirkštui prisukti. Elastingos, atsparios suspaudimui. Mikrosferų dydžiai (μm): 100-300; 300-500; 500-700; 700-900. Turi būti mikrosferos su labai greitu biodegradacijos periodu – ne ilgiau kaip per 24 val. Mikrosferos sterilios, buteliuke su spalvine (dydžio) koduote. | vnt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 24 | Radialiniai introdiuseriai | Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu. Įmovos vidaus diametras: 4F, 5F, 6F; (koduota pagal spalvą) Įmovos ilgis: 7, 10 cm Tinkančios vielos gidės: 0,018” ir 0,025” Mini vielos: ilgis 45 cm, galas tiesus; Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Flach Back” technologiją: 0,7 x 38±3 mm ir 0,9 x 38±3 mm. | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 25 | Mikrokateteris | Ilgiai: 110 cm, 130 cm, 150 cm; Išorinis diametras 2,7 Fr/ 0,90 mm;2,8 Fr/ 0,93 mm; Vidinis diametras 0,025”/ 0,65 mm; 0,027”/ 0,70 mm; Distalinis galas – tiesus; 3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis – PTFE arba lygiavertė danga, vidurinis – volframo vijos, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga; Modelis su integruota 0,021” viela pravedėja su rentgenokontrastiniu, 3 cm ilgio distaliniu galu, (aukso arba lygiavertės vijos). Galima naudoti su vaistais chemoembolizacijai, etanoliu, lipiodoliu, spiralėmis(iki 0,018'' diam.), kontrastine medžiaga, mikrosferomis (iki 900mkm), PVA dalelėmis(iki 700mkm), NBCA klijais; Maksimalus slėgis ne mažesnis 750 psi/ 5,171 kPa | vnt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 26 | Embolizacinės spiralės periferinėms kraujagyslėms | • Pagamintos iš platinos, aukščiausios kokybės minkštumo; Spiralės ir hipotubo stūmoklio konstrukcija užtikrina lengvą spiralės įvedimą, net esant vingiuotai paciento anatomijai. Spiralė pritvirtinta prie stūmimo vielos tempimui atspariu siūlu su aukso arba lygiaverte jungtimi. Stūmimo viela yra ne trumpesniu nei 170 cm atstumu nuo proksimalinio galo iki atjungimo zonos (neįskaitant spiralės). • Momentinė atjungimo sistema, atjungimo laikas ne ilgiau kaip per 2sek. • Formos Helical arba Complex, būtina galimybė pasirinkti ypač didelio tūrio spiralių formą. • spiralių ilgiai nuo 2 cm iki 65 cm; • suformuotas diametras nuo 2,0 mm iki 24,0 mm; Spiralės suderinamos su standartiniais 2 žymeklių mikrokateteriais, kurių mažiausias vidinis skersmuo (ID) yra 0,0165“, didžiausias 0,022‘‘. | vnt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 27 | n-BCA skysta embolizacinė medžiaga AVM embolizacijai | Kapsulėmis po 1 ml. Koncentracija gali būti parenkama individualiai skiedžiant su lipofiline medžiaga procedūros metu pagal AVM tipą ir tėkmės greitį. | vnt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 28 | Punkcinė adata | Adata arterijų punkcijoms Seldingerio metodu arba lygiaverčiu. Vielos įvedimo Tinka viela iki 0.035'' storio. Luer - lock jungtis; anga tolygiai siaurėjanti patogiam vielos įvedimui; Išorinis diametras ne daugiau nei 1.3 mm; Vidinis diametras 18G ; Ilgis 60-70 mm | vnt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 29 | Gydomasis angiografinis rinkinys | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm - 1 vnt. 2. Padidintos apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, ilgis 150 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 65 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 4. Apklotas lipniu kraštu 100x100 cm ±5 cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 55 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 5. Angiografinis radialinis apklotas 240x400 cm ±10cm. Apklotas turi dvi 15 cm±1cm diametro incizine plėvele dengtas angas su 9 cm ±1cm diametro kiauryme femoralis srityse, bei dvi 9x12 cm ±1cm dydžio incizine plėvele dengtas angas su 6x4 cm ±1cm dydžio kiauryme radialis srityse. Apklotas turi T formos padidinto skysčių sugėrimo zoną 245/95x115 cm ±5 cm. Abi apkloto pusės žemiau padidinto skysčių sugėrimo zonos yra su skaidria polietilenine dalimi. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis kaip 65 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno arba lygiavertės medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės ir polietileno plėvelės, zonos svoris ne mažesnis kaip 100 g/m², absorbcija - ne mažiau 900 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau nei 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 6. Neaustinės medžiagos skarelė 10x10 cm ±1 cm, 8 sluoksnių – 20 vnt. 7. Neaustinės medžiagos skarelė 5x5 cm ±0,5 cm, 8 sluoksnių – 15 vnt. 8. Instrumentas tepimui ne trumpesnis nei 24 cm ilgio – 1 vnt. 9. Dubuo 250 ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 10. Dubuo 500 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 11. Indas 2500 ml su sparneliais, pagamintas iš spalvoto plastiko, skirtas vieloms-pravedėjoms – 1 vnt. 12. Dangalas rentgeno aparatui, skersmuo 80 cm ±5 cm. Pagamintas iš skaidraus plastiko, maišo formos, krašte apsiūta gumelė fiksuoja maišą prie rentgeno aparato (tampri, nesuplyšta dedant ant rentgeno gaubto) – 1 vnt. 13. Dangalas rentgeno aparatui, skersmuo 140 cm ±5 cm, pagamintas iš skaidraus plastiko, maišo formos, krašte apsiūta gumelė fiksuoja maišą prie rentgeno aparato (tampri, nesuplyšta dedant ant rentgeno gaubto) – 1 vnt. 14. Skalpelis Nr. 11, su koteliu – 1 vnt. 15. Angiografinė punkcinė adata 18G, 70 mm ilgio – 1 vnt. | Rink. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 30 | Specialūs užrakinami švirkštai | Skaidrūs, su keletu užrakinimo pakopų. Jungtis – užsukama ""Luer"" tipo (pvz. Luer Lock, Male Luer) Tūris 50 - 60 ml intervale | vnt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 31 | Rikinys PTA | Vienkartinis, sterilus. Rinkinyje: Manometras PTKA ir PTA- maksimalus slėgis – ne mažiau 30 atm; PTKA vielos fiksatorius (0.014 ‘’ diametro vielai); Y jungtukas; PTKA vielos įvedimo adata; Rinkinys pateikiamas vientisoje sterilioje pakuotėje. | rink.. | 800 |  |  |  |  |  |
| 32 | Spiralių neuroembolizacijai sistema REIKALINGA KONSIGNACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Spiralės neuroembolizacijai skirtos darbui su daugkartinio naudojimo atskyrimo sistema veikiančia elektrolizės būdu | Spiralės neuroembolizacijai 360° formos, skirtos darbui su daugkartinio naudojimo atskyrimo sistema veikiančia elektrolizės būdu. 3D formos; ''Ultra'',“Standard”, “Soft”, “Helical Ultra”, ‘‘Helical Nano‘‘, ‘‘XL‘‘ tipo arba lygiaverčiai* minkštumo tipai. Diametras: imtinai nuo 1 iki 24 mm (intervalas 0,5 mm), Ilgiai: imtinai nuo 1 iki 50cm (intervalas 1cm). Reikalinga konsignacija (ne mažiau kaip po 1 vnt. 15 skirtingų dydžių). | vnt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 32.2 | Neuroradiologinių spiralių atskyrimo elektrolizės būdu atskirimo sistema | Atskyrimo sistema veikianti elektrolizės būdu | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subrangovai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas | Subrangovo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |