# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DIAGNOSTINIAI REAGENTAI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA IR PRIEŽIŪRA VšĮ PASVALIO LIGONINEI

REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS

Bendrieji reikalavimai reagentams ir kitoms priemonėms (taikoma tose pirkimo dalyse, kuriose perkami reagentai ir kitos priemonės):

1. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį, numatomą šioje techninėje specifikacijoje nurodytam tyrimų kiekiui per 36 (trisdešimt šešis) mėn. atlikti.

2. Visos siūlomos prekės (reagentai ir kitos priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi.

3. Analizatoriai, reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE ženklu bei turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES reikalavimus.  Kartu su prekėmis pateikia galiojančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

# 4. Prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 (šešių) mėnesių nuo pristatymo dienos, išskyrus išorinę kokybės kontrolę.

5. Perkamų prekių savybės ir preliminarūs kiekiai nustatyti šioje techninėje specifikacijoje. Perkančioji organizacija turi teisę įsigyti mažesnį kiekį, nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje arba įsigyti didesnį prekių kiekį, tačiau tokiu atveju sutarties vertė negali būti daugiau kaip 30 proc. didesnė nei sutartyje nurodyta numatoma sutarties kaina. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių asortimento.

6. Prekės pristatomos adresu: VšĮ Pasvalio ligoninė, Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 Pasvalys.

7. Pasiūlymų vertinimo metu, nustačius, jog tiekėjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas per 3 darbo dienas turės savo sąskaita (neatlygintinai) pateikti siūlomų prekių pavyzdžius originaliose pakuotėse arba paženklintus įvertinimui laboratorijoje ir / ar siūlomų prekių gamintojų parengtus katalogus su vertimu į lietuvių kalbą. Prekių pavyzdžiai pateikiami su aktu (sąskaitos faktūros neišrašomos), prekių pavyzdžiai bus išbandomi specialistų Perkančiosios organizacijos laboratorijoje. Tuo atveju, jeigu pateikti prekių pavyzdžiai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų šioms prekėms arba jeigu tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu nustatytu terminu nepateikia prekių pavyzdžių arba pateikia ne visus prašomus prekių pavyzdžius arba nurodytų dokumentų įvertinimui, tiekėjo pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

8.Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga panaudai turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento ID ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų  techninių kliūčių pajungimui.

9. Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje techninėje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos papildomos priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).

10.  Kartu su užpildyta techninės specifikacijos forma turi būti pateikti siūlomų prekių aprašymai (nurodomas prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis, techninės savybės, patvirtinančios techninės specifikacijos reikalavimų atitikimą, garantijos terminas) lietuvių kalba.

11. Sutartis sudaroma 36 (trisdešimt šešiems) mėnesiams. Pasiūlymo ir Techninės specifikacijos lentelių bendra suma apskaičiuojama pagal 3 (trejų) metų poreikį.

| 1.PIRKIMO DALIS. 1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI BIOCHEMINIU ANALIZATORIUMI (analizatorius turi atitikti 1.1 ir 1.2 dalyse nurodytus reikalavimus). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Reagentai ir papildomos priemonės biocheminiams tyrimams |  |  |  |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| 1. 1 | ASAT/GOT aktyvumo nustatymas | IFCC rekomenduojamas metodas. Stabilumas atidarius 30 dienų | 6 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.2. | ALAT/GPT aktyvumo nustatymui | IFCC rekomenduojamas NADH metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų | 6 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.3. | CK-MB aktyvumo nustatymas | Optimizuotas UV Stabilumas atidarius: 30 dienų | 1 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.4. | Kasos amylazės aktyvumo nustatymas | Fermentinis kolorimetrinis tyrimas Stabilumas atidarius: 30 dienų | 4 500 |
|  | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.5 | Šarrminės fosfotazės aktyvumo nustatymas | pNPP konversijos metodas Stabilumas analizatroriuje : 14 dienų | 3 500 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.6 | Bendro cholesterolio koncentracijos nustatymas | Enzimatinis metodas Stabilumas atidarius: 90 dienų | 2 500 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.7 | DTL-cholesterolio koncentracijos nustatymas | NCEP patvirtintas metodas Stabilumas atidarius: 30 dienų | 3 500 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.8 | MTL-cholesterolio koncentracijos nustatymas | Fermentinė selektyvi apsauga Stabilumas atidarius: 30 dienų | 3 500 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.9 | Trigliceridų koncentracijos nustatymas | Enzimatinis metodas Stabilumas atidarius: 30 dienų | 3 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.10 | Bendro bilirubino koncentracijos nustatymas | Diazo metodas Stabilumas atidarius: 90 dienų | 3 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.11 | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | Diazo metodas Stabilumas atidarius: 21 diena | 3 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.12 | Gliukozės koncentracijos nustatymas | Hexokinase G-6-PDH Stabilumas atidarius: 30 dienų | 15 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.13 | Šlapalo (urea) koncentracijos nustatymas | Enzimatinis ureazės metodas Stabilumas atidarius: 30 dienų | 17 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.14 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | Enzimatinis ureazės metodas Stabilumas atidarius: 30 dienų | 3 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.15 | Kreatinino koncentracijos nustatymas | Jaffe metodas Stabilumas analizatroriuje: 7 dienos | 35 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.16 | Bendro baltymo koncentracijos nustatymas | Modifikuotas Weichselbaum metodas. Stabilumas atidarius: 30 dienų | 2 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.17 | Geležies koncentracijos nustatymas | TPTZ chromogeno metodas. Stabilumas atidarius: 60 dienų | 1 500 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.18 | C-reaktyvaus baltymo koncentracijos nustatymas CRP ir CRP hs | galimi du matavimo ribų intervalai (CRP ir CRP hs): 0,2 – 480 mg/l ir 0,08 – 80 mg/l stabilūs 90 dienų | 20 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.19 | Magnio koncentracijos nustatymas | Xylidyl blue reakcijos metodas Stabilumas analizatoriuje: 14 dienų | 8 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.20 | Bendro kalcio koncentracijos nustatymas | Arsenazo reakcijos metodas Stabilumas atidarius: 90 dienų | 1 500 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.21 | Reumatoidinis faktorius | stabilūs 90 dienų | 200 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.22 | Bendro baltymo koncentracijos nustatymas UC | Pyrogolio raudonasis Molybdatas Stabilumas: 90 dienų | 150 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.23 | LIH |  | 141 150 |
| 1.24 | Kalis | ISE | 25 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.25 | Natris | ISE | 25 000 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.26 | Chloras | ISE | 500 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.27 | ALB albuminas | Bromkrezolio žaliasis (BCG), Stabilumas: 30 dienų | 200 |
| 1.28 | GGT | IFCC. Stabilumas: 30 dienų | 200 |
|  | PASTABOS: |  |  |
|  | 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis atsižvelgiant į stabilumo laiką atidarius, nurodytam tyrimui skaičiui atlikti. |  |  |
|  | 2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus. |  |  |
|  | 3. Visos siūlomos prekės (reagentai, kalibratoriai, kontrolinė medžiaga, kitos eksploatacinės medžiagos) turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba adaptuoti siūlomam analizatoriaus modeliui, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus. |  |  |
|  | 4. Pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimų skaičiui per 36 (trisdešimt šešis) mėn. atlikti. |  |  |
|  | 5. Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, katalogo Nr. |  |  |
|  | 6. Būtina pateikti analizatoriaus aprašymą anglų kalba, tyrimams naudojamų medžiagų aprašus ir metodikas (originalo ir lietuvių kalba), tiksliai nurodyti reagentų ir analizatorių reikalavimų atitikimus, tiksliai pažymint atitikimo vietą gamintojo dokumentacijoje. Nepateikus šios informacijos arba pateikus klaidinančią informaciją, pasiūlymas gali būti atmestas. |  |  |
|  | 7. Jeigu laboratorinių reagentų ir / ar eksploatacinių medžiagų neužtenka tiekėjo apskaičiuotam tyrimų skaičiui atlikti, Tiekėjas įsipareigoja tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir / ar eksploatacines medžiagas. |  |  |

| 1.2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA - AUTOMATINIS BIOCHEMINIS ANALIZATORIUS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
|  | Reikalavimai biocheminiam analizatoriui | Automatinis biocheminis analizatorius |
|  | Reagentų adatos apsaugos nuo susidūrimo su kliūtimi funkcija | Būtina |
|  | Skirtingų testų kiekis | Vienu metu galintis atlikti ne mažiau nei 60 fotometrinių testų + 3 ISE Serumo indeksas LIH |
|  | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Būtina |
|  | Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius | Būtina |
|  | Našumas | Ne mažiau: 800 tyr/val. fotometrinių tyrimų per val. ir papildomai 200 tyr/val. elektrolitų tyrimų |
|  | Programinė įranga su duomenų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis | Būtina |
|  | Mėginių talpa analizatoriuje | Rack tipo po 10 iki 150 mėginių |
|  | Mėginiai | Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, ir kt. pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose |
|  | Mėginio tūris | Ne siauresnes 2-25 µl |
|  | Mėginių adatos apsaugos nuo susidūrimo su kliūtimi funkcija | Būtina |
|  | Reagentų pozicijų kiekis | Ne mažiau 60 šaldomų pozicijų. Galimybė analizatoriuje laikyti kelis to paties reagento buteliukus |
|  | Fotometro parametrai | 13 skirtingų bangų ilgių |
|  | Galimybė analizatorius įjungti į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę | Būtina |
|  | Skubių tyrimų galimybė | Ne mažiau 20 vietų specialus šaldomas būgnas |
|  | Daugkartinio naudojimo stiklinės (arba lygiavertės) kiuvetės | Būtina |
|  | Nepertraukiama mėginių padavimo sistema stoveliuose | Būtina |
|  | Šaldomos pozicijos kalibratoriams ir kontrolėms | Būtina |
|  | Automatinis mėginių praskiedimas | Būtina |
|  | Automatinis kontrolinių tyrimų rezultatų statistinis apdorojimas | Būtina |
|  | Analizatoriaus jungtis prie informacinių sistemų LIS | Būtina |

| 2.PIRKIMO DALIS. 2. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI - 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Reagentai ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams |  |  |  |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| 2.1.1. | Diagnostinės šlapimo juostelės | Matavimo ribos: Kraujas: neigiamas - 250 Ery/µL; Urobilinogenas: norma – 200 µmol/L; Bilirubinas: neigiamas - 70µmol/L; Proteinas: neigiamas - 5 g/L; Nitritai: neigiamas - teigiamas; Ketonai: neigiamas - 30 mmol/L; Gliukozė: neigiamas - 27,8 mmol/L; pH: 5-9; Santykinis tankis: 1,000-1,030; Leukocitai: neigiamas - 500Leu/µL; | 11 100 |
| 2.1.2. | Kontrolinis tirpalas | Norma ir patologija | 2 190 |
| 2.1.3. | Mikroalbuminas / kreatininas | Pakuotėje ne daugiau nei 25 juostelės | 100 |
| 2.1.4. | popierius | Terminis | 70 |

| 2.2. Techniniai automatinio šlapimo analizatoriaus reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| 1. | Tipas | Automatinis šlapimo analizatorius |
| 2. | Našumas | Ne mažiau 400 tyrimų/h |
| 3. | Atmintis | Ne mažiau 400 mėginių matavimų ir 20 kontrolės duomenų |
| 4. | Vartotojo sąsaja | Lietimui jautrus ekranas, ne mažiau 10 cm įstrižainės |
| 5. | Jungtys | Turi būti USB, RS232, PS/2 arba lygiavertės |
| 6. | Mėginio įvedimas | Barkodų skaitytuvu arba ekrane |
| 7. | Kalibracija | Vidinė automatinė |
| 8. | Šviesos šaltinis | LED, ne mažiau 4 bangų ilgių |
| 9. | Mikroskopavimas | Analizatorius turi nurodyti, kuriuos mėginius privaloma papildomai mikroskopuoti. Galimybė analizatoriuje prie tyrimo rezultato įvesti mikroskopavimo rezultatus. |
| 10. | Mėginio skaidrumas, spalva | Galimybė nurodyti ir atspausdinti šlapimo mėginio skaidrumą ir spalvą lietuvių kalba |
| 11. | Tiriamų parametrų skaičius | Ne mažiau nei 10 parametrų juostelės |
| 12. | Rezultatai | Turi būti nurodomi SI sistemos vienetais ir +/- sistemoje |
| 13. | Rezultatų pateikimas | Atspausdinant integruotu terminiu spausdintuvu ir perduodamas į LIS |
| 14. | Kokybės kontrolė | 2 lygių, skysta, paruošta naudoti |
| 15. | Prijungimas prie LIS tinklo | Dvikrypčiu ryšiu |
| 16. | Atitikimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas | Būtina |

| 3 PIRKIMO DALIS. 3.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (analizatorius turi atitikti 3.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Įsipareigojimas atlikti techninę priežiūrą ir remontą. |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| 3.1.1 | C reaktyvusis baltymas (CRB) | Testai tinkami pusiau automatiniam analizatoriui. CRB kiekis kraujyje / serume / plazmoje ne mažesnėse ribose kaip nuo 0,5 iki250 mg/L. Mėginio kiekis ne daugiau kaip 150 μl serumo ar plazmos, ne daugiau kaip 10 μl kraujo. Testų galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėn. Turi būti pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. CE sertifikatas. | 100 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 3.1.2. | Prokalcitoninas | Testai tinkami pusiau automatiniam analizatoriui. PCT kiekis kraujyje / serume / plazmoje ne mažesnėse ribose kaip nuo 0,02 iki 50 ng/ml. Mėginio kiekis ne daugiau kaip 150 μl serumo ar plazmos, ne daugiau kaip 30 μl kraujo. Testų galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėn. Turi būti pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. CE sertifikatas. | 300 |
|  | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 3.1.3. | C reaktyviojo baltymo (CRB) kontrolė | Kontrolė tinkama pusiau automatiniam kraujo parametrų analizatoriui. Kontrolės galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėn. Turi būti pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, MSDS, CE sertifikatas. | 50 |
| 3.1.4 | Prokalcitonino kontrolė | Kontrolė tinkama pusiau automatiniam kraujo parametrų analizatoriui. Kontrolės galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėn. Turi būti pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, MSDS, CE sertifikatas. | 50 |
|  | PASTABOS: |  |  |  |
|  | 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. |  |  |  |
|  | 2. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus. |  |  |  |
|  | 3.Visi siūlomi reagentai turi būti originalūs, vieno gamintojo, tinkami darbui siūlomam analizatoriui (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). |  |  |  |
|  | 4. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 (dvidešimt keturis) mėn. atlikti. |  |  |  |
|  | 5. Jeigu laboratorinių reagentų ir / ar eksploatacinių medžiagų neužtenka tiekėjo apskaičiuotam tyrimų skaičiui atlikti, Tiekėjas įsipareigoja tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir / ar eksploatacines medžiagas. |  |  |  |
|  | 6. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio. |  |  |  |

| 3.2 | Analizatorius kiekybiniam PCT (prokalcitonino) tyrimui |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Reikalavimai analizatoriui: | - Analizatorius pusiau automatinis; - Tyrimo tipas, metodas: imunoturbidimetrinis, imunocheminis arba imunofluorescencinis. - Mėginys PCT tyrimui – kapiliarinis kraujas, veninis kraujas, serumas, plazma - Tyrimas atliekamas iš kapiliarinio kraujo mėginio be papildomo paruošimo, su automatiniu mėginio užnešimu ant kasetės - Tyrimui atlikti reikalingas (pakankamas) kraujo mėginio kiekis - ne daugiau kaip 30 μl; - Mėginio ištyrimo trukmė - ne daugiau kaip 12 min.; - Tyrimo rezultatai pateikiami skystųjų kristalų ekrane (LCD) arba lygiaverčiame ekrane ir spausdinami integruotu spausdintuvu; - Tyrimui atlikti naudojama individualiai supakuota tyrimo kasetė; - PCT kraujyje matavimo ribos - nuo 0,02 iki 50 ng/ml (ne siauresnės už nurodytas); - Analizatoriaus vidinės atminties, skirtos tyrimo rezultatų išsaugojimui, talpa - ne mažiau nei 1000 tyrimų rezultatų; - Galimybė tyrimo duomenis papildomai kaupti SD kortelėje arba duomenis eksportuoti per USB; - Analizatoriuje įmontuotas laikmatis tyrimo trukmės sekimui arba lygiavertė priemonė tyrimo trukmei įvertinti („trumpėjanti“ ar „ilgėjanti“ grafinė juostelė ar pan.); - Analizatoriaus turi „miego“ (energijos taupymo) režimą; - Automatinė analizatoriaus savitikra kaskart, kai analizatorius įjungiamas; - Integruota kokybės kontrolės programa, leidžianti nustatyti kokybės kontrolės ribas. - Galimybė prijungti klaviatūrą arba virtuali klaviatūra liečiamajame ekrane. - Analizatorius turi užtikrinti galimybę perduoti tyrimų rezultatus į laboratorinę informacinę sistemą (LIS). - Analizatorius turi CE-IVD ženklinimą (kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio dokumento, liudijančio analizatoriaus CE-IVD ženklinimą, kopiją); - Komplektacija: analizatorius, adapteris su laidu analizatoriaus maitinimui iš elektros tinklo, barkodų skaitytuvas, naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, analizatoriaus techninis pasas. |
| 3.2.2. | Reikalavimai siūlomiems reagentams bei papildomoms priemonėms | - Reagentai tinkami PCT (prokalcitonino) tyrimui iš kapiliarinio kraujo / veninio kraujo / serumo plazmos mėginio panaudai pateikiamu analizatoriumi (atitinkančiu šioje techninėje specifikacijoje 3.1 punkte pateiktus reikalavimus). - Į pasiūlymą būtina įtraukti visas mėginių tyrimų atlikimui bei tyrimų rezultatų dokumentavimui reikalingas priemones. - Reagentai turi būti paženklinti CE-IVD ženklu (su pasiūlymu būtina pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis). |

| 4 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO TYRIMAMS ID- Diamed sistema (ID centrifūga ir ID inkubatoriumi). SISTEMA YRA ĮSTAIGOS NUOSAVYBĖ (Sistema turi atitikti 4.2 dalyje nurodytus ( „Reikalavimai kraujo tyrimų ID-Diamed (ID centrifuga ir ID inkubatoriumi) sistemai“) techninius reikalavimus) ARBA LYGIAVERČIAM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Reagentai ir papildomos priemonės tyrimams ID Diamed sistema |  |  |  |  |  |
| Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Įsipareigojimas atlikti techninę priežiūrą ir remontą. |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams |  | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |  |
| 4.1.1 | Pirminės ABO/D kraujo grupės nustatymo kortelė kartu su atvirkštine reakcija | Stulpelinės agliutinacijos metodas. Sąlyga-centrifūga ir inkubatorius vieno gamintojo |  | 100 |  |
| 4.1.1.1 | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Polispecifinė AHG kortelė antikūnių nustatymui (IgG+C3d) |  |  | 1 300 |  |
| 4.1.2.1 | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Serumas antigeno D bei silpno D nustatymui (nurodyti ir korteles reikalingas tyrimo atlikimui, galimas lygiaverčio sprendimo teikimas) |  |  | 200 |  |
| 4.1.3.1 | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Kortelė NaCl fermento testas Šalčio agliutininų nustatymui |  |  | 400 |  |
| 4.1.4.1 | Reagentai ir / ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Skiediklis eritrocitų suspensijai. Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 1x100 ml. |  |  | 20 but. |  |
| 4.1.6 | Standartiniai eritrocitai antikūnių atrankai (I-II). Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 2x10 ml. |  |  | 20 but. |  |
| 4.1.7 | Standartiniai eritrocitai kryžminei reakcijai (A1, B). Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 2x10 ml. |  |  | 36 but. |  |
| 4.1.8 | 2 lygių kokybės kontrolė. Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 2x5ml. |  |  | 36 but. |  |
| PASTABOS: |  |  |  |  |  |
| 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. |  |  |  |  |  |
| 2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus. |  |  |  |  |  |
| 3.Visi siūlomi reagentai turi būti originalūs, vieno gamintojo, tinkami darbui siūlomam analizatoriui (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). |  |  |  |  |  |
| 4. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 (trisdešimt šešis) mėn. atlikti. |  |  |  |  |  |
| 5. Jeigu laboratorinių reagentų ir / ar medžiagų neužtenka tiekėjo apskaičiuotam tyrimų skaičiui atlikti, Tiekėjas įsipareigoja tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir / ar medžiagas. |  |  |  |  |  |
| 6. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio. |  |  |  |  |  |
| 4.2 REIKALAVIMAI KRAUJO TYRIMŲ ID- Diamed (ID centrifuga ir ID inkubatoriumi) SISTEMAI |  |  |  |  |  |
| Vertinamas tik pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |
| STALINĖ CENTRIFŪGA |  |  |  |  |  |
|  | Pagaminimo metai |  | Ne senesnė kaip 2025 m. (naujas) |  |  |
|  | Tipas |  | Stalinė centrifūga |  |  |
|  | CE ženklinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas |  | Būtina |  |  |
|  | Greitis |  | 1175 aps/min, (±5 aps/min) |  |  |
|  | Standartinė programa |  | Ne daugiau nei 10 min. |  |  |
|  | Talpa |  | Centrifūga turi talpinti ne mažiau nei 6 korteles |  |  |
|  | Triukšmas |  | Turi veikti tyliai |  |  |
|  | Elektros reikalavimai |  | 110-240V, 50-60 Hz |  |  |
|  | Centrifuga turi būti pritaikyta darbui su įstaigos naudojamomis kortelėmis bei reagentais |  | Būtina. Pateikti, tai įrodančius dokumentus. |  |  |
| STALINIS INKUBATORIUS |  |  |  |  |  |
|  | Pagaminimo metai |  | Ne senesnis kaip 2025 m. (naujas) |  |  |
|  | Tipas |  | Stalinis inkubatorius |  |  |
|  | Inkubacijos temperatūra |  | 37 laipsniai |  |  |
|  | Reguliuojamas inkubacijos laikas |  | > 1 iki 60 min. |  |  |
|  | Standartinė programa |  | 15 min, 37 laipsnių temperatūroje (±2C) |  |  |
|  | LCD ekranas |  | Turi būti matomas laikas ir temperatūra |  |  |
|  | CE ženklinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas |  | Būtina |  |  |
|  | Permatomas dangtis |  | Būtina |  |  |
|  | Garsinis signalas pasibaigus procedūrai |  | Pageidautina |  |  |
|  | Inkubatorius turi būti pritaikytas darbui su įstaigos naudojamomis kortelėmis bei reagentais |  | Būtina. Pateikti, tai įrodančius dokumentus. |  |  |

| 5. PIRKIMO DALIS. VIENKARTINIAI DIAGNOSTINIAI TESTAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinama pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| 5.1 | Testas greitam Rota viruso nustatymui | Testas vienkartinis, imunochromatografinis skirtas rota viruso nustatymui. Mėginio tipas: išmatos; testo jautrumas ir specifiškumas ne mažiau 97% Reakcijos laikas ~ 10 min., CE sertifikatas. Instrukcija lietuvių kalba | 75 |
|  | Tyrimo kasetė |  |  |
| 5.2 | Multitestas 14 narkotinių medžiagų nustatymui šlapimo indelyje | Testas vienkartinis, 14 narkotinių medžiagų (AMP1000/ BAR300/ BUP50/ BZO300/ COC300/ MDMA500/ MET1000/ MOP300/ MTD300/ OPI2000/ OXY100/ PCP25/ TCA1000/ THC50) nustatymas šlapimo indelyje, testai integruoti indelio sienelėse. Reakcijos laikas ~ 5min. Instrukcija lietuvių kalba, CE sertifikatas | 200 |
|  | Tyrimo indelis |  |  |
| 5.3 | Greitas H. Pylori (Ab) testas | Testas vienkartinis, imunochromatografinis, Helicobacter pylori antikūnių nustatymui Mėginio tipas: kapiliarinis, veninis kraujas, serumas, plazma; testo jautrumas ne mažiau 96% Reakcijos laikas ~10 min. CE sertifikatas, Instrukcija lietuvių kalba | 150 |
|  | Tyrimo kasetė |  |  |
| 5.4 | Greitas SARS-CoV-2 Ag testas | Testas vienkartinis, imunochromatografinis, SARS-CoV-2 antigeno nustatymui Mėginio tipas: nosies landos ir nosiaryklės tepinėliai; testo jautrumas ne mažiau 98% ir specifiškumas ne mažiau 99% (rezultatus lyginant su PGR testais) Reakcijos laikas ~15 min. CE sertifikatas, Instrukcija lietuvių kalba | 1 000 |
|  | Tyrimo kasetė |  |  |
| 5.5 | Greitas SARS-CoV-2 ir Influenzae A+B Ag testas | Testas vienkartinis, imunochromatografinis, SARS-CoV-2 ir Influenzae A ir B tipo antigenų nustatymui Mėginio tipas: nosies landos ir nosiaryklės tepinėliai; testo jautrumas nosies tepinėlio tyrimui ne mažiau 96,50% ir specifiškumas ne mažiau 99% bei testo jautrumas nosiaryklės tepinėlio tyrimui ne mažiau 97,90% ir specifiškumas ne mažiau 99% (rezultatus lyginant su PGR testais) Reakcijos laikas ~15 min. CE sertifikatas, Instrukcija lietuvių kalba | 1 500 |
|  | Tyrimo kasetė |  |  |
|  | PASTABOS: |  |  |  |
|  | 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. |  |  |  |
|  | 2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus. |  |  |  |
|  | 3.Visi siūlomi reagentai turi būti originalūs, vieno gamintojo (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). |  |  |  |
|  | 4. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 (trisdešimt šešis) mėn. atlikti. |  |  |  |
|  | 5. Jeigu laboratorinių reagentų ir / ar medžiagų neužtenka tiekėjo apskaičiuotam tyrimų skaičiui atlikti, Tiekėjas įsipareigoja tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir / ar medžiagas. |  |  |  |
|  | 6. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio. |  |  |  |

| 6. PIRKIMO DALIS. DARBO PRIEMONĖS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |  |
| 6.1 | Mėgintuvėliai su dangteliu | "Ependorf, ne didesni nei 1,5ml | 5 000 vnt |  |
| 6.2. | Centrifūginiai plastikiniai mėgintuvėliai 10- 12 ml |  | 2 000 vnt |  |
| 6.3 | 1-200 µl tūrio antgaliai pipetei-dozatoriui |  | 10 000 vnt |  |
| 6.4 | 100-1000 µl tūrio antgaliai pipetei-dozatoriui |  | 2 000 vnt |  |
| 6.5 | 1 ml tūrio graduotos Pastero pipetės |  | 2 000 vnt |  |
| 6.6 | 3-10 ml tūrio graduotos Pastero pipetės |  | 2 000 vnt. |  |
| 6.7 | Indeliai šlapimo mėginiamsPP su dangteliu 120 ml |  | 2 500 vnt |  |
| 6.8 | 26x76 mm dydžio objektyviniai stikleliai su šlifuotu galu |  | 1 000 vnt |  |
| 6.9 | 26x76 mm dydžio objektyviniai stikleliai be šlifuoto galo |  | 1 000 vnt |  |
| 6.10 | 24x24 mm dydžio dengiamieji stikliukai |  | 1 000 vnt |  |
| 6.11 | 24x60 mm dydžio dengiamieji stikliukai |  | 1 000 vnt |  |
| 6.12 | Stovelis mėgintuvėliams | 6 x 12 (Ø 16 mm) | 3 vnt. |  |
| 6.13 | Stovas pipetėms | Karuselės formos stovas 6 pipetėms | 2vnt. |  |
| 6.14 | Automatinė pipetė (su metrologine patikra) | 20 - 200 µl | 2 vnt. |  |
| 6.15 | Automatinė pipetė (su metrologine patikra) | 100 - 1000 µl | 2 vnt. |  |
|  | PASTABOS: |  |  |
|  | 1. Priemonės turi būti paženklintos CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus. |  |  |
|  | 2. Pateikti reikalingą priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 (trisdešimt šešis) mėn. atlikti. |  |  |
|  | 3. Jeigu eksploatacinių medžiagų neužtenka tiekėjo apskaičiuotam tyrimų skaičiui atlikti, Tiekėjas įsipareigoja tiekti trūkstamas eksploatacines medžiagas. |  |  |
|  | 4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio. |  |  |

| 7. PIRKIMO DALIS. IŠORINĖ KOKYBĖS KONTROLĖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertinama pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
|  |  | Analizatorius ar tyrimo metodas |  |
| 7.1 | Klinikinė chemija | OLYMPUS AU640 | 6 |
| 7.2 | Hematologija | MEK 1303K | 6 |
| 7.3 | CRP analizatoriams | MEK 1303K | 6 |
| 7.3 | Širdies žymenys | AQTFLEX 90 | 6 |
| 7.4 | C-reaktyvinis baltymas | OLYMPUS AU640 | 6 |
| 7.5 | ADTL ir TNS fibrinogenas | STA SATELLITE | 6 |
| 7.6 | D-dimerai | AQT FLEX 90 | 6 |
| 7.7 | Rugščių – šarmų pusiausvyra ir pH | ABL80 | 6 |
| 7.8 | Šlapimo ląstelių ir kitų dalelių indentifikavimas | Mikroskopinis skaitmeninė nuotrauka | 6 |
| 7.9 | Šlapimo tyrimas (juostelinis) | URYXXON | 6 |
| 7.10 | ABO kraujo grupės ir Rh faktorius | ID-DIAMED | 6 |
| 7.11 | Tiesioginis Kumbso mėginys | ID-DIAMED | 6 |
| 7.12 | Antikūnų paieška ir suderinamumo tyrimas | ID-DIAMED | 6 |
| 7.13 | Leukocitų diferencinis skaičiavimas ir kraujo ląstelių morfologinis įvertinimas | Mikroskopinis | 6 |
| 7.14 | NT-proBNP | AQT FLEX 90 | 6 |
| 7.15 | Gliukozė | ecoTWENTY | 6 |
| 7.16 | Prokalcitoninas | I-CHROMA | 6 |
| 7.17 | H. Pylori (Ab) | Diagnostinis testas | 6 |
| 7.18 | Gripo virusų (A ir B tipo) antigenų nustatymas | Diagnostinis testas | 6 |
| 7.19 | Narkotinių medžiagų nustatymas šlapime | Diagnostinis testas | 6 |
| 7.20 | Sertifikatas |  | 3 |
|  | PASTABOS: |  |  |
|  | 1. Kontrolinės medžiagos turi būti paženklintos CE bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus. |  |  |
|  | 2. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti visą prekių kiekį. |  |  |

| PASTABOS: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Pardavėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais-penktadieniais nuo 9:00 iki 11:00 val., nuo 13:00 iki 16:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Šalys susitaria ir Pardavėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Pardavėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip)). |  |  |
| - Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu. |  |  |