TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS HEMODIALIZEI

Pirkimo objekto skaidymas į dalis: Skaidomas į 3 dalis

| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Tiekėjų pasiūlymai dėl techninės specifikacijos reikalavimo; kokia gali būti preliminari šiam Pirkimui (kiekvienai pirkimo daliai) skiriama lėšų suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis (Sutartis raštu) | Vienkartinės priemonės hemodializei (Su 1.1–1.9 pozicijų priemonėmis būtina pasiūlyti panaudai 3 hemodializės aparatus, galinčius atlikti HDF-ONLINE procedūras (nurodyti siūlomų aparatų gamintoją bei modelį)). |  |  |  |
| 1.1. objektas | Kardioprotekcinis Dializatorius su sintetine heliksono membrana. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,9, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001 | vnt. | 1500 |  |
| 1.1.1. parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Plotas (kv.m) / 1.75-1.85; 2. UF koef. (ml/h x mmHg) / 60-65; 3. Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6% / Šlapalas - 280; Vit. B12 - 190; Fosfatai - 248; 4. Sterilizacija / Tiesioginė vandens garais, Beta arba Gama spinduliais. |  |  |  |
| 1.2. objektas | Kardioprotekcinis Dializatorius su sintetine heliksono membrana. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,9, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001 | vnt. | 1200 |  |
| 1.2.1. parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Plotas (kv.m) / 2,15-2,25; 2. UF koef. (ml/h x mmHg) / 70-75 3. Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6% / Šlapalas - 283;Vit. B12 - 207; Fosfatai - 258; 4. Sterilizacija / Tiesioginė vandens garais, Beta arba Gama spinduliais. |  |  |  |
| 1.3 objektas | Dializatorius su sintetine polisulfono membrana. B2 mikroglobulino sijojimo koeficientas 0,8, Albumino sijojimo koeficientas ≤ 0,001 | vnt. | 100 |  |
| 1.3.1 parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Plotas (kv.m) / 1.5-1.6; 2. UF koef. (ml/h x mmHg) / 80-90 3. Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6% / Šlapalas - 272;Vit. B12 - 171; Fosfatai - 251; 4. Sterilizacija - Tiesioginė vandens garais, Beta arba Gama spinduliais. |  |  |  |
| 1.4. objektas | Arterinės/veninės magistralės hemodializei | vnt. | 2000 |  |
| 1.4.1. parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Veninės su oro gaudiklio diametru 20-22 mm; 2. Arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; 3. Arterinės su heparinizacijos atšakomis; 4. Pritaikytos “autopriming” funkcijai (užpildymu pakaitiniu tirpalu atšaka) ir darbui su panaudai suteikiamu aparatu; 5. Jungtis recirkuliacijai; 6. Su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; 7. Be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free); 8. Sterilizacija / garais arba ß (elektronų srautu). |  |  |  |
| 1.5. objektas | Arterinės/veninės magistralės tiesioginei hemodiafiltracijai. | vnt. | 800 |  |
| 1.5.1. parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Veninės su oro gaudiklio diametru 20-22 mm; 2. Arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; 3. Arterinės su heparinizacijos atšakomis; 4. Pritaikytos “autopriming” (užpildymu pakaitiniu tirpalu atšaka) funkcijai ir darbui su panaudai suteikiamu aparatu; 5. Jungtis recirkuliacijai; 6. Intarpas HDF Online procedūrai; 7. Su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; 8. Be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free); 9. Sterilizacija / garais arba ß (elektronų srautu). |  |  |  |
| 1.6. objektas | Arterinės/veninės fistulinės adatos, 14-17G (A+V komplektas) | kompl. | 2800 |  |
| 1.6.1. parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Adatos ilgis 25-27 mm; 2. Pasukamais sparneliais, arterinė su ovaline skyle; 3. Lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm (±10mm); 4. Adatos dengtos silikonu; 5. Kieto plastiko sparneliai; 6. Skirtingų spalvų spaustukai (arterinė – raudonas, veninė – mėlynas); 7. Sterilizacija / Etileno dioksidu, Gama spinduliais. |  |  |  |
| 1.7. objektas | Rūgštus bikarbonatinis koncentratas (skiedimo santykis 1:44) | vnt. | 1400 |  |
| 1.7.1. parametras | Reikalaujami parametrai: 1. 7-8 litrų talpoje; 2. Kalis 2.0-3.0-4.0 mmol/l; 3. Kalcis 1.25-1.5-1.75 mmol/l; 4. Gliukozės 1.0 g/; 5. Pritaikyta AC-F programai. |  |  |  |
| 1.8. objektas | Sauso bikarbonato maišeliai | vnt. | 2800 |  |
| 1.8.1. parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Svoris 620-650 g; 2. Hermetinė jungtis. 3. Pritaikyta darbui su panaudai suteikiamu aparatu. |  |  |  |
| 1.9. objektas | Antibakterinis filtras dializatui | vnt. | 72 |  |
| 1.9.1. parametras | Reikalaujami parametrai: - Polisulfoninė membrana, plotas 2.0-2.2 m²; - Sterilizacija / Tiesioginė vandens garais. - Pritaikyta darbui su panaudai suteikiamu aparatu. |  |  |  |
| 2. dalis (Sutartis raštu) | Vienkartinės priemonės hemodializei (su 2.1–2.8 pozicijų priemonėmis būtina pasiūlyti panaudai 4 hemodializės aparatus (nurodyti siūlomų aparatų gamintoją bei modelį). |  |  |  |
| 2.1. objektas | Dializatorius su sintetine heliksono membrana. | vnt. | 1000 |  |
| 2.1.1. parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Plotas (kv.m) / 1.35-1.45; 2. UF koef. (ml/h x mmHg) / 11.5-12.5; 3. Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6% / Šlapalas - 254; Vit. B12 - 120; Fosfatai - 194; 4. Sterilizacija / Tiesioginė vandens garais, Beta arba Gama spinduliais. |  |  |  |
| 2.2 objektas | Dializatorius su sintetine heliksono membrana. | vnt. | 2100 |  |
| 2.2.1 parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Plotas (kv.m) / 1.75-1.85; 2. UF koef. (ml/h x mmHg) / 13.5-14.5; 3. Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6% / Šlapalas - 261; Vit. B12 - 138; Fosfatai - 210; 4. Sterilizacija / Tiesioginė vandens garais, Beta arba Gama spinduliais. |  |  |  |
| 2.3. objektas | Dializatorius su sintetine polisulfono membrana, su padidintu fosfatų klirensu. | vnt. | 100 |  |
| 2.3.1. parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Plotas (kv.m) / 1.7-1.8; 2. UF koef. (ml/h x mmHg) / 12-14; 3. Klirensas ml/min (didesnis arba lygus), kai kraujo tekmė 300 ml/min., Qf=0 ml/min., transmembraninis spaudimas 0 mmHg st, Ht=32%, proteinai 6% / Šlapalas - 276; Vit. B12 - 127; Fosfatai - 223; 4. Sterilizacija / Tiesioginė vandens garais, Beta arba Gama spinduliais. |  |  |  |
| 2.4. objektas | Arterinės/veninės magistralės hemodializei. | vnt. | 3200 |  |
| 2.4.1. parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Veninės su oro gaudiklio diametru 20-22 mm; 2. Arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis; 3. Variklio segmento diametras 7.0-8,0 mm; 4. Arterinės su heparinizacijos atšakomis; 5. Užpildymo tūris 160-165 ml; 6. Su skysčio surinkimo maišu (ne mažiau kaip 2 litrai); 7. Jungtis recirkuliacijai; 8. Arterinė ir veninė ampulės su turbulentiniu srovės nukreipėju, statmenai į ampulės sienelę; 9. variklio segmento ilgis 32-33 cm, pritaikytos darbui su panaudai suteiktu aparatu; 10. Su skirtingų spalvų spaustukais visose atkarpose; 11. Be aplinkai kenksmingų dietilheksilftalatų (DEHP free); 12. Sterilizacija / garais arba ß (elektronų srautu). |  |  |  |
| 2.5. objektas | Arterinės/veninės fistulinės adatos, 14-17G (A+V komplektas) | kompl. | 3200 |  |
| 2.5.1. parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Adatos ilgis 25-27 mm; 2. Pasukamais sparneliais, arterinė su ovaline skyle; 3. Lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm (±10mm); 4. Adatos dengtos silikonu; 5. Sparneliai kieto plastiko, skirtingų spalvų spaustukai (arterinė – raudonas, veninė – mėlynas); 6. Sterilizacija / Etileno dioksidu, Gama spinduliais. |  |  |  |
| 2.6. objektas | Rūgštus bikarbonatinis koncentratas (skiedimo santykis 1:44) | vnt. | 1600 |  |
| 2.6.1. parametras | Reikalaujami parametrai: 1. 7-8 litrų talpoje; 2. Kalis 2.0-3.0-4.0 mmol/l; 3. Kalcis 1.25-1.5-1.75 mmol/l; 4. Gliukozės 1.0 g/; 5. Pritaikyta AC-F programai. |  |  |  |
| 2.7. objektas | Sauso bikarbonato maišeliai | vnt. | 3200 |  |
| 2.7.1. parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Svoris 620-650 g; 2. Hermetinė jungtis. 3. Pritaikyta darbui su panaudai suteikiamu aparatu. |  |  |  |
| 2.8. objektas | Antibakterinis filtras dializatui | vnt. | 48 |  |
| 2.8.1. parametras | Reikalaujami parametrai: - Polisulfoninė membrana, plotas 2.0-2.2 m²; - Sterilizacija / Tiesioginė vandens garais. - Pritaikyta darbui su panaudai suteikiamu aparatu. |  |  |  |
| 3. dalis (Sutartis raštu) | Dekalcinuojančios ir dezinfekuojančios priemonės prietaisų dezinfekcijai |  |  |  |
| 3.1 objektas | Dekalcinuojanti ir dezinfekuojanti priemonė šaltai dezinfekcijai | kg | 45 |  |
| 3.1.1 parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Acto rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 8 %; 2. Paracetinės rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %; 3. Vandenilio peroksido koncentracija - ne didesnė nei 8 %. 4. Išfasavimas iki 5 kg talpas. 5. Suderinami su panaudai suteikiamų prietaisų dezinfekcijos sąlygomis. |  |  |  |
| 3.2 objektas | Dekalcinuojanti ir dezinfekuojanti priemonė karštai dezinfekcijai | l | 500 |  |
| 3.2.1 parametras | Reikalaujami parametrai: 1. Citrinos rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 25 %; 2. hidroksipropioninės rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %; 3. hidroksigintaro rūgšties koncentracija - ne didesnė nei 1 %. 4.Išfasavimas iki 5 l talpas. 5. Suderinami su panaudai suteikiamų prietaisų dezinfekcijos sąlygomis. |  |  |  |