| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Laboratorinis inkubatorius/termostatas |  |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 vnt. | Inkubatorius |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Eil. Nr.; Charakteristikų pavadinimas; Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos; Atitikimas charakteristikoms. Laboratorinis inkubatorius/termostatas; Nurodyti tikslų siūlomos prekės modelį IR Pateikti nuorodą į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas.. 1; Temperatūros pasirinkimo intervalas; ne mažesnis nei nuo 5 iki 70 laipsnių; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 2; Temperatūros pasirinkimo žingsnis; ne didesnis nei 0,1 laipsnio; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 3; Temperatūros vienodumas; ne didesnis skaitine reikšme nei 0,3 laipsnio, palaikant inkubatoriuje 20 laipsnių, 0,7 laipsnio, palaikant inkubatoriuje 37 laipsnių; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 4; Šaldymo technologija; Peltje elementas; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 5; Durys; išorinės durys privalo būti šildomos, privalo būti instaliuotos vidinės stiklinės durys; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 6; Tūris; inkubatoriaus tūris ne mažesnis nei 380L; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 7; Išoriniai išmatavimai; ne didesni nei (plotis x gylis) 800 x 800 mm; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 8; Lentynos; viso inkubatoriuje turi tilpti ne mažiau nei 15lentynų. Inkubatorius turi būti pateiktas su ne mažiau nei 4 lentynomis; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 9; Medžiagiškumas; išorė: dažytas plienas. Vidus: nerūdijantis plienas; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 10; Energijos sunaudojamumas; ne didesnis nei 150Wh/val., esant 20°C temperatūrai laboratorijoje; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 11; Programavimas; inkubatoriaus temperatūra turi būti programuojama. Turi būti galimybė įrašyti ne mažiau nei 10 programų; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 12; Naudojimo instrukcijos; Prekė turi būti pateikta kartu su naudojimo instrukcijomis valstybine bei anglų kalba, užtikrinant galimybę, esant poreikiui vertimą sulyginti su gamintojo išleistu dokumentu.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 4.1. Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. 4.2. Prietaisą privalo instaliuoti gamintojo apmokintas ir sertifikuotas tiekėjo inžinierius, kuris Perkančiosios organizacijos patalpose praves naudojimosi prietaisu mokymus. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 2 val. |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Taikomas aplinkosauginis principas - Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. Įgyvendinant šį principą taikomos šios priemonės: Prekė pristatoma ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. |  |
| 6. | Prekių techninė priežiūra | Tiekėjas techninės priežiūros laikotarpio metu (12 mėn) atlieka nemokamą Prekių remontą įskaitant remontui reikalingas detales, bei medžiagas. Taip pat gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, techninės būklės patikrinimus, įskaitant techninei priežiūrai bei būklės patikrinimui reikalingas medžiagas. Techninės priežiūros laikotarpiu Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo dieną. Prekės remontas turi būti pradedamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pranešimo apie gedimą gavimo. Remonto terminas su Perkančiaja organizacija suderinamas raštu. |  |