| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Laboratorinė indaplovė |  |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 vnt. | Laboratorinė indaplovė |
|  |  | 1 vnt. | Deminaralizuoto vandens modulis |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Eil. Nr.; Charakteristikų pavadinimas; Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos; Atitikimas charakteristikoms*. Laboratorinė indaplovė; Nurodyti tikslų siūlomos prekės modelį IR Pateikti nuorodą į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas.. 1; Maksimali temperatūra; indaplovės nustatoma maksimali temperatūra ne mažesnė nei 90laipsnių; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 2; Maksimalus vandens sunaudojamumas; ne didesnis nei 380L/min; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 3; Maksimalus energijos sunaudojamumas; ne didesnis nei 6,3KW; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 4; Integruoti reagentų siurbliai; turi būti integruota ne mažiau nei 4 siurbliai; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 5; Chemikalų (plovimo priemonių) talpa; ne mažesnė nei 5L; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 6; Indaplovės durų užraktas; turi būti integruotas; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 7; Vidinis medžiagiškumas; privalo būti nerūdijantis plienas; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 8; Stalčiai; su indaplove turi būti pateikiami ne mažiau nei 2 stalčiai su purkštukais; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 9; Purkštukai; Kiekviename stalčiuje privalo būti ne mažiau nei 25vnt.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 10; Purkštuko diametras; 5±1mm; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 11; Maitinimas; 380-400V; 50/60Hz; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 12; Naudojimo instrukcijos; Prekė turi būti pateikta kartu su naudojimo instrukcijomis valstybine bei anglų kalba, užtikrinant galimybę, esant poreikiui vertimą sulyginti su gamintojo išleistu dokumentu.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. Deminaralizuoto vandens modulis; Nurodyti tikslų siūlomos prekės modelį IR Pateikti nuorodą į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas.. 1; Deminaralizuoto vandens modulio veikimo principas; atvirkštinės osmozės; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 2; Deminaralizuoto vandens modulio druskų kiekio vandenyje sumažinimas; ne mažiau nei 90%; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 3; Modulio paruošto vandens bakelio dydis; ne mažesniu nei 30L; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 4; Modulio vandens pateikimas; Vanduo iš bakelio privalo būti pateikiamas su spaudimo galimybe.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 5; Naudojimo instrukcijos; Prekė turi būti pateikta kartu su naudojimo instrukcijomis valstybine bei anglų kalba, užtikrinant galimybę, esant poreikiui vertimą sulyginti su gamintojo išleistu dokumentu.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 4.1. Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. 4.2. Prietaisą privalo instaliuoti tiekėjo inžinierius, kuris Perkančiosios organizacijos patalpose praves naudojimosi prietaisu mokymus, kurių trukmė ne mažesnė nei 2 val.. |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Taikomas aplinkosauginis principas - Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų , Įgyvendinant šį principą taikomos šios priemonės: Prekė pristatoma ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. |  |
| 6. | Prekių techninė priežiūra | Tiekėjas techninės priežiūros laikotarpio metu (12 mėn) atlieka nemokamą Prekių remontą įskaitant remontui reikalingas detales, bei medžiagas. Taip pat gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, techninės būklės patikrinimus, įskaitant techninei priežiūrai bei būklės patikrinimui reikalingas medžiagas. Techninės priežiūros laikotarpiu Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo dieną. Prekės remontas turi būti pradedamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pranešimo apie gedimą gavimo. Remonto terminas su Perkančiaja organizacija suderinamas raštu. |  |