| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Laboratorinis oksimetras / biocheminio deguonies sunaudojimo matavimo sistema |  |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 vnt. | Laboratorinis oksimetras su elektrodu |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Eil. Nr.; Charakteristikų pavadinimas; Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos; Atitikimas charakteristikoms. Laboratorinis oksimetras su elektrodu; Nurodyti tikslų siūlomos prekės modelį IR Pateikti nuorodą į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas.. 1.; Matavimo intervalas; ne mažesnis nei 0 iki 300% įsotinimo, maksimali matavimo riba ne mažesnė nei 30mg/l..; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 2.; Matavimo skyra; didesnė nei 0,1%, galimybė pasirinkti matavimo skyrą 1%, ištirpusio deguonies koncentracija ne didesnė nei 0,01ppm, įsotinimas deguonimi.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 3; Matavimo santykinis tikslumas; ne didesnis skaitine reikšme nei ±0,02ppm.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 4; Druskingumo kompensacija; ne mažesniame intervale nei nuo 0 iki 50ppt.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 5; Temperatūros matavimas; ne mažesniame intervale nei nuo -5 iki 50 laipsnių.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 6; Temperatūros matavimo skyra; ne didesnė nei 0,1 laipsnio.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 7; Temperatūros matavimo tikslumas; ne didesnis skaitine reikšme nei ±0,3 laipsnio.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 8; Oksimetro matavimo ekranas; ne mažesnės įstrižainės nei 5“. Ekranas turi būti LCD arba analogiško tipo.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 9; Kalibracija; galima ir užtektina kalibracija viename taške. Elektrodas pateikiamas su atlikta metine kalibracija.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 10; Metrologine patikra.; Prekė turi būti pateikta su galiojančia metrologine patikra.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 11; Matavimų atmintis; ne mažesnė , nei 500 paskutinių matavimų rezultatų.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 12; Saugos klasė; prietaiso saugos klasė ne mažesnė nei IP54.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką. 13; Naudojimo instrukcijos; Prekė turi būti pateikta kartu su naudojimo instrukcijomis valstybine bei anglų kalba, užtikrinant galimybę, esant poreikiui vertimą sulyginti su gamintojo išleistu dokumentu.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) arba Nurodyti prekės charakteristiką charakteristiką. 4.1. Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. 4.2. Prietaisus privalo instaliuoti gamintojo apmokintas ir sertifikuotas tiekėjo inžinierius, kuris Perkančiosios organizacijos patalpose praves ne mažiau kaip 4 val. trukmės naudojimosi prietaisu mokymus. |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Taikomas aplinkosauginis principas - Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. Įgyvendinant šį principą taikomos šios priemonės: Prekė pristatoma ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. |  |
| 6. | Prekių techninė priežiūra | Tiekėjas techninės priežiūros laikotarpio metu (12 mėn) atlieka nemokamą Prekių remontą įskaitant remontui reikalingas detales, bei medžiagas. Taip pat gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, techninės būklės patikrinimus, įskaitant techninei priežiūrai bei būklės patikrinimui reikalingas medžiagas. Techninės priežiūros laikotarpiu Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo dieną. Prekės remontas turi būti pradedamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pranešimo apie gedimą gavimo. Remonto terminas su Perkančiaja organizacija suderinamas raštu. |  |