Pirkimo sąlygų 2 priedas „Ultragarsinės          diagnostinės  sistemos techninė specifikacija“

Techniniai reikalavimai ultragarsinei diagnostinei sistemai – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Reikalaujamas techninis parametras | Reikalaujamo techninio parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 vnt. | Ultragarsinės diagnostikos sistema | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |
| 1. | Sistemos architektūra | 1. Mobili su ratukais, visi ratukai fiksuojami; 2. Vaizdo monitoriaus ir panelės aukščio reguliavimas; 4. Dinaminis sistemos diapazonas ≥ 280 dB; 5. Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius ≥ 5 - Palaikomas dažnis ≥ 25 MHz 7. „Cine“ saugykla ≥ 1500 s 8. USB jungtys ≥ 6 9. EKG jungtys ≥1 10.HD video sąsaja 11. Audio sąsaja 12. Vandeniui atspari fizinė klaviatūra 13. Klaviatūra lietimui jautriame ekrane 14. Bluetooth ryšys 15. Dirbtinio intelekto funkionalumai |  |
| 2. | Atliekami tyrimai | Būtina: 1. Urologiniai 2. Abdominaliniai; 3. Smulkių kūno dalių; 4. Kraujotakos; 5. Akušerijos, ginekologijos |  |
| 3. | Monitoriaus parametrai | - Spalvotas, LED ≥ 60 cm įstrižainės; - Laikymo mechanizmas: - Pasukimas į šalis - Pavertimas - Vertikalus judėjimas |  |
| 4. | Valdymo panelės parametrai | - Reguliuojamas valdymo panelės pasukimo kampas ; - Kompensacinio stiprinimo (TGC) valdymo lygiai ≥ 8 3. Lietimui jautrus monitorius parametrų valdymui su įstrižaine ≥ 30 cm; 4. Skaitinė- raidinė klaviatūra |  |
| 5. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | Būtina. - Būtini DICOM protokolai: DICOM store DICOM export DICOM print DICOM worklist 3. Turi būti galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, BMP, AVI (ar analogiškus formatus) 4. Turi palaikyti duomenų perdavimą LAN, Bluetooth; 5. Sistemos kietojo disko talpa ≥1 TB; 6. Duomenų įrašymas į USB duomenų kaupiklius |  |
| 6. | Palaikomas daviklių dažnis | ≥ 23 MHz |  |
| 7. | 2D (B) režimas | 1. Vaizduojamo gylio diapazonas ≥ (1- 36) cm; 3. Kompensacinis stiprinimas (TGC) ne mažiau 8 lygių; 4. Dinaminis diapazonas ≥ 30-280 dB |  |
| 8. | Spektrinio Dopplerio režimas | 1. Dopplerio metodai: a. PW-pulsinės bangos greitis ≥ 1500 cn/s, b. PRF impulsų pakartojimo dažnio diapazonas ≥0,1-125 kHz, 2. Automatinis optimizavimas 3. Kampo korekcija ≥ ±80° 4. Režimas atvaizduojantis kelių Dopplerio bangų formas iš atskirų mėginių vartelių per tą patį širdies ciklą |  |
| 9. | Spalvinio Dopplerio režimas | - Greitis ≥ 145 cm/s - PRF impulsų pakartojimo dažnio diapazonas ≥ 0,1-126 kHz, - Kadrų dažnis ≥ 140k/s - Spalvos tėkmės M režimo vaizdavimas audinių judesiams ir tėkmės greičiui - Dvigubo ir trigubo Dopplerio režimai įskaitant 2D/CF/PW |  |
| 10. | M režimas | - Spalvinis M kreivės rėžimas - Parenkamas dažnis, PRF ir židinio pozicija. |  |
| 11. | Linijinis daviklis | 1. Skenavimo plotis 50 mm ±2 mm; 2. Elementų skaičius: ≥ 256; |  |
| 12. | Konveksinis daviklis | 1. Apžvalgos laukas ≥ 60°; 2. Konvekso išlenkimas ≥ 60 mm; 3. Elementų skaičius: ≥ 190; 4. Vieno kristalo (Single crystal) arba lygiavertis |  |
| 13. | Vaginalinis daviklis | 1. Dažnių diapazonai : ≥ (5,0-10,0) MHz.; 2. Apžvalgos laukas ≥ 180°; 3. Elementų skaičius: ≥ l90 |  |
| 14. | Kardiologinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas: ≥ (2,0-5,0) MHz.; 2. Apžvalgos laukas ≥ 90°; 3. Skenavimo plotis ≥ 19 mm; 4. Elementų skaičius: ≥ 95; 5. Vieno kristalo (Single crystal) arba lygiavertis |  |
| 15. | Matavimų ir skaičiavimų ir analizės protokolai | 1. Urologinių matavimų programinė įranga; 2. Abdominalinių matavimų; 3. Smulkių kūno dalių matavimų; 4. Kraujotakos matavimų; 5. Akušerijos, ginekologijos matavimų. 6. Kardiologijos matavimų |  |
| 16. | Papildomos funkcijos | 1. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („share wave elastography“ arba lygiavertis). 2. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). 3. Automatinis sekimas - sistema automatiškai seka kraujagysles ir koreguoja ROI padėtį ir kampą. |  |
| 17. | Spausdintuvas | Nespalvotas |  |
| 19. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
| 20. | Įrangos pristatymas, įnešimas, instaliavimas ir personalo apmokymas | Būtina |  |
| 21. | Prekės žymėjimas CE ženklu pagal Reglamentas (ES) 2017/745 reikalavimus | Būtinas |  |
| 22. | Siūlomos prekės techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojų pateikti aprašai ar analogiški dokumentai | Būtina |  |

________________