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VIENKARTINĖS MEDICININĖS PASKIRTIES PRIEMONĖS 

Pirkimo objekto skaidymas į dalis: Skaidoma į 17 dalių
 
	Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Prelimi-narus kiekis
	Tiekėjų pasiūlymai dėl techninės specifikacijos reikalavimo; kokia gali būti preliminari šiam Pirkimui (kiekvienai pirkimo daliai) skiriama lėšų suma

	1. dalis (Sutartis raštu)
	A. radialis užspaudėjo rinkinys kompleksiniam PKI
	
	
	

	1.1. objektas
	A. radialis užspaudėjo rinkinys kompleksiniam PKI
	vnt.
	1500
	

	1.1.1. parametras
	Užspaudėjas pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei;
	
	
	

	1.1.2. parametras
	selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionėlius;
	
	
	

	1.1.3. parametras
	užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos specialiu prilimpančiu fiksatoriumi;
	
	
	

	1.1.4. parametras
	užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos, pažymėta specialiu gerai matomu žymekliu;
	
	
	

	1.1.5. parametras
	užspaudėjo konstrukcija - diržas, palaikomoji plokštelė ir du oro balionėliai - užtikrina gerą a. ulnaris, veninę kraujotaką, leidžia išvengti nervų užspaudimo;
	
	
	

	1.1.6. parametras
	oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu, kurio nominalusis tūris - ne didesnis nei 13 ml, maksimalusis – ne didesnis nei 18 ml;
	
	
	

	1.1.7. parametras
	oro prileidžiama komplektacijoje esančiu švirkštu;
	
	
	

	1.1.8. parametras
	prietaisas supakuotas steriliai; 
	
	
	

	1.1.9. parametras
	dviejų dydžių - standartiniai ir dideli (normaliam ir didesniam riešui).
	
	
	

	1.1.10. parametras
	Pateikti klinikines studijas/mokslinius straipsnius, publikuotus recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, įrodančius radialinės arterijos okliuzijų skaičiaus sumažėjimą ir teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui.
	
	
	

	1.1.11. parametras
	Introdiuseris susidedantis iš punkcinės adatos, vielos-pravediklio. 
	
	
	

	1.1.12. parametras
	Introdiuserio dydžiai 4 F, 5 F, 6 F, 7 F (koduoti pagal spalvą). 
	
	
	

	1.1.13. parametras
	Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. 
	
	
	

	1.1.14. parametras
	Rentgeno kontrastinė kateterio sienelė užtikrina kateterio valdymą, atspari susisukimui/persilenkimui. 
	
	
	

	1.1.15. parametras
	Įmovos ilgis: 7 ± 1cm, 10 ± 1 cm. 
	
	
	

	1.1.16. parametras
	Tinkančios vielos gidės: 0,018", 0,021", 0,025". 
	
	
	

	1.1.17. parametras
	Mini vielos: ilgis ne trumpesnis negu 45 ± 1cm, galas tiesus. 
	
	
	

	1.1.18. parametras
	Metalinė adata: 22 G (0,7 x 35 mm); 21 G (0,8 x 35mm); 20 G (0,9 x 35 mm). 
	
	
	

	1.1.19. parametras
	Pasirinktinai: adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Surflash” (Flash Back) technologiją
	
	
	

	2. dalis (Sutartis raštu)
	Introdiuseris a. radialis kateterizacijai
	
	
	

	2.1. objektas
	Introdiuseris a. radialis kateterizacijai
	vnt.
	9000
	

	2.1.1. parametras
	Susidedantis iš punkcinės adatos, vielos-pravediklio. 
	
	
	

	2.1.2. parametras
	Introdiuserio dydžiai 4 F, 5 F, 6 F, 7 F (koduoti pagal spalvą). 
	
	
	

	2.1.3. parametras
	Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. 
	
	
	

	2.1.4. parametras
	Rentgeno kontrastinė kateterio sienelė užtikrina kateterio valdymą, atspari susisukimui/persilenkimui. 
	
	
	

	2.1.5. parametras
	Įmovos ilgis: 7 ± 1cm, 10 ± 1 cm. 
	
	
	

	2.1.6. parametras
	Tinkančios vielos gidės: 0,018", 0,021", 0,025". 
	
	
	

	2.1.7. parametras
	Mini vielos: ilgis ne trumpesnis negu 45 ± 1cm, galas tiesus. 
	
	
	

	2.1.8. parametras
	Metalinė adata: 22 G (0,7 x 35 mm); 21 G (0,8 x 35mm); 20 G (0,9 x 35 mm). 
	
	
	

	2.1.9. parametras
	Pasirinktinai: adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Surflash” (Flash Back) technologiją
	
	
	

	3. dalis (Sutartis raštu)
	Introdiuseriai su atšaka ir sklende, diliatatoriumi, mini viela - femoraliniai
	
	
	

	3.1. objektas
	Introdiuseriai su atšaka ir sklende, diliatatoriumi, mini viela - femoraliniai
	vnt.
	9000
	

	3.1.1. parametras
	Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu;
	
	
	

	3.1.2. parametras
	Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F; 
	
	
	

	3.1.3. parametras
	Mini viela-pravedėja pagaminta iš Nitinolio (Nikelio-titano), galiukas tiesus ir J formos ; 
	
	
	

	3.1.4. parametras
	3 padėčių sklendė; 
	
	
	

	3.1.5. parametras
	Vielos ilgiai 45±1 cm, 80±1 cm; 
	
	
	

	3.1.6. parametras
	Tinkančios mini vielos 0,025“; 0,035“; 0,038“; 
	
	
	

	3.1.7. parametras
	Hemostatinis vožtuvas su “cross cut” (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku ; 
	
	
	

	3.1.8. parametras
	Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva ir sunumeruotos; 
	
	
	

	3.1.9. parametras
	Nėra tarpo tarp vožtuvo ir lateralinės atšakos, prisegamas dilatatoriaus galo užrakinimas,dydis 5F. 
	
	
	

	3.1.10. parametras
	Pasirinktinai: adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Surflash” (Flash Back) technologiją
	
	
	

	4. dalis (Sutartis raštu)
	Radialinis introdiuseris su užspaudikliu kompleksiniam PKI
	
	
	

	4.1. objektas
	Radialinis introdiuseris su užspaudikliu kompleksiniam PKI
	vnt.
	600
	

	4.1.1. parametras
	Radialinio introdiuserio- Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu; 
	
	
	

	4.1.2. parametras
	Ypatingai plona rentgenokontrastinė kateterio sienelė užtikrina puikų katetrio valdymą, tačiau yra atspari susisukimui/persilenkimui; 
	
	
	

	4.1.3. parametras
	Imova padengta speciale „M“ hidrofiline danga; 
	
	
	

	4.1.4. parametras
	Įmovos vidaus diametras: 5F, 6F; 7F; (koduota pagal spalvą); 
	
	
	

	4.1.5. parametras
	Tinkančios vielos gidės: 0,021” ir 0,025”; 
	
	
	

	4.1.6. parametras
	Mini vielos: ilgis 45±1 cm ir 80±1 cm galas tiesus; 
	
	
	

	4.1.7. parametras
	Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Surflash” (“Flach Back”) technologiją: 20 G (0,9 mm) x 32 mm; 20 G (0,9 mm) x 35 mm; 21 G (0,8 mm) x 35 mm; 22 G (0,7 mm) x 25 mm; 
	
	
	

	4.1.8. parametras
	Naudojamos vielos: metalinės arba plastikinės, 0.021“,0.025“; 
	
	
	

	4.1.9. parametras
	Introdiuseriai ypač didelio vidinio diametro: dėka ypatingai plonos introdiuserio sienelės, vidinis introdiuserio diametras yra 1F didesnis už išorinį: 5F introdiuserio išorinis diametras atitinka 4F introdiuserio diametrą; 6F introdiuserio išorinis diametras atitinka 5F introdiuserio diametrą; 7F introdiuserio išorinis diametras atitinka 6F introdiuserio diametrą; 
	
	
	

	4.1.10. parametras
	Ilgiai:10±1 cm; 16±1 cm;
	
	
	

	4.1.11. parametras
	a . radialis užspaudiklis: - pagamintas iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei stebėti.
	
	
	

	4.1.12. parametras
	Selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionus; 
	
	
	

	4.1.13. parametras
	Konstrukcija: diržas, palaikomoji juostelė ir du. 
	
	
	

	4.1.14. parametras
	Pateikti klinikines studijas/mokslinius straipsnius, įrodančius teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui; 
	
	
	

	4.1.15. parametras
	oro balionai užtikrina gerą a. ulrinalis veninę kraujotaką bei leidžia išvengti nervų užspaudimo. 
	
	
	

	4.1.16. parametras
	Oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu: nominalus tūris – 13±1 ml, maksimalus – 18 ml. 
	
	
	

	4.1.17. parametras
	Pateikiamos klinikinės studijos/moksliniai straipsniai, įrodantys teigiamą užspaudėjo poveikį pacientui
	
	
	

	5. dalis (Sutartis raštu)
	Diagnostiniai koronariniai kateteriai
	
	
	

	5.1. objektas
	Diagnostiniai koronariniai kateteriai
	vnt.
	12000
	

	5.1.1. parametras
	Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų; 
	
	
	

	5.1.2. parametras
	Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis; 
	
	
	

	5.1.3. parametras
	Išorinis diametras 4F, 5F, 6F;
	
	
	

	5.1.4. parametras
	Įvairaus ilgio (65 ± 2 cm, 80± 2 cm, 90 ± 2 cm, 100 ± 2 cm, 110 ± 2 cm, 120 ± 2 cm). 
	
	
	

	5.1.5. parametras
	Sėgis 4F kateteriui ne mažesnis nei 750 psi, 5F ir 6F -  ne mažesnis nei1000 psi; 
	
	
	

	5.1.6. parametras
	Tinkamos vielos pravedėjos: 0.038";
	
	
	

	5.1.7. parametras
	Kateterio išoriniai diametrai: 4F/140 mm; 5F/170 mm; 6F/2.00 mm;
	
	
	

	5.1.8. parametras
	kateterio vidiniai diametrai: 0.041"/1.03 mm; 0.047/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm;
	
	
	

	5.1.9. parametras
	Anatominės modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR- 1, 2, 3; AR JP; Judkins left – 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 6,0; Judkins right- 3,5, 4,0, 4,5, 5,0; MP-2.5, 3,0, 3,5, 4,0; Multipurpose El Gamal 2; Straight ST; Internal Mammary IM-Round Tip, Short tip, JP type; Bypass BP-JL, JR; Radial IMA; Radial Tiger I -4.0, 4,5; Radial Tiger II-3.5, 4,0, 4,5, 5,0; Radial BLK; Radial Jacky-3.5; Radial Sarah 4.0
	
	
	

	6. dalis (Sutartis raštu)
	Stipininės arterijos užspaudiklis
	
	
	

	6.1. objektas
	Stipininės arterijos užspaudiklis
	vnt.
	10500
	

	6.1.1. parametras
	Dviejų dalių konstrukcija;
	
	
	

	6.1.2. parametras
	Viena dalis minkšta;
	
	
	

	6.1.3. parametras
	Vienas dydis visiems pacientams;
	
	
	

	6.1.4. parametras
	Sterilus.
	
	
	

	6.1.5. parametras
	Yra skalė, rodanti užspaudimo jėgą nuo 0 iki 20 Niutonų.
	
	
	

	6.1.6. parametras
	Užspaudimo jėga lengvai kontroliuojama 1 Niutono žingsniu sriegio ar analogišku būdu.
	
	
	

	6.1.7. parametras
	Neužspaudžiamas stipininis nervas;
	
	
	

	6.1.8. parametras
	Užspaudiklio padas ant dūrio vietos: permatomas, kad matyti, ar dūrio vieta kraujuoja; minkštas, kad nesusidarytų nuospauda
	
	
	

	7. dalis (Sutartis raštu)
	Padidinto stangrumo spec. paskirties vielos širdies kateterizacijoms
	
	
	

	7.1. objektas
	Padidinto stangrumo spec. paskirties vielos širdies kateterizacijoms
	vnt.
	180
	

	7.1.1. parametras
	Storis 0,035“;
	
	
	

	7.1.2. parametras
	Ilgis 75-260 cm. Amplatz Super Stiff tipo iš ‘‘stainless steel‘‘ medžiagos;
	
	
	

	7.1.3. parametras
	Galo forma: tiesi ir J tipo;
	
	
	

	7.1.4. parametras
	Lankstaus galiuko ilgis 7, 6 ir 4 cm;
	
	
	

	7.1.5. parametras
	Viela ištisinė spiralinio (‘‘flat coiled‘‘ ) tipo, bet be spiralinio viršutinio sluoksnio, padengta PTFE danga.
	
	
	

	7.1.6. parametras
	Atraumatinis minkštas distalinis galas
	
	
	

	8. dalis (Sutartis raštu)
	Intravaskulinio ultragarso (HD IVUS) kateteris, tinkantis AVIGO+ IVUS sistemai
	
	
	

	8.1. objektas
	Intravaskulinio ultragarso (HD IVUS) kateteris, tinkantis AVIGO+ IVUS sistemai
	vnt.
	375
	

	8.1.1. parametras
	Suderinamas su 5F  kateteriu pravedėju;
	
	
	

	8.1.2. parametras
	Aukštos skiriamosios gebos 60 MHz transdiuseris su signalo filtravimu;
	
	
	

	8.1.3. parametras
	Kateterio įėjimo profilis ne daugiau 0.67 mm.,proximalinis ‘’shaftas’’ ne daugiau 1.00 mm;
	
	
	

	8.1.4. parametras
	Transduserio profilis ne daugiau 0.87 mm;
	
	
	

	8.1.5. parametras
	Veikimo principas - mechaninis sukimasis;
	
	
	

	8.1.6. parametras
	Tinka aparatui  AVIGO+ (gamintojo patvirtinimas)*;
	
	
	

	8.1.7. parametras
	Komplektuojamas kartu su sterilia apsaugine rankove;
	
	
	

	8.1.8. parametras
	Tiekėjas įsipareigoja aprūpinti aparatu-konsole gydymo įstaigą nemokamai ir garantuoja šio aparato-konsolės techninę priežiūrą,
	
	
	

	8.1.9. parametras
	šiai pirkimo daliai bus pasirašoma panaudos sutartis
	
	
	

	9. dalis (Sutartis raštu)
	Vielos frakcijiniam tėkmės rezervui (fractional flow reserve – angl.) matuoti AVIGO+ aparatu
	
	
	

	9.1. objektas
	Vielos frakcijiniam tėkmės rezervui (fractional flow reserve – angl.) matuoti AVIGO+ aparatu
	vnt.
	600
	

	9.1.1. parametras
	Vielos ilgis 185±1 cm, lankstus galas 33±1 cm;
	
	
	

	9.1.2. parametras
	Distalinis vielos galas turi integruota optini spaudimo daviklį;
	
	
	

	9.1.3. parametras
	Vielos diametras 0,014’’;
	
	
	

	9.1.4. parametras
	Rentgenokontrastinis galiukas 3 cm;
	
	
	

	9.1.5. parametras
	Hibridinė dangos struktūra- distalinis galiukas hidrofilinis padengimas, proksimalinis galas PTFE padengimas.;
	
	
	

	9.1.6. parametras
	Turi atskyrimo rankena;
	
	
	

	9.1.7. parametras
	Du rentgeno kontrastiniai markeriai (Brachial 90 cm ir Femoral 100 cm);
	
	
	

	9.1.8. parametras
	Tinka aparatui AVIGO+ (gamintojo patvirtinimas)*.
	
	
	

	10. dalis (Sutartis raštu)
	Diagnostiniai angiografiniai kateteriai
	
	
	

	10.1. objektas
	Diagnostiniai angiografiniai kateteriai
	vnt.
	9000
	

	10.1.1. parametras
	Diagnostiniai širdies vainikinių arterijų ir širdies ertmių kateteriai:
	
	
	

	10.1.2. parametras
	Išoriniai diametrai – 4F,5F,6F, ir 7F;
	
	
	

	10.1.3. parametras
	Didelis modifikacijų ir ilgių pasirinkimas: kai kurių modifikacijų kateterių ilgiai yra 40±1,50±1,60±1,65±1,70±1,80±1,100±1,110±1,125±1 cm.
	
	
	

	10.1.4. parametras
	Tinka naudoti su 0,035-0,038 storio vielomis- pravedėjais.
	
	
	

	10.1.5. parametras
	Atlaiko iki 1200 psi slėgį;
	
	
	

	10.1.6. parametras
	Įvairių modifikacijų: JL (3,5,4,4,5,5,6),  JR (1,5,2,0,3,0,3,5,4,,4,5,5,6,0), JR 3,5, JR 4,0 JR 5,0 JR6,0 MOD, lcb, rcb, pediatriniai, PS (pigtail straight); Multi (A2,B2,A1,B1)
	
	
	

	10.1.7. parametras
	Su šoninėmis skylėmis ir be jų, PA (Pgtail angeled 145, Pigtail 155)
	
	
	

	10.1.8. parametras
	IM, Brachial arba lygiaverčių
	
	
	

	10.1.9. parametras
	Didelio vidutinio diametro: 4F ne mažesnis 0.042 (1.07); 	5F ne mažesnis 0.046 (1.17); 6F ne mažesnis 0.054 (1.37)
	
	
	

	11. dalis (Sutartis raštu)
	Viela diagnostiniams kateteriams
	
	
	

	11.1. objektas
	Viela diagnostiniams kateteriams
	vnt.
	13500
	

	11.1.1. parametras
	Vielos galiukas privalo išlaikyti formą ir turėti „luer lock“ besisukantį portą, užtikrinantį vielos galiuko apsaugą. 
	
	
	

	11.1.2. parametras
	Vielų pakuotės kodavimas pagal spalvas (diametro kodavimas pagal spalvas). 
	
	
	

	11.1.3. parametras
	Diametras: 0,018 colio, 0,021 colio, 0,035 colio; 0,038 colio. 
	
	
	

	11.1.4. parametras
	Ilgiai: 80 ± 2 cm, 150 ± 2 cm, 180 ± 2 cm, 260 ± 2 cm. 
	
	
	

	11.1.5. parametras
	Dengtos teflonu ir heparinu. 
	
	
	

	11.1.6. parametras
	Fiksuota arba mobili šerdis. 
	
	
	

	11.1.7. parametras
	J ir tiesios formos galas ”J tipo“ ir tiesaus galiuko ilgiai nuo1,5 mm iki 3, 0 mm
	
	
	

	12. dalis (Sutartis raštu)
	Radialinio introdiuserio ir užspaudėjo komplektas
	
	
	

	12.1. objektas
	Radialinio introdiuserio ir užspaudėjo komplektas
	vnt.
	3000
	

	12.1.1. parametras
	Susideda iš punkcinės adatos, vielos – pravedėjo, introdiuserio ir dilatoriaus.
	
	
	

	12.1.2. parametras
	Dydžiai 4-8F, ilgis 7, 11 arba 23 cm ± 1cm. Dengta polietilenu, spalvinis dydžių žymėjimas. Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. Vožtuvas, apsaugojantis nuo kraujo ištekėjimo, bet leidžianti lengvai įvesti vielą ar kateterį ir lengvai manipuliuoti. Adata ergonomišku laikikliu, padengta plienu, labai aštri. 21G 4 ar 7 ± 1 cm ilgio. 
	
	
	

	12.1.3. parametras
	Metalinių vielų - pravedėjų ilgiai - nuo 40 cm iki 80 cm, jų galiukas tiesus ir labai minkštas, o kūnas - kietas ir neperlenkiamas. Prietaisas, palengvinantis vielos - pravedėjo įvedimą į introdiuserio dilatorių - vamzdelio formos, platėjančiais galais ir siaura vidurine dalimi, į kurią telpa tik vielos ir dilatatoriaus galiukai, dėl to vielą galima labai greitai įvesti į dilatatorių.
	
	
	

	12.1.4. parametras
	Suspaudimo prietaisas.
	
	
	

	12.1.5. parametras
	Balionėlis turi pažangų spaudimo reguliavimo mechanizmą, leidžiantį tiksliai kontroliuoti slėgį intervale nuo 40 iki 60 mmHg. Šis funkcionalumas užtikrina patentinę hemostazę, išvengiant tiek per didelio, tiek nepakankamo suspaudimo, kas padidina paciento komfortą ir saugumą.
	
	
	

	12.1.6. parametras
	Dirželio tvirtinimas, pagamintas iš specialios medžiagos, leidžiančios lengvai reguliuoti prietaiso padėtį ir užtikrinančios patikimą, stabilų pritvirtinimą. Jungiamasis įrenginys yra unikalios konstrukcijos, sukurtas taip, kad apsaugotų nuo netyčinio atjungimo, užtikrindamas prietaiso saugumą ir patikimumą naudojimo metu.
	
	
	

	12.1.7. parametras
	Produktas prieinamas dviejų dydžių – 24±1 cm ir 29±1 cm. Jis gali būti komplektuojamas su specializuotu jungiamuoju įrenginiu ir švirkštu, užtikrinančiu papildomą saugumą
	
	
	

	13. dalis (Sutartis raštu)
	Šlaunies arterijos užspaudimo po punkcijos prietaisas
	
	
	

	13.1. objektas
	Šlaunies arterijos užspaudimo po punkcijos prietaisas
	vnt.
	45
	

	13.1.1. parametras
	Komplekte yra: skaidri išpučiama dalis, fiksavimo diržas, rėmas ir manometras
	
	
	

	13.1.2. parametras
	Sistema turi būti nedaloma, t.y. pagaminta vieno gamintojo ir sukomplektuota pilnai
	
	
	

	14. dalis (Sutartis raštu)
	Vielos frakcijiniam tėkmės rezervui matuoti Quantien aparatu
	
	
	

	14.1. objektas
	Vielos frakcijiniam tėkmės rezervui matuoti Quantien aparatu
	vnt.
	300
	

	14.1.1. parametras
	Ilgis ne didesnis nei 175cm; 
	
	
	

	14.1.2. parametras
	Storis ne didesnis nei 0,014 colio; 
	
	
	

	14.1.3. parametras
	Lanksčioji dalis padengta hidrofiline danga ne mažesnė nei 31cm ilgio; 
	
	
	

	14.1.4. parametras
	Galiukas su rentgeno žyme 3cm ilgio; šalia jo - ne ilgesnė nei 2 mm slėgio ir temperatūros jutiklis
	
	
	

	15. dalis (Sutartis raštu)
	Kraujagyslių uždarymo priemonė
	
	
	

	15.1. objektas
	Kraujagyslių uždarymo priemonė
	vnt.
	5400
	

	15.1.1. parametras
	Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančių medžiagų: kolageno, PGA;
	
	
	

	15.1.2. parametras
	Visi sistemos komponentai pilnai absorbuojasi per 60-90 dienų;
	
	
	

	15.1.3. parametras
	Komplektuojama su: 70±1 cm styga su “J” formos galu (6F – 0,035 colio diametras, 8F – 0,038 colio diametras), arteriotominiu nukreipėju, įvedimo kateteriu. 
	
	
	

	15.1.4. parametras
	V-Twist kolageno įvedimo technologija.
	
	
	

	15.1.5. parametras
	Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti.
	
	
	

	15.1.6. parametras
	Tinka 0,035’, 0,038’ vielai
	
	
	

	15.1.7. parametras
	Dydis: 6F, 8F
	
	
	

	16. dalis (Sutartis raštu)
	Pukcijos vietos uždarymo sistema su besirezorbuojančiais diskais
	
	
	

	16.1. objektas
	Pukcijos vietos uždarymo sistema su besirezorbuojančiais diskais
	vnt.
	300
	

	16.1.1. parametras
	Sistema skirta: pacientams su sutrikusia krešumo sistema;
	
	
	

	16.1.2. parametras
	Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti;
	
	
	

	16.1.3. parametras
	Uždarymo sistema - besirezorbuojantys diskai;
	
	
	

	16.1.4. parametras
	Diskai rezorbuojasi per 60-90 dienų;
	
	
	

	16.1.5. parametras
	Rinkinio komplektas: 0,038" (7F) 70±1 cm styga su “J” formos galu, arteriotominis nukreipėjas, įvedimo kateteris;
	
	
	

	16.1.6. parametras
	Rinkinys pilnai sukomplektuotas darbui; Dydis: 7F
	
	
	

	17. dalis (Sutartis raštu)
	Padidinto lankstumo vielos pravedėjos
	
	
	

	17.1. objektas
	Padidinto lankstumo vielos pravedėjos
	vnt.
	10500
	

	17.1.1. parametras
	Ilgis: 50±1 cm, 80±1 cm, 120±1 cm, 150±1 cm, 180±1 cm;
	
	
	

	17.1.2. parametras
	Storis: 0, 018“, 0,025”, 0,032“, 0,035”, 0,038”
	
	
	

	17.1.3. parametras
	Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą;
	
	
	

	17.1.4. parametras
	Vienos dalies konstrukcija;
	
	
	

	17.1.5. parametras
	Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su specialia „M“ hidrofiline danga užtikrinanti gerą slidimą bei mažinatis kraujo adheziją;
	
	
	

	17.1.6. parametras
	1 : 1 posūkio užtikrinimas;
	
	
	

	17.1.7. parametras
	Volframas poliuretano apvalkale, užtikrinantis gerą vielos matomumą procedūros metu;
	
	
	

	17.1.8. parametras
	Viršūnės modifikacijos: tiesus,  kampu, J (3mm)  kampu, „Bolia“;
	
	
	

	17.1.9. parametras
	Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm
	
	
	



BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo kalba su vertimu į anglų arba lietuvių kalbą. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.  Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamo prekių parametro atitiktį patvirtinančios informacijos arba neišsamiai aprašyta, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti dokumento (dokumento dalies) vertimo į lietuvių kalbą ir iš anglų kalbos. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2. Siūlomos prekės ir įranga panaudai (jeigu teikiama 8 ir 9 pirkimo dalyse) turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 nuostatas. Kartu su prekėmis turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. Kilus įtarimų dėl pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, pirkimo vykdytojas pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. 
3. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
4. Tiekėjas, perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdžius, nurodytus 1.1 priede „Pasiūlymas ir techninė specifikacija“. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – juos turės pateikti galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos prašymo CVP IS priemonėmis pateikimo tiekėjui dienos. Pavyzdžių pristatymo terminas, tiekėjo prašymu, gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą maksimaliam 5 darbo dienų laikotarpiui. Prekių pavyzdžių pristatymo adresas: Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė, Smėlynės g. 25, Panevėžys.	
4.1. Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui:	
4.1.1. Tikslus prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos paskirtu kontaktiniu asmeniu (kontaktus tiekėjui pateiks Komisija CVP IS priemonėmis kartu su prašymu pristatyti prekių pavyzdžius) ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo.
4.1.2. Kiekvienos prekės pavyzdžio teikiama po 1 vnt. Prekių pavyzdžiai teikiami kartu su originaliomis gamintojo pakuotėmis. Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas viešajam pirkimui „Vienkartinės medicininės paskirties priemonės“, [X] pirkimo daliai (dalies numerį nurodo tiekėjas)“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, taip pat nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. Jei prekė susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys, pristačius prekės pavyzdžius, turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.
4.1.3. Prekių pavyzdžių pateikimo išlaidas dengia tiekėjas. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius išbandyti, t. y. sunaudoti neatlygintinai.
4.1.4. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.
5. Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotos turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas.
6. Prekės turi būti ženklintos lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie įgaliotą atstovą, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.
7. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, turi atitikti techninės specifikacijos  reikalavimus, pateiktos originalioje (gamyklinėje) pakuotėje.
8. Informacija tiekėjams dėl Pirkimo dokumentų 1.1. priede „Pasiūlymas ir techninė specifikacija“ 8 ir 9 dalyse žvaigždutės pavidalo ženklu, t. y. *, pažymėtų reikalavimų dėl perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojamos įrangos:
8.1.  Tiekėjai, neatstovaujantys Pirkimo dokumentų 1.1. priede „Pasiūlymas ir techninė specifikacija“ 5 dalyje nurodytos perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojamos įrangos gamintojo, gali siūlyti kitą lygiavertę įrangą panaudai. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
8.2. Tiekėjas, iš anksto susitaręs su perkančiąja organizacija dėl abiem šalims patogaus laiko, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atvykti apžiūrėti įrangą, kuriai kartu su prekėmis planuoja teikti panaudai lygiavertę įrangą. Susitikimo metu į kilusius klausimus nebus teikiami atsakymai, nes susitikimas skirtas tik apžiūrai. Tiekėjai, turėdami klausimų po apžiūros, galės juos pateikti pirkimo sąlygose nustatyta tvarka ir terminais Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis. Atvykę į apžiūrą tiekėjai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį oficialų dokumentą su nuotrauka.



