TSD-1280, VPP-4110

Endoskopinių instrumentų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametro reikšmės | Siūlomos parametro reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrumentai submokozinei rezekcijai | Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Olympus“ endoskopinėmis sistemomis Exera III“ ir Evis X1, gastroskopais GIF-1100. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| 1.1. | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai (orientacinis kiekis – 15 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo ; 2. Darbinis ilgis 1650 – 1700 mm; 3. Tinkamas endoskopo kanalui: 2,8 mm; 4. Peilio (elektrodo) forma: dviejų padėčių (įtrauktas/ištrauktas), su rutuliuko formos galiuku; 5. Peilio (elektrodo) ilgis: a) ištrauktoje padėtyje - 2 0,1 mm; b) įtrauktoje padėtyje - 0,1 0,05 mm; 6. Su integruotu purkštuku . |  |
| 1.2. | Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai (orientacinis kiekis – 5 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Darbinis ilgis 1650 - 1700 mm; 3. Tinkamas endoskopo kanalui: 2,8 mm; 4. Peilio (elektrodo) ilgis 3,5 0,01 mm; 5. Peilio (elektrodo) forma: elektrodas su izoliuotu 1,7 0,01 mm diametro galiuku. |  |
| 1.3. | Endoskopo distalinio galo kaušelis, naudojamas atliekant endoskopinę gleivinės rezekciją (orientacinis kiekis – 20 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Minkštas; 3. Išorinis diametras 11,4 -11,8 mm; 4. Skirtas endoskopinės submukozinės disekcijos atlikimui ir matomumo procedūrų metu pagerinimui; 5. Su šonine anga skysčio nutekėjimui; 6. Ilgis nuo endoskopo distalinio galo 4 ±0,25 mm. |  |
| 1.4. | Distalinis antgalis kolonoskopui (orientacinis kiekis – 8 vnt.) | 1.Vienkartinio naudojimo ; 2. Plastikinis; 3. Distaliniame gale ≥ 8 spyglio formos piršteliai; 4. Turi spalvų koduotę; 5. Sterili pakuotė. |  |
| 1.5. | Purškimo kateteris (orientacinis kiekis – 6 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Tinkama endoskopo kanalui: 2,8 mm; 3. Darbinis ilgis 2400±10 mm; 4. Įvedamosios dalies diametras ≤ 2,45 mm. |  |
| 2. | #### ERCP kaniulė (orientacinis kiekis – 100 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Su standartiniu galu; 3. Darbinis ilgis 1950 - 2100 mm; 4. Tinkama endoskopo kanalui: 2,2 mm; 5. Distalinio galiuko diametras ne didesnis kaip 5 Fr; 6. Tinkama 0,035″ skersmens pravedimo stygai. 7. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ endoskopine sistema „Exera III“, enteroskopu SIF-Q180. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 3. | Sfinkterotomas su trumpa kreipiamąja viela (orientacinis kiekis – 3 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Darbinis ilgis 1950-2000 mm; 3. Tinkamas endoskopo kanalui: 3,7 mm; 4. Pjovimo vielos ilgis pasirinktinai 20 1 mm arba 30 1 mm (pasirenkama užsakymo metu); 5. Distalinio galiuko ilgis 7 0,1 mm; 6. Distalinio galiuko diametras 3,9 ±0,1 Fr.; 7. Išlenktos formos; 8. Trijų spindžių (vidinių kanalų); 9. Sukomplektuotas su 0,025″ skersmens pravedimo styga; 10. Pravedimo stygos ilgis 2700-2800 mm. 11. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ endoskopine sistema „Exera III“, enteroskopu SIF-Q180. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 4. | Sfinkterotomas su kreipiamąja viela (orientacinis kiekis – 3 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Darbinis ilgis 1700-1800 mm; 3. Tinkamas endoskopo kanalui: 2,8 mm; 4. Pjovimo vielos ilgis pasirinktinai 20 1 mm arba 30 1 mm (pasirenkama užsakymo metu); 5. Distalinio galiuko ilgis 7 0,1 mm; 6. Distalinio galiuko diametras 4 ± 0,1 Fr.; 7. Išlenktos formos; 8. Trijų spindžių (vidinių kanalų); 9. Sukomplektuotas su 0,025″ skersmens pravedimo styga; 10. Pravedimo stygos ilgis 4500-4600 mm. 11. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ endoskopine sistema „Exera III“, enteroskopu SIF-Q180. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 5. | Papilotominis peilis (orientacinis kiekis – 60 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Darbinis ilgis: 1700-1750 mm; 3. Tinkamas endoskopo kanalui: 2,8 mm; 4. Pjovimo vielos ilgis 251 mm; 5. Distalinio galiuko ilgis 70,25 mm; 6. Distalinio galiuko diametras 4,5 ±0,1 Fr.; 7. Tinkamas darbui su 0,035″ skersmens pravedimo styga; 8. Trijų spindžių (vidinių kanalų). 9. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ endoskopine sistema „Exera III“, enteroskopu SIF-Q180. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 6. | #### Adatinis papilotominis peilis (orientacinis kiekis – 80 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Adatos ilgis 50,5 mm; 3. Adata padengta apsaugine danga, užimančia ne mažiau kaip 3 mm viso adatos ilgio; 4. Darbinis ilgis: 1700- 1750 mm; 5. Tinkamas endoskopo kanalui: 2,8 mm; 6. Trijų spindžių (vidinių kanalų). 7. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ endoskopine sistema „Exera III“, enteroskopu SIF-Q180. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 7. | #### Endoskopinis ERCP pravediklis (pravedimo styga) (orientacinis kiekis – 120 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Skersmuo pasirinktinai 0,035″ arba 0,025″ (pasirenkama užsakymo metu); 3. Ilgis 450 - 500 cm; 4. 51 cm ilgio distalinis galas pilnai rentgenokontrastinis; 5. 7 cm 1 cm ilgio distalinis galas padengtas hidrofiline danga; 6. Spiralinė žyma (7-9) cm 1 cm atstumu nuo distalinio galo; 7. Kryžminė žyma (9-40) cm 1 cm atstumu nuo distalinio galo; 8. Dengtas fluorino danga (arba lygiaverčių medžiagų); 9. Galiukas pasirinktinai tiesus arba lenktas (pasirenkama užsakymo metu); 10. Atsparus užsilenkimams. 11. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ endoskopine sistema „Exera III“, enteroskopu SIF-Q180. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 8. | Stygos - pravedėjo fiksavimo prietaisas (orientacinis kiekis – 20 vnt.) | 1.Vienkartinio naudojimo; 2. Užrakina iki 3 stygų; 3. Suderinamas su 0.018", 0.021", 0.028" ir 0.035" stygomis; 4. Turi turėti integruotą biopsinės angos vožtuvėlį. 5. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ endoskopine sistema „Exera III“, enteroskopu SIF-Q180. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 9. | #### Sugriebimo žnyplės (orientacinis kiekis – 40 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Darbinis ilgis 1700±50 mm; 3. Tinkamos kanalui: 2,8 mm; 4. Atsidarymo plotis 7,0 mm; 5. Rotuojamos; 6. Su kombinuotomis „aligatoriaus nasrų“ ir „žiurkės dantų“ formos žiotimis; 7. Skirtos ERCP stentų šalinimui; 8. Sterili pakuotė. 9. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ endoskopine sistema „Exera III“, enteroskopu SIF-Q180. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 10. | #### Balioninis konkrementų ekstraktorius (orientacinis kiekis – 20 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Darbinis ilgis 240 ±10 mm; 3. Balionėlis keičiamo diametro - rinkinyje esančiais švirkštais, sugraduotais pagal balionėlio diametrą, pripučiamas pasirinktinai iki 8,5 0,5 mm, 11,5 0,5 mm, 15 0,5 mm diametro; 4. Tinkamas endoskopo kanalui : 2,8 mm; 5. Tinkamas darbui su 0,035″ skersmens pravedimo styga; 6. Su rentgenokontrastinėmis žymėmis; 7. Trijų spindžių (vidinių kanalų). 8. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ endoskopine sistema „Exera III“, enteroskopu SIF-Q180. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 11. | Stentų įvedimo sistema (orientacinis kiekis – 15 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Tinkanti įvesti 7 Fr. skersmens stentus; 3. Ilgis 1900-1950 mm; 4. Tinkama endoskopo kanalui: 3,2 mm 5. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ endoskopine sistema „Exera III“, enteroskopu SIF-Q180. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 12. | Stentų įvedimo sistema (orientacinis kiekis – 15 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Tinkanti įvesti 10 Fr. skersmens stentus; 3. Ilgis 1900-1950mm; 4. Tinkama endoskopo kanalui: 3,7mm. 5. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ endoskopine sistema „Exera III“, enteroskopu SIF-Q180. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 13. | Tulžies latakų plastikinis stentas (orientacinis kiekis – 200 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Rentgenokontrastiškas; 3. Tinkamas endoskopo kanalui: 3.2 mm; 4. Stento ilgis 30 -150 ±10 mm; 5. Stento dydis 7 Fr.; 6. „Pigtail“ tipo. 7. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ endoskopine sistema „Exera III“, enteroskopu SIF-Q180. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| 14. | Krepšelio tipo žnyplės (orientacinis kiekis – 180 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Darbinis ilgis 1800- 1900 mm; 3. Tinkamos kanalui: 2,8 mm; 4. 4 vielų; 5. Atsidarymo plotis: 22±1 mm; 6. Vielutės padengtos silikonu, kad nesulimptų procedūros metu; 7. Rotuojamas; 8. Suderinamos su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu. 9. Siūlomos žnyplės turi būti techniškai suderinamos su LSMUL Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Olympus“ endoskopinėmis sistemomis Exera III ir Evis X1, gastroskopais GIF-1100 ir kolonoskopais CFH185L. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| 15. | Ekstrinis litotriptorius (orientacinis kiekis – 10 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Su rankena ir šarvu; 3. Darbinis ilgis 800-900 mm; 4. Įvedamosios dalies skersmuo ne daugiau 3,9 mm. 5. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Olympus“ endoskopinėmis sistemomis Exera III ir Evis X1, gastroskopais GIF-1100. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| 16. | Metalinis dengtas stentas pseudocistų stentavimui #### (orientacinis kiekis – 20 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Stentas pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos; 3. Stento karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo; 4. Stento paviršius pilnai padengtas silikono arba lygiavertės medžiagos plėvele; 5. Stento darbinės dalies išorinis skersmuo pasirinktinai 12 ± 2 mm, 14 ± 2 mm arba 16 ± 2 mm (pasirenkama užsakymo metu); 6. Stentas turi būti dvigubo grybo formos, abiejų platesnių galų diametras ≥10 mm didesnis už darbinės dalies diametrą; 7. Stento ilgis 20 ±2 mm, 30±2 mm, 40±2 mm (pasirenkama užsakymo metu); 8. Abiejuose stento galuose ir viduryje iš viso yra ne mažiau 9 auksinių arba lygiaverčių rentgenokontrastingų žymenų; 9. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įvedimo priemone, tinkančia endoskopo Ø3,7mm skersmens darbiniam kanalui; 10. Įvedimo sistemos ilgis ≥ 1800 mm; 11. Naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai tiekiami sterilioje pakuotėje. 12. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Olympus“ endoskopinio ultragarso sistemomis EU-ME2 ir EU-ME3, naudojamais endoskopais GF-UE160-AL5 ir GF-UCT180 (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| 17. | Endosonoskopinė aspiracinės biopsijos adata (orientacinis kiekis – 100 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Tinkama endoskopo kanalui: 2,8 mm; 3. Darbinis ilgis: 1380-1400 mm; 4. Adatos skersmuo: 22G; 5. Adatos galiukas pagamintas iš nitinolio; 6. Išstumiamos adatos dalies ilgis reguliuojamas nuo 0 iki 8 cm (ne siauresnėse už nurodytas ribose); 7. Adata su šonine anga arba be angos (pasirenkama užsakymo metu); 8. Ergonominė rankena. 9. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Olympus“ endoskopinio ultragarso sistemomis EU-ME2 ir EU-ME3, naudojamais endoskopais GF-UE160-AL5 ir GF-UCT180 (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| 18. | Endosonoskopinė aspiracinės biopsijos adata #### (orientacinis kiekis – 100 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Tinkama endoskopo kanalui: 2,8 mm; 3. Darbinis ilgis: 1380-1400 mm; 4. Adatos skersmuo: 19G; 5. Adatos galiukas pagamintas iš nitinolio; 6. Išstumiamos adatos dalies ilgis reguliuojamas nuo 0 iki 8 cm (ne siauresnėse už nurodytas ribose); 7. Adata su šonine anga arba be angos (pasirenkama užsakymo metu); 8. Ergonominė rankena. 9. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Olympus“ endoskopinio ultragarso sistemomis EU-ME2 ir EU-ME3, naudojamais endoskopais GF-UE160-AL5 ir GF-UCT180 (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| 19. | Endoskopinių injektorių rinkinys gastroskopijai (orientacinis kiekis – 50 vnt.) | 1. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Olympus“ endoskopinėmis sistemomis Exera III ir Evis X1, gastroskopais GIF-1100, kolonoskopais CFH185L. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Darbinis ilgis 1600 ±50 mm; 4. Specialios konstrukcijos rankena, įgalinanti naudoti priemonę viena ranka; 5. Adatos diametrai pasirinktinai 21G, 23 G, 25G (pasirenkama užsakymo metu); 6. Adatų galiukų ilgis pasirinktinai 4±0,1 mm; 5 ±0,1mm; 6±0,1mm (pasirenkama užsakymo metu); 7.Pakuotėje ≥ 5 vnt.; 8. Sterili pakuotė. |  |
| 20. | Endoskopinių injektorių rinkinys kolonoskopijai (orientacinis kiekis – 50 vnt.) | 1. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Olympus“ endoskopinėmis sistemomis Exera III ir Evis X1, gastroskopais GIF-1100, kolonoskopais CFH185L. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Darbinis ilgis 2300 ±50 mm; 4. Specialios konstrukcijos rankena, įgalinanti naudoti priemonę viena ranka; 5. Adatos diametrai pasirinktinai 23G, 25G (pasirenkama užsakymo metu); 6. Adatų galiukų ilgis pasirinktinai 30,1 mm., 4±0,1mm., 5±0,1mm (pasirenkama užsakymo metu); 7. Pakuotėje ≥ 5 vnt.; 8. Sterili pakuotė. |  |
| 21. | Hemostazinis zondas (orientacinis kiekis – 4 vnt.) | 1. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Olympus“ endoskopinėmis sistemomis Exera III ir Evis X1, gastroskopais GIF-1100, kolonoskopais CFH185L. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2.Vienkartinio naudojimo; 3. Bipoliarinis, keramikinis ir tauriojo metalo spirale suktas elektrodo galas; 4. Zondas turi praplovimo angą zondo centre; 5. Zondo galo išorinis diametras 7Fr arba 10Fr (pasirenkama užsakymo metu); 6. Darbinis ilgis ne trumpesnis nei 3000 mm; 7. Tinkamas darbui 2,8 mm arba 3,7 mm endoskopinių instrumentų kanaluose; 8. Zondo pajungimas piltuvėlio tipo. |  |
| 22. | Elektrochirurginės hemostazinės žnyplės (orientacinis kiekis – 40 vnt.) | 1. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Olympus“ endoskopinėmis sistemomis Exera III ir Evis X1, gastroskopais GIF-1100, kolonoskopais CFH185L. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Darbinis ilgis 1650 - 1700 mm. 3. Tinkamos kanalui: 2,8 mm 4. Žnyplių atsidarymas: 5 mm 5. Rotuojamos. |  |
| 23. | Elektrochirurginės hemostazinės žnyplės (orientacinis kiekis – 10 vnt.) | 1. Siūlomi instrumentai turi būti techniškai suderinami su LSMUL Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Olympus“ endoskopinėmis sistemomis Exera III ir Evis X1, gastroskopais GIF-1100, kolonoskopais CFH185L. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Darbinis ilgis ≥ 2300 mm 4. Tinkamos kanalui: 3,2 mm 5. Žnyplių atsidarymas: 4 mm 6. Rotuojamos. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Gali būti siūlomi endoskopiniai instrumentai, gamintojų tiekiami didesnėmis nei 1 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras pasiūlytų tos pačios pozicijos instrumentų kiekis turi būti ne mažesnis už nurodytą techninės specifikacijos lentelėje.

- Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių iliustracijomis bei aprašymais.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtinas siūlomų prekių žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)

- Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.