Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams patvirtintas gamintojo), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės) (TAIKOMA 1,2 PIRKIMO DALYSE).

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma įranga turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Medicinos prietaiso pasas;

8.4. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

8.5. Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

9. Specialistų mokymai: mokymai ≥1specialistui. Mokymų trukmė ≥ 1 akademinė val.

1 pirkimo dalis „Elektroencafalografas“

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroencalografas, 1 vnt. | (Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją) |  |  |
| 1. | Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio įvadai | - ≥ 56 įvadų priėmimo įrenginys. Iš jų: - ≥20 bipoliniai įvadai; - ≥4 įžeminimo įvadai; Jungtis kepurėlės su elektrodais pajungimui. |  |  |
| 2. | Impedanso matuoklis | - Matuojamos kiekvieno elektrodo kontakto impedansas; - Reikšmės pateikiamos grafiškai elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio ekrane, skirtinga spalva pažymint elektrodus, kurių impedansas viršija leistinas ribas - Pateikiamos impedanso reikšmės Ώ; - Impedanso matavimo ribos (1 — 100) kQ ±10 %. Jei impedansas viršija nustatytas ribas įvado jungtis šviečia. |  |  |
| 3. | Spalvotas LCD ekranas su valdymo mygtukais įmontuotais elektrofiziologinių signalų priėmimo modulyje | Meniu pasirinkimui, kreivių kokybės peržiūrai, impedanso patikrinimui |  |  |
| 4. | Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio portatyvumas | - Portatyvus, svoris be akumuliatoriaus ≤ 800 g; - Galimybė naudoti akumuliatorių, ne mažiau 5 valandų autonominio darbo. - Įmontuotas įvykių žymėjimo mygtukas; Duomenų išsaugojimas elektrofiziologinių signalų priėmimo įrenginyje. Atmintis ≥15 GB |  |  |
| 5. | Analoginis skaitmeninis konverteris | ≥ 24 bitų |  |  |
| 6. | Pasirenkamas diskretizacįjos dažnis, ribos ne siauresnės už nurodytas | 200Hz-30kHz |  |  |
| 7. | Tyrimo įrašymas naudojant skirtingą dikretizacijos dažnį kanalams | Būtina |  |  |
| 8. | Analoginio signalo dažnių diapazonas monopoliniams/bipoliniams kanalams, ne siauresnis už nurodytą | Nuo 0,1 iki 8 kHz |  |  |
| 9. | Triukšmų lygis, tipinis (RMS) | ≤ 0,3 µ V |  |  |
| 10. | Sinfazinio kanalo slopinimas, tipinis | ≥ 150 dB (CMRR) diferencialinis |  |  |
| 11. | Stiprintuvo įėjimo impedansas | ≥ 150 MΏ |  |  |
| 12. | Naudotojo nustatomi filtrų dažniai | Būtina |  |  |
| 13. | Kalibracijos režimas | Būtinas |  |  |
| 14. | Matricinis LED stimuliatorius | Būtinas |  |  |
| 15. | Vežimėlis su gamintojo numatytu ir testuotu kompiuteriu, monitoriumi, spausdintuvu ir izoliuojančiu transformatoriumi | Būtinas |  |  |
| 16. | Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio ir kompiuterio sujungimas | LAN ir bevieliu ryšiu |  |  |
| 17. | Komplektuojamas standartiniais priedais reikalingais registruoti EEG | EEG diskiniai elektrodai 20 vnt., paruošimo ir klijavimo pasta - 1 kompl. |  | Techninėje specifikacijoje išvardinti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama |
| 18. | Duomenų importas, eksportas | ASCII, EDF ir EDF+ formatais |  |  |
| 19. | Instaliuota programinė įranga | - EEG peržiūra ir analizė - Spektrinė analizė Pacientų duomenų archyvas |  |  |
| 20. | Laisvai programuojami tyrimo montažai | Būtina |  |  |
| 21. | Ekrane pateikiamų kreivių spalva, storis, pavadinimas | Vartotojo pasirenkamas |  |  |
| 22. | Montažų peržiūra ekrane | Būtina |  |  |
| 23. | Redaguojamas įvykių žymeklių sąrašas | Būtina |  |  |
| 24. | Tiekėjo siūloma prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus dėl medicinos priemonių | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties sertifikato ir/arba atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 25. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

2 pirkimo dalis „Elektroneuromiografas“

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroneuromiografas, 1 vnt. | (Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją) |  |  |
| 2 | Sistemos paskirtis | Elektroneuromiografiniai (ENMG) tyrimai |  |  |
| 3 | ENMG tyrimų spektras |  |  |  |
| 3.1. | Nervų laidumo tyrimai (angl. nerve conduction studies, NCS) | 1. Motorinio nervo laidumo tyrimai (angl. motor nerve conduction, MNC); 2. Juntamojo nervo laidumo tyrimai (angl. sensory nerve conduction, SNC); 3. Kombinuoti nervų laidumo tyrimai; 4. F-bangos tyrimas; 5. H-reflekso tyrimas; 6. Mirksėjimo reflekso tyrimas; 7. Kartotinė nervo stimuliacija (angl. repetitive nerve stimulation, RNS); 8. Simpatinio odos atsako tyrimas (angl. sympathetic skin response, SSR); 9. Nervo stimuliavimas trumpais segmentais (angl. inching); 10. Odos tylusis periodas; 11. Trumpasis ir ilgasis krūvio testai (angl. short and long exercise test). |  |  |
| 3.2 | Elektromiografija (EMG) | 1. Kiekybinė (spontaninė, įgarsinta, trigerinė, adatinė) EMG; 2. Adatinės EMG registravimas; 3. Kiekybinė interferentinių kreivių analizė (angl. interference pattern analysis, IPA); 4. Motorinio vieneto potencialų (angl. motor unit potential, MUP) analizė; 5. Maksimali valinga EMG; 6. Fazių-amplitudžių analizė (angl. turns-amplitude, T/A); 7. Vienos skaidulos EMG (angl. single fiber electromyography, SFEMG) – stimuliuota ir valinga; 8. Motorinių vienetų skaičiaus tyrimas (MUNIX, CMAP Scan, MPS metodai); 9. Makro EMG analizė. |  |  |
| 4 | Techninė įranga |  |  |  |
| 4.1. | Reikalavimai elektroneuromiografo stiprintuvui |  |  |  |
| 4.1.1. | Kanalų skaičius | ≥ 2 kanalų paciento duomenų priėmimo įrenginys |  |  |
| 4.1.2. | Fiksuotų kanalų įėjimo varža (angl. common mode input impedance, CMII) | ≥ 1000 MΩ |  |  |
| 4.1.3. | Kaitomų kanalų įėjimo varža (angl. common mode input impedance, CMII) | ≥ 100 MΩ |  |  |
| 4.1.4. | Sinfazinės dedamosios slopinimas (angl., common mode rejection ratio, CMRR) | ≥ 110 dB |  |  |
| 4.1.5. | Diskretizacijos dažnis kanalui | ≥ 48kHz |  |  |
| 4.1.6. | Analoginis-skaitmeninis keitiklis (angl. analog to digital conversion, ADC) | ≥ 24 bitų |  |  |
| 4.1.7. | Selektyviniai filtrai | 50 Hz filtras su išjungimo galimybe |  |  |
| 4.1.8. | Jautrumo nustatymo diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 0,01 µV/ padalai iki 100 mV/ padalai, ≥ 20 keitimo žingsnių |  |  |
| 4.1.9. | Žemo dažnio filtrų nustatymo diapazonas (-6dB lygyje) (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 0,2 Hz iki 5 kHz |  |  |
| 4.1.10. | Aukšto dažnio filtrų nustatymo diapazonas (-12dB lygyje) (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 30 Hz iki 10 kHz |  |  |
| 4.1.11. | Triukšmo lygis, užtrumpinus įėjimus | ≤ 1 µV RMS, 2Hz - 10kHz dažnių juostoje |  |  |
| 4.1.12. | Stimulo artefakto slopinimas | Būtinas stimulo artefakto slopinimas |  |  |
| 4.1.13. | Optiškai izoliuoti įėjimai | Įėjimai turi būti optiškai izoliuoti |  |  |
| 4.1.14. | Anga (angl. port) temperatūros matavimo davikliui | Integruota anga temperatūros matavimo davikliui |  |  |
| 4.1.15. | Elektrodų varžos matavimas | Integruotas elektrodų varžos matavimas |  |  |
| 4.1.16. | Papildomi reikalavimai: | 1. Darbui nereikalinga speciali ekranizuota patalpa; 2. Darbui nereikia papildomo specialaus odos paruošimo (neskaitant odos nuriebalinimo nuplaunant) tinkamai varžai gauti. |  |  |
| 4.2 | Reikalavimai elektriniam stimuliatoriui |  |  |  |
| 4.2.1. | Elektrinių stimuliatorių kiekis | ≥ 1 |  |  |
| 4.2.2. | Stimuliacijos intensyvumo parinkimas | Stimuliacijos intensyvumo parinkimas amperais ir voltais |  |  |
| 4.2.3. | Stimulo intensyvumo reguliavimas | 1. Reguliuojama tolygiai; 2. Nustatant amperais, reguliavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0 iki 100 mA; 3. Nustatant voltais – ne siauresnis kaip nuo 0 iki 400V; 4. Galimas reguliavimo žingsnio dydžio pasirinkimas. |  |  |
| 4.2.4. | Stimulo trukmės pasirinkimo diapazonas | Nuo 0,02 ms iki 1 ms |  |  |
| 4.2.5. | Impulsai | 1. Vienetinis impulsas; 2. Poriniai impulsai. |  |  |
| 4.2.6. | Pasikartojanti stimuliacija | Būtina, dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,1 Hz iki 200 Hz |  |  |
| 4.2.7. | Stimuliatoriaus rankenoje įmontuoti valdikliai ir indikatoriai | 1. Stimuliacijos ir poliariškumo indikatoriai; 2. Poliariškumo keitimo mygtukas; 3. Stimulo trukmės keitimo mygtukai; 4. Valdymo ratukas intensyvumo keitimui ir stimuliacijai pradėti. |  |  |
| 4.2.8. | Keičiami stimuliatoriaus antgaliai | Tiesus ir lenktas |  |  |
| 4.3 | Reikalavimai darbinei stočiai |  |  |  |
| 4.3.1. | Sąsaja | Sistema turi turėti sąsają (angl. interface), leidžiančią prijungti tokią papildomą įrangą kaip stiprintuvas, elektros stimuliatorius, valdymo pultas, magnetinis stimuliatorius, neurologinis plaktukas, temperatūros matavimo daviklis, kojinis jungiklis (pedalas) |  |  |
| 4.3.2. | Elektroneuromiografo valdymo pultas | Būtinas. Leidžia valdyti stimuliatorius, garsiakalbį, jautrumą, laiko bazę, amplitudės ir latencijos žymeklius, yra naudotojui pritaikomi greitųjų funkcijų mygtukai (≥ 10) |  |  |
| 4.3.3. | Lankstomas laikiklis stiprintuvo modulio tvirtinimui | Integruotas lankstomas laikiklis stiprintuvo modulio tvirtinimui. Galima pasirinktinai tvirtinti kairėje ar dešinėje vežimėlio pusėje |  |  |
| 4.3.4. | Kojinis jungiklis (pedalas) | Būtinas, bent vieno pedalo. Su start/stop funkcija. |  |  |
| 4.3.5. | Skiriantysis transformatorius | Būtinas skiriantysis transformatorius |  |  |
| 4.3.6. | Elektroneuromiografijos sistemos mobilumas | Visos sudedamosios sistemos dalys montuojamos ant vieno specialaus vežimėlio |  |  |
| 4.3.7. | Vežimėlio mobilumas ir judėjimo blokavimas darbo su elektroneuromiografijos sistema metu | Vežimėlis su 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 blokuojami (su koja įjungiamais stabdžiais) |  |  |
| 4.3.9. | Elektros maitinimo šaltinis | Iš elektros tinklo 230 V (±10%) 50/60 Hz |  |  |
| 5. | Programinė įranga |  |  |  |
| 5.1 | Reikalavimai programinei įrangai: | 1. Pacientų duomenų bazė su demografiniais duomenimis; 2. Paciento demografinių ir tyrimo duomenų saugojimas; 3. Paieška ir analizė pagal vartotojo filtrus; 4. Duomenų archyvavimas išorinėse laikmenose; 5. Automatiniai tyrimų protokolai, kuriuos galima adaptuoti naudotojui; 6. Elektroneuromiografijos norminių verčių bazė (su galimybe adaptuoti pagal naudotojo taikomus normatyvus); 7. Automatinio vidurkinimo funkcija; 8. Rezultatų, kurie neatitinka vidurkinimo kriterijų, atmetimas; 9. Artefaktų atmetimo slenksčio nustatymas; 10. Mėginių skaičius imant vidurkį ≥ 30; 11. Vidurkį sudarančių užregistruotų individualių kreivių peržiūra, su galimybe atmesti netinkamas kreives; 12. Kartotinių suvidurkintų kreivių skaičius vienai stimuliacijos vietai ≥ 4; 13. Kreivių rektifikacija; 14. Amplitudės ir latencijos žymekliai – automatinis ir rankinis žymėjimas, laisvai keičiama žymeklių eilės tvarka; 15. Kairės/dešinės pusių palyginimas vieno mygtuko paspaudimu; 16. Užregistruotų kreivių jautrumo suvienodinimas vieno mygtuko paspaudimu; 17. EMG signalo kokybės nustatymo programinis modulis; 18. Kreivių didinimo bei mažinimo galimybė; 19. EMG įvykių įrašo trukmė (saugojimas ir atkūrimas) ≥ 120 sekundžių; 20. EMG įrašo su garsu atkūrimas (analoginis garso atkūrimas arba lygiavertis); 21. Automatinis duomenų saugojimas; 22. Tyrimo atsakymų generavimo programa; 23. Grafinis rezultatų pavaizdavimas tyrimo atsakyme; 24. Tyrimo atsakymas – pritaikoma vartotojui; 25. Tyrimo atsakymo sudarymas MS Word aplinkoje ir eksportavimas DOCX ir PDF formatais. |  |  |
| 6. | Reikalavimai duomenų apdorojimo kompiuteriui |  |  |  |
| 6.1. | Procesorius | Atitinkantis ENMG aparato gamintojo rekomenduojamas specifikacijas |  |  |
| 6.2. | Darbinė atmintis (RAM) | Atitinkanti ENMG aparato gamintojo rekomenduojamas specifikacijas |  |  |
| 6.3. | Vidinis kompiuterio diskas | ≥ 250 GB talpos, atitinkantis naujausias ENMG aparato gamintojo rekomenduojamas specifikacijas |  |  |
| 6.4. | DVD-RW įrenginys | Būtinas DVD-RW įrenginys |  |  |
| 6.5. | Operacinė sistema | Microsoft Windows 10 (64 bit) arba lygiavertė |  |  |
| 6.6. | Biuro programų paketas | Microsoft Office arba lygiavertis |  |  |
| 6.7. | Monitorius | Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 22" |  |  |
| 6.8. | Spausdintuvas | Lazerinis |  |  |
| 6.9. | Komplektacija | 1. Kompiuterinė klaviatūra ir pelė; 2. Kompiuterio darbui reikalingi kabeliai ir jungtys; 3. Garso kolonėlės. |  |  |
| 7. | Komplektacija | 1. Startinis daugkartinio naudojimo priemonių, reikalingų sklandžiam darbui pradėti, rinkinys – 1 vnt; 2. Daugkartinis įžeminimo elektrodas – 1 vnt.; 3. Kabelis koncentrinėms adatoms – 1 vnt.; 4. Kabeliai paviršiniams elektrodams su „krokodilo“ tipo spaustukais – 3 vnt.; 5. Reguliuojami žiediniai elektrodai su kabeliu – 1 vnt.; 6. Bipolinis keičiamas stimuliatorius – 1 vnt.; 7. Akselerometras tremoro analizei – 1 vnt. |  | Techninėje specifikacijoje išvardinti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama |
| 8. | Tiekėjo siūloma prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus dėl medicinos priemonių | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties sertifikato ir/arba atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 9. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

3 pirkimo dalis „Optotipas“

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optotipas, 1 vnt. | (Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją) |  |  |
| 2. | Konstrukcinis išpildymas | 1. Ne mažiau 17 colių įstrižainės kompiuterinis LCD monitorius arba lygiavertis su integruotu kompiuteriu; 2. pakabinamas ant sienos arba pastatomas ant stovo; 3.paskirtis - optotipų demonstravimui pacientams. |  |  |
| 3. | Optotipų demostravimo atstumas | 2,5 – 6,0 m |  |  |
| 4. | Regėjimo aštrumo įvertinimo skalės bei diapazonai | 1. Dešimtainė (0,05 iki 2,0); 2. LogMar (1,3 iki 0,3); 3. Sneleno (120 m iki 3 m). |  |  |
| 5. | Optotipų pasirinkimas | Landolto C; Raidės; Skaičiai; E šakutės; ETDRS; Paveiksliukai vaikams. |  |  |
| 6. | Binokuliniai testai | Pseudoizochromatinis-spalvinis; Pasikartojančių linijų kontrastinio jautrumo; Schober; Worth; Kryžiaus su fiksacija; Regėjimo aštrumo balanso; Zeiger; Stereo; Random dot; Cowen arba binokulinio regėjimo testas (Stereo / Random Dot / Fusion tipo) |  |  |
| 7. | Dalies optotipų rodymo (nereikaligų optotipų uždengimo) galimybės | Horizontali eilutė; Vertikali eilutė; Pavienis optotipas |  |  |
| 8. | Valdymas | Pultelio pagalba (nuotolinis belaidis valdymas) |  |  |
| 9. | Maitinimo šaltinis | Iš elektros tinklo 230 V (±10%) 50/60 Hz |  |  |
| 10. | Tiekėjo siūloma prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus dėl medicinos priemonių | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties sertifikato ir/arba atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 11. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesių |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |