Pastaba. Melsva spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo pavadinimas: „Echoskopas (Nr. 10260-3)“

2025 - _ - _

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Pirkimo objektas  – echoskopas (toliau – prekės).

2.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.3 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.4. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.5. Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo instrukcija, valymo/dezinfekavimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba.

2.6. Siūlomos prekės turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.8. Minimalus privalomas Prekei (visoms jos sudedamosios dalims) suteikiamas garantinis terminas - 36 mėn..

3. Lentelė Nr. 1 Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai reikalavimai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| ECHOSKOPAS – 1 vnt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės charakteristikos | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | - Pilvo organų tyrimai. - Kraujagyslių tyrimai |  |  |
| 2. | Vaizdo monitorius | - WLED, LCD arba OLED arba lygiavertės technologijos ekranu - ≥ 21,5 colių įstrižainės; - Rezoliucijos ≥ (1920 x 1080); - Monitorių laikantis rėmas, sukiojamas į abi puses; - Nulenkiamas žemyn transportavimo padėtyje. |  |  |
| 3. | Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo | - ≥ 12 colio jutiklinio ekrano įstrižainės; - Valdymo pulto pasukimas į šonus ≥ 90 laipsniai į abi puses nuo centrinės padėties - Valdymo pulto aukščio reguliavimas - Stiprinimo kompensavimo (angl. TGC/DGC) valdymas ≥ 8 lygių valdymo panelėje |  |  |
| 5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |  |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis su bent vienu iš komplektuojamų davikliu | ≥ 40 cm |  |  |
| 7. | Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas | Ne siauriau nei (1,0 – 21) MHz |  |  |
| 8. | Bendrasis dinaminis diapazonas | ≥ 320 dB |  |  |
| 9. | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius | > 7 000 000 |  |  |
| 10. | Skenavimo režimai | - 2D režimas; - Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir „steering“ kampą; - Lėtosios tėkmės režimas. - Pulsinės bangos dopleris su HPRF. - Tėkmės Doplerio režimas; - Kryptinis galios Doplerio režimas; - Nuolatinės bangos spektrinis Dopleris;; - Tripleksas; |  |  |
| 10.1 | Sistemos sudėtis | - 2D režimas; - Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir „steering“ kampą; - Lėtosios tėkmės režimas. - Pulsinės bangos dopleris su HPRF. |  |  |
| 11. | Sistemos atmintis ir saugojimas | - ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas. - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Modality Worklist. |  |  |
| 12. | Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis | ≥ 290 sek arba ≥ 2200 kadrų arba > 1 GB |  |  |
| 13. | Jungtys | - Display Port arba lygiavertė - Bevielio ryšio modulis. |  |  |
| 14.1. | Konveksinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,0 iki ≥ 5,0 MHz. - Apžvalgos laukas > 70°. - Elementų skaičius ≥ 160 - Vienalyčio kristalo gamybos technologija |  |  |
| 14.2. | Linijinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 3,5 iki ≥ 15,0 MHz; - Apžvalgos laukas ≥ 46 mm; - Elementų skaičius ≥ 960 |  |  |
| 14.3. | Linijinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 5,0 iki ≥ 11,0 MHz; - Apžvalgos laukas: < 40 mm; - Elementų skaičius ≥ 160. |  |  |
| 15. | Aparato struktūra | - Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas. - Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis |  |  |
| 16. | Sistemos įsijungimas iš miego režimo | ≤ 35 sek. |  |  |
| 17. | Prekės turi būti dezinfekuojamos atliekant rankinę dezinfekciją, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. | Privaloma. |  |  |

Lentelė Nr. 4 Ekonominio naudingumo kriterijai

| Eil. Nr. | Ekonominio naudingumo kriterijaus pavadinimas (reikalavimas) | Suteikiama papildoma garantija (mėn.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekei prie minimalios reikalaujamos 36 mėn. garantijos suteikiama papildoma nuo 12 iki 23 mėnesių garantija (žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2.8 punktą) (5 balai) |  |
| 2. | Prekei prie minimalios reikalaujamos 36 mėn. garantijos suteikiama papildoma ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija (žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2.8 punktą). (10 balų) |  |
| 3. | Papildoma garantija nesuteikiama (mėlyname laukelyje įrašyti 0 mėn.). (0 balų) |  |

Pastaba. Siūlomą garantinį laikotarpį prašome nurodyti viename langelyje, atitinkančiame siūlomos papildomos garantijos termino aprašymą.

Lentelė Nr. 5 Pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | PVM suma, Eur* | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Echoskopas | 1 |  |  |  |  |  |
| Prekei ir jos dalims suteikiama garantija, mėn. (privaloma + papildoma).: |  |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

**Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |