## Pasiūlymas
SPS 1 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Pirkimo pavadinimas | SKYSČIŲ VALDYMO SISTEMOS (NR. 10749)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai)
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, kompl. | Kaina 1 kompl. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Skysčių valdymo sistema |  |  | 1 |  | 0 | 0
2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) parametro reikšmę
T1 | Infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginius (stotelės), infuzinės švirkštinės pompos, infuzinės tūrinės pompos apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė kaip IP44 klasė arba lygiavertė
T2 | Infuzinėje švirkštinėje pompoje ir infuzinėje tūrinėje pompoje programuojant infuziją galima pasirinkti paciento profilį ir infuzijos profilį
T3 | Infuzinės švirkštinės pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė: ne mažiau kaip 11 val., esant infuzijos greičiui ne mažesniam kaip 25 ml/val., naudojant 50 ml švirkštą
T4 | Infuzinėje švirkštinėje pompoje ir infuzinėje tūrinėje pompoje vaistų grupavimui galima sukurti: ne mažiau kaip 20 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų ir ne mažiau kaip 20 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių
T5 | Infuzinės tūrinės pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė: ne mažiau kaip 4,5 val., esant infuzijos greičiui 1200ml/val.
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomas prietaiso garantinis laikotarpis* |  |  | metai
* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;
4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
1. Ne mažiau 36 mėn.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Periodiškai atliekamų techninės būklės patikrinimų (TBT) darbų sąvadas (reglamentas), su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TBT periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TBT atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TBT nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TBT nenumato.
5. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
6. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
7. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
8. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
9. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 20 personalo specialistams (mokymų trukmė: ne mažiau 3 akademinės valandos),
2. Pirmos eilės gedimų šalinimo mokymai ≥ 3 inžinieriams (mokymų trukmė: ne mažiau 5 akademinės valandos).
10. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 p. papunkčiu: 9.1. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai: Pirminė, antrinė ir tretinė Prekių pakuotės (atsižvelgiant į tai, kurios (-ių) pakuotės (-čių) kategoriją (-as) Tiekėjas naudoja tiekdamas ar perduodamas Prekes Pirkėjui), turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr. Pakuotės medžiaga Ženklinimas 1. Stiklas GL (arba GL nuo 70 iki 79) 2. Metalas FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 3. Popierius ar kartonas PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) 4. Medis ar kamštinė medžiaga FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) 5. Medvilnė ar džiutas TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) 6. Polietilentereftalatas PET arba PET 1 7. Aukšto tankumo polietilenas HDPE (arba HDPE 2) 8. Polivinilchloridas PVC (arba PVC 3) 9. Žemo tankumo polietilenas LDPE (arba LDPE 4) 10. Polipropilenas PP (arba PP 5) 11. Polistirenas PS (arba PS 6) arba turi būti naudojamos daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos). Dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi

## Techninė specifikacija
Skysčių valdymo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Komplektą sudaro | 1. Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys – 40 vnt.
2. Infuzinė švirkštinė pompa – 88 vnt.
3. Infuzinė tūrinė pompa – 102 vnt.
4. Stovas skirtas skysčių valdymo stotelei - 10 vnt
5. Universalus pompos laikiklis – 30 vnt.
3. | Techniniai reikalavimai infuzinius prietaisus integruojančiam/laikančiam įrenginiui (stotelei)
3.1 | Įrenginio tvirtinimas | Galimybė fiksuoti prie vertikalaus stovo arba konsolės, arba infuzinio stovo, arba paciento lovos
3.2 | Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius | Ne mažiau keturių pompų
3.3 | Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės
3.4 | Bendras leistinas pompų skaičius | Ne mažiau 24 pompų 6 integruojančiuose įrenginiuose sujungtuose į vieną bendrą stotį.
3.5 | Papildomos jungtys | 1. Personalo iškvietimo jungtis
2. Paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko jungtis
3.6 | Klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai
2. I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 arba lygiavertė
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė kaip IP33 klasė arba lygiavertė
3.7 | Akumuliatorius | Įrenginyje yra akumuliatorius. Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 4 val.
3.8 | Garsiakalbis | Įrenginyje yra garsiakalbis
4. | Techniniai reikalavimai infuzinei švirkštinei pompai
4.1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml.
4.2 | Atpažįstami tam tikrų gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų
4.3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 ml/val. iki 999 ml/val.
4.4 | Infuzijos laiko nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min iki 99 val.
4.5 | Apsauga nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu | Pompoje integruotas švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas
4.6 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 2 %
4.7 | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Būtina
4.8 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)
4.9 | Istorijos protokolas | 1. Ne mažiau kaip 1000 istorijos įrašų,
2. Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija.
4.10 | Programuojant infuziją galima pasirinkti | 1. Vaistą,
2. Vaisto koncentraciją.
4.11 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu,
2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį),
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val. naudojant 50ml arba didesnės talpos švirkštus,
4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
4.12 | Antiboliuso funkcija | Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo
4.13 | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) | 1. Infuzijos greitis,
2. Likęs suleisti infuzijos tūris,
3. Infuzuotas tūris,
4. Likęs infuzijos laikas,
5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius),
6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija,
7. Aliarminės situacijos,
8. Aliarmo priežastys.
4.14 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias,
2. Infuzijos laikas beveik pasibaigė,
3. Baterija beveik tuščia.
4.15 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias,
2. Tūris suleistas,
3. Baterija tuščia,
4. Švirkšto laikiklis atidarytas,
5. Baigėsi KVO režimo veikimas,
6. Spaudimas per aukštas,
8. Neteisingai įstatytas švirkštas.
4.16 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | 1. Ne siauresnės kaip 0,1 – 1,1 bar,
2. Ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai.
4.17 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | 1. Normali būsena (vyksta infuzija),
2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams,
3. Aliarmas, esant kritinei situacijai.
4.18 | Wi-Fi sąsaja | Būtina
4.19 | Pompos maitinimo galimybės | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus,
2. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo,
3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio) 100-240V el. įtampa.
4.20 | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 11 val. esant infuzijos greičiui ne mažesniam kaip 5 ml/val.
4.21 | Pompos ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus
4.22 | Programinės įrangos atnaujinimas | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu
4.23 | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui,
2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui,
3. Infraraudonųjų spindulių arba multifunkcinė jungtis arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu.
4.24 | Vaistų biblioteka | Ne mažiau kaip 5000 vaistų įrašų
4.25 | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.
4.26 | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją arba ekrano užrakimo funckiją
4.27 | Mobilumo reikalavimai infuzinei švirkštinei pompai | Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių arba komplektuojama papildoma rankena
4.28 | Švirkštinės pompos svoris | Ne daugiau 3 kg.
4.29 | Švirkštinės pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai,
2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė kaip IP33 klasė arba lygiavertė.
4.30 | Komplektacija | 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas,
2. Integruota arba atskirai komplektuojama rankena.
5. | Techniniai reikalavimai infuzinei tūrinei pompai
5.1 | Pompos darbo režimai | 1. Enterinės mitybos
2. Nuolatinės infuzijos
3. Transfuzijos
5.2 | Oro burbulų detekcija | Aptinkami imtinai iki 0,015 ml tūrio oro burbuliukai
5.3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val.
5.4 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 3%
5.5 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1,1 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai
5.6 | Infuzijos tūrio nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 ml iki 9999 ml
5.7 | Infuzijos laiko nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min iki 99 val.
5.8 | Infuzijos greičio skaičiavimas | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją
5.9 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais | mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)
5.10 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu
2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį)
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val
4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
5.11 | Priešsrovinis slėgio daviklis | Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai
5.12 | Istorijos protokolas | 1. Ne mažiau kaip 1000 istorijos įrašų
2. Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija
5.13 | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) | 1. Infuzijos greitis
2. Likęs suleisti infuzijos tūris
3. Infuzuotas tūris
4. Infuzijos trukmė
5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius)
6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija
7. Aliarminės situacijos
8. Aliarmo priežastys
5.14 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Infuzija beveik baigta
2. Baterija beveik tuščia
5.15 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Oras infuzinėje sistemoje
2. Infuzijos pabaiga
3. Okliuzija
4. Baterijos signalas
6. Neteisingai įstatyta infuzinė sistema
5.16 | Programuojant infuziją galima pasirinkti (naudojant vaistų biblioteką) | 1. Vaistą,
2. Vaisto koncentraciją.
5.17 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | 1. Normali būsena (vyksta infuzija)
2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams
3. Aliarmas, esant kritinei situacijai
5.18 | Wi-Fi sąsaja | Būtina
5.19 | Pompos maitinimo galimybės | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus,
2. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo,
3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio) 100-240V el. įtampa.
5.20 | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 4.5 val.
5.21 | Pompos ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių, spalvotas, lietimui jautrus
5.22 | Programinės įrangos atnaujinimas | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu
5.23 | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui,
2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui,
3. Infraraudonųjų spindulių arba multifunkcinė jungtis arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu.
5.24 | Vaistų biblioteka | Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 5000 vaistų įrašų
5.25 | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.
5.26 | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją.
5.27 | Mobilumo reikalavimai infuzinei tūrinei pompai | Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių arba komplektuojama papildoma rankena
5.28 | Tūrinės pompos svoris | Ne daugiau 3 kg.
5.29 | Tūrinės pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai,
2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė kaip IP33 klasė arba lygiavertė.
6. | Techniniai reikalavimai infuziniam stovui
6.1 | Ratų skaičius | Ne mažiau kaip 5 ratukai,
6.2 | Ratų fiksavimas | Galimybė užfiksuoti ne mažiau kaip 2 ratai,
6.3 | Medžiaga, iš kurios pagamintas stovas | Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga,
6.4 | Reguliuojamas stovo aukštis | Aukščio reguliavimo ribos nuo ≤ 1430 mm iki ≥ 2050 mm.
7. | Techniniai reikalavimai universaliam pompų laikikliui (taikoma jei gamintojas komplektuoja laikiklį)
7.1 | Pritaikomumas | Laikiklis turi būti tinkamas naudoti su aukščiau aprašytomis pompomis,
7.2 | Mobilumas | Turi būti galimybė pompas tvirtinti prie vertikalaus, horizontalaus stovo ir 45 ° kampu enterinei mitybai.

## Subtiekėjai ir priedai
SUBTIEKĖJAI
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad ūkio subjektai nepasitelkiami.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi) (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė:

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
|  | 1) Kaina (K) | 40
|  | 2) Techniniai pranašumai (T) | 60
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
| Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 40
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 60
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
| T1 | Infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginius (stotelės), infuzinės švirkštinės pompos, infuzinės tūrinės pompos apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė kaip IP44 klasė arba lygiavertė | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T2 | Infuzinėje švirkštinėje pompoje ir infuzinėje tūrinėje pompoje programuojant infuziją galima pasirinkti paciento profilį ir infuzijos profilį | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T3 | Infuzinės švirkštinės pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė: ne mažiau kaip 11 val., esant infuzijos greičiui ne mažesniam kaip 25 ml/val., naudojant 50 ml švirkštą | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T4 | Infuzinėje švirkštinėje pompoje ir infuzinėje tūrinėje pompoje vaistų grupavimui galima sukurti: ne mažiau kaip 20 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų ir ne mažiau kaip 20 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.3 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T5 | Infuzinės tūrinės pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė: ne mažiau kaip 4,5 val., esant infuzijos greičiui 1200ml/val. | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X)*:
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4 ir T5 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį:
| T1 = L1 = |  | 0.1
| T2 = L2 = |  | 0.2
| T3 = L3 = |  | 0.2
| T4 = L4 = |  | 0.3
| T5 = L5 = |  | 0.2
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų:
| T1 = L1 = |  | 0
| T2 = L2 = |  | 0
| T3 = L3 = |  | 0
| T4 = L4 = |  | 0
| T5 = L5 = |  | 0
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
* | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nustatytomis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis1 pirkime naudojamos santykinės pasiūlymų vertinimo formulės. Šiame konkrečiame pirkime naudojamos santykinės formulės yra tinkamiausias pasirinkimas, nes nustatyta, kad rinkoje yra didelė konkurencija. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai (ekspertai) atliko simuliacijas ir nustatė, kad pirkime galinčių dalyvauti skirtingų tiekėjų pasiūlymų kainos gali smarkiai svyruoti. Būtent santykinės formulės naudojimas leis skaidriai ir objektyviai vertinti skirtingų tiekėjų pasiūlymus, bei skatins tiekėjus teikti konkurencingus pasiūlymus. Santykinės formulės naudojimas skatins tiekėjus siūlyti prekes realiomis rinkos kainomis. Šiame pirkime pasiūlymų vertinimui nenaudojama absoliutinė formulė, nes ji nesudarys konkurencingų sąlygų tiekėjams, siūlantiems itin plataus kainų diapazono prekes, realiai konkuruoti. Santykinė formulė, skirtingai nei absoliutinė, skaidriau ir objektyviau leidžia tiekėjams prisitaikyti prie realių rinkos sąlygų ir sąžiningai konkuruoti. Šio pirkimo tikslas yra gauti geriausią kainą už perkančiajai organizacijai priimtiną kokybę. Būtent santykinės formulės naudojimas leis nustatyti laimėtoją, kuris siūlo optimaliausią, realią rinkos situaciją atspindintį, kainos ir kokybės santykį, net jei jo kaina nėra itin žema absoliučia prasme. Santykinės formulės naudojimas realiomis konkurencinėmis sąlygomis didina tiekėjų motyvaciją konkuruoti, nes tiekėjai žino, kad jų vertinimas priklausys nuo konkurentų, dėl to, jie labiau stengiasi mažinti pasiūlymo kainą. Vykdant pirkimą perkančiosios organizacijos pagrindinis tikslas ir yra vadovaujantis VPĮ 17 str. 2 p. 1 d. prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas panaudoti racionaliai. Kadangi skirtingų tiekėjų pasiūlymai gali ženkliai skirtis, dėl to, santykinė formulė leis proporcingai paskirstyti balus neiškraipydama logikos, kuomet itin pigi prekė gauna neproporcingai didelį balą. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarką parengę darbuotojai (ekspertai) patvirtina, kad santykinė formulė užtikrins aktyviausią konkurenciją, nes perkančiosios organizacijos numanoma prekės rinkos vertė nėra išviešinama ir apibrėžiama iš anksto. 1 https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf
𝑇=(∑_(𝑖=1)^5▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Ekonominis pranašumas už kiekvienus papildomos garantijos metus (EpPG) | 6 | %
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 3 | metai

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomo medicinos prietaiso kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas prietaiso garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 3 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 6 % nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T5n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (Yra / Nėra).

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne