## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Ekonominis pranašumas už kiekvienus papildomos garantijos metus (EpPG) | 6 | %
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 3 | metai

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
| 1) Kaina (K) | 60
| 2) Techniniai pranašumai (T) | 40
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 60
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 40
Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Linijinio daviklio viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 20 MHz | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T2 | Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1000 | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T3 | Papildomai kartu su standartinėmis (Autoscan, Adaptive contrast enhancement, Automatic tissue optimization, Auto TEQ) vaizdo apdorojimo programomis veikianti, kardiologiniams TTE ir TEE tyrimams specializuota signalo duomenų apdorojimo funkcija, kuri slopina trikdžių signalus ir sustiprina pageidaujamus miokardo ir kardiologinių struktūrų signalus. | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T4 | Automatiniai kairiojo skilvelio (bendrinių išilginių bei vidurio sienelės) įtempių (strain) matavimai, atliekami vieno mygtuko paspaudimu, be EKG signalo, su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu; | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T5 | Specializuota programa, skirta itin mažo srauto mikro kraujagyslėms, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba - ne didesnė kaip 0,3 cm/s. | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T6 | Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose | Statinis: (yra/nėra) | L6 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5 ir T6 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.10, T2 = L2 = 0.10, T3 = L3 = 0.25, T4 = L4 = 0.15, T5 = L5 = 0.20, T6 = L6 = 0.20. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^6▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Pasiūlymas
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
1 pirkimo dalis. Radiologinis ultragarso aparatas skubios pagalbos skyriui |  |  | 1 |  | 0 | 0
2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) parametro reikšmę
T1 | Linijinio daviklio viršutinė dažnio diapazono riba ne mažiau kaip 20 MHz
T2 | Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1000
T3 | Papildomai kartu su standartinėmis (Autoscan, Adaptive contrast enhancement, Automatic tissue optimization, Auto TEQ) vaizdo apdorojimo programomis veikianti, kardiologiniams TTE ir TEE tyrimams specializuota signalo duomenų apdorojimo funkcija, kuri slopina trikdžių signalus ir sustiprina pageidaujamus miokardo ir kardiologinių struktūrų signalus.
T4 | Automatiniai kairiojo skilvelio (bendrinių išilginių bei vidurio sienelės) įtempių (strain) matavimai, atliekami vieno mygtuko paspaudimu, be EKG signalo, su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu;
T5 | Specializuota programa, skirta itin mažo srauto mikro kraujagyslėms, kurios kadrų dažnis ne mažesnis kaip 60 kadrų per sekundę, o mažiausia kraujo srauto aptikimo riba - ne didesnė kaip 0,3 cm/s.
T6 | Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomas medicinos prietaiso garantinis laikotarpis* |  |  | metai
* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
4. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
5. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Pasiūlymas (Pasiūlymas_techninė specifikacija)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Tiekėjo teikiamos deklaracijos
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
6 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) (jei taikoma)
7 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
8 | ....
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį. Tiekėjas per 30 kalendorinių dienų po prekių pristatymo privalo išvežti (utilizuoti) įpakavimo medžiagas, prieš tai suderinęs įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) tikslų laiką su užsakovu.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
8. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.

## Techninė specifikacija
1 pirkimo dalis. Radiologinis ultragarso aparatas skubios pagalbos skyriui
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Bendri reikalavimai
2.1 | Sistemą sudaro | 1. Echoskopas,
2. Linijinis daviklis,
3. Sektorinis daviklis,
4. Konveksinis daviklis.
3. | Reikalavimai echoskopui
3.1 | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Skubiai diagnostikai atlikti,
2. Kraujagyslių tyrimams atlikti,
3. MSK tyrimams atlikti,
4. Kardiologiniams tyrimams atlikti.
3.2 | Monitorius | 1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos,
2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm,
3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų,
4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu.
3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu,
2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane,
3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje.
3.4 | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm,
2. Valdymo pulto pasukimas į šonus ne mažiau kaip ±30°.
3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4
3.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės
3.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm
3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s.
3.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1900 kadrų/s
3.10 | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek.
3.11 | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 25 kHz
3.12 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz
3.13 | Skenavimo režimai | 1. 2D,
2. Trapecinis vaizdavimas,
3. Spalvinis dopleris,
4. Galios dopleris,
5. Audinių dopleris,
6. Pulsinės bangos dopleris,
7. HPRF pulsinės bangos dopleris,
8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais
9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija,
10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai.
3.14 | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių,
2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“),
3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 8 M,
4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde,
5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija.
3.15 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose,
2. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu,
3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu.
3.16 | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2),
2. Tripleksinis režimas,
3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas,
4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais,
5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti.
3.17 | Matavimai | 1. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike,
2. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai atliekami vieno mygtuko paspaudimu su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu,
3. Automatiniai, vieno mygtuko paspaudimu, dešiniojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija,
4. Automatiniai, vieno mygtuko paspaudimu kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija.
3.18 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas,
2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas,
3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus.
3.19 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas,
2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais,
3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės):
3.1 Send (arba Store),
3.2 Print,
3.3 Worklist.
3.20 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu
4 | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz,
2. Elementų skaičius ≥ 960
3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm
4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija
5 | Reikalavimai sektoriniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.1 iki 4.9 MHz,
2. Elementų skaičius ≥ 80,
3. Apžvalgos laukas ≥ 90°
4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija
6 | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1,8 iki 5 MHz,
2. Elementų skaičius ≥ 160,
3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 66° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angli. extended)),
4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija.
7 | Komplektacija | 1. Echoskopas - 1 vnt,
2. Linijinis daviklis - 1 vnt,
3. Sektorinis daviklis - 1 vnt,
4. Konveksinis daviklis - 1 vnt,

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Techninis pranašumas T6 (T6n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomo medicinos prietaiso kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas prietaiso garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 3 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 6 % nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T6n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (Yra / Nėra).

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn + IEn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0
T6n | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne