## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Ekonominis pranašumas už kiekvienus papildomos garantijos metus (EpPG) | 6 | %
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 3 | metai

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
| 1) Kaina (K) | 60
| 2) Techniniai pranašumai (T) | 40
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 60
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 40
Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
T1 | Sektorinio daviklio Nr. 1 apžvalgos kampas ≥ 120 laipsnių (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angli. extended)) | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T2 | Sektorinio daviklio Nr. 2 apžvalgos kampas ≥ 120 laipsnių (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angli. extended)) | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T3 | Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 192 | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T4 | Konveksinio daviklio elementų skaičius ≥ 192 | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T5 | Ertminio daviklio elementų skaičius ≥ 128 | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T6 | Ertminio daviklio apžvalgos kampas ≥ 168 laipsniai (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angli. extended)) | Statinis: (yra/nėra) | L6 = | 0.15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5 ir T6 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.20, T2 = L2 = 0.20, T3 = L3 = 0.15, T4 = L4 = 0.15, T5 = L5 = 0.15, T6 = L6 = 0.15. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^6▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Pasiūlymas
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
3 pirkimo dalis. Ultragarso aparatas skubios pagalbos skyriaus konsultantams (gydytojams kardiologams, anesteziologams, urologams, ginekologams, radiologams ir kt.) |  |  | 4 |  | 0 | 0
2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) parametro reikšmę
T1 | Sektorinio daviklio Nr. 1 apžvalgos kampas ≥ 120 laipsnių (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angli. extended))
T2 | Sektorinio daviklio Nr. 2 apžvalgos kampas ≥ 120 laipsnių (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angli. extended))
T3 | Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 192
T4 | Konveksinio daviklio elementų skaičius ≥ 192
T5 | Ertminio daviklio elementų skaičius ≥ 128
T6 | Ertminio daviklio apžvalgos kampas ≥ 168 laipsniai (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angli. extended))
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomas medicinos prietaiso garantinis laikotarpis* |  |  | metai
* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
4. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
5. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Pasiūlymas (Pasiūlymas_techninė specifikacija)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Tiekėjo teikiamos deklaracijos
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
6 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) (jei taikoma)
7 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
8 | ....
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį. Tiekėjas per 30 kalendorinių dienų po prekių pristatymo privalo išvežti (utilizuoti) įpakavimo medžiagas, prieš tai suderinęs įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) tikslų laiką su užsakovu.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.
8. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.

## Techninė specifikacija
3 pirkimo dalis. Ultragarso aparatas skubios pagalbos skyriaus konsultantams (gydytojams kardiologams, anesteziologams, urologams, ginekologams, radiologams ir kt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Bendri reikalavimai ultragarso tyrimų aparatams
2.1 | Sistemos architektūra | 1. Mobili sistema,
2. Skaitmeninių kanalų kiekis ≥ 950000,
3. ≥ 4 aktyvios jungtys ultragarsiniams davikliams prijungti,
4. Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) - pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn, nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu,
5. Sistema su ratukais ir ratukų fiksacijos mechanizmu,
6. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis).
2.2 | Vaizdo monitorius | 1. LCD (arba lygiavertės technologijos),
2. Ekrano įstrižainė ≥ 50 cm,
3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų.
2.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 25 cm ekrano įstrižainės,
2. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje.
2.4 | Palaikomas daviklių dažnių diapazonas | Ne mažiau kaip iki 20 MHz
2.5 | Sistemos dinaminis diapazonas (”dynamic range“) | ≥ 350 dB
2.6 | Išorinės jungtys (arba lygiavertės) | 1. USB,
2. LAN,
3. WIFI,
4. EKG.
2.7 | Reikalavimai tyrimo duomenų išsaugojimui ir perdavimui (arba lygiaverčiai) | 1.Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą (angl. Raw Data arba Native Data neapdoroti duomenys - reikalingi vazdo duomenų analizavimui, po vaizdų išsaugojimo prietaiso vidinėje atmintyje),
2. Statinių ir dinaminių vaizdų eksportavimas pagal DICOM send arba DICOM store protokolus į duomenų saugyklas ir darbo stotis, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą (angl. Raw Data arba Native Data), su galimybe siųsti duomenis tiek laidiniu kompiuteriniu tinklu (LAN), tiek belaidžio ryšio kompiuteriniu tinklu (WLAN),
3. Statinių ir dinaminių vaizdų importavimas iš duomenų saugyklų ar darbo stočių,
4. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP arba JPEG formatus, dinaminių vaizdų konvertavimo galimybė į MPEG arba AVI formatus bei konvertuotų vaizdų eksportavimas,
5. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė.
3. | Skenavimo režimai
3.1 | 2D režimas | 1. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija apimanti optimalios stiprinimo kompensavimo kreivės (TGC, arba DGC, arba STC) parinkimą,
2. Šoninio vaizdo stiprinimas (angl. lateral gain),
3. Aukštesnių harmonikų registravimas,
4. Maksimali galima vaizdo kadrų kaita ≥ 1000 kadrų/sek.
3.2 | M-režimas | 1. Turi veikti su visais komplektuojamais davikliais,
2. Audinių (pilkų spalvų skalėje):
2.1 Daviklio ašyje,
2.2 Bet kurioje kitoje ašyje (realiame laike).
3. Spalvinės tėkmės:
3.1 Daviklio ašyje,
3.2 Bet kurioje kitoje ašyje (realiame laike).
3.3 | Spalvinė doplerografija | 1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija,
2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija,
3. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį (TDI).
3.4 | Spektrinė doplerografija | 1. PW (pulsinis dopleris),
2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris),
3. CW (nuolatinės bangos dopleris),
4. Audinių judėjimo doplerografija (TDI PW),
5. Tripleksinis režimas realiame laike,
6. Automatinis spektrinio doplerio parametrų nustatymas, įskaitant kampo korekciją, pagal tiriamos kraujotakos parametrus.
4. | DICOM arba lygiaverčių standartų palaikymas | 1. DICOM send arba DICOM store,
2. DICOM worklist,
3. DICOM query & retrieve.
5. | Fiziologinių kreivių rodymas ekrane | 1. Sinchronizuota su vaizdu EKG,
2. Automatinė QRS komplekso detekcija ir širdies susitraukimų dažnio rodymas realiame laike.
6. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB
7. | Išplėstinių matavimų paketai:
7.1 | Kardiologinių matavimų paketas | 1. Biplaninis kairiojo skilvelio tūrio matavimas pagal Simpson metodiką,
2. Automatizuotas kairiojo skilvelio išstūmio frakcijos skaičiavimas dvimačiuose vaizduose,
3. Automatizuota audinių išilginės deformacijos analizė taškelių žymėjimo metodikos pagalba įvertintinanti bendrąją ir segmentinę kairiojo skilvelio miokardo deformaciją ir parodanti:
3.1 Didžiausią sistolinę deformaciją (peak systolic strain),
3.2 Laiką iki didžiausios deformacijos (time to peak strain).
7.2 | Akušeriniai/ginekologiniai matavimų paketas | 1. Vaisiaus biometrinių matavimų lentelės,
2. Ginekologiniai matavimų paketas apimantis gimdos ir kiaušidžių matavimus.
8. | Davikliai:
8.1 | Reikalavimai sektoriniam davikliui Nr. 1 | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 1 iki 5 MHz,
2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ≥ 90° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angli. extended)),
3. Elementų skaičius ne mažiau 200.
8.2 | Reikalavimai sektoriniam davikliui Nr. 2 | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 1,5 iki 5 MHz,
2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ≥ 90° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angli. extended)),
3. Elementų skaičius ne mažiau 60;
8.3 | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 3 iki 10 MHz,
2. Apžiūros lauko plotis ≥ 35 mm, bet ne daugiau kaip 49 mm,
3. Elementų skaičius ≥ 160.
8.4 | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 1,8 iki 5 MHz,
2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ≥ 70° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angli. extended)),
3. Elementų skaičius ≥ 160.
8.5 | Reikalavimai ertminiam davikliui | 1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis kaip nuo 3.6 iki 10 MHz,
2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ≥ 160° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angli. extended)),
3. Elementų skaičius ≥ 120.
9. | Komplektacija | 1. Ultragarso tyrimų aparatas - 4 vnt,
2. Sektorinis daviklis Nr. 1 - 1 vnt.,
3. Sektorinis daviklis Nr. 2 - 2 vnt.,
4. Linijinis daviklis - 4 vnt.,
5. Konveksinis daviklis - 4 vnt.,
6. Ertminis daviklis - 1 vnt.,
7. Kardiologinių matavimų paketas - 1 vnt.
8. Akušeriniai/ginekologiniai matavimų paketas - 1 vnt.,
9. EKG kabelis - 1 vnt.,
10. Stacionariniai EKG elektrodai - 3 vnt.,

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Techninis pranašumas T6 (T6n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomo medicinos prietaiso kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas prietaiso garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 3 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 6 % nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T6n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (Yra / Nėra).

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn + IEn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0
T6n | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne