{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":79,"n_cols":10,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,4]]}
[null,"Teikiama CVP IS priemonėmis"]
[null,"DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS PASIŪLYMUS PO ATLIKTOS IŠANKSTINĖS RINKOS KONSULTACIJOS"]
[null,"VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMUI"]
[]
["Pirkimo dalies Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Vienetai","1 Tiekėjas","2 Tiekėjas","3 Tiekėjas","4 Tiekėjas","5 Tiekėjas","Priimti sprendimai dėl techninės specifikacijos"]
[]
["2.","Adatos nervinių rezginių anestezijai",null,null,null,null,"Siūlome įtraukti papildomą 2.1.3 ir 2.2.3 reikalavimą - ne mažesnis kaip 28 laipsnių adatos nuopjovos kampas. Šis papildymas leis PO išvengti nepageidaujamų įvykių ir iki minimumo sumažina galimą nervo pažeidimą, tai yrodyta klinikiniais tyrimais ir turima ligoninės patirtimi. Kuo adata smailesnė, tuo didesnė rizika, kad procedūros metu gali būti nervo pažaida. ",null,null,"Keičiame: Įtraukiami papildomi punktai 2.1.3. ir 2.2.3. ,,Ne mažesnis kaip 28 laipsnių adatos nuopjovos kampas\""]
["2.1.","Adatos nervinių rezginių anestezijai",3000,"vnt"]
["2.1.1.","Adatos nervinių rezginių anestezijai skirtos darbui su stimuliacijos aparatu"]
["2.1.2.","Matmenys 0,7mm x 50mm ± 2 mm"]
["2.2.","Adatos nervinių rezginių anestezijai ",500,"vnt"]
["2.2.1.","Adatos nervinių rezginių anestezijai skirtos darbui su stimuliacijos aparatu"]
["2.2.2.","Matmenys 0,8mm x 100mm  ± 2 mm"]
[]
["3.","Rinkinys perkutaninis nefrostominis drenavimo "]
["3.1.","Rinkinys perkutaninis nefrostominis drenavimo ",200,"vnt"]
["3.1.1.","Fr8"]
["3.1.2.","Kateteris pigtail ar lygiaverčio tipo"]
["3.1.3.","Rinkinį sudaro: rentgenokontrastinis kateteris su metaliniu stiletu, 30 cm (± 1cm) ilgio"]
["3.1.4.","Chiba tipo arba lygiaverčio tipo adata, echogenišku galiuku 18G/20cm (±0,5cm)"]
["3.1.5.","Punkcinė adata 18G/20cm echogeniškas galas (±0,5cm)"]
["3.1.6.","Viela - gidas 0,035 - 0,038“"]
["3.1.7.","Plėtėjų rinkinys"]
["3.1.8.","Šlapimo maišo jungtis, šlapimo maišas, užlaikymo diskas"]
["3.1.9.","Kateterizavimo trukmė daugiau nei 4 mėnesiai",null,null,null,null,null,"Prašome keisti techninę specifikaciją iš „Kateterizavimo trukmė daugiau nei 4 mėnesiai“ į „Kateterizavimo trukmė daugiau arba lygu 4 mėnesiai“ Šie pakeitimai neturės įtakos prekės kokybės ar funkcionalumui, tačiau leis daugiau tiekėjų pasiūlyti savo prekes.",null,"Keičiame: „Kateterizavimo trukmė daugiau arba lygu 4 mėnesiai\""]
[]
["6.","Kateteris Trokar tipo su trokaru",null,null,null,"Siūlome įtraukti reikalavimą, kad trokarinis kateteris būtų su neaštriu galu. Antitraumatinis galas apsaugos pacientą nuo papildomo diskomforto.",null,null,null,"Keičiame:  Įtraukiami papildomi punktai 6.1.3. ir 6.2.3 ,,Trokarinis kateteris neaštriu galu\""]
["6.1.","Kateteris Trokar tipo su trokaru ",100,"vnt"]
["6.1.1.","CH16 "]
["6.1.2.","Su metaliniu trokaru"]
["6.2.","Kateteris Trokar tipo su trokaru ",100,"vnt"]
["6.2.1.","CH24"]
["6.2.2.","Su metaliniu trokaru"]
[]
["10.","Adatos spinalinės",null,null,null,null,"Siūlome įtraukti papildomą 10.1.4 punktą - skaidria elipsės formos jungtimi ir prizmės formos likvoro indikatoriu gerai matomu visose plokštumose. Spinalinės adatos prizmės formos likvoro indikatorius privalo gerai matytis visose adatos jungties plokštumose. Durdami su spinaline adata gydytojai anesteziologai – reanimatologai, priklausomai nuo savo įgūdžių, adatą laiko skirtingai, o stebėdami likvoro pasirodymą patraukia pirštus nuo adatos. Dažnai reikia adatą pasukioti, kad kuo anksčiau pamatytų likvorą, jo nenutekėtų per didelis tūris. Iš visų pusių skaidri jungtis yra vienareikšmiškai patogesnė, sutaupo laiko ir pastangų, saugesnė gydytojui ir pacientui. Gydytojui atliekančiam liumbalinę punkciją, iš visų pusių skaidri jungtis yra vienareikšmiškai patogesnė, sutaupo laiko ir pastangų, saugesnė gydytojui ir pacientui. ",null,null,"Keičiame: įtraukiame papildomą punktą 10.1.4 ,,Skaidria elipsės formos jungtimi ir prizmės formos likvoro indikatoriumi, gerai matomu visose plokštumose.\""]
["10.1.","Adatos spinalinės ",300,"vnt"]
["10.1.1.","G26 0,40-0,45 x 88-90 mm"]
["10.1.2.","Adatos pieštuko formos, buku galu"]
["10.1.3.","Nuopjovos kraštai užapvalinti, anga šone su intradiuseriu (nukreipėju)"]
[]
["11.","Adatos spinalinės",null,null,null,null,"Siūlome įtraukti papildomą 11.1.4 punktą - skaidria elipsės formos jungtimi ir prizmės formos likvoro indikatoriu gerai matomu visose plokštumose. Spinalinės adatos prizmės formos likvoro indikatorius privalo gerai matytis visose adatos jungties plokštumose. Durdami su spinaline adata gydytojai anesteziologai – reanimatologai, priklausomai nuo savo įgūdžių, adatą laiko skirtingai, o stebėdami likvoro pasirodymą patraukia pirštus nuo adatos. Dažnai reikia adatą pasukioti, kad kuo anksčiau pamatytų likvorą, jo nenutekėtų per didelis tūris. Iš visų pusių skaidri jungtis yra vienareikšmiškai patogesnė, sutaupo laiko ir pastangų, saugesnė gydytojui ir pacientui. Gydytojui atliekančiam liumbalinę punkciją, iš visų pusių skaidri jungtis yra vienareikšmiškai patogesnė, sutaupo laiko ir pastangų, saugesnė gydytojui ir pacientui. ",null,null,"Keičiame: įtraukiame papildomą punktą 11.1.4 ,,Skaidria elipsės formos jungtimi ir prizmės formos likvoro indikatoriumi, gerai matomu visose plokštumose.\""]
["11.1.","Adatos spinalinės ",700,"vnt"]
["11.1.1.","G27 0,40-0,45 x 88-90 mm"]
["11.1.2.","Adatos pieštuko formos, buku galu"]
["11.1.3.","Nuopjovos kraštai užapvalinti, anga šone su intradiuseriu (nukreipėju)"]
[]
["13.","Rinkinys epidiūrinei anestezijai",null,null,null,null,"Siūlome įtraukti papildymą dėl filtro parametrų: filtro porų dydis 0,2µm - būtinas ženklinimas ant filtro korpuso, atlaiko iki 7 bar slėgį. Atliekant procedūra, per nekokybišką filtrą gali pratekėti vaistai, taip pat sumažėja filtracija. Šiuo metu rinkoje yra pasirodę nekokybiškų epidūrinių rinkinių su abejotinomis filtro savybėmis. Todėl esame tikri, kad siūlomi pakeitimai palengvins PO atsirinkti kokybiškesnius ir už geriausią kainą rinkinius. "]
["13.1.","Rinkinys epidiūrinei anestezijai",3000,"vnt"]
["13.1.1.","Sterilus"]
["13.1.2.","Rinkinio sudėtis: Touhy tipo arba lygiaverčio tipo adata 18G 80mm (±2mm)"]
["13.1.3.","Kateteris iš poliamido, su sujungikliu „click“ tipo"]
["13.1.4.","Graduotas, su užapvalintu, atrauminiu galu, su šoninėmis skylutėmis"]
["13.1.5.","Rentgenokontrastinis"]
["13.1.6.","Su nukreipėju"]
["13.1.7.","Kateterio sujungiklis"]
["13.1.8.","Be latekso komponentų"]
["13.1.9.","10ml (±2ml) LOR švirkštas"]
["13.1.10.","Antibakterinis filtras; filtro porų dydis 0,2µm, filtro fiksatorius",null,null,null,null,null,null,null,"Koreguojame: ,,Antibakterinis filtras; filtro porų dydis 0,2µm, filtro fiksatorius, atlaiko iki 7 bar slėgį.\""]
[]
["15.","Pieštukinio tipo adata",null,null,null,null,"Siūlome įtraukti papildomą 15.1.6 punktą - skaidria elipsės formos jungtimi ir prizmės formos likvoro indikatoriu gerai matomu visose plokštumose. Spinalinės adatos prizmės formos likvoro indikatorius privalo gerai matytis visose adatos jungties plokštumose. Durdami su spinaline adata gydytojai anesteziologai – reanimatologai, priklausomai nuo savo įgūdžių, adatą laiko skirtingai, o stebėdami likvoro pasirodymą patraukia pirštus nuo adatos. Dažnai reikia adatą pasukioti, kad kuo anksčiau pamatytų likvorą, jo nenutekėtų per didelis tūris. Iš visų pusių skaidri jungtis yra vienareikšmiškai patogesnė, sutaupo laiko ir pastangų, saugesnė gydytojui ir pacientui. Gydytojui atliekančiam liumbalinę punkciją, iš visų pusių skaidri jungtis yra vienareikšmiškai patogesnė, sutaupo laiko ir pastangų, saugesnė gydytojui ir pacientui. ",null,null,"Keičiame: įtraukiame papildomą punktą 15.1.6 ,,Skaidria elipsės formos jungtimi ir prizmės formos likvoro indikatoriumi, gerai matomu visose plokštumose.\""]
["15.1.","Pieštukinio tipo adata ",100,"vnt"]
["15.1.1."," G25 arba G26 88-90mm"]
["15.1.2.","Visiškai atraumatinė; nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius"]
["15.1.3.","Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui"]
["15.1.4.","Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, saugantys pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo, su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai"]
["15.1.5.","Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais"]
[]
["16.","Pieštukinio tipo adata ",null,null,null,null,"Siūlome įtraukti papildomą 16.1.6 punktą - skaidria elipsės formos jungtimi ir prizmės formos likvoro indikatoriu gerai matomu visose plokštumose. Spinalinės adatos prizmės formos likvoro indikatorius privalo gerai matytis visose adatos jungties plokštumose. Durdami su spinaline adata gydytojai anesteziologai – reanimatologai, priklausomai nuo savo įgūdžių, adatą laiko skirtingai, o stebėdami likvoro pasirodymą patraukia pirštus nuo adatos. Dažnai reikia adatą pasukioti, kad kuo anksčiau pamatytų likvorą, jo nenutekėtų per didelis tūris. Iš visų pusių skaidri jungtis yra vienareikšmiškai patogesnė, sutaupo laiko ir pastangų, saugesnė gydytojui ir pacientui. Gydytojui atliekančiam liumbalinę punkciją, iš visų pusių skaidri jungtis yra vienareikšmiškai patogesnė, sutaupo laiko ir pastangų, saugesnė gydytojui ir pacientui. ",null,null,"Keičiame: įtraukiame papildomą punktą 16.1.6 ,,Skaidria elipsės formos jungtimi ir prizmės formos likvoro indikatoriumi, gerai matomu visose plokštumose.\""]
["16.1.","Pieštukinio tipo adata ",600,"vnt"]
["16.1.1.","G27 88-90mm"]
["16.1.2.","Visiškai atraumatinė; nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius"]
["16.1.3.","Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui"]
["16.1.4.","Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, saugantys pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo, su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai"]
["16.1.5.","Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais"]
[]
["26.","Reguliatorius skysčio  srauto"]
["26.1.","Reguliatorius skysčio  srauto",100,"vnt"]
["26.1.1.","Gradacijos skalė 0-250ml/h",null,null,null,null,null,"Gradacijos skalė 2-400ml/h",null,"Keičiame: „Gradiacijos skalė 0-400ml/h“"]
["26.1.2.","Įkomponuotas į 150cm (± 10cm) ilgio infuzinę sistemą, turinčią spaustuką infuzijai stabdyti bei Luer Lock tipo konektorių",null,null,null,null,null,"Įkomponuotas į 50cm (± 10cm) ilgio infuzinę sistemą, turinčią spaustuką infuzijai stabdyti bei Luer Lock tipo konektorių",null,"Keičiame: „Įkomponuotas į 50cm – 150cm ilgio infuzinę sistemą, turinčią spaustuką infuzijai stabdyti bei Luer Lock tipo konektorių“"]