## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą programinę įrang), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 10 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
2.2 priedas "2 p. o. d. techninė specifikacija"
2 PD. Techninė specifikacija: Kardiologinis ultargarso aparatas - 1 vnt.
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemą sudaro | 1. Kardiologinis ultargarso aparatas,
2. Sektorinis daviklis,
3. Tūrinis sektorinis daviklis,
4. Linijinis daviklis.
3. | Reikalavimai kardiologiniam ultargarso aparatui
3.1 | Sistemos architektūra | 1. Mobili sistema,
2. ≥ 7 mln. skaitmeninių vaizdo apdorojimo kanalų,
3. ≥ 3 aktyvios jungtys ultragarsiniams davikliams prijungti,
4. Vaizdo monitorius pasukamas, palenkiamas, pakeliamas ir nuleidžiamas,
5. Valdymo pultas pasukamas, pakeliamas ir nuleidžiamas,
6. Sistema su ratukais ir atskirais stabdžiais ratukams arba lygiaverčiu ratukų fiksacijos mechanizmu,
7. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai)
3.2 | Vaizdo monitorius | 1. LCD (arba lygiavertės technologijos),
2. Ekrano įstrižainė ≥ 50 cm,
3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų.
3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu,
2. TGC (angliškai: Time gain compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane,
3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje.
3.4 | Sistemos valdymo pultas | Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 10 cm
3.5 | Sistemos dinaminis diapazonas (”dynamic range“) | ≥ 300 dB
3.6 | Išorinės jungtys (arba lygiavertės) | 1. DisplayPort arba HDMI arba DVI-D,
2. LAN,
3. EKG,
4. ≥ 2 USB jungtys.
3.7 | Dvimačio vaizdo savybės | 1. Ne mažiau kaip 256 pilkumo skalės lygiai,
2. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija apimanti optimalios stiprinimo kompensavimo kreivės (TGC, arba DGC, arba STC) parinkimą,
3. Šoninio vaizdo stiprinimas,
4. Aukštesnių harmonikų registravimas,
5. Skenuojamas gylis ≥ 40 cm.
3.8 | Vienmatis vaizdinimas | 1. Audinių (pilkų spalvų skalėje),
2. Spalvinės tėkmės,
3. Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas: realiame laike.
3.9 | Dviejų plokštumų vaizdinimas vienu metu (angl. multiplane/x-plane) | 1. Realiame laike,
2. Kampo tarp plokštumų pasirinkimas.
3.10 | Tėkmės doplerografija
3.10.1 | Spektrinė doplerografija | 1. Pulsinės bangos (PW),
2. Dažnesnės pulsinės bangos (HPRF),
3. Nuolatinės bangos (CW),
4. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike,
5. Garsinis stereo signalas,
6. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija.
3.10.2 | Spalvinė doplerografija | 1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija,
2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija,
3. Tripleksinis vaizdinimas realiame laike veikiantis su pulsinės bangos (PW) doplerografija.
3.10.3 | Audinių doplerografija | 1. Spektrinė (PW) audinių doplerografija,
2. Spalvinė audinių doplerografija (TDI) spalvų skalėse koduojanti audinių:
2.1 Judėjimo greitį,
2.2 Deformaciją (strain),
2.3 Deformacijos greitį (strain rate).
3.10.4 | Vaizdų išsaugojimas | 1. Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą,
2. statinių ir dinaminių vaizdų eksportavimas pagal DICOM send arba DICOM store protokolus į duomenų saugyklas ir darbo stotis išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą su galimybe siųsti duomenis tiek laidiniu kompiuteriniu tinklu (LAN), tiek belaidžio ryšio kompiuteriniu tinklu (WLAN) (pagal vartotojo pasirinkimą),
3. Statinių ir dinaminių vaizdų importavimas iš duomenų saugyklų ar darbo stočių,
4. statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP arba JPEG formatus, dinaminių vaizdų konvertavimo galimybė į MPEG arba AVI formatus bei konvertuotų vaizdų eksportavimas (arba lygiaverčius),
5. Vaizdų išsaugojimo galimybė USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose.
3.10.5 | Programinė įranga vaizdų analizei ultragarso prietaise | 1. Standartinių širdies morfometrinių, funkcinių ir hemodinaminių parametrų skaičiavimų paketas reikalingas širdies būklei įvertinti (Cardiac measurements),
2. Automatizuotas kairiojo skilvelio matmenų įvertinimas,
3. Automatizuotas kairiojo skilvelio išstūmio frakcijos skaičiavimas dvimačiuose vaizduose,
4. Kiekybinis spalvinės audinių doplerografijos koduojamų rodiklių įvertinimas:
4.1 Judėjimo greičio,
4.2 Deformacijos (strain),
4.3 Deformacijos greičio (strain rate).
5. Automatizuota audinių išilginės deformacijos analizė taškelių žymėjimo metodikos pagalba įvertintinanti bendrąją ir segmentinę kairiojo skilvelio miokardo deformaciją ir parodanti:
5.1 Didžiausią sistolinę deformaciją (peak systolic strain),
5.2 Laiką iki didžiausios deformacijos (time to peak strain).
6. Automatizuota dešiniojo skilvelio deformacijos analizė,
7. Automatizuota kairiojo prieširdžio deformacijos analizė,
8. Kiekybinės rodiklių analizės rezultatų pateikimas PDF ir / arba EXCEL formatu (arba lygiaverčiais).
4 | Reikalavimai sektoriniam davikliui | 1. Sektorinis vienalyčio kristalo daviklis skirtas transtorakaliniams suaugusiųjų širdies tyrimams,
2. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.8 iki 5.0 MHz.
5 | Reikalavimai tūriniam sektoriniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1,0 iki 5,0 MHz,
2. Elementų skaičius ne mažiau 3000.
6 | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Linijinis daviklis skirtas kraujagyslių ir paviršiaus struktūrų tyrimams,
1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.0 iki 8.5 MHz.
7 | Komplektacija | 1. Kardiologinis ultargarso aparatas - 1 vnt,
2. Sektorinis daviklis - 1 vnt,
3. Tūrinis sektorinis daviklis - 1 vnt,
4. Linijinis daviklis - 1 vnt,
5. EKG kabelis - 1 vnt,
6. Stacionariniai EKG elektrodai - 6 vnt.
Note on C17: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Jei nebus taikomas papildomas BVPŽ programinei įrangai, tuomet ir UPS'ui netikslinga.
Note on C37: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kam reikia išskirti reikalavimą į 3.1 papunktį, jei daugiau kitų papunkčių nėra?
Note on C56: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Duomenų perdavimas per LAN ar WLAN - gal šioje vietoje reikėtų papildomo BVPŽ kodo (42965000-8 Informacijos apdorojimo sistema)? Atsakyti: Papildomas BVPŽ tokiu atveju turėtų būti ne šitam punktui, o keliamas tai sudėtinei daliai, kuri atsakinga už tą duomenų perdavimą.
Note on B60: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Papildomas BVPŽ programinei įrangai (48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos)? Atsakyti: Pagal aprašymą ši programinė įranga niekaip nesusijusi su ligoninės vidiniais tinklais, ar duomenimis, o grynai tik su įrenginio funkcijomis. Tai reikėtų eksperto nuomonės, ar čia tikrai reikia kelti nac. saugumo reikalavimus

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne