Intraoperacinis echoskopas laparoskopinių intervencijų ultragarsiniam vizualizavimui

| Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Siūlomos įrangos parametrai ir funkcijų įgyvendinimo principai ar metodika (pateikti, kokia įranga ar programinė įranga bei, kaip užtikrins parametrų ir funkcijų įgyvendinimą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echoskopo paskirtis | Mobilus, kompaktiškas, skirtas naudoti laparoskopinėje ir robotinės chirurgijos operacinėse. |  |
| 2 | Sistemos konfigūracija | Monitorius, klaviatūra, stovas su ratukais, licencija darbui su intraoperaciniais ultragarsiniais davikliais laparoskopnei ir robotinei chirurgijai, konvekcinis laparoskopinis daviklis su punkcijų nukreipimo kanalu. |  |
| 4 | Sistemos svoris (be daviklių) | <70 kg |  |
| 5 | Reikalavimai monitoriui: |  |  |
| 5.1 | Dydis | > 19 colių. |  |
| 5.2 | Valdymo ikonos ekrane | Personalizuojamas. Laisvai programuojamos ir išsaugomos klaviatūros pagalba. Galima įkelti pageidaujamas valdymo ikonas bei ištrinti nenaudojamas. |  |
| 5.3 | Monitoriaus lankstumas | Turi būti tvirtinamas ant lanksčios rankos, galimas viso monitoriaus padėties keitimas horizontalioje plokštumoje aplink vertikalią ašį, rotacija, ir palenkimas iki horizontalios transportinės padėties. |  |
| 5.4 | Monitoriaus formatas | Pritaikytas siauroms erdvėms operacinėje, portreto tipo, aukštis didesnis už plotį. |  |
| 6 | Reikalavimai stovui su klaviatūra |  |  |
| 6.1 | Ergonomija | Manevringas, su > 4 dvigubintais ratukais ir stabdžių sistema; klaviatūros aukščio reguliavimo ribos > 25 cm, tinkama darbui tiek sėdimoje tiek stovimoje padėtyje. |  |
| 6.2 | Dydis | Kompaktiškas, skirtas naudoti prie operacinio stalo, užimantis ne didesnį negu 670mm plotį ir 850 mm gylį. |  |
| 6.3 | Valymas ir priežiūra | Pilna klaviatūra turi būti hermetiška, be siūlių, lengva valoma ir dezinfekuojama. |  |
| 7. | Įdiegtos programos ir licencijos | Intraoperacinė laparsoskopinės ir robotu asistuojamos chirurgijos aplikacijų ultragarsinio vaizdinimo ir atitinkamų daviklių palaikymo programa su licencijomis. |  |
| 8. | Galimos įdiegti programos ir licencijos | Intraoperacinė atviros hepatobiliarinės chirurgijos aplikacijų ultragarsinio vaizdinimo ir intaroperacinių sterilizuojamų ultragarsinių daviklių (ne mažiau kaip I, T, Mini T formų ir vienmomenčio veikimo dviejų plokštumų vaizdavimo arba lygiaverčių tipų) palaikymo programos su licencijomis. |  |
| 9. | Daviklių jungtys | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
| 10 | Archyvavimas | Vidinis integruotas kietas diskas > 500GB talpos, archyvavimo galimybė išoriniame USB jungtį naudojančiame įrenginyje. |  |
| 11. | Reikalavimai konvekciniam ultragarsiniam laparoskopiniam davikliui su punkcijų kanalu |  |  |
| 11.1 | Paskirtis | Turi būti pritaikytas intraoperaciniam naudojimui, laparoskopinėms biopsinių, radiodažnuminės abliacijos, krioabliacijos ir mikrobagų abliacijos adatų punkcijoms vizualizuoti; |  |
| 11.2 | Punkcinis kalalas | Turi būti integruotas kanalas punkcinėms adatoms pravesti ir visame punkcijos gylyje stebėti gyvame ultragarsiniame vaizde; Punkciniu kanalu pravedamų adatų numatoma kryptis turi būti iš anksto matoma ultragarsinio vaizdo ekrane kaip punktyrinė ar lygiaverčio žymėjimo linija; |  |
| 11.3 | Lansktumas | Daviklio galiukas turi būti lankstomas visomis 4 kryptimis ir norimoje padėtyje standžiai fiksuojamas; |  |
| 11.4 | Valdymas | Lankstumas ir fiksavimas turi būti valdomi ant daviklio esančiais mygtukais bei rankenėlėmis. |  |
| 11.5 | Darbo režimai | B, M, spalvinio doplerio, audinių harmonio vaizdavimo, kontrastinio vaizdavimo, elastografijos; |  |
| 11.6 | Matymo laukas | Konvekcinio tipo, matymo laukas > 65º (įskaitant išplėtimą); |  |
| 11.7 | Valymas ir priežiūra | Turi būti laisvai plaunamas ir pilnai mirkomas dezinfektantuose su visu laidu ir jungtimi; būtinas sandarus dangtelis elektronikai nuo drėgmės apsaugoti; turi būti sterilizuojamas ir operacijoms naudojamas be vienkartinių imaučių; |  |
| 11.8 | Komplektacija | Komplektuojamas su specialiai davikliui skirtu perforuotu nerūdijančio plieno sterilizacijos konteineriu bei daviklio sandrumo patikros priemonėmis. |  |
| 12. | Garantija | Echoskopui ≥ 36 mėn, davikliui ≥ 12 mėn |  |