## Reagentai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTAI MOLEKULINIAMS TYRIMAMS (10117)
Bendrieji reikalavimai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 98/79/EC reikalavimus ir turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms, CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2. Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. Visoms nurodytoms perkamoms pozicijoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams taikoma ,,arba lygiavertis". Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Diagnostikos reagentai turi būti skirti in vitro diagnostiniam naudojimui.
5. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 10 (dešimt) mėnesių, išskyrus atvejus, kai gamintojas nustato trumpesnį prekių galiojimo terminą. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6. Vienos IHC reakcijos pilnas atlikimo laikas neturi viršyti keturių valandų.
7. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo siūlomų prekių atitikimą techniniams specifikacijos reikalavimams, gali prašyti tiekėjo per 7 kalendorines dienas pateikti prekių pavyzdžius. Prekių pavyzdžius, kartu su visais baziniais reagentais (suderintais su reakcijų atlikimo sistema Ventana BenchMark ULTRA arba Dako OMINIS, arba lygiaverte), būtinais tyrimo testavimui atlikti, tiekėjas pateikia neatlygintinai, savo sąskaita. Nepateikus prekių pavyzdžių kartu su baziniais reagentais nustatytais terminais, pasiūlymas bus atmetamas.
8. Siūlomos prekės turi būti originalios, suderintos su imunohistochemijos (IHC) reakcijų atlikimo sistemomis Ventana BenchMark ULTRA (1 ir 2 pirkimo dalims) arba Dako OMNIS (7 ir 8 pirkimo dalims), o koncentruoti antikūnai (3, 4, 5, 6 pirkimo dalys) gali būti naudojami su abejomis nurodytomis sistemomis (Ventana BenchMark ULTRA ir/arba Dako OMNIS) arba lygiavertėmis suteikiamomis panaudos būdu. Tiekėjai gali siūlyti reagentus, skirtus naudoti su perkančiosios organizacijos naudojama įranga Ventana BenchMark ULTRA ir/arba Dako OMNIS, o tais atvejais, kai siūlomi reagentai yra skirti kitai (lygiavertei) įrangai, tiekėjas privalo pateikti lygiavertiškumą pagrindžiančią informaciją ir dokumentus, įrodančius, kad siūloma įranga atitinka kitose šio pirkimo dokumento dalyse/lapuose nustatytus minimalius lygiavertiškumo reikalavimus įrangai, siekiant užtikrinti funkcinių savybių ir tyrimų kokybės lygiavertiškumą pagal VPĮ ir VPT praktiką.
9. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Mato vienetas | Pageidau-jama pakuotė | Perkamas maksimalus kiekis | 1 mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM (xx %) | 1 mato vnt. įkainis Eur su PVM | Siūloma pakuotė, mato vienetais | Siūlomas pakuočių skaičius nurodytam maksimaliam perkamam kiekiui | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, katalogo Nr. ar nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį, kuriame galima patikrinti siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams
1. | Reagentai ir priemonės iš prekių katologo: Roche Diagnostics/Ventana. Nuoroda į gamintojo puslapį: (www.roche.com) arba lygiaverčiai reagentai. Reikalavimai lygiavertei įrangai suteikiamai panaudos būdu nurodyti dalyje ,,Reikalavimai įrangai 1".
1.1. | 10X EZ PREP Solution | Koncentruotras reagentas, skirtas pašalinti parafinui nuo audinių bandinių IHC/ISH reakcijų metu, naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. | rinkinys | 1 | 5 | [7 empty] | 0
1.2. | Benchmark ULTRA CC1 | Ląstelių kondicionavimo reagentas (pH 8.0 - 8.5), naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. | rinkinys | 1 | 5 | [7 empty] | 0
1.3. | BenchMark Ultra LCS | Tirpalas, skirtas objektinių stiklelių padengimui, sudarant barjerą tarp vandeninių reagentų ir oro bei sukuriant stabilią vandeninę aplinką, naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. | rinkinys | 1 | 5 | [7 empty] | 0
1.4. | Reaction Buffer Concentrate | Koncentruotas reakcijų buferių tirpalas, skirtas plauti objektiniams stikleliams tarp dažymo žingsnių , naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. | rinkinys | 1 | 5 | [7 empty] | 0
1.5. | BLUING REAGENT | Reagentas, skirtas hematoksilino dažo blukinimui (melsvinimui), naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 8 | [7 empty] | 0
1.6. | UltraView Universal DAB Detection Kit | Universalus IHC tyrimų detektavimo rinkinys žymėtas DAB (rudu chromogenu), be biotino, skirtas nustatyti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus (Rabbit/Mouse DAB), vizualizavimui naudojantis enzimais pažymėtų antrinių antikūnų kokteilį. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 5 | [7 empty] | 0
1.7. | Amplification Kit, CE | Amplifikatorius, skirtas sustiprinti IHC dažymo reakciją, naudojant universalu DAB ir/ar AP detektavimo rinkinius, naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 100 testų. | rinkinys | 1 | 18 | [7 empty] | 0
1.8. | Hematoxylin II | Modifikuotas Mayer'so hematoksilino dažas, naudojamas „BenchMark ULTRA“ prietaise. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 4 | [7 empty] | 0
1.9. | OptiView Amplification Kit | Amplifikatorius, skirtas susitiprinti IHC dažymo reakciją, naudojant padidinto jautrumo DAB detektavimo rinkinį. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 50 testų. | rinkinys | 1 | 6 | [7 empty] | 0
1.10. | OptiView DAB Detection Kit | Padidinto jautrumo IHC tyrimų detektavimo rinkinys, žymėtas DAB, vizualizavimui naudojantis enzimais pažymėtų tretinių antikūnių kokteilį. Be biotino, skirtas nustatyti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 5 | [7 empty] | 0
1.11. | Reagentų dispenseris | Talpa, skirta pirminiam antikūnui arba kontrastavimo reagentui dozuoti prietaise, naudojama „BenchMark ULTRA“ prietaise. | rinkinys | 1 | 12 | [7 empty] | 0
1.12. | Žymenų registravimo kortelė | Skirta naudoti kartu su reagentų dispenseriu „BenchMark ULTRA“ prietaise. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 8 | [7 empty] | 0
1.13. | Kontrastavimo reagento registravimo kortelė | Skirta naudoti kartu su reagentų dispenseriu „BenchMark ULTRA“ prietaise. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 8 | [7 empty] | 0
1.14. | UltraView Universal AP RED Detection Kit | IHC tyrimų detektavimo rinkinys žymėtas šarmine fosfataze (raudonas chromogenas), be biotino, skirtas nustatyti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus (Rabbit/Mouse AP RED). Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 250 testų. | rinkinys | 1 | 6 | [7 empty] | 0
2 | VENTANA PD-L1 (SP263) CE IVD US Export. Reikalavimai lygiavertei įrangai suteikiamai panaudos būdu nurodyti dalyje ,,Reikalavimai įrangai 1". | Triušio monokloninis PD-L1 (SP263) diagnostinis reagentas, naudojamas dažymui „BenchMark ULTRA“ prietaisu. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 50 testų. | rinkinys | 1 | 5 | [7 empty] | 0
3 | Anti-SATB1 antibody [SP287] - C-terminal. Reikalavimai lygiavertei įrangai suteikiamai panaudos būdu nurodyti dalyse ,,Reikalavimai įrangai 1", ,,Reikalavimai įrangai 2". | Koncentruotas antikūno tirpalas. | µl | 100 | 400 | [7 empty] | 0
4 | Mo a Hu CD8 C8/144B. Reikalavimai lygiavertei įrangai suteikiamai panaudos būdu nurodyti dalyse ,,Reikalavimai įrangai 1", ,,Reikalavimai įrangai 2". | Koncentruotas antikūno tirpalas | ml | 1 | 1 | [7 empty] | 0
5 | Mo a Hu CD34 Class II. Reikalavimai lygiavertei įrangai suteikiamai panaudos būdu nurodyti dalyse ,,Reikalavimai įrangai 1", ,,Reikalavimai įrangai 2". | Koncentruotas antikūno tirpalas | ml | 1 | 1 | [7 empty] | 0
6 | Anti CD11c (NCL-L-CD11c-563). Reikalavimai lygiavertei įrangai suteikiamai panaudos būdu nurodyti dalyse ,,Reikalavimai įrangai 1", ,,Reikalavimai įrangai 2". | Koncentruotas antikūno tirpalas | ml | 1 | 1 | [7 empty] | 0
7 | Anti CD20 antibody (L26). Reikalavimai lygiavertei įrangai suteikiamai panaudos būdu nurodyti dalyje ,,Reikalavimai įrangai 2". | Paruoštas naudojimui antikūno tirpalas. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 60 testų. | rinkinys | 1 | 1 | [7 empty] | 0
8 | Anti CD68 antibody (KP1). Reikalavimai lygiavertei įrangai suteikiamai panaudos būdu nurodyti dalyje ,,Reikalavimai įrangai 2". | Paruoštas naudojimui antikūno tirpalas. Iš vieno rinkinio turi būti galimybė atlikti ne mažiau nei 60 testų. | rinkinys | 1 | 4 | [7 empty] | 0

## Reikalavimai įrangai_1
Techniniai reikalavimai TYRIMŲ ATLIKIMO IMUNOHISTOCHEMINIŲ REAKCIJŲ DAŽYMO SISTEMAI (panaudai) ( 1 vnt.)
Bendrieji reikalavimai sistemai
1. tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti suteikto analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą sutarties galiojimo laikotarpį.
2. tiekėjas privalo suteikti perkančiajai organizacijai naudotis sistema, atitinkančia šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo reagentai ir papildomos priemonės.
3. tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su naudojamos sistemos naudojimo ypatumais, perduoti sistemos naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis naudojama sistema ir išduoti apmokymo pažymėjimus.
4. kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys siūlomos sistemos atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, mokslinės studijos, techniniai aprašai, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje.
5. siūloma sistema turi turėti CE-IVD sertifikatą. Tiekėjas turi pateikti patvirtinančią dokumentaciją.
6. pristatoma įranga turi būti nauja, nenaudota.
7. tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistemos būtų pristatytos, surinktos, sumontuotos/instaliuotos/įdiegtos perkančiosios organizacijos adresu: P. Baublio g. 5, Vilnius, paruoštos darbui ir suderintos/išbandytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
1 lentelė
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę nurodant atitiktį
1 | Sistemos paskirtis | Automatizuota sistema, skirta objektinių stiklelių su audinių histologiniais preparatais dažymams imunohistocheminiu metodu
2 | Dažymo principas | Turi būti galimybė kiekvienam objektiniam stikleliui su mėginiu taikyti individualų dažymo protokolą
3 | Sistemos sudėtis | Automatizuota dažymo sistema, kompiuteris, spausdintuvas
4 | Procesų automatizavimas | Sistema turi automatiškai atlikti mėginio deparafinizavimą, antigenų atstatymą, stikliuko dažymą pasirinktais dažais. Visos dažymo procedūros turi būti atliktos automatiškai.
5 | Reagentų kiekis sistemoje | Ne mažiau 35 skirtingų dažymo reagentų
6 | Mėginių kiekis sistemoje | Ne mažiau 30 skirtingų mėginių
7 | Dažymo reagentai | Paruošti naudojimui antikūnų tirpalai, baziniai imunohistocheminių tyrimų reagentai.
8 | Stikliukų ir reagentų atpažinimas | Objektiniai stikleliai ir procedūrose naudojami reagentai turi būti atpažįstami automatiškai su barkodų etiketėmis arba RFID mikroschemomis
9 | Stikliukų dydis | Sistema privalo būti pritaikyta dirbti su 25 x 75 mm ir 26 x 76 mm dydžio objektiniais stikliukais
10 | Temperatūros kontrolė | Kiekvienam stikliukui ir mėginiui yra individualus kaitinimas. Temperatūra programuojama ir kontroliuojama kiekvienam stikliukui automatiškai.
11 | Protokolai | Turi būti galimybė kurti neribotą dažymų protokolų skaičių
12 | Mėginio reagento maišymas | Reagentų maišymas pilnai automatizuotas užtikrinant tolygų reagentų paskirstymą po visą objektinio stiklelio plotą
13 | Reakcijos mišinio drėgmės kontrolė | Turi būti užtikrinama, kad dažymo metu tiriami audiniai būtų apsaugomi nuo išdžiūvimo ir reagentų nugaravimo.
14 | Reagentų kiekio kontrolė | Naudojami reagentai turi būti registruojami procesų valdymo programoje (partijos nr., galiojimo data, kiekis). Programa automatiškai kontroliuoja sunaudojamų reagentų kiekį ir įvertina ar registruotų reagentų pakaks numatytiems dažymams atlikti. Sistema turi kontroliuoti reikiamų pagalbinių reagentų kiekį ir informuoti, jei jų yra nepakankamai pradėti dažymo ciklą.
15 | Atliekų šalinimas | Sistema turi turėti atliekų šalinimo konteinerį su detektoriumi, informuojančiu apie poreikį pašalinti susikaupusias atliekas iš konteinerio. Atsižvelgiant į ekologinius aspektus atliekos turėtų būti skirstomos į aliejingą ir vandens frakcijas, detektavimo reagentai suskaidomi iki 5 PPB dalių.
16 | Programinė įranga | Programinė įranga turi turėti protokolų, reagentų valdymo modulį, kuris leistų kurti, saugoti, redaguoti protokolus, sekti reagentų kiekio sunaudojimą, galiojimų laikus, partijos numerius. Sistema turi turėti nuotolinio serviso priežiūros programą, kuris leistų per atstumą įvertinti automatizuotos sistemos būklę, nustatyti gedimus ir nuotoliniu būdu sukurti arba redaguoti reikiamus dažymo protokolus.
17 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS | Prietaisas užtikrinantis nenutrūkstamą elektros įrenginių darbą dingus elektros srovei, ne mažiau kaip 20 min., prie 3A srovės, 230V įtampos, 50 Hz dažnio.

## Reikalavimai įrangai_2
Techniniai reikalavimai TYRIMŲ ATLIKIMO IMUNOHISTOCHEMINIŲ IR IN SITU HIBRIDIZACIJOS REAKCIJŲ DAŽYMO SISTEMAI/AUTOMATUI (panaudai); (1 vnt).
Bendrieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms sistemoms panaudai:
1. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudai suteikto analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą sutarties galiojimo laikotarpį.
2. Tiekėjas privalo panaudos pagrindais suteikti perkančiajai organizacijai naudotis sistema, atitinkančiu šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo reagentai ir papildomos priemonės.
3. Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su naudojamos sistemos naudojimo ypatumais, perduoti sistemos naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis naudojama sistema ir išduoti apmokymo pažymėjimus.
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys siūlomos sistemos atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, mokslinės studijos, techniniai aprašai, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje.
5. Siūloma sistema turi turėti CE-IVD sertifikatą. Tiekėjas turi pateikti patvirtinančią dokumentaciją.
6. Pristatoma įranga gali būti nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 5 metai nuo įrangos pagaminimo datos.
7. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistema būtų pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu: P. Baublio g. 5, Vilnius, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos.
( 2 lentelė)
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę nurodant atitiktį
1 | Sistemos paskirtis | Programuojamam histologinio preparato deparafinizavimui - antigeno atstatymui, IHC bei in situ reakcijų vizualizavimui bei paruoštų histologinių stiklelių uždengimui.
2 | Sistemos sudėtis | Sistema sudaryta iš atskirų modulių - užtikrinančių vientisą sistemos veikimą, pasitelkiant programinę įrangą: Deparafinizavimo - antigeno atstatymo modulis; IHC reakcijų vizualizavimo modulis; Pilnai automatizuotas IHC ir in situ reakcijų modulis; Histologinių stiklelių dengimo modulis; Kompiuterinės ir programinės įrangos modulis sistemai valdyti.
3 | Sistemos (instrumentų ir/ar programinės įrangos) suderinamumas su Valstybinio patologijos centro, viešosios įstaigos Vilniaus univesiteto ligoninės Santaros klinikų filialo patologijos tyrimų informacine sistema | 1. Sistema turi būti tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į Valstybinio patologijos centro, viešosios įstaigos Vilniaus univesiteto ligoninės Santaros klinikų filialo veikiančią Patologijos tyrimų informacinę sistemą (toliau - LIS).
Pastaba:
1 p. reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo patvirtinimą.
2. Pirkimo laimėjimo atveju, esant poreikiui, Sistemą integruoti į LIS Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis:
2.1. teikti visokeriopą pagalbą, pateiktą Sistemą integruojant į perkančiosios organizacijos LIS,
2.2. dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime.
Pastaba:
2 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą.
4 | Sistemos lankstumas | Sistema pajėgi atlikti visas priede Nr. 1 nurodytas reakcijas.
5 | Reikalavimai sistemos sudėtinėms dalims
5.1 | Deparafinizavimas - antigeno atstatymas
5.1.1 | Paskirtis | Histologinio preparato deparafinizavimo - antigeno atstatymo procedūrai atlikti.
5.1.2 | Veikimo principas | Histologinio preparato deparafinizavimo - antigeno atstatymo ir IHC reakcijų atlikimo procedūros turi vykti ne mažesnėje kaip 20 ir ne didesnėje kaip 100 ° C temp.
5.1.3 | Deparafinizavimo - antigeno atstatymo procedūra | Deparafinizavimo - antigeno atstatymo procedūra turi būti atliekama tuose pačiuose buferiuose. Vienu metu galima naudoti ne mažiau kaip 2 skirtingus buferius.
5.1.4 | Našumas | Vienu metu galima deparafinizuoti - atstatyti antigenus ne mažiau kaip 48 histologiniams mėginiams
5.2 | IHC reakcijų vizualizavimas
5.2.1 | Paskirtis | IHC reakcijų atlikimui.
5.2.2 | Veikimo principas | Histologinio preparato dažymo procedūra turi būti atliekama horizontalioje padėtyje esantiems objektiniams stikleliams.
5.2.3 | Objektinių stiklelių atpažinimas | Objektiniai stikleliai turi būti identifikuojami ir atpažįstami pagal etiketes su 2D brūkšniniais kodais.
5.2.4 | Bendrieji dažymo reagentai | Bendrieji dažymo reagentai turi būti talpinami skirtingų tūrių talpose, atpažįstami ir įvedami 2D brūkšninio kodo pagalba.
5.2.5 | Našumas | Vienu metu galima dažyti ne mažiau kaip 48 histologinių mėginių
5.3 | IHC ir in situ reakcijų pilna automatizacija
5.3.1 | Paskirtis | Pilnai automatinis, nereikalaujantis papildomų įrenginių ir rankinio darbo imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų atlikimas, apimantis visus reakcijų atlikimui reikalingus žingsnius nuo histologinio preparato deparafinizavimo iki kontrastinio dažymo.
5.3.2 | Tyrimo metodai | Galimybė tuo pačiu metu atlikti imunohistochemines ir in situ hibridizacijos reakcijas.
5.3.3 | Lankstumas | Galimybė atlikti dvigubo dažymo reakcijas, naudojant du skirtingus antikūnus ir du skirtingus chormogenus tame pačiame stiklelyje.
Galimybė tuo pačiu metu naudoti skirtingus imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų protokolus.
Galimybė imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų metu pridėti papildomus stiklelius, nestabdant jau vykstančių reakcijų proceso ir nelaukiant, kol baigsis jau vykstančios reakcijos.
Galimybė iš anksto paruošti ir laikyti Instrumente stiklelius iki dažymo pradžios. Taip paruoštus stiklelius, atsiradus laisvai dažymo stotelei, instrumentas dažymui turi pasiimti automatiškai, be darbuotojo įsikišimo.
Galimybė išimti jau nudažytus stiklelius, nelaukiant, kol pasibaigs visos tuo metu instrumente vykstančios reakcijos.
Galimybė atlikti reagentų papildymą veikiant instrumentui, nepertraukiant dažymo proceso.
Galimybė susikurti dažymų grafiką (tęstinis dažymas ir darbas naktį).
Galimybė naudoti gamintojo rekomenduojamus protokolus.
Galimybė kurti ir redaguoti savo protokolus.
5.3.4 | Sistemos našumas | Vienu metu galima dažyti ne mažiau kaip 90 histologinių mėginių
Imunohistocheminių reakcijų atlikimo ciklas nuo stiklelių įdėjimo iki stiklelių išėmimo turi trukti ne ilgiau kaip 2,5 valandos.
In situ hibridizacijos reakcijų atlikimo ciklas nuo stiklelių įdėjimo iki stiklelių išėmimo turi trukti ne ilgiau kaip 5 valandas.
Vienu metu į viena instrumentą galima įdėti ne mažiau kaip 60 reagentų buteliukų.
5.3.5 | Antikūno / zondo kiekio nustatymas | Instrumentas fiziškai arba lygiaverčiu metodu išmatuoja antikūno / zondo kiekį dozatoriuje kiekvieną kartą, kai reakcijos atlikimui naudojamas tas antikūnas / zondas.
5.3.6 | Temperatūros palaikymas antikūnų / zondų zonoje | Antikūnų / zondų zonoje privalo būti palaikoma ir kontroliuojama temperatūra, nepriklausanti nuo laboratorijos aplinkos temperatūros.
5.3.7 | Reagentų kodavimas, identifikavimas ir monitoravimas | Reagentų talpos koduojamos ir identifikuojamos, naudojant brūkšninius kodus arba lygiavertį metodą.
Instrumentas turi pats nuskaityti ir atpažinti visus įdėtus reagentus.
Instrumentas privalo monitoruoti reagentų lygį, partijas, galiojimo laikus.
5.3.8 | Atliekų rūšiavimas | Instrumentas privalo turėti atliekų surinkimo konteinerius.
Instrumentas privalo rūšiuoti susidarančias atliekas į pavojingas ir nepavojingas.
5.3.9 | Ataskaitų generavimas | Galimybė generuoti pasirinkto laikotarpio reakcijų ataskaitas.
5.4 | Objektinių stiklelių uždengimas
5.4.1 | Paskirtis | Paruoštų (nudažytų) objektinių stiklelių su histologiniu preparatu uždengimui dengiamuoju stikleliu.
5.4.2 | Funkcionalumas | Turi būti galimybė naudoti įvairių gamintojų objektinius dengiamuosius stiklelius. Dengimui turi būti naudojama įvairių gamintojų organinio tirpiklio pagrindu paruošta terpė.
5.5 | Programinis valdymas
5.5.1. | Paskirtis | Programinė valdymo įranga skirta histologinio preparato deparafinizavimo - antigeno atstatymo ir reakcijų vizualizavimo įrangų valdymui.
5.5.2. | Funkcionalumas | Su programine valdymo įranga turi būti galima stebėti vykdomų reakcijų temperatūras, generuoti ataskaitas. Suderinama su Windows operacinėmis sistemomis. Sistemą galima pajungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS).
5.5.3 | Sudėtis | Programinę valdymo įrangą turi sudaryti valdymo komplektas, susidedantis iš: kompiuterinio duomenų kaupiklio-serverio, kompiuterio su programine įranga operacijų atlikimui, monitoriaus ir periferinių įrenginių. Serveris: Procesorius: HP ML 110 GEN10 Intel Xeon-S4208 arba lygiavertis Operacinė sistema: Windows server 2019 standard 64-bit arba lygiavertė Operatyvioji atmintis: Ne prastesnė negu PC4-2666, ne mažiau negu 16 GB Kietasis diskas: ne prastesni negu SATA 6G , ne mažesnės negu 240 GB talpo ir ne mažiau negu du vnt.
6 | Sistemos priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu | Tiekėjas, pateikęs Sistemą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų Sistemos taikymo (angl. aplication) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą (įskaitant nuotolinės priežiūros galimybę) pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą Sistemos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą sutarties galiojimo terminą (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą). | `
Tiekėjas, pateikęs Sistemą panaudos būdu, privalo visą panaudos sutarties laikotarpį konsultuoti (teikti sertifikuotų Sistemos taikymo (angl. aplication) specialistų pagalbą) vartotojus imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų (toliau - reakcijos) atlikimo / diegimo klausimais, spręsti iškilusias reakcijų kokybės problemas, kol bus pasiekta vartotojui priimtina reakcijų kokybė (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą).
Tiekėjui gavus pranešimą apie Sistemos gedimą, į Valstybinį patologijos centrą, viešosios įstaigos Vilniaus univesiteto ligoninės Santaros klinikų filialą ne vėliau kaip per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas gedimui šalinti (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą).