{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":10,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,4]]}
[null,"Teikiama CVP IS priemonėmis"]
[null,"DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS PASIŪLYMUS PO ATLIKTOS IŠANKSTINĖS RINKOS KONSULTACIJOS"]
[null,"VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMUI"]
[]
["Pirkimo dalies Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Vienetai","1 Tiekėjas","2 Tiekėjas","3 Tiekėjas","4 Tiekėjas","5 Tiekėjas","Priimti sprendimai dėl techninės specifikacijos"]
[]
["45. (šiame konkurse 15 pirkimo dalis)","Apklotai su lipnia anga",null,null,null,null,null,null,"Chirurginiai apklotai turi atitikti EN 13795-1:2019 standartą ir turėti sterilumo sertifikatus.","Nekeičiame: nurodžius standartus būtų ribojama tiekėjų konkurencija."]
["45.1.","Apklotai su lipnia anga",3000,"vnt"]
["45.1.1.","Vienkartinio naudojimo "]
["45.1.2.","Sterilus"]
["45.1.3.","Apklotas ne mažiau 150cm x 180cm"]
["45.1.4.","Lipni anga 6cm x 15cm (±1cm)"]
[]
["46. (šiame konkurse 16 pirkimo dalis)","Operacinės šviestuvų rankenos"]
["46.1.","Operacinės šviestuvų rankenos",2000,"vnt"]
["46.1.1.","Vienkartinės"]
["46.1.2.","Universalios"]
["46.1.3.","Ilgis 120mm (±7mm)",null,null,null,null,null,"Prašome patikslinti techninę specifikaciją taip: Ilgis 120-132mm ",null,"Keičiame: „Ilgis ne mažiau 120mm“"]
["46.1.4.","Sterilios"]
["46.1.5.","Šviesos šaltinio reguliavimo operacijos metu"]
[]
["50. (šiame konkurse 20 pirkimo dalis)","Polipektominė kilpa (polipų gaudyklė)"]
["50.1.","Polipektominė kilpa (polipų gaudyklė)",500,"vnt"]
["50.1.1.","Vienkartinė. Sterili pakuotė. Darbinis kanalas 2,8mm. Galimos kilpos formos: ovalo, krescent (crescent) arba heksagonalinio (hexagonal) tipo (pasirenkama užsakymo metu)"]
["50.1.2.","Kilpos šerdis tvirtai supinta iš 7 vielučių. Turi plastikinę rankeną su integruotu rotaciniu mechanizmu. Galimi išskleistos kilpos dydžiai 10mm, 13mm, 15mm, 27mm, 30mm arba 33mm",null,null,"Kilpos šerdis tvirtai supinta iš 7 vielučių. Turi plastikinę rankeną su integruotu rotaciniu mechanizmu. Galimi išskleistos kilpos dydžiai 10mm, 15mm, 25-27mm, 30mm arba 33-35mm",null,null,"Prašome keisti techninę specifikaciją iš „Kilpos šerdis tvirtai supinta iš 7 vielučių. Turi plastikinę rankeną su integruotu rotaciniu mechanizmu. Galimi išskleistos kilpos dydžiai 10mm, 13mm, 15mm, 27mm, 30mm arba 33mm“ į „Kilpos šerdis tvirtai supinta iš keletos vielučių. Turi plastikinę rankeną su integruotu rotaciniu mechanizmu. Galimi išskleistos kilpos dydžiai 10mm, 15mm, 25mm +-2, 30mm+- 2“, nes šiuo metu techninė specifikacija pritaikyta tik vienam gamintojui.",null,"Keičiame: „Kilpos šerdis tvirtai supinta iš keleto vielučių. Turi plastikinę rankeną su integruotu rotaciniu mechanizmu. Galimi išskleistos kilpos dydžiai 10mm, 15mm, vielos storis 0,3mm (±0,05mm)“"]
["50.1.3.","Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 240cm. Turi turėti kabelio pajungimo lizdą, karštai polipektomijai atlikti",null,null,"Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 230 cm. Turi turėti kabelio pajungimo lizdą, karštai polipektomijai atlikti",null,null,null,null,"Keičiame: „Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 230 cm. Turi turėti kabelio pajungimo lizdą, karštai polipektomijai atlikti“"]
["50.1.4.","Kilpa, tinkanti naudoti tiek šaltu, tiek karštu būdu."]
[]
["56. (šiame konkurse 26 pirkimo dalis)","Vienkartinės biopsijos žnyplės gastroskopijai"]
["56.1.","Vienkartinės biopsijos žnyplės gastroskopijai",2500,"vnt"]
["56.1.1.","Vienkartinės. Sterilios"]
["56.1.2.","Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti"]
["56.1.3.","Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti"]
["56.1.4.","Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu)"]
["56.1.5.","Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm"]
["56.1.6.","Paimamo mėginio tūris 6,1mm (±0,1mm³)",null,null,"Panaikinti šį punktą",null,null,null,null,"Nekeičiame: Svarbu paimamo mėginio tūris."]
["56.1.7.","Darbinis ilgis 1550-1650mm"]
[]
["57. (šiame konkurse 27 pirkimo dalis)","Vienkartinės biopsijos žnyplės kolonoskopijai"]
["57.1.","Vienkartinės biopsijos žnyplės kolonoskopijai",1000,"vnt"]
["57.1.1.","Vienkartinės. Sterilios"]
["57.1.2.","Ovaliais arba aligatoriaus tipo kaušeliais pasirinktinai, kaušeliai perforuoti"]
["57.1.3.","Su besisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti"]
["57.1.4.","Su adata arba be adatos (pasirinktinai pagal poreikį užsakymo metu)"]
["57.1.5.","Tinkamas endoskopo kanalui: diametro 2,8mm"]
["57.1.6.","Paimamo mėginio tūris 9,5mm (±0,1mm³)",null,null,"Panaikinti šį punktą",null,null,null,null,"Nekeičiame: Svarbu paimamo mėginio tūris"]
["57.1.7.","Darbinis ilgis 2300-2400mm"]
[]
["59. (šiame konkurse 29 pirkimo dalis)","Kilpa polipektominė"]
["59.1.","Kilpa polipektominė",100,"vnt"]
["59.1.1.","Vienkartinė, sterili, ilgis -2300 2400mm, kilpos skersmuo-25mm ± 0,1mm , vielos storis – 0,47mm  ± 0,01mm, darbiniam kanalui 2,8mm",null,null,"Vienkartinė, sterili, ilgis -2300 2400mm, kilpos skersmuo-25mm ± 0,1mm , darbiniam kanalui 2,8mm",null,null,null,null,"Keičiame: „Vienkartinė, sterili, ilgis 2300 - 2400mm, kilpos skersmuo 25mm ± 0,1mm , darbiniam kanalui 2,8mm“"]