# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

DSC TYRIMŲ LABORATORINĖ ĮRANGA SU ŠALDYMO KOMPONENTU

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“, Nr. 02-002-P-0001, finansuojamą 2021 – 2027 metų Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Diferencialinio skenavimo kalorimetro (DSC) tyrimų laboratorinė įranga su šaldymo komponentu Kauno technologijos universiteto kuriamam SmartEcoTech kompetencijų centrui („Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“) (toliau Prekė).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38430000-8, Detektoriai ir analizės aparatai.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindas:

Įrangos sistemos elementų – DSC ir DSC šaldymo elemento – parametrai turi būti tarpusavyje suderinti, siekiant užtikrinti nepriekaištingą visos sistemos veikimą. DSC matavimai yra ypač jautrūs temperatūrai, todėl šaldymo įranga turi užtikrinti reikiamą temperatūrų diapazoną, ypač eksperimentams, kuriems būtinos žemos ar labai tiksliai palaikomos temperatūros.

Jei DSC ir šaldymo įranga nėra suderinamos, gali būti sudėtinga ar net neįmanoma pasiekti reikiamą temperatūrų diapazoną ir užtikrinti stabilų temperatūros palaikymą. Be to, įrangos pirkimą skaidant į dalis, kyla rizika, kad skirtingi tiekėjai pateiks tarpusavyje nesuderinamą įrangą. Tokiu atveju pirkimo sutarties vykdymas gali tapti techniškai neįmanomas.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma be PVM – 106 000,00 EUR (vienas šimtas šeši tūkstančiai Eur., 00 ct.)

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Tunelio g. 60, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Prekei suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodama preke perduoti Prekės garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

DSC TYRIMŲ LABORATORINĖS ĮRANGOS SU ŠALDYMO KOMPONENTU DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę; Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| DSC tyrimų laboratorinė įranga ir su šaldymo komponentu - (nurodoma gamintojas, modelis) |  |  |  |
| 1.1 | Paskirtis | DSC tyrimų laboratorinė įranga. Įranga turi būti pilnai suderinama su perkamu DSC įrenginio šaldymo komponenu, su kompresorine šaldymo sistema nenaudojančia skysto azoto. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.2 | Bazinės linijos tiesiškumas (-50°-300 °C) | Ne didesnis kaip 5 μW | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.3 | Bazinis pasikartojamumas (-50°-300 °C) | Ne didesnis kaip 5 μW | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.4 | Bazinis tikslumas (-50°-300°C) | Ne didesnis kaip ±20 μW | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.5 | Šilumos srauto skaitmeninė skiriamoji geba | Ne mažesnė kaip 0,001 μW | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.6 | Bazinis triukšmas (-50°-300°C) | Ne didesnis kaip 0,2 μW | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.7 | Temperatūros diapazonas | Ne siauresnis kaip: Nuo -180 iki 725 °C (iš viso). Nuo aplinkos iki 725 °C (aušinimas oru). -120°C-550°C (mechaninis aušinimas) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.8 | Temperatūros tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0.025°C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.9 | Temperatūros preciziškumas | Ne mažesnis kaip ±0.002°C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.10 | Temperatūros pasikartojamumas | Ne mažesnis kaip ±0.025°C | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.11 | Entalpijos tikslumas | Ne mažesnis kaip±0.04% | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.12 | Entalpijos pasikartojamumas | Ne blogiau kaip ±0.25% | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.13 | DSC turi būti šilumos srauto konstrukcijos, kai bandinys ir etalonas matuojami toje pačioje krosnyje, atskirose pakopose. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.14 | Krosnies konstrukcija | DSC krosnis turi būti pagaminta iš sidabro su platininio šildytuvo apvija arba lygiavertė | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.15 | DSC turi turėti trečią termoporą, termiškai izoliuotą nuo bandinio ir etalono, kuri būtų objektyvus atskaitos taškas temperatūros kontrolei. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.16 | DSC modulyje turi būti numatyta galimybė naudotojui pakeisti DSC elementus (jutiklį, krosnį ir susijusią elektroniką) atsukant kelis varžtus. Norint pakeisti DSC jutiklį, naudotojui nereikėtų manipuliuoti trapiais termoporos laidais ir (arba) įtempimo spyruoklėmis. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.17 | Prietaise turi būti integruotas prapūtimo dujų tiekimo valdymas, leidžiantis vienu metu tiekti bent dvi dujas. Šis funkcionalumas turi būti integruotas į prietaisą (t. y. tai neturi būti atskiras įrenginys) ir jai neturi būti reikalingi išoriniai vamzdeliai dujų srautui iš valdymo komponentų į prietaiso kamerą tiekti. Prapūtimo dujų srautas turi būti programuojamas valdymo programinėje įrangoje ir pateikiamas kaip išsaugotas signalas duomenų faile. Dujų tiekimo valdymas taip pat turi būti toks, kad eksperimento metu būtų galima automatiškai perjungti dvi dujas. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.18 | Turi būti automatinis mėginių ėmiklis, ne mažiau kaip iki 54 mėginių | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.19 | Automatinis mėginių ėmiklis turi būti pritaikytas įvairiems DSC indų tipams, įskaitant standartinius, hermetiškus, atvirus ir didelės talpos indus, bet jais neapsiribojant. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.20 | Automatiniame mėginių ėmiklyje turi būti naudojamas mechaninis pirštinis griebtuvas, o ne siurbimo įtaisas. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.21 | Automatiniame mėginių ėmiklyje turi būti įrengta lazerinė kraštų aptikimo sistema. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.22 | Automatinį mėginių ėmiklį turi būti galima valdyti jutikliniu ekranu arba kitomis nuo valdančiojo kompiuterio nepriklausomomis priemonėmis. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.23 | Prietaisas turi būti valdomas kompiuteriu ir liečiamu ekranu | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.24 | Duomenų failuose pateikiama išmatuota jutiklio temperatūra, o ne apskaičiuota temperatūra. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.25 | DSC turi būti įdiegta valdymo programinė įranga, leidžianti visiškai sukalibruoti ir patikrinti prietaisą automatiškai, nedalyvaujant operatoriui. Kalibravimas turi apimti bazinę liniją, celės konstantą ir temperatūrą. Turi būti įdiegtos planavimo galimybės, kad šiuos kalibravimus ir (arba) patikrinimus būtų galima užprogramuoti atlikti įprastiniais ramybės periodais, pavyzdžiui, naktį arba savaitgaliais. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.26 | Prietaiso šaldymo sistemos principas | Kompresorinė šaldymo sistema nenaudojanti skysto azoto | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.27 | Šaldymo sistemoje naudojama dviejų pakopų šaldymo sistema, kuri leidžia patogiai naudoti prietaisą nuo -90 iki 550 °C temperatūroje. Balistinis šaldymas nuo 500 °C iki aplinkos temperatūros pasiekiamas ne mažiau kaip per 7 minutes. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 1.28 | Sertifikavimas | Prietaisas turi turėti CE sertifikatą (arba lygiavertį) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |

Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-401  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4.4. punktu, nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų:

Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos  ir (ar) pakeičiamos.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, prekės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Sutarties vykdymui  taikomi aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai:

- Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

- visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.