## Techninė specifikacija
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: šiame dokumente nurodytiems tyrimams tiekėjas turi taikyti 5 proc. PVM tarifo dydį (kadangi pagrindinė šio pirkimo objekto dalis pagal jo vertę yra reagentai, o reagentams, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, taikomas 5 proc. PVM tarifo dydis).
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS NUSTATYMUI KAPILIARINIAME KRAUJYJE SU ĮRANGA PANAUDAI (TYRIMUI PRIE LIGONIO LOVOS, angl. POCT)
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 60 mėnesių (į nurodytą tyrimų skaičių neįtraukta kasdieninės ir išorinės kontrolės atlikimas, kalibracijos bei pakartojimai) Keliamųjų metų 1 papildoma diena nėra įskaičiuojama (t. y., yra laikoma, kad 1 (vienerius) metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomos pakuotės dydis (sudėtis) | Galimų atlikti tyrimų skaičius iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės (jeigu neįmanoma pateikti šios informacijos, nurodyti to priežastį) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur be PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur be PVM) | PVM tarifas (taikomas tyrimui) (5 proc.) | PVM dydis (taikomas tyrimui) (Eur) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur su PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur su PVM) | Bendra maksimalaus tyrimų skaičiaus kaina Eur be PVM per 60 mėnesių | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (3 x 7) | 12
1. | Gliukozės nustatymas kapiliariniame kraujyje | 100000 |  |  |  | /pildo tiekėjas/ | 5 proc. | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos tyrimo atlikimui su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
2. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
2.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimui atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. Šios eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės turi būti įskaičiuotos į tyrimo, kuriam atlikti jos bus naudojamos, įkainį. | [9 empty] | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | [6 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [9 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [9 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [9 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai / plovikliai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (ar kitos gamintojo nurodytos priemonės) nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių bei rezultatams pateikti su nurodytu kiekiu pakuotėje. Visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus. Bus atliekami kokybės kontrolės tyrimai (išoriniai - 2 kartus per metus, bei kasdieniniai su ne mažiau nei 2 kontrolinėmis medžiagomis), pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Kasdieninės ir išorinės kontrolės atlikimas bei pakartojimai nėra įtraukti į nurodytą maksimalų tyrimų skaičių. Nepatikimų tyrimų rezultatų pakartojimai sudarys maksimaliai iki 10 % nuo viso tyrimų skaičiaus. Laboratorija dirba 24/7 nepertraukiamu režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Perkančioji organizacija (VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė) su tiekėju atsiskaitys 1 (vieną) kartą per mėnesį už praėjusį mėnesį faktiškai pacientams atliktus tyrimus. Atliktų tyrimų skaičius tiekėjui bus pateikiamas toks, koks jis yra fiksuotas perkančiosios organizacijos naudojamoje informacinėje sistemoje už praėjusį mėnesį. 4. Tiekėjai 1.1 punkto lentelės stulpelyje Nr. 5 turi nurodyti siūlomų reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių siūlomų pakuočių dydį (sudėtį), o stulpelyje Nr. 6 - galimų atlikti tyrimų skaičių iš 1 (vieno) vnt. siūlomos pakuotės (jeigu neįmanoma pateikti šios informacijos, nurodyti to priežastį). Ši informacija perkančiosios organizacijos (VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės) bus naudojama sutarties vykdymo metu prekių užsakymams pateikti planuojamam maksimaliam tyrimų kiekiui per 60 mėnesių atlikti. 1.1 punkto lentelės stulpeliuose Nr. 7 ir Nr. 10 tiekėjai turi nurodyti 1 (vieno) tyrimo atlikimo įkainius Eur be PVM ir Eur su PVM, kurie bus naudojami sutarties vykdymo metu atsiskaitymui su tiekėju, o pirkimo metu bus vertinama bendra nurodyto maksimalaus tyrimų kiekio per 60 mėnesių kaina. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, jeigu reikalinga, - su brūkšniniais kodais, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su panaudai siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti su panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu); dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 6. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių ir įrangos panaudai žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių kopijas anglų kalba (kilus neaiškumams, tiekėjo gali būti prašoma pateikti dokumentų vertimus į lietuvių kalbą). Jeigu tam tikroms tiekėjo siūlomoms prekėms ir / ar įrangai pagal teisės aktus CE ženklinimas netaikomas, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos prekių / įrangos gamintojo techniniais duomenimis pagrįstus paaiškinimus raštu, kodėl CE ženklinimas netaikomas. 7. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 8. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 9. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų tyrimų kiekį per 60 mėnesių iš tiekėjo pasiūlytų tyrimų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | [5 empty] | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje*, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1 | 2 | [7 empty] | 3
Analizatoriai - 6 vnt. panaudai*. Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1. | Analizatoriai turi būti nauji su programine įranga, neeksploatuoti. Pagaminimo data ne senesnė kaip 2024 m. | [5 empty] | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus tecninius parametrus, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
2. | Matavimo metodas – elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės/oksidazės reakcija. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
3. | Mėginys - veninis, kapiliarinis kraujas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
4. | Mėginys įsiurbiamas, kiekis iki 1,2µl. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
5. | Tyrimo atlikimo trukmė iki 10 sek. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
6. | Mėginio kiekio pakankamumo patvirtinimo funkcija (garsinis signalas arba vizualinis signalas). | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
7. | Matuojamos gliukozės koncentracijos ribos ne siauresnės kaip 0,6-33,0 mmol/l. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
8. | Rezultatai pagal IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Tarptautinės klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos federacijos) plazmą ar lygiavertį metodą - atitinka gliukozės koncentraciją kraujo plazmoje. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
9. | Kokybės kontrolė ne mažiau kaip 2 lygių, paruošta naudoti (ne liofilizuota). Laikoma kambario temperatūroje. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
10. | Atidarius pakuotę, tyrimo juostelės turi būti tinkamos naudoti ne trumpiau nei 3 mėn. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
11. | Jutiklinis (liečiamas) valdymo LCD arba lygiavertis ekranas. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
12. | Atmintis ne mažiau kaip 1000 matavimo rezultatų, su data, laiku ir komentarais. Prietaisas saugo daugiau negu vienos juostelių ir kokybės kontrolės partijos (LOT) informaciją. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
13. | Darbinė temperatūra tyrimams atlikti: 15-40°C. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
14. | Analizatorius maitinimas nuo elektros tinklo įkraunamo akumuliatoriaus belaidžiu būdu (stotelėje). Ekrane monitoruojamas akumuliatoriaus išsikrovimo lygis. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
15. | Duomenų įvedimas, perdavimas. Matavimo prietaise integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas operatoriaus ir paciento ID, juostelių LOT ir kokybės kontrolės LOT (su kontrolinėmis ribomis) nuskaitymui, ne mažiau kaip 2 vartotojų lygiai ir slaptažodžių pasirinkimas, STAT testas be paciento ID. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
16. | Galimybė sukonfiguruoti prietaisą nuotoliniu būdu ir/arba prietaise tiesiogiai, kad tyrimų nebūtų galima atlikti šiais atvejais, jeigu: - neatliktas kokybės kontrolės matavimas; - kokybės kontrolės matavimo rezultatas yra nepriimtinas; - tyrimams skirtų juostelių partija naudojama pirmą kartą. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
17. | Prietaisas ir testinės juostelės turi būti skirti profesionaliam naudojimui (ne self-testing paskirties), o jų paskirtį turi patvirtinti galiojanti ES atitikties deklaracija, parengta pagal Direktyvą 98/79/EB arba Reglamentą (ES) 2017/746, atsižvelgiant į taikytiną pereinamąjį laikotarpį. | [5 empty] | /pildo tiekėjas/
18. | Išorinės kokybės vertinimo (IKV) programų tyrimų rezultatai turi atitikti IKV programų organizatorių nustatytus rezultatyvumo (priimtinumo) kriterijus, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-998 patvirtintame Laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo reikalavimų apraše (2019 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1327 redakcija) „Dėl laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ | [5 empty] | /pildo tiekėjas/ Atitiktis šiam techninės specifikacijos reikalavimui turi būti pagrįsta Lietuvoje prieinamų IKV programų (pvz., RIQAS, AUREVIA by Labquality) ataskaitomis.
19. | Analizatoriai ir programinė įranga turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninėje veikiančią ESIS laboratorinę informacinę sistemą: automatinis rezultatų siuntimas į LIS. | [5 empty] | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus tecninius parametrus, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.

## Pasiūlymų vertinimo kriterijai
PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR LYGINAMIEJI SVORIAI
1.3. TECHNINIAI PARAMETRAI, KURIE BUS VERTINAMI, TAIKANT KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ
Kokybės kriterijus | Techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (šį stulpelį pildo tiekėjai pagal prie kiekvieno parametro stulpeliuose Nr. 2 ir Nr. 3 pateiktus paaiškinimus) | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Vertinimo paaiškinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) |  | X = 40
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) |  | Q= 60
T1 | Įranga tinkama naudoti kritinės būklės pacientams, kritinėse sveikatos priežiūros aplinkose (intensyvios terapijos skyriuose). Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). | Tiekėjas nurodo tikslią jo siūlomo techninio parametro reikšmę: /pildo tiekėjas, jeigu siūlo stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą/ | 12 | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą. TAIP / NE.
T2 | Mėginio hematokrito ribos ne siauresnės kaip 5-65%. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). | Tiekėjas nurodo tikslią jo siūlomo techninio parametro reikšmę: /pildo tiekėjas, jeigu siūlo stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą/ | 9 | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą. TAIP / NE.
T3 | Naudojami reagentai/tyrimų juostelės neturi galiojimo termino apribojimų nuo pakuotės atidarymo momento, o atidarius pakuotę galioja iki gamintojo nurodytos galiojimo datos ant pakuotės. Taip pat turi būti užtikrinta integruota apsauga, neleidžianti naudoti pasibaigusio galiojimo reagentų/juostelių. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). | Tiekėjas nurodo tikslią jo siūlomo techninio parametro reikšmę: /pildo tiekėjas, jeigu siūlo stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą/ | 5 | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą. TAIP / NE.
T4 | Matavimui naudotos juostelės automatinė išmetimo funkcija. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). | Tiekėjas nurodo tikslią jo siūlomo techninio parametro reikšmę: /pildo tiekėjas, jeigu siūlo stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą/ | 7 | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą. TAIP / NE.
T5 | Įrangos matavimo rezultatų tikslumui nedaro įtakos: odos dezinfektantai, endogeninės medžiagos, askorbo rūgšties koncentacija iki 30mg/dL ir deguonies koncentracija. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). | Tiekėjas nurodo tikslią jo siūlomo techninio parametro reikšmę: /pildo tiekėjas, jeigu siūlo stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą/ | 5 | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą. TAIP / NE.
T6 | Įrangos matavimo tikslumas, atkartojamumas (CV) ≤ 2%. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos ir / arba reagentų gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). | Tiekėjas nurodo tikslią jo siūlomo techninio parametro reikšmę: /pildo tiekėjas, jeigu siūlo stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą/ | 12 | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą. TAIP / NE.
T7 | Analizatoriai ir programinė įranga turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninėje veikiančią ESIS laboratorinę informacinę sistemą (toliau - LIS): tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS. Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: Įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį nurodytam techniniam parametrui. Jeigu įrangos gamintojo dokumentacijoje informacija apie atitiktį šiam techniniam reikalavimui nepateikiama, tuomet tiekėjas gali pateikti laisvos formos gamintojo deklaraciją, patvirtinančią atitiktį šiam techniniam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). | Tiekėjas nurodo tikslią jo siūlomo techninio parametro reikšmę: /pildo tiekėjas, jeigu siūlo stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą/ | 10 | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą. TAIP / NE.