Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti bendrą Lietuvos–Taivano projektą, Nr. S-LT-TW-25-8 „PTX3 slopiklių tyrimai ir tinkamumo vėžio gydymui įvertinimas“, numato įsigyti toliau įvardintą prekę.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – multimodalinis mikroplokštelių skaitytuvas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta - Saulėtekio al 7, Vilnius.

  - Prekių kiekiai – 1 vnt.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Multimodalinis mikroplokštelių skaitytuvas | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 90 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti prekes. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras* | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Multimodalinis mikroplokštelių skaitytuvas |  |  |  |
| 1. | Išmatavimai (P x G x A) | Ne didesnis nei 40 cm x 50 cm x 35 cm |  |
| 2. | Svoris | Ne didesnis nei 30 kg |  |
| 3. | Detekcijos metodai | UV-Vis absorbcija, fluorescencijos intensyvumas, liuminescencija, fluorescencijos poliarizacija, nuo laiko priklausanti fluorescencija (time-resolved fluorescence) |  |
| 4. | Kontroliuojama temperatūra | Galimybė reguliuoti temperatūrą iki 70 °C; Ne mažiau nei 4 kontroliuojamos temperatūros zonos; Dangčio kaitinimo funkcija |  |
| 5. | Plokštelių tipai | Nuo 6 šulinėlių iki 384 šulinėlių plokštelės |  |
| 6. | Purtymas | Ne mažiau nei 3 purtymo būdai: linijinis, orbitalinis, dvigubas orbitalinis |  |
| 7. | Absorbcijos matavimai: |  |  |
| 7.1. | Šviesos šaltinis | Ksenono lempa arba lygiavertė |  |
| 7.2. | Detektorius | Fotodiodas arba lygiavertis detektorius |  |
| 7.3. | Bangos ilgis | Ne siauresnėse ribose nei nuo 230–990 nm. Ne didesnis nei 1 nm nustatymo žingsnis |  |
| 7.4. | Optinio tankio (OD) diapazonas | Ne siauresnės ribos nei 0–4,0 OD |  |
| 7.5. | Bangos ilgio pasirinkimas ir tikslumas | Monochromatorius (230–285 nm bangos ilgio ribose nustatymo žingnis ne daugiau nei 4 nm, ilgesniuose bangos ilgiuose – ne daugiau nei 8 nm). Galimybė koreguoti bangos ilgio kelią |  |
| 7.6. | Bangos ilgio tikslumas | Ne daugiau nei ± 2 nm |  |
| 7.7. | Optinio tankio (OD) tikslumas | < 1 % ties 3,0 OD |  |
| 7.8. | Plokštelių skaitymo greitis | 96 šulinėlių plokštelė ne ilgiau nei per 11 s; 384 šulinėlių plokštelė ne ilgiau nei per 22 s |  |
| 8. | Fluorescencijos detekcija: |  |  |
| 8.1. | Detektorius | Fotodaugintuvas (PMT), hibridinė optinė sistema (monochromatorių ir filtrinė sistemos) |  |
| 8.2. | Bangos ilgio parinkimas ir tikslumas | Monochromatorių sistema (viršus/apačia). Monochromatoriaus juostos plotis ne daugiau nei 1 nm nuo 9 iki 50 nm ribose. Filtrinė sistema (viršus) |  |
| 8.3. | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresnėse ribose nei nuo 250 iki 900 nm. |  |
| 8.4. | Jautrumas | Filtrai: Fluoresceino detekcija - iki 0,25 pM. Monochromatorius: Fluoresceino detekcija: iki 2,5 pM (384 plokštelėse, matavimas iš viršaus), iki 4 pM – iš apačios |  |
| 9. | Liuminescencijos detekcija: | Filtrinė arba lygiavertė liuminescencijos sistema. Jautrumas iki 10 amol ATP |  |
| 10. | Fluorescencijos poliarizacijos detekcija | Filtrinis bangos ilgio atrinkimas. Detektorius - PMT (fotodaugintuvas) Bangos ilgio rėžiai ne siauresnėse ribose nei 280–850 nm |  |
| 11. | Nuo laiko priklausanti fluorescencija | Filtrinis bangos ilgio atrinkimas (viršus). PMT (fotodaugintuvas) arba lygiavertis detektorius. Jautrumas iki 40 fM |  |
| 12. | Kompiuteris | Užtikrinantis prietaiso valdymą ir programinės įrangos naudojimą. |  |
| 13. | Programinė įranga | Pridedama programinė įranga turi leisti prietaisu naudotis, jį valdyti, bei analizuoti gautus rezultatus. Su programine įranga pridedamos ne mažiau nei 5 licenzijos. |  |
| 14. | Garantija | Garantinis terminas įrangai: ne trumpesnis nei 24 mėnesių garantija nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |

*Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.