TSD-1301, VPP-8037

Pacientų transportavimo vežimėlių techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Transportavimo vežimėlis, kiekis 28 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Vežimėlis skirtas pacientų transportavimui gulimoje padėtyje, su galimybe atlikti rentgeno tyrimus. |  |
| 2. | Rėmas | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno, padengto polimeriniais milteliniais (arba lygiaverčiais) dažais, (arba lygiaverčių medžiagų); 2. Atsparus dezinfekcinėms valymo priemonėms. |  |
| 3. | Važiuoklė | 1. Su keturiais pagrindiniais, grindų dangos netepančiais, manevruojamais, 200 mm ± 10 mm skersmens ratukais; 3. Su centriniu (penktu, įmontuotu važiuoklės centre) ratuku, manevringumui ir mobilumui padidinti; 4. Važiuoklė apsaugota plastikiniu (arba lygiaverčiu) gaubtu; 5. Stabdžiai valdomi iš abiejų vežimėlio pusių. Stabdymo metu užrakinami visi keturi ratukai. |  |
| 4. | Saugi, gamintojo numatyta maksimali eksploatacinė vežimėlio apsauga | Ne mažiau 250 kg |  |
| 5. | Vežimėlio išoriniai matmenys | Ilgis: 215 cm ± 5 cm; Plotis: 76 cm – 83 cm. |  |
| 6. | Nugarinės dalies pakėlimo reguliavimas | 1. Pakėlimo kampas reguliuojamas pneumatiniu (arba lygiaverčiu) būdu; 2. Reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki 85. |  |
| 7. | Gulimos dalies aukščio reguliavimas | 1. Aukščio reguliavimas hidraulinis (kojiniu valdymo pedalu) arba elektrinis; 2. Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose; 3. Aukštis reguliuojamas ne siauresnėse kaip 64 cm - 85 cm ribose. |  |
| 8. | Rentgeno tyrimų atlikimas | 1. Rentgeno spinduliams pralaidi gulima dalis su rentgeno kasečių įdėjimo vieta; 2. Galimas kasetės dydis ne mažesnis nei 35×43×2,2 cm. |  |
| 9. | Trendelenburgo / atvirkštinio trendelenburgo pozicijos reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo +12º iki -12º |  |
| 10. | Apsauginiai rėmai vežimėlio šonuose | 1. Operatyviai nuleidžiami/pakeliami; 2. Patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje; 3. Atsparūs dezinfekcinėms valymo priemonėms. |  |
| 11. | Vežimėlio transportavimo rankenos | Įrengtos vežimėlio galvūgalyje ir kojūgalyje, naudojamos vežimėlio stūmimui / traukimui |  |
| 12. | Čiužinys | 1. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka gulimosios vežimėlio dalies matmenis; 2. Čiužinio storis ne mažiau 8 cm.; 3. Čiužinys aptrauktas drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia medžiaga. |  |
| 13. | Priedai | 1. Infuzinis stovas – 1 vnt. 2. Fiksacijos diržai – 1 kompl. |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Kartu pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |
| 17. | Prekių pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Vežimėlis paciento transportavimui sėdimoje padėtyje, kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Vežimėlis/kėdė skirtas paciento transportavimui sėdimoje padėtyje. |  |
| 2. | Rėmas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno, padengto polimeriniais milteliniais (arba lygiaverčiais) dažais, (arba lygiaverčių medžiagų) |  |
| 3. | Vežimėlio /kėdės ratai | 1. Grindų dangos netepantys ratukai; 2. Galinių ratų diametras ≥ 30 cm; 3. Su papildomais galiniais ratukais, apsaugančiais nuo apvirtimo; 4. Priekinių ratų diametras ≥ 10 cm, besisukantys aplink savo ašį 360 kampu; 5. Manevringumui ir stabilumui užtikrinti, astumas tarp priekinių ratų turi būti didesnis už atstumą tarp galinių ratų. |  |
| 4. | Saugi, gamintojo numatyta maksimali eksploatacinė vežimėlio apsauga | Ne mažiau 220 kg |  |
| 5. | Vežimėlio/kėdės matmenys | Ilgis: 100 cm ± 3 cm.; Plotis: 70 ± 3 cm.; Aukštis: 115 ± 3 cm. |  |
| 6. | Vežimėlio/kėdės sėdimoji dalis | 1. Sėdimosios dalies plotis: 52 cm ± 3 cm; 2. Sėdimosios dalies aukštis (matuojant nuo grindų): 55 cm ± 3 cm. |  |
| 7. | Atsistojimą palengvinantys ranktūriai | Su galimybe atlenkti į statmeną padėtį |  |
| 8. | Ergonomiškos stūmimo rankenos nugarinėje kėdės dalyje | Rankenos vertikalioje pozicijoje, tinkamos bet kokio ūgio personalo valdymui |  |
| 9. | Vežimėlio/kėdės parkavimas | Dvi ar daugiau kėdžių taupant vietą gali būti sunertos viena į kitą |  |
| 10. | Centrinis stabdis | Įjungiamas vienu paspaudimu |  |
| 11. | Pėdų atramos | Atlenkiamos į vertikalią padėtį, kai pacientas nukelia kojas nuo atramų |  |
| 12. | Pėdų atramų laikiklis | Nusisuka į šoną, kad netrukdytų pacientui atsisėdimo metu |  |
| 13. | Kojų (blauzdų) atrama | Būtina, su galimybe nulenkti po sėdimąja dalimi |  |
| 14. | Vežimėlio/kėdės plovimas ir valymas | Atsparus drėgnam valymui ir dezinfekcinių priemonių poveikiui |  |
| 15. | Priedai | 1. Dėklas dokumentams susidėti; 2. Infuzinis stovas. |  |
| 16. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 17. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Kartu pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |
| 19. | Prekių pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |