## Pasiūlymo forma
4 priedas
PASIŪLYMO FORMA
Dėl RVPL291 Laboratorinių reagentų biocheminių tyrimų atlikimui ir įrangos panaudai
Kam: | VšĮ RESPUBLIKINEI VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINEI
2026-__-__
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ*
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei Pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas adresas
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.
Tiekėjo asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos
Tiekėjo asmens, atsakingo už dalyvavimą pirkime, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas adresas
* Tiekėjas privalo užpildyti lentelę ir kiekvienos lentelės atitinkamoje grafoje nurodyti dokumentus (pavadinimas, puslapis, punktas) ar viešai prieinamus informacijos šaltinius (nuoroda į konkretų informacijos šaltinį su tiksliu paaiškinimu). Iš Tiekėjo su Pasiūlymu nereikalaujama pateikti lentelėse nurodomų dokumentų. Kokius dokumentus pagal Pasiūlymo formą privalės pateikti galimas laimėtojas, yra nurodyta Pirkimo dokumentuose.
2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS
2.1. Pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui ir (ar) subtiekimui perduodama sutartinių įsipareigojimų dalis (nurodyti privaloma), jei pasiūlymo teikimo metu subtiekėjų pavadinimai nėra žinomi:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo pasiūlymo kainos
1.
2.
Su Pasiūlymu pateikiame Subtiekėjo(-ų) laisvos formos deklaraciją(-os) / sutartis(-ys) / ketinimų protokolas (-ai) / ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai, būtini sutarčiai įvykdyti.
3. PASIŪLYMO KAINA (užpildomas lapas "Kainos lentelė")
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  | 0
PVM** Eur: |  | 0
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  | 0
**Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________
Pagalbinė informacija, kaip bus vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai.
4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas |  | Lapų skaičius
1. | EBVPD
2. | Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams
3. | Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų
4.
5.
5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal BPS 13.3. punkto nuostatas) |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1
2
3
Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
2) siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose;
5) patvirtinu, kad turiu pakankamai ekspertinių žinių, išteklių ir patikimumo tam, kad galėčiau užtikrinti asmens duomenų tvarkymo saugumą (jeigu vykdant sutartį bus tvarkomi fizinių asmenų duomenys, kurių tvarkymas reglamentuojamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).
_____________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

## Kainos lentelė
PASIŪLYMO KAINOS LENTELĖ
Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus tyrimų kiekis* per 36 mėn., vnt. | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Diagnostikos reagentų, kontrolės ir darbo priemonių pavadinimas bei gamintojas (turi būti nurodyti visi reagentai reikalingi tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi, norodant tikslius prekių pavadinimus ir gamintojus) PILDO TIEKĖJAS | Mato vienetai | **Diagnostikos reagentų, kontrolės ir darbo priemonių mato vieneto kiekis nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. PILDO TIEKĖJAS | Diagnostikos reagentų, kontrolės ir darbo priemonių mato vieneto įkainis Eur be PVM PILDO TIEKĖJAS | Taikomas PVM tarifas (procentais) | Diagnostikos reagentų, kontrolės ir darbo priemonių kaina Eur be PVM (7x8) | Diagnostikos reagentų, kontrolės ir darbo priemonių kaina Eur su PVM (10+9) | Reikalavimų atitikimas keliamiems reikalavimams*** (būtina pateikti nuorodą į konkrečius gamintojo parengtus katalogus, reagentų ir priemonių aprašymus arba kitus lygiaverčius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus bei spalvotai pažymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis ir / ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) PILDO TIEKĖJAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Gliukozė | 21300 | Gliukozės oksidazės arba gliukozės dehidrogenazės metodas |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 27 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau 2 mėnesių
2 | Bendras baltymas (TP) | 350 | Fotometrinis metodas |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažesnė nei 150 g/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau 40 dienų
3 | Šlapalas (UREA) | 25000 | Fermentinis metodas |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
-
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau 2 mėnesių
4 | Kreatininas | 25000 | Fermentinis metodas. |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 1700 µmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau 2 mėnesių;
5 | Kalcis (Ca) | 3600 | Fotometrinis metodas; |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 4.5 mmol/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
6 | Magnis (Mg) | 11200 | Fotometrinis metodas; |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
–
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 30 dienų.
7 | Geležis (Fe) | 1850 | Fotometrinis metodas. |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
–
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
8 | Bendras bilirubinas (TBIL) | 9200 | Fotometrinis metodas; |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 650 µmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 3 mėnesiai
9 | Tiesioginis bilirubinas (DBIL) | 2150 | Fotometrinis metodas |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 250 µmol/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
10 | Aspartataminotransferazė (AST) | 20200 | Suderintas su IFCC metodas (nepridedant P-5-P); |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 500.0 U/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
11 | Alaninaminotransferazė (ALT) | 20200 | Suderintas su IFCC metodas (nepridedant P-5-P) |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 500.0 U/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
12 | Šarminė fosfatazė (ALP) | 6600 | IFCC metodas |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne žemesnė nei 1200 U/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
13 | Gama gliutamiltranferazė (GGT) | 16700 | IFCC metodas |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 600 U/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
14 | Alfa amilazė (AMYL) | 7600 | IFCC metodas |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 1300.0 U/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
15 | Cholesterolis (CHOL) | 7100 | Fermentinis metodas |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 25.0 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
16 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL) | 6800 | Tiesioginis |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
-
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
17 | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis metodas) (MTL) | 6800 | Tiesioginis |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 25,0 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
18 | Triacilgliceroliai (TRIG) | 6600 | Fermentinis metodas |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė ne 6,5 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
19 | C reaktyvusis baltymas (CRB) | 24000 | Turbidimetrinis metodas |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau nei 150 mg/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
20 | CK-NAC | 210 | IFCC metodas |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 1300 U/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai.
21 | Fosforas | 350 | Metodas paremtas fosfomolibdato susidarymu |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
-
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
22 | Baltymas cerebrospinaliniame skystyje | 50 | Fotometrinis metodas |  | pakuotė |  |  | 5% | 0 | 0
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 2000 mg/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
Kontrolės ir darbo priemonės**, reikalingos tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius duomenis - PILDO TIEKĖJAS) |  |  |  |  | PILDO TIEKĖJAS | PILDO TIEKĖJAS | PILDO TIEKĖJAS | Tiekėjas įrašo PVM tarifą prie kiekvenos kontrolės ir darbo priemonės | – | – | PILDO TIEKĖJAS
1 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
2 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
3 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
4 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
5 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
6 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
7 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
8 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
9 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
10 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
11 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
12 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
13 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
14 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
15 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
16 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
17 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
18 |  | – | [5 empty] | 0% | 0 | 0
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [8 empty] | 0
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: | [8 empty] | 0
PASTABOS:
* Tyrimų skaičius nurodytas be kokybės kontrolės reagentų ir kalibracijos tyrimų.
**Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę kiekvieną dieną, t.y. 365 dienas per metus) kiekį (toliau - kontrolės ir darbo priemonės), numatomam nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. Jeigu tiekėjas nenurodys visų tyrimui atlikti būtinų reagentų, papildomų medžiagų/priemonių, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, jas privalės tiekti savo sąskaita. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamą kiekį nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Įskaičiuoti verifikacijos atlikimo išlaidas
*** Perkančioji organizacija pasilieka teisę pasiūlymų nagrinėjimo metu paprašyti tiekėjo pateikti reagentų ir papildomų medžiagų/priemonių atitikimą nustatytiems reikalavimams įrodančius dokumentus.

## Analizatoriaus tech. parametrai
Reikalavimai biocheminių tyrimų analizatoriui
Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras pagal panaudą pateikiamos įrangos gamintojo parengtoje dokumentacijoje ir vertime į lietuvių kalbą. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir norodyti jo eil. nr., esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis ir / ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams)
1 | Biocheminių tyrimų analizatoriaus tipas | Automatinis | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | Biocheminių tyrimų analizatoriaus pavadinimas | Modelis, gamintojas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | Analizatoriaus komplektacija | Analizatorius | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Kompiuteris | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Monitorius | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Nenutrūkstamos srovės šaltinis | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Spausdintuvas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 400 fotometrinių tyrimų per valandą | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5 | Tiriamieji mėginiai | Serumas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Plazma | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Šlapimas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Cerebrospinalinis skystis | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6 | Mėginių talpa | Ne mažiau kaip 80 pozicijų mėginiams, kontrolėms, ir kalibratoriams. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Turi būti galimybė naudoti įvairaus dydžio mėgintuvėlius, tame tarpe ir mėginių indelius. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7 | Mėginių įdėjimas | Būtina galimybė papildomai pridėti mėginius, skubių (STAT) mėginių įdėjimas bet kuriuo metu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8 | Mėginių identifikacija | Patalpinus mėginius į analizatorių, sistema turi automatiškai nuskaityti mėginių brūkšninį kodą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Turi būti galimybė suvesti mėginio duomenis rankiniu būdu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9 | Mėginių paėmimo adata su funkcijomis | Turi būti skysčio lygio nustatymo, mechaninės kliūties aptikimo funkcijos. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Adatos plovimas iš vidaus ir išorės. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
10 | Krešulio aptikimo mėginyje sistema | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
11 | Automatinis mėginių praskiedimas ir automatinis tyrimo pakartojimas viršijus matavimo ribas | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
12 | Reagentų talpa | Ne mažiau kaip 50 pozicijos fotometrinių tyrimų reagentams. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Visi reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, originalūs, skirti darbui su siūlomu analizatoriumi. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Visi reagentai turi būti paruošti naudojimui ir gamykloje išpilstyti į talpas, kurios dedamos į analizatorių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Visi reagentai šaldomi, šaldymo temperatūra ne aukštesnė nei 11ºC. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Turi būti nepriklausomo reagentų šaldymo galimybė – išjungus analizatorių, šaldymas ir toliau lieka įjungtas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
13 | Reagentų identifikavimas ir valdymas | Patalpinus reagentą į analizatorių sistema turi automatiškai nuskaityti reagentų brūkšninius kodus. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Turi būti likusio reagentų tūrio ir tyrimų skaičiaus automatinis identifikavimas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
14 | Reagentų paėmimo adata | Reagentų adata su skysčio lygio nustatymo ir mechaninės kliūties aptikimo funkcija. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Adatos plovimas iš vidaus ir išorės. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
15 | Reakcijos kiuvetės | Daugkartinės reakcijos kiuvetės. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Ne mažiau kaip 100 reakcijos kiuvečių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  | Turi būti automatinė kiuvečių plovimo, džiovinimo ir nuolatinė kiuvečių kontrolės sistema, užtikrinanti nekokybiškų kiuvečių atmetimą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
16 | Kokybės kontrolė pagal Westergard taisykles, Levey-Jennings kreivės | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
17 | Turi integruotis į turimą laboratorijos informacinė sistemą (LIS). Sistemą turi palaikyti ASTM arba HL7. | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
18 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Sertifikatas arba lygiavertis | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
19 | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti naujas, ne senesnis nei 2025 gamybos metų | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia įrodančius dokumentus (laisvos formos deklaraciją, pasą ar pan.)
20 | Naudotojo vadovas anglų kalba ir lietuvių kalba. | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
21 | Tiekėjas turi pristatytį analizatorių, surinkti, sumontuoti, įdiegti, instaliuoti, paruošti darbui, suderinti ir apmokinti personalą dirbti su įranga. | Būtina | įrašo tiekėjas
22 | Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas

## Lapas3 (hidden)
LED šviesos šaltinis
Kita optinė sistema
Reagentų šaldymo temperatūra ≤ 11°C
Reagentų šaldymo temperatūra > 11°C, < 12°C
Reagentų šaldymo temperatūra ≥ 12°C
Kreatinkinazė (CK) ≥ 2 mėnesiai
Kreatinkinazė (CK) < 2 mėnesiai
Fosforas (P) ≥ 2 mėnesiai
Fosforas (P) < 2 mėnesiai
Geležis (Fe) ≥ 2 mėnesiai
Geležis (Fe) < 2 mėnesiai
Bendrasis baltymas smegenų skystyje ≥ 2 mėnesiai
Bendrasis baltymas smegenų skystyje < 2 mėnesiai