Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI I, II PIRKIMO OBJEKTO DALIMS

- Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo diena.

- Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

- Tiekėjas kartu su pristatoma prekę privalo pateikti valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.

- Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir(ar) konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 36 mėn.

- Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą pagal ES Medicinos prietaisų reglamentą (MDR 2017/745). Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato kopiją.

| Eil. Nr. | Prekės įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| Pirkimo I dalis: endoskopinė vaizdo sistema su gastroskopu |  |  |
|  | Vaizdo procesorius, 1 vnt. |  |
|  | Paskirtis | Skirtas naudoti su endoskopais endoskopinei diagnostikai ir gydymui. Priima signalus iš prijungtų endoskopų, apdoroja vaizdą, teikia vaizdą monitoriui ir įrašymo įrenginiams. |
|  | Stebėjimas specialiu apšvietimu: | - Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; - Siauro, specialaus spektro atvaizdavimo režimas, skirtas gleivinės paviršiaus struktūrai ir kraujagyslių tinklui išryškinti (NBI, BLI, i-scan arba lygiavertis); - Režimas skirtas gilesnių kraujagyslių ar kraujavimo taškų kontrastui pagerinti (gintaro–raudonos spalvos vaizdavimas RDI, ACI arba lygiavertis). |
|  | Vaizdo pagerinimo funkcija | - Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus; - Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo režimas, išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą. |
|  | Vaizdo ekrane funkcija | Vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde arba analogiška. |
|  | Elektroninis stebimo vaizdo mastelio keitimas | Ne mažiau 3 režimų. |
|  | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | - Ne mažiau kaip 2-4 programuojami endoskopo valdymo mygtukai; - Jutiklinio skydelio arba informacinio ekrano pritaikomus mygtukus pagrindinių funkcijų pritaikomas pagal gamintojo galimybes; - Papildomų funkcijų pritaikymas pagal gamintojo siūlomas valdymo galimybes. |
|  | Automatinis stiprinimo valdymas | Būtina. |
|  | Diafragmos režimas | - Automatinis; - Didžiausios reikšmės (maksimalus); - Vidutinis. |
|  | Signalų išvesties formatas: | 4K išvestis: 12G-SDI arba HDMI |
|  | Vaizdo kraštinių ekrane santykio nustatymas, galimi pasirinkimai | Ne mažiau verčių negu 16:9, 4:3. |
|  | Paciento duomenų įvedimas | Ne mažiau 40 pacientų duomenų. |
|  | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių. |
|  | Vaizdo dydžio ekrane pasirinkimas | Endoskopinio vaizdo dydį galima pasirinkti iš 2 režimų. |
|  | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas. |
|  | Jutiklinis skydelis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena. |
|  | Šviesos šaltinis, tyrimų lempa | LED šviesos šaltinis, ne mažiau 5 LED lempos |
|  | Apšvietimo ryškumo nustatymas | Apšvietimo ryškumas reguliuojamas ne mažiau kaip 10–20 lygių. |
|  | Oro tiekimas | 4 lygiai. |
|  | Aukštos raiškos medicininis monitorius (LCD), 1 vnt. |  |
|  | Ekrano įstrižainė | ne mažiau nei 30 coliai |
|  | Įvestys | 4K įvestys:12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba analogiškos |
|  | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1.Vaizdas vaizde arba analogiška; 2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška. |
|  | Skiriamoji geba | Ne blogiau 3840x2160 |
|  | Spalvų skaičius | Ne blogiau 1000 mln. |
|  | Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt. |  |
|  | Laikiklis vaizdo monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindras) arba kitaip artikuliojantis laikiklis. |
|  | Endoskopų laikiklis endoskopams | Ne mažiau kaip dviem endoskopams. |
|  | Skiriamasis transformatorius | Būtina. |
|  | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina. |
|  | Apiplovimo pompa, 1 vnt. |  |
|  | Paskirtis | skirtas skysčiui tiekti endoskopijos metu |
|  | Reguliuojamas vandens srautas | - Per papildomą vandens kanalą: ne mažiau kaip 200 ml/min.; Per instrumento kanalą ne mažiau nei 500 ml/min. |
|  | Saugos savybės | Automatinis išjungimo laikmatis išjungia vandens srautą ne daugiau kaip po 30 sekundžių. |
|  | Nuotolinio valdymo funkcija | Valdoma endoskopo mygtuku. |
|  | Komplektacija: | - Ne mažiau kaip 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt.; Vienkartinės žarnelės ne mažiau kaip 50 vnt. |
|  | Endoskopinis siurblys, 1 vnt. |  |
|  | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ne mažesnis nei 40 L/min. |
|  | Vakuumas | ne mažesnis nei 90 kPa. |
|  | Komplektacija: | - Indas skysčiams ne mažiau 2vnt., ne mažiau 2 L. - Surinkimo indo laikiklis dviem indams kabinti ≥ 1vnt. - Filtras ne mažiau nei 10vnt. - Siurbimo žarnelės ne mažiau nei 20vnt. |
|  | Vaizdo gastroskopas, 1 vnt. |  |
|  | Regėjimo laukas | ne mažesnis nei 140° |
|  | Regėjimo lauko gylis | Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm |
|  | Lenkimo kampai | Aukštyn/žemyn/kairėn/dešinėn ne mažiau kaip 180°/ 90°/100°/ 100° (arba gamintojo lygiavertis funkcionalumas). |
|  | Įvedamo vamzdelio diametras | ne daugiau 8,9 mm |
|  | Kanalo diametras | ne mažesnis nei 2,8 mm |
|  | Darbinis ilgis | 1000 mm |
|  | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis. |
|  | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina. |
| Pirkimo II dalis: vienvietė endoskopų plovimo (dezinfekcijos) mašina |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Skirtas automatiškai valyti ir dezinfekuoti visus pilnai panardinamus lanksčius endoskopus. |
| 2.2. | Konstrukcija | - Nerūdijančiojo plieno korpusas. - „Išvažuojantis“ krepšelis endoskopams talpinti. - Tinklelis, laikiklis, krepšelis ar kita talpa smulkiems priedams sudėti. - Integruotas spausdintuvas. |
| 2.3. | Nuotėkio testeris | Būtinas |
| 2.4. | Paduodamo vandens filtravimo sistema | Būtini vandens įleidimo filtrai: 1) ne mažiau nei 1 vnt., ne stambesnis nei 0,5 µm; 2) ne mažiau nei 1 vnt., ne stambesnis nei - 0,2µm. |
| 2.5. | Plovimo – dezinfekavimo ciklas | Lanksčių endoskopų būtini ciklo etapai: - protėkio testas; - parengiamasis valymas; - valymas; - pirmas skalavimas; - dezinfekavimas; - galutinis skalavimas |
| 2.6. | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti ciklo metu | - Būtina. |
| 2.7. | Vandens sąnaudos | Vandens sunaudojimas 1 ciklui iki 40 litrų |
| 2.8. | Galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį | - Turi veikti esant įtekančio vandens temperatūrai ne daugiau nei 5 °C. |
| 2.9. | Kaitinimo elementas | Būtina |
| 2.10. | Ploviklio, dezinfekanto sunaudojimas | Ploviklio sunaudojimas 1 ciklui iki 45 ml. Dezinfekanto sunaudojimas 1 ciklui iki 90 ml. |
| 2.11. | Elektros instaliacija; Matmenys plotis x gylis x aukštis | - 230V ± 10% ,50/60Hz - Plotis ≤ 70 cm - Gylis ≤ 80 cm - Aukštis ≤ 130 cm Norint pasiekti prašomą aukštį galima pritaikyti papildomą priemonę – pakylą plovimo mašinai |
| 2.12. | Suderinamumas su endoskopu | Plovimo–dezinfekcijos mašina turi turėti techninę galimybę būti suderinama su skirtingų gamintojų ir modelių endoskopais, naudojant gamintojo numatytus adapterius (jungtis). Tiekėjas įsipareigoja, gavęs informaciją apie Užsakovo įsigyjamo endoskopo gamintoją ir modelį, pateikti visus reikalingus adapterius, jungtis ir nuotėkio testavimo priemones, užtikrinančias saugų ir pilną endoskopo plovimo–dezinfekcijos procesą bei atitiktį EN 15883 reikalavimams. |
| Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų keliami reikalavimai |  |  |
|  | Plovimo mašinai standartų atitikimas | - EN 15883-1 – Bendrieji reikalavimai, terminai ir apibrėžimai plovimo ir dezinfekavimo įrangos testavimui arba lygiavertis; - EN 15883-4 – Reikalavimai ir testai plovimo dezinfektantams naudojamiems šilumai jautriems endoskopams arba lygiavertis. |
|  | Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 “Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas): 1.9.1. Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.3. papunkčiu Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − penktadieniais nuo 09:30 val. iki 14:30 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. 1.9.2. Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.2. papunkčiu Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomos prekės: - turi deklaruotą energijos suvartojimą arba energijos efektyvumo klasę; - eksploatavimo vadove nurodyta, kaip naudoti prekes taip, kad būtų sunaudojama minimaliai elektros energijos; - Tiekėjas pateikia gamintojo techninius dokumentus, pagrindžiančius deklaruotą energijos suvartojimą. Kartu su prekėmis pateikiamas Prekių eksploatavimo vadovas / aprašymas, kuriame turi būti nurodoma Prekių eksploatavimo tvarka, kad, naudojant Prekes, būtų sunaudojama mažiau elektros energijos |

Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose Tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”