Konkurso sąlygų aprašo

3 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra PVM mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas (Centrinė perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

endoskopo įrangos pirkimo atviro konkurso būdu

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 31 p.) | Pirkimo I dalis | Pirkimo II dalis |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi | Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nenustatomi |  |
| Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi | Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nenustatomi |  |
| Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (konkurso sąlygų aprašo 34 p.): |  |  |
| Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nenustatomi | Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nenustatomi |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi (nurodant atitinkamą pirkimo dalį).

| Subtiekėjo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo32 p.)) | Pirkimo I dalis | Pirkimo II dalis |
| --- | --- | --- |
| Subtiekėjui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais) |  |  |  |
| Subtiekėjui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės |  |  |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subtiekėjus (nurodant atitinkamą pirkimo dalį).

| Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme (tiesiogiai nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį, pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.; konkurso sąlygų aprašo 35 p.) | Pirkimo I dalis | Pirkimo II dalis |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjui suteikiamos naudoti priemonės (pvz. patalpos, įranga/technika) |  |  |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka;

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

| Endoskopo įranga | Kaina EUR be PVM* | Kaina EUR su PVM* |
| --- | --- | --- |
| Pirkimo I dalis: endoskopinė vaizdo sistema su gastroskopu. | Įrašyti | Įrašyti |
| Pirkimo II dalis: Vienvietė endoskopų plovimo (dezinfekcijos) mašina. | Įrašyti | Įrašyti |

*svarbu:

- Tiekėjas kartu su Pasiūlymu pateikia užpildytą Pasiūlymo priedą – atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimą.

- į kainą turi būti įskaičiuota prekių pristatymas į Pirkėjui, prekių instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), Pirkėjo medicininio personalo ir inžinierių apmokymas.

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio (visuose atliekamuose skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių – t. y. jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.);

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

SVARBU! Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad sutarties vykdymo metu dėl nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pavyzdžiui, pasikeičia tiekėjo veikla, tiekėjas tampa PVM mokėtoju), tokiu atveju, vykdant sutartį, sutarties kaina nebus keičiama.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomus įkainius, kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo įkainius, kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti konkurso sąlygų aprašo 42 p.):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis VPĮ 20 str. 2 d. nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (https://vpt.lrv.lt/lt/).

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia VPĮ įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 46 p.):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pasiūlymas galioja iki Pirkimo sąlygose nustatyto termino (konkurso sąlygų aprašo 50 p.).

Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

CPO nereikalauja, kad pasiūlymas (pagal šią formą) būtų pasirašytas. Tiekėjui pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PATVIRTINIMAS

| Eil. Nr. | Prekės įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo I dalis: Endoskopinė vaizdo sistema su gastroskopu |  |  |  |
| Gamintojas, modelis |  |  |  |
|  | Vaizdo procesorius, 1 vnt. |  |  |
|  | Paskirtis | Skirtas naudoti su endoskopais endoskopinei diagnostikai ir gydymui. Priima signalus iš prijungtų endoskopų, apdoroja vaizdą, teikia vaizdą monitoriui ir įrašymo įrenginiams. |  |
|  | Stebėjimas specialiu apšvietimu: | - Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; - Siauro, specialaus spektro atvaizdavimo režimas, skirtas gleivinės paviršiaus struktūrai ir kraujagyslių tinklui išryškinti (NBI, BLI, i-scan arba lygiavertis); - Režimas skirtas gilesnių kraujagyslių ar kraujavimo taškų kontrastui pagerinti (gintaro–raudonos spalvos vaizdavimas RDI, ACI arba lygiavertis). |  |
|  | Vaizdo pagerinimo funkcija | - Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus; - Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo režimas, išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą. |  |
|  | Vaizdo ekrane funkcija | Vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde arba analogiška. |  |
|  | Elektroninis stebimo vaizdo mastelio keitimas | Ne mažiau 3 režimų. |  |
|  | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | - Ne mažiau kaip 2-4 programuojami endoskopo valdymo mygtukai; - Jutiklinio skydelio arba informacinio ekrano pritaikomus mygtukus pagrindinių funkcijų pritaikomas pagal gamintojo galimybes; - Papildomų funkcijų pritaikymas pagal gamintojo siūlomas valdymo galimybes. |  |
|  | Automatinis stiprinimo valdymas | Būtina. |  |
|  | Diafragmos režimas | - Automatinis; - Didžiausios reikšmės (maksimalus); - Vidutinis. |  |
|  | Signalų išvesties formatas: | 4K išvestis: 12G-SDI arba HDMI |  |
|  | Vaizdo kraštinių ekrane santykio nustatymas, galimi pasirinkimai | Ne mažiau verčių negu 16:9, 4:3. |  |
|  | Paciento duomenų įvedimas | Ne mažiau 40 pacientų duomenų. |  |
|  | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių. |  |
|  | Vaizdo dydžio ekrane pasirinkimas | Endoskopinio vaizdo dydį galima pasirinkti iš 2 režimų. |  |
|  | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas. |  |
|  | Jutiklinis skydelis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena. |  |
|  | Šviesos šaltinis, tyrimų lempa | LED šviesos šaltinis, ne mažiau 5 LED lempos |  |
|  | Apšvietimo ryškumo nustatymas | Apšvietimo ryškumas reguliuojamas ne mažiau kaip 10–20 lygių. |  |
|  | Oro tiekimas | 4 lygiai. |  |
|  | Aukštos raiškos medicininis monitorius (LCD), 1 vnt. |  |  |
|  | Ekrano įstrižainė | ne mažiau nei 30 coliai |  |
|  | Įvestys | 4K įvestys:12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba analogiškos |  |
|  | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1.Vaizdas vaizde arba analogiška; 2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška. |  |
|  | Skiriamoji geba | Ne blogiau 3840x2160 |  |
|  | Spalvų skaičius | Ne blogiau 1000 mln. |  |
|  | Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt. |  |  |
|  | Laikiklis vaizdo monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindras) arba kitaip artikuliojantis laikiklis. |  |
|  | Endoskopų laikiklis endoskopams | Ne mažiau kaip dviem endoskopams. |  |
|  | Skiriamasis transformatorius | Būtina. |  |
|  | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina. |  |
|  | Apiplovimo pompa, 1 vnt. |  |  |
|  | Paskirtis | skirtas skysčiui tiekti endoskopijos metu |  |
|  | Reguliuojamas vandens srautas | - Per papildomą vandens kanalą: ne mažiau kaip 200 ml/min.; Per instrumento kanalą ne mažiau nei 500 ml/min. |  |
|  | Saugos savybės | Automatinis išjungimo laikmatis išjungia vandens srautą ne daugiau kaip po 30 sekundžių. |  |
|  | Nuotolinio valdymo funkcija | Valdoma endoskopo mygtuku. |  |
|  | Komplektacija: | - Ne mažiau kaip 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt.; Vienkartinės žarnelės ne mažiau kaip 50 vnt. |  |
|  | Endoskopinis siurblys, 1 vnt. |  |  |
|  | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ne mažesnis nei 40 L/min. |  |
|  | Vakuumas | ne mažesnis nei 90 kPa. |  |
|  | Komplektacija: | - Indas skysčiams ne mažiau 2vnt., ne mažiau 2 L. - Surinkimo indo laikiklis dviem indams kabinti ≥ 1vnt. - Filtras ne mažiau nei 10vnt. - Siurbimo žarnelės ne mažiau nei 20vnt. |  |
|  | Vaizdo gastroskopas, 1 vnt. |  |  |
|  | Regėjimo laukas | ne mažesnis nei 140° |  |
|  | Regėjimo lauko gylis | Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm |  |
|  | Lenkimo kampai | Aukštyn/žemyn/kairėn/dešinėn ne mažiau kaip 180°/ 90°/100°/ 100° (arba gamintojo lygiavertis funkcionalumas). |  |
|  | Įvedamo vamzdelio diametras | ne daugiau 8,9 mm |  |
|  | Kanalo diametras | ne mažesnis nei 2,8 mm |  |
|  | Darbinis ilgis | 1000 mm |  |
|  | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis. |  |
|  | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina. |  |
| Pirkimo II dalis: vienvietė endoskopų plovimo (dezinfekcijos) mašina |  |  |  |
| Gamintojas, modelis |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Skirtas automatiškai valyti ir dezinfekuoti visus pilnai panardinamus lanksčius endoskopus. |  |
| 2.2. | Konstrukcija | - Nerūdijančiojo plieno korpusas. - „Išvažuojantis“ krepšelis endoskopams talpinti. - Tinklelis, laikiklis, krepšelis ar kita talpa smulkiems priedams sudėti. - Integruotas spausdintuvas. |  |
| 2.3. | Nuotėkio testeris | Būtinas |  |
| 2.4. | Paduodamo vandens filtravimo sistema | Būtini vandens įleidimo filtrai: 1) ne mažiau nei 1 vnt., ne stambesnis nei 0,5 µm; 2) ne mažiau nei 1 vnt., ne stambesnis nei - 0,2µm. |  |
| 2.5. | Plovimo – dezinfekavimo ciklas | Lanksčių endoskopų būtini ciklo etapai: - protėkio testas; - parengiamasis valymas; - valymas; - pirmas skalavimas; - dezinfekavimas; - galutinis skalavimas |  |
| 2.6. | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti ciklo metu | - Būtina. |  |
| 2.7. | Vandens sąnaudos | Vandens sunaudojimas 1 ciklui iki 40 litrų |  |
| 2.8. | Galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį | - Turi veikti esant įtekančio vandens temperatūrai ne daugiau nei 5 °C. |  |
| 2.9. | Kaitinimo elementas | Būtina |  |
| 2.10. | Ploviklio, dezinfekanto sunaudojimas | Ploviklio sunaudojimas 1 ciklui iki 45 ml. Dezinfekanto sunaudojimas 1 ciklui iki 90 ml. |  |
| 2.11. | Elektros instaliacija; Matmenys plotis x gylis x aukštis | - 230V ± 10% ,50/60Hz - Plotis ≤ 70 cm - Gylis ≤ 80 cm - Aukštis ≤ 130 cm Norint pasiekti prašomą aukštį galima pritaikyti papildomą priemonę – pakylą plovimo mašinai |  |
| 2.12. | Suderinamumas su pasiūlytų endoskopu | Plovimo (dezinfekcijos) mašina turi būti pilnai suderinta su tiekėjo pasiūlytu endoskopu. Tiekėjas turi pateikti gamintojo patvirtintą suderinamumo sąrašą arba suderinamumo deklaraciją konkrečiam pasiūlytam endoskopui, taip pat visus reikalingus adapterius, jungtis ir nuotėkio testavimo įrangą, užtikrinančius saugų ir pilną plovimo procesą pagal EN 15883 reikalavimus. |  |

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf