## TS_Anest.RITS po RK
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės anestezijai, reanimacijai ir intensyviai terapijai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarpautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Tiekėjas | Pastabos
1 | 7901-3 | ICG sensoriai | 33140000-3 | Vienkartiniai, suaugusiems, skirti ICG matavimams atlikti. Du viengubi sensoriai 45-55mm diametro ir vienas dvigubas ICG sensorius 46 x 88 x 38mm ( +/-5mm ) diametro. Kontaktinė dalis iš gelio, Ag/AgCl arba analogišką. Be latekso. | Vnt. | 600 | 5.25 | 5 | 3150 | 3307.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Kęstutis Bagdonas/ Vilhelmas Bajoras
2 | 7901-5 | Kreipiklių komplektas | 33140000-3 | Sterilių biopsinių adatų kreipiklių komplektas, tinkantis ultragarso aparatui "Logiq 180" davikliui C364CBE. | Rink. | 150 | 25.83 | 5 | 3874.5 | 4068.225 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Albertas Čekauskas/Genadijus Kučinskis
3 | 7901-7 | Dantų apsauga | 33140000-3 | Vienkartinė, netoksiška, be latekso, pagaminta iš termoplastinio elastomero. Apsaugo dantis ir dantenas nuo sužeidimų, tinkama viršutiniam ir apatiniam žandikauliui. Galima apkirpti iki reikiamos dydžio. Galimybė uždėti nesant dantims. Atveria burną, universalus dydis. Galimybė naudoti atliekant anesteziją, endoskopiją, reanimaciją, esant epilepsijai, tremorui ir t.t. | Vnt. | 100 | 4.4 | 5 | 440 | 462 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
4 | 7901-19 | Arterijos kateterizavimo rinkinys | 33140000-3 | Arterinis kateteris pritaikytas naudoti Seldingerio metodu, lankstus tiesus pravediklis. Arterinėje adatoje integruota skaidri sistema, sauganti nuo kraujo pratekėjimo punkcijos metu ir leidžianti matyti adatos užsipildymą krauju, turinti papildomą paviljoną kraujo pulsacijai stebėti. Sistema rotuoja 360° kampu. Specialus antgalis, palengvinantis pravediklio įvedimą. Kateterio ilgis – 8cm, pravediklio ilgis – 29cm, arterinės adatos dydis G20, ilgis 38mm. | Rink. | 200 | 23.6 | 5 | 4720 | 4956 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
5 | 7901-24 | Kraujagyslinis dilatatorius | 33140000-3 | Ilgis 20cm; Tinkantis pravediklis 035“. Pagamintas iš polietileno; Rentgeno kontrastinis; Smailėjantis, užapvalintas galas. Dydžiai: 4, 5,6,7,8 Fr. | Vnt. | 50 | 10 | 5 | 500 | 525 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
6 | 7901-38 | Defibriliatoriaus elektrodai Nr. 2 | 33140000-3 | Klijuojami prie odos, su stimuliavimo funkcija, tinkantys Zoll Rseries ALS defibriliatoriui. | Vnt. | 20 | 19.8 | 5 | 396 | 415.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
7 | 7901-40 | Defibriliatoriaus elektrodai Nr. 4 | 33140000-3 | Klijuojami prie odos, su stimuliavimo funkcija, tinkantys Lifepak defibriliatoriui. | Vnt. | 100 | 19 | 5 | 1900 | 1995 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
8 | 7901-41 | Minkštas skrandžio zondas Nr. 1 | 33140000-3 | vienkartinis, sterilus, lankstus, permatomas duodenalinis zondas su pravedėju. Pagamintas iš poliuretano, be DEPH, be latekso, be PVC. Su rentgeno kontrastine juostele, sunumeruotas kas 5 cm, dydis FR15, vidinis diametras 3,5 mm, išorinis diametras 4,5mm, ilgis 120 cm. ENFit konektorius enterinei sistemai. Vienkartinis, sterilus. Vienkartinis, sterilus. Pagamintas iš poliuretano, 16F, 95-105cm . | Vnt. | 1000 | 5 | 5 | 5000 | 5250 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
9 | 9212-1, 9378-17, 9380-4 | Radiodažnuminės destrukcijos adata | 33141326-1 | Vienkartinė, sterili. 14,5-15,2 cm ilgio. Adata lenktu galu, aštri. Dydžiai: 22G x 50 mm, tiesi, aštri, su 5 mm aktyviu galu, 20G x 100 mm, aštri, su 5 mm aktyviu galu, 20G x 100 mm, aštri, su 10 mm aktyviu galu, 20G x 150 mm su 10 mm aktyviu galu. | Vnt. | 1000 | 20 | 5 | 20000 | 21000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Galina Ponkratenko
10 | 9212-3, 9378-27 | Tracheostominis vamzdelis su vidinėmis kaniulėmis | 33140000-3 | Tracheostominis vamzdelis su dviem vidinėmis kaniulėmis Sterilus Vienkartinio naudojimo. Pagamintas iš medicininės klasės poliuretano. Vidinės kaniulės su 15 mm jungtimi. Vidinė kaniulė sukasi 360 o kampu. Tracheostominio vamzdelio kaklo plokštelė turi dvi šonines angeles vamzdelio laikikliui įdėti. Ant vamzdelio tvirtinimo plokštelės nurodytas gamintojas, dydis, išorinis bei vidinis vamzdelio diametrai, vamzdelio ilgis bei manžetės diametras Tracheostominis vamzdelis su žemo slėgio didelio tūrio manžete. Manžetė plonasienė, minkšta, atraumatinė, jautri šilumai. Manžetės pripūtimo vamzdelis turi manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį su Luer jungtimi. Ant manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlio nurodytas išorinis ir vidinis vamzdelio diametrai, manžetės diametras. Rinkinį sudaro platus ir reguliuojamas vamzdelio laikiklis, obturatorius ir dvi vidinės kaniulės. | Rink. | 120 | 46.5 | 5 | 5580 | 5859 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
11 | 9212-4, 9378-28 | Armuotas perkutaninis įvedimo įrenginys Nr. 1 | 33140000-3 | Sterilus rinkinys, skirtas naudoti su 7-7,5Fr kateteriais. 8Fr , apie 10-12cm. ilgio, rentgenokontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Armuotas viela. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | Vnt. | 40 | 20.6 | 5 | 824 | 865.2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Rokas Girčius
12 | 9212-5 ,9378-29 | Armuotas perkutaninis įvedimo įrenginys Nr. 2 | 33140000-3 | Sterilus rinkinys, skirtas naudoti su 4-4,5Fr kateteriais. 5Fr , apie 7-8cm. ilgio, rentgenokontrastinis, poliuretaninis, su hemostatiniu vožtuvu, diliatatoriumi ir šoniniu kanalu, naudojamu skysčių infuzijai. Armuotas viela. Rinkinyje turi būti punkcinė adata ir viela su „J“ formos galu. | Vnt. | 60 | 20.8 | 5 | 1248 | 1310.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Rokas Girčius
13 | 9212-6 | Tracheostominio vamzdelio rinkinys | 33140000-3 | Tracheostominis vamzdelis sutvirtintas spirale Vamzdelis lankstus, prisitaikantis prie kūno padėties pokyčių išorinės kaniulės lankstumas nesumažėja naudojant vidines kaniules. Pagamintas iš termolanksčios medžiagos, kuri minkštėja veikiant kūno temperatūrai Reguliuojamo ilgio Didelė, lanksti kaklo plokštelė, skirta sumažinti odos dirginimą ir pragulas tracheostomos srityje Tracheostominio vamzdelio kaklo plokštelė turi dvi šonines angeles vamzdelio laikikliui įdėti. Tracheostominis vamzdelis su didelio tūrio žemo slėgio manžete Ant vamzdelio tvirtinimo plokštelės nurodytas gamintojas, dydis, išorinis ir vidinis vamzdelio diametrai, bei manžetės diametras. Manžetės pripūtimo vamzdelis turi manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį su Luer jungtimi Su 15 mm jungtimi Sterilus Vienkartinio naudojimo Rinkinį sudaro vamzdelio laikiklis, obturatorius, dvi vidinės kaniulės, apsauginis dangtelis nuo kosulio. | Vnt. | 20 | 82 | 5 | 1640 | 1722 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
14 | 9212-9 | Nosies kaniulė su filtru | 33141220-8 | Vienkartinio naudojamo, 85-95cm. Ilgio, oro srauto slėgis, filtras turi jungtis tiesiai į slėgio jungtį "NOX" registravimo prietaisuose. | Vnt. | 500 | 3.5 | 5 | 1750 | 1837.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Rolandas Zablockis
15 | 9378-4, 9378-41 | Spinalinė adata Nr. 4 | 33141320-9 | Vienkartinė, sterili, 18-20 cm ilgio, 22G storio, „Chiba“ arba "Quincke" tipo nuožulnia nuopjova | Vnt. | 600 | 2.65 | 5 | 1590 | 1669.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Dovilė Taraškevičienė
16 | 9378-5 | Spinalinė adata Nr. 5 | 33141320-9 | Vienkartinė, sterili, 9-10 cm, 22G storio, „Chiba“ arba "Quincke" tipo nuožulnia nuopjova | Vnt. | 100 | 0.85 | 5 | 85 | 89.25 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Dovilė Taraškevičienė
17 | 9378-16 | Adata nervinių rezginių anestezijai Nr. 3 | 33141320-9 | Sterili, echogeniška, stimuliuojanti, 9,8-11,0 cm ilgio, 20-22G storio, su stimuliatoriaus jungimo laidu, su ilginimo vamzdeliu vaistų injekcijai. | Vnt. | 150 | 7.1 | 5 | 1065 | 1118.25 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
18 | 9378-24 | Rinkiniai netiesioginės kalorimetrijos vertinimui | 33140000-3 | Paskirtis: vienkartinių priemonių rinkiniai netiesioginės kalorimetrijos procedūrai atlikti. 2. Vieną priemonių rinkinį turi sudaryti: a) Vienkartinio naudojimo srauto jutiklis – 1 vnt. b) Adapteris FiO2 matavimo linijos prijungimui prie DPV aparato – 1 vnt. c) Mėginių ėmimo linijos – 2 vnt. 3. Suderinamumas: siūlomos vienkartinio naudojimo priemonės turi būti suderinamos su gamintojo Cosmed, QNRG+ modelio monitoriumi. Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus. | Vnt. | 50 | 24 | 5 | 1200 | 1260 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
19 | 9378-38; 9378-39 | Epidurinė adata | 33141328-5 | Vienkartinė, sterili, epidūrinė adata su „Tuohy“ tipo nuopjova, be sparnelių, užrakinamu pagrindu, turi tureti gradavimo žymes kas 10 mm. Adatos konstrukcija sulieta su plastikine mova. Adatų dydžiai ir ilgiai : 18G storio, 89 mm ilgio, 18G storio, 150 mm ilgio, 20G, 89 mm ilgio, 20G, 114 mm ilgio. | Vnt. | 4650 | 10 | 5 | 46500 | 48825 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Galina Ponkratenko
20 | 9378-42 | Prailginimo linija 2-jų atšakų su antiokliuziniais kamštukais | 33140000-3 | Pagaminta iš poliuretano, sterili, su 2 antiokliuziniais kamštukais (teigiamas boliusas), su spaustukais, jungtys Male Luer-Lock/ Female Luer-lock, diametras 1,5x2,5mm, ilgis 10cm, užpildymas 0,5ml. Garantuojamas antimikrobinis saugumas jungiant iki 220 kartų (ne mažiau 7 dienų). | Vnt. | 4000 | 7.46 | 5 | 29840 | 31332 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
21 | 9378-43 | Prailginimo linija vienos atšakos su antiokliuziniu kamštuku | 33140000-3 | Pagaminta iš poliuretano, sterili, su antiokliuziniu kamštuku (teigiamas boliusas), su spaustuku, jungtys Male Luer-Lock/ Female Luer-lock, diametras 1,5x2,5mm; ilgis 10cm; užpildymas 0,5ml. Garantuojamas antimikrobinis saugumas jungiant iki 220 kartų (ne mažiau 7 dienų). | Vnt. | 1000 | 6.42 | 5 | 6420 | 6741 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
22 | 9379- 6 | Universalus konektorius | 33140000-3 | Tiesus, abiejuose galuose galime prijungti prailginimo linijas. I.D. 6,5. Ilgis 14-15 mm. | Vnt. | 1500 | 2.75 | 5 | 4125 | 4331.25 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
23 | 9379-11 | Antibakterinis filtras „RVTM2“ reguliatoriui | 33140000-3 | Vienkartinis, tinkantis vakuumo reguliatoriui „RVTM2“. | Vnt. | 5000 | 2.3 | 5 | 11500 | 12075 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
24 | 9380-1 | PCVK (PICC) kateterių fiksavimo mechanizmas | 33140000-3 | Drugelio ar analogiškos formos su išpjovomis PCVK kateterio sparnelių fiksavimui. Tinkamas fiksuoti PCVK su viena ar keliomis atšakomis. Dydis: 90mm ± 2mm (ilgis) x 35mm ± 2mm (plotis) x 30mm ± 2mm (plotis centrinėje dalyje). Sterilus, nelimpantis prie pirštinių. Klijų pagrindas akrilas. Fiksatorius dviejų dalių: 1 - lipni plokštelė fiksuojama prie paciento odos, pagaminta iš poliuretano (PU) ir poliesterio; 2 - viršutinė medžiaginė juostelė pagaminta iš polipropileno (PP) su velkro danga; Pagamintas be latekso, be DEHP (be ftalatų). Galimybė naudoti ≥ 7 dienas. | Vnt. | 120 | 10.6 | 5 | 1272 | 1335.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
25 | 9380-7 | Videolaringoskopas | 33140000-3 | Vienkartinio naudojimo, sterilus. Vieno dydžio – suaugusiems. Visas pilnai utilizuojamas. "Macintosh" tipo laringoskopo mentelė. Integruotas LCD ekranas - rodomas optimalus vaizdas esant įvairioms apšvietimo sąlygoms, distalinėje mentelės dalyje yra kamera. Įjungimo / išjungimo jungiklis. Kiekvienas prietaisas yra atskirai supakuotas specialiame standžiame apvalkale, užsandarintame plastiko plėvele. Prietaiso partijos numeris ir galiojimo data nurodyti krašte virš LCD ekrano. | Vnt. | 30 | 85 | 5 | 2550 | 2677.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
26 | 9380-8 | Optinis laringoskopas | 33140000-3 | Vienkartinis optinis laringoskopas sunkiai intubacijai, nereikalaujantis paciento kaklo išlenkimo intubacijos metu ir tinkamas naudojimui esant stuburo kaklo traumai. Anatominės formos, išlenktas 90 laipsnių kampu, su kreipiamuoju kanalu vamzdelio įstatymui, turi tikti 6-7,5 ir 7-8,5 numerio vamzdeliams ir nereikalaujantis papildomai naudoti pravediklio vamzdelio įvedimui. Su optine sistema, kurios gale šviesos diodas, su antirūko sistema, kuri apsaugo optinę sistemą nuo aprasojimo ir vaizdo kokybės iškraipymo, su okuliaru, leidžiandžiu matyti intubacijos vaizdą be papildomų vaizdo sistemų ir su galimybe prisijungti video kamerą. (Galimi laringoskopu dydžiai N1; N2; N3 pagal poreikį ). | Vnt. | 150 | 80 | 5 | 12000 | 12600 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
27 | 9380-11 | Rezistoriai T-formos jungčiai su kandikliu | 33140000-3 | Vienkartiniai; Kliniškai švarūs; Turi CE ženklinimą; Rezistoriaus jungtis 15M; Supakuoti po 10 vnt. (to paties dydžio). Dydžiai: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 6.00mm skersmens. | rink. | 100 | 0.67 | 5 | 67 | 70.35 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
28 | 9380-12 | T-formos jungtis su vienakrypčiu vožtuvu ir kandikliu teigiamo slėgio iškvėpimo terapijai | 33140000-3 | Kliniškai švari; Vienkartinė; Naudojama vienam pacientui. Maksimalus naudojimo laikas - iki 7 dienų; Turi CE ženklinimą; Įkvėpimo anga -22M/15F-22M su vienkrypčiu vožtuvu ir kandikliu 22F; Įpakuota po 1 vnt. | Vnt. | 1000 | 2.39 | 5 | 2390 | 2509.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
29 | 9380-13 | Uždaros išmatų surinkimo sistemos rinkinys įvedamas | 33140000-3 | Skirta paciento išmatoms surinkti, apsaugant aplinkinę odą nuo sudirginimo. Sistema susideda iš lankstaus ir minkšto silikoninio kateterio, su pripučiama žemo slėgio manžete. Silikoninis kateris rentgenu peršviečiamas, su gylio įvedimo žyma. Kateterio ilgis 170 cm ±2 cm. Papildomas kanalas integruotas kateteryje, skirtas irigacijai, su aiškiai nurodyta informacija. Kateteris turi papildomą angą, per kurią yra galimybė paimti turinio laboratoriniams tyrimams. Komplektacijoje ne mažiau kaip 3 vnt. surinkimo maišų, kurių viduje yra skysčius absorbuojantis tamponas, paverčiantis skystį žele ir anga su kvapą sulaikančiu filtru, skirta perteklinių dujų išėjimui. Surenkamojo maišo talpa ne mažiau 1500 ml. Maišas su uždarymo dangteliu, bei tikslia gradacija turinio kiekiui įvertinti. Komplektacijoje yra švirkštas 40-45 ml talpos, skirtas balionėliui užpildyti. Sistema turi specialų tvirtinimą prie ligonio lovos bei spaustuką sistemai uždaryti. Visi komponentai yra be latekso ir skirti vienkartiniam naudojimui. Sistemą galima naudoti ne trumpiau kaip 28 d., keičiant tik surinkimo maišus. | Vnt. | 100 | 120 | 5 | 12000 | 12600 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
30 | 9380-14 | Pakeitimo maišeliai uždarai išmatų surinkimo sistemai | 33140000-3 | Pakeitimo maišeliai tinkantys uždarai išmatų surinkimo sistemai aprašytai 1.1 punkte. Surenkamojo maišo talpa ne mažiau 1500 ml. | Vnt. | 100 | 9 | 5 | 900 | 945 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
31 | 9380-15 | Uždaros išmatų surinkimo sistemos rinkinys klijuojamas | 33140000-3 | Skirta viduriuojančio paciento išmatoms surinkti, apsaugant aplinkinę odą nuo sudirginimo. Rinkinio komponentai: lankstus ir minkštas silikoninis kateteris, išmatų surinkimo maišas, 2 vnt. odos paruošimo servetėlių, lipnią, barjerinę plėvelę sudarantys klijai su specialiu aplikatoriumi. Visi komponentai be latekso. Silikoninis vamzdelis sudarytas iš viename gale esančio lipnaus paviršiaus, tvirtinamo prie paciento išangės. Kitas galas turi specialią jungtį surinkimo maišui tvirtinti, bei integruotą pakabą skirtą maišo tvirtinimui ant lovos krašto. Silikoninis vamzdelis papildomai įvilktas į kvapą mažinančią PE plėvelės rankovę, maksimaliai apsaugant aplinką nuo kvapų. Išmatų surinkimo maišas pagamintas iš medicininės PVC medžiagos (be ftalatų) graduotas, nepermatomas, su specialiu apžiūros langeliu turiniui įvertinti. Perteklinio oro išėjimo anga su anglies filtru, sulaikančiu kvapų patekimą į aplinką. Šalia filtro gelinis blokatorius – apsauga kad skystis nepatektų į filtrą. Maišas su sandariu dangteliu. Odos paruošimo servetėlė sudrėkinta specialiu silikoninio pagrindo tirpalu, odos nedirginanti, be alkoholio ir parfumerijos, skirta odos paruošimui prieš klijų naudojimą, pašalinant riebalų perteklių, ir po naudojimo pašalinti klijus nuo odos, juos veiksmingai ištirpinant. Lipnią barjerinę plėvelę sudarantys klijai skirti lipniam paviršiui prie odos sudaryti, priklijuojant silikoninio vamzdelio lipniąją dalį, bei apsaugoti paciento odą nuo pažeidimo. Klijai melsvos spalvos, aiškiai vizualizacijai, Kartu komplektuojami su aplikatoriumi. | Vnt. | 5 | 50 | 5 | 250 | 262.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
32 | 9380-16 | Pakeitimo maišeliai klijuojamai uždarai išmatų surinkimo sistemai. | 33140000-3 | Išmatų surinkimo maišas skirtas naudojimui su aukščiau aprašyta uždara išmatų surinkimo sistema, pagamintas iš medicininės PVC medžiagos (be ftalatų) graduotas, nepermatomas, su specialiu apžiūros langeliu turiniui įvertinti. Perteklinio oro išėjimo anga su anglies filtru, sulaikančiu kvapų patekimą į aplinką. Šalia filtro gelinis blokatorius – apsauga kad skystis nepatektų į filtrą. Maišas su sandariu dangteliu. | Vnt. | 5 | 5 | 5 | 25 | 26.25 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
33 | 9380-17 | Lipni barjerinė plėvelė | 33140000-3 | Lipnią barjerinę plėvelę sudarantys klijai skirti lipniam paviršiui prie odos sudaryti, priklijuojant uždaros išmatų surinkimo sistemos silikoninio vamzdelio lipniąją dalį, bei apsaugoti paciento odą nuo pažeidimo. Klijai melsvos spalvos, aiškiai vizualizacijai, Kartu komplektuojami su aplikatoriumi. | Vnt. | 5 | 5 | 5 | 25 | 26.25 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
34 | 9380-18 | Medicininių klijų pašalinimo priemonė | 33140000-3 | Naudojama uždaros klijuojamos išmatų surinkimo sistemos nuėmimui. Purškiamas aerozolis, skirtas švelniam ir neskausmingam medicininių klijų pašalinimui nuo odos. Talpa 50 ml | Vnt. | 5 | 12 | 5 | 60 | 63 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Dovilė Taraškevičienė
35 | 9380-19 | Odos paruošimo servetėlė | 33140000-3 | Odos apruošimo servetėlė sudrėkinta specialiu silikoninio pagrindo tirpalu, odos nedirginanti, be alkoholio ir parfumerijos skirta odos aplik išangę paruošimui prieš klijų naudojimą, pašalinant riebalų perteklių ir po naudojimo pašalinti klijus nuo odos juos veiksmingai ištirpinant. | Vnt. | 300 | 0.35 | 5 | 105 | 110.25 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Dovilė Taraškevičienė
36 | 9380-24 | Co2 Alice LoFlo matavimo sistemos priedas | 33140000-3 | Mėginio rinkinys, vyriško tipo „luer“ jungtimi, skirtas naudoti su kapnometrijos moduliu Loflo. Vienkartinio naudojimo. | Vnt. | 200 | 1.8096 | 5 | 361.92 | 380.016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
37 | 9380-25 | Lipdukai-etiketės spalviniam švirkštų žymėjimui | 33140000-3 | [15 empty] | Dovilė Taraškevičienė
37.1 | 9380-25.1 | Metalinis laikiklis |  | Metalinis laikiklis lipdukams 7 arba 11 vietų. Skirtas 163.2 plastikiniams lipdukų dėklams sudėti. | Vnt. | 59 | 45 | 21 | 2655 | 3212.55 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Dovilė Taraškevičienė
37.2 | 9380-25.2 | Plastikinis dėklas lipdukams |  | Plastikinis dėklas lipdukams su rulonėliu pageidaujamo vaisto pavadinimo. Skirtas 163.3 lipdukų rulonėliui sudėti su specialia atplėšimo vieta. | Vnt. | 593 | 18.1 | 21 | 10733.3 | 12987.293 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Dovilė Taraškevičienė
37.3 | 9380-25.3 | Lipdukai ritinėliuose |  | Lipdukai ritinėliuose, skirti papildymui (vienetais) | Vnt. | 520000 | 0.0165 | 21 | 8580 | 10381.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Dovilė Taraškevičienė
38 | 9380-28 | Kvėpavimo kontūras naujagimiams | 33140000-3 | Vienkartinio naudojimo, pritaikytas naudojimui su drėkintuvu, gofruotas, kaitinimo laidu šildoma įkvėpimo šaka ne mažiau 160cm. Ilgio. rPAP generatoriaus ilgis 29-31cm. Jungiamoji žarna ne trumpesnė 90cm. Kontūras pritaikytas "Inspiration rPAP" gaivinimo aparatui. | Vnt. | 360 | 75 | 5 | 27000 | 28350 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Alma Gaupšienė
39 | 9380-32 | Filtras švirkšto adatai | 33140000-3 | Vienkartinis, sterilus injekcijos ir aspiracijos filtras švirkšto adatai, užsukamu sujungimu "luer Lock", filtro mikroporų dydis 3-5µm, kamštelio diametras ≤12mm. | Vnt. | 3000 | 2 | 5 | 6000 | 6300 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Alma Gaupšienė
40 | 9380-33 | Antimikrobiniai/antivirusiniai filtrai | 33140000-3 | Vienkartiniai antimikrobiniai/antivirusiniai filtrai krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksui "Vmax Encore229". | Vnt. | 20000 | 0.9048 | 5 | 18096 | 19000.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Anželika Chomičienė
41 | 9380-35 | Ultragarsinio linijinio daviklio apvalkalas | 33140000-3 | Ultragarsinio daviklio apvalkalas 12-18 x 160-239cm. Su elastiniu "T"-formos galiuku arba lipnia juostele tvirtinimui. Sterilus, dviguboje pakuotėje, pagamintas iš etileno metilo akrilokopolymero plėvelės ( arba analogiškos ), permatomas. | Vnt. | 1000 | 5 | 5 | 5000 | 5250 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Dovilė Taraškevičienė
42 | 9380-36 | Nerūdijančio plieno nesirezorbuojanti siuvimo viela krūtinės ląstai | 33140000-3 | [15 empty] | Karolis Jonas
42.1 | 9380-36.1 | 1 |  | Nerūdijančio plieno, nesirezorbuojanti siuvimo viela krūtinės ląstai. Sterili (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos). Nedažyta. Pagrindinė medžiaga yra nerūdijantis plienas atitinkantis 316L AISI reikalavimus (EN10088-3). Monofilamentas. Adata nerūdijančio plieno AISI 300 serijos. Naudojama lazerinė technika vielos ir adatos sujungimui. Steriliame įpakavime viena viela. Vielos ilgis 45 cm. Adatos dydis 25 mm, 3/8 atvirkštinis pjovimas (reverse cutting). USP 1. | Vnt. | 192 | 4.25 | 5 | 816 | 856.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Karolis Jonas
42.2 | 9380-36.2 | 3+4 |  | Nerūdijančio plieno, nesirezorbuojanti siuvimo viela krūtinės ląstai. Sterili (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos). Nedažyta. Pagrindinė medžiaga yra nerūdijantis plienas atitinkantis 316L AISI reikalavimus (EN10088-3). Monofilamentas. Adata nerūdijančio plieno AISI 300 serijos. Naudojama lazerinė technika vielos ir adatos sujungimui. Steriliame įpakavime viena viela. Vielos ilgis 45 cm. Adatos dydis 30 mm, 3/8 atvirkštinis pjovimas (reverse cutting). USP 3+4. | Vnt. | 288 | 4.1 | 5 | 1180.8 | 1239.84 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Karolis Jonas
42.3 | 9380-36.3 | 2 |  | Nerūdijančio plieno, nesirezorbuojanti siuvimo viela krūtinės ląstai. Sterili (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos). Nedažyta. Pagrindinė medžiaga yra nerūdijantis plienas atitinkantis 316L AISI reikalavimus (EN10088-3). Monofilamentas. Adata nerūdijančio plieno AISI 300 serijos. Naudojama lazerinė technika vielos ir adatos sujungimui. Steriliame įpakavime viena viela. Vielos ilgis 50 cm. Adatos dydis 40 mm, 3/8 atvirkštinis pjovimas (reverse cutting). USP 2. | Vnt. | 288 | 3.63 | 5 | 1045.44 | 1097.712 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Karolis Jonas
42.4 | 9380-36.4 | 5 |  | Nerūdijančio plieno, nesirezorbuojanti siuvimo viela krūtinės ląstai. Sterili (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos). Nedažyta. Pagrindinė medžiaga yra nerūdijantis plienas atitinkantis 316L AISI reikalavimus (EN10088-3). Dengta titano nitridu. Monofilamentas. Adata nerūdijančio plieno AISI 300 serijos. Naudojama lazerinė technika vielos ir adatos sujungimui. Steriliame įpakavime viena viela. Vielos ilgis 45 cm. Adatos dydis 48 mm, 1/2 apvali, kūginis pjovimas (taper cutting). USP 5. | Vnt. | 192 | 26.67 | 5 | 5120.64 | 5376.672 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Karolis Jonas
43 | 7901-28 | Prailginimo linija vaistų leidimui | 33140000-3 | Prailginimo linija skirta skysčių infuzinei terapijai. Sterili, be latekso, be DEHP, pagaminta iš PVC. Prailginimo linijų matmenys: ilgiai: 24cm±2cm, 50cm±2cm, 150cm ±2cm, 200cm±2cm; skersmuo: vidinis - 1,5mm±0,1mm, išorinis - 2,7mm±0,1mm. Female jungtis - su 2 sparneliais, male jungtis su struktūriniais grioveliais šonuose patogiam suėmimui ir sujungimui. | vnt. | 80000 | 0.53 | 5 | 42400 | 44520 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
44 | 9378 -23 | Pasyvus elektrodas | 33140000-3 | Neutralus įžeminimo elektrodas elektrochirurgijai, vienkartinis, nesterilus, su putų sluoksniu ir hidrogeliu, be laido, tinkantis darbui su “inomed LG2” ir „Metrum Cryoflex Cryo-S Painless“ aparatais. Plotas 118 cm2. | vnt. | 250 | 6 | 5 | 1500 | 1575 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Jūratė Šipylaitė
[8 empty] | Viso: | 315480.6 | 334769.558 | Viso: | 0 |  | 0
Note on G66: Administrator: Buvo 200
Note on G67: Administrator: Buvo 4000 dabar 4650
Note on G68: Administrator: Buvo 10 dabar 300