## Lapas1
Pirkimo sąlygų Priedas Nr.1
Spalva pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
202 - -
Pirkimo pavadinimas: Pleuros ertmės siurblys (Nr.10060-1)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė:
Atsakingo už pasiūlymą asmens telefono numeris:
Atsakingo už pasiūlymą asmens el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2 Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1.3 Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4 Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1 Tiekėjo siūlomos prekės (Įranga) turi būti pažymėta atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.2 Tiekėjo siūlomos prekės (Priemonės) turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.3 Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.
2.4 Siūloma Įranga turi būti nauja, negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.
2.5 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.6 Kartu su prekėmis (Įranga) tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba. Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus.
2.7 Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
2.8 Įrangos garantijos terminas ≥ 36 mėnesiai.
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir įkainiai:
Eilės Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6= 3 x 4 | 7
1. Pleuros ertmės siurblys su priemonėmis (1 komplektas)
1.1 | Pleuros ertmės siurblys |  | 3 |  |  | 0
1.2 | Pakrovimo stotelė |  | 3 |  |  | 0
Eilės Nr. | Prekės pavadinimas |  | Maksimalus kiekis 36 mėn., vnt. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės modelis/ kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje
1.3 | Skysčių surinkimo indas 800 ml |  | 300 |  |  | 0
1.4 | Skysčių surinkimo indas 2000 ml |  | 240 |  |  | 0
1.5 | Viengubas sterilus vamzdelis |  | 240 |  |  | 0
1.6 | Dvigubas sterilus vamzdelis |  | 300 |  |  | 0
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6), Eur be PVM: | [5 empty] | 0
PVM suma (EUR) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6):
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6), Eur su PVM:
Suteikiama garantija Įrangai, mėn.:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė |  |  | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1. | Įranga - pleuros ertmės siurblys
1.1 | Aprašymas | 1. Pleuros ertmės apsiratorius aktyviam pleuros ertmės drenavimui. 2. Prietaisas turi būti mobilus. 3. Svoris be priedų iki 2 kg. 4. Su akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus krovimo stotele, tvirtinama prie paciento lovos arba konsolės ir yra kaip prietaiso stovas - laikiklis.
1.2 | Žemo vakuumo sudarymas | Iki 10 kPa
1.3 | Oro tekmės greitis | Ne daugiau 5 l/min
1.4 | Vakuumo sudarymas agregatas | Diafragminis
1.5 | Duomenų atvaizdavimas monitoriuje | Grafinis ir skaitmeninis
1.6 | Prietaiso matuojami parametrai | 1. Oro pratekėjimas. 2. Išsiurbtų skysčių kiekis. 3. Slėgis.
1.7 | Duomenų istorija | Ekrane pateikiamos paskutinių 24 val. matuojamų parametrų reikšmės
1.8 | Vakuumo reguliatorius | Slėgio jutiklis
1.9 | Duomenų perkėlimas į kompiuterį | Būtina
1.10 | Aliarmai | 1. Vaizdinis. 2. Garsinis.
1.11 | Apsauga nuo skysčių patekimo į aspiratoriaus mechanizmo vidų | 1. Garsinis ir vaizdinis pranešimas. 2. Indai su apsauga nuo skysčių patekimo į vidų.
1.12 | Prietaiso skleidžiamo triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 44,5 dB
1.13 | Reikalavimai el. tiekimui | 100-240 V, 50 / 60 Hz
1.14 | Akumuliatorius | Li-ion arba lygiavertis
1.15 | Prietaiso veikimas nuo akumuliatoriaus | Ne mažiau kaip 4 val.
1.16 | Akumuliatoriaus krovimo laikas | ≤ 4 val.
1.17 | Įrangą sudaro: | 1. Aspiratorius. 2. Pakroviklis.
2. | Priemonės Įrangai (vienkartinės):
2.1 | Skysčių surinkimo indas 800 ml | • Suderinamas su siūlomu pleuros ertmės siurbliu; • Indų talpa: 800 ml; • Indas turi būti sugraduotas; • Su filtru, saugančiu nuo persipildymo ir bakterijų patekimo į mechanizmo vidų; • Polipropileninis; • Sterilus.
2.2 | Skysčių surinkimo indas 2000 ml | • Suderinamas su siūlomu pleuros ertmės siurbliu; • Indų talpa: 2000 ml; • Indas turi būti sugraduotas; • Su filtru, saugančiu nuo persipildymo ir bakterijų patekimo į mechanizmo vidų; • Polipropileninis; • Sterilus.
2.3 | Viengubas sterilus vamzdelis | • Suderinamas su siūlomu pleuros ertmės siurbliu; • Vamzdelis turi būti su vienu antgaliu; • Sterilus.
2.4 | Dvigubas sterilus vazmdelis | • Suderinamas su siūlomu pleuros ertmės siurbliu; • Vamzdelis turi būti su dviem antgaliais; • Sterilus.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.