TSD-1288, VPP-6614

Endoskopinės įrangos techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Endoskopinė sistema, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirta viršutinės ir apatinės virškinimo sistemos dalies (stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir kt.) ištyrimui ir gydymui. |  |
| 1.1. | Monitorius (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.1.1. | Paskirtis | Skirtas naudoti medicinoje |  |
| 1.1.2. | Ekrano įstrižainė | ≥ 31" |  |
| 1.1.3. | Raiška | ≥ 3840×2160 taškų |  |
| 1.1.4. | Šviesumas | ≥ 450 cd/m2 |  |
| 1.1.5. | Spalvų skaičius | ≥ 1000 mln. |  |
| 1.1.6. | Vaizdo signalų įvestys | 1. ≥ 1× HDMI (arba lygiavertė); 2. ≥ 1× 12G-SDI (arba lygiavertė). |  |
| 1.1.7. | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1. Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertis); 2. Vaizdas ne vaizde (POP arba lygiavertis). |  |
| 1.1.8. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 1.2. | Vaizdo centras (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.2.1. | Paskirtis: | 1. Gastroskopija; 2. Kolonoskopija; 3. Balioninė enteroskopija; 4. Ultragarsinė endoskopija. |  |
| 1.2.2. | Šviesos šaltinis (tyrimų lempa) | 1. LED (≥ 4 šviesos diodai) arba lygiavertis šviesos šaltinis; 2. Integruotas į vaizdo centrą arba atskiras modulis. |  |
| 1.2.3. | Specializuoti apšvietimo režimai | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; 2. Siauro spektro atvaizdavimo ir stebėjimo arba mėlynos šviesos režimas – skirtas padidinti spalvų kontrastą ir išryškinti paviršinių audinių ir gleivinės struktūras bei mikro kraujagyslių tinklą; 3. Raudonojo dichromatinio spektro režimas – skirtas pagerinti giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą arba specializuotas vaizdinimo režimas – skirtas kraujavimo šaltinių identifikacijai pagerinti (angl. Amber-Red, Red Dichromatic (arba lygiavertis)). |  |
| 1.2.4. | Vaizdo pagerinimo funkcija | 1. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba raudonos spalvos režimas padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimus ir kitus pažeidimus; 2. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo režimas: išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą. |  |
| 1.2.5. | Signalų išvestis | 4K standarto: 12G-SDI arba HDMI (arba lygiavertė) |  |
| 1.2.6. | Dviejų vaizdų (išorinės įrangos perduodamo vaizdo ir endoskopinio vaizdo) rodymo tame pačiame monitoriuje tuo pačiu metu funkcijos | Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertė) arba du vaizdai vienas šalia kito (POP arba lygiavertė) |  |
| 1.2.7. | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | 1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus; 2. Ne mažiau kaip 2 jutiklinio skydelio arba planšetinio kompiuterio, arba informacinio skydelio laisvai nustatomi (pagal gydytojo poreikius) mygtukai. |  |
| 1.2.8. | Diafragmos (IRIS) režimai | 1. Automatinis reguliavimas; 2. Reguliavimas pagal ryškiausią endoskopinio vaizdo sritį; 3. Ryškumas reguliuojamas atsižvelgiant į vidutinį endoskopinio vaizdo ryškumą. |  |
| 1.2.9. | Pacientų duomenų įvedimas bei išsaugojimas | Įrenginio atmintyje talpinami ne mažiau kaip 40-ies pacientų duomenys |  |
| 1.2.10. | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |
| 1.2.11. | Jutiklinis arba informacinis skydelis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena |  |
| 1.2.12. | Oro tiekimas | Reguliuojamas oro tiekimas |  |
| 1.2.13. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 1.3. | Apiplovimo (irigacinė) pompa (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.3.1. | Paskirtis | Apiplovimo pompa skirta skysčiui tiekti endoskopijos metu |  |
| 1.3.2. | Galimybė reguliuoti vandens srautą | Su galimybe reguliuoti vandens srautą |  |
| 1.3.3. | Pompos valdymas | Apiplovimo (irigacinė) pompa valdoma endoskopo mygtuku (būtina pateikti reikalingus priedus šiai funkcijai užtikrinti) |  |
| 1.3.4. | Maksimalus vandens srautas | 1. Per instrumentinį kanalą ≥ 500 ml/min.; 2. Per papildomą vandens kanalą ≥ 200 ml/min. |  |
| 1.3.5. | Kartu su plovimo pompa pateikiama: | 1. Ne mažiau kaip 2 litrų talpos, autoklavuojamas vandens konteineris ≥ 1 vnt.; 2. Vienkartiniai ir/arba daugkartiniai vamzdeliai vandeniui ≥ 10 vnt. |  |
| 1.3.6. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 1.4. | Mobilus vežimėlis endoskopinei įrangai (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.4.1. | Reikalavimai vežimėliui | 1. Su 4-iais ratukais, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; 2. Su ≥ 2 lentynomis; 3. Su laikikliu, skirtu ≥ 2 endoskopams pakabinti. |  |
| 1.4.2. | Svirtis (arba alkūnė) monitoriaus pakabinimui | Vežimėlis su svirtimi (arba alkūne) siūlomam monitoriui pakabinti |  |
| 1.4.3. | Centrinis įjungimo / išjungimo mygtukas | Būtinas centrinis įjungimo / išjungimo mygtukas |  |
| 1.4.4. | Skiriamasis transformatorius | Būtinas skiriamasis transformatorius |  |
| 1.4.5. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 1.5. | Vaizdo gastroskopas (kiekis 3 vnt.) |  |  |
| 1.5.1. | Gastroskopo prijungimas prie vaizdo centro | Gastroskopas prie vaizdo centro jungiasi viena jungtimi |  |
| 1.5.2. | Apžiūros laukas | ≥ 140 |  |
| 1.5.3. | Apžiūros lauko gylis | Nuo ≤ 2 mm iki ≥ 100 mm |  |
| 1.5.4. | Lenkimo kampai | 1. Aukštyn / žemyn ≥ 210°/ ≥ 90°; 2. Kairėn / dešinėn ≥ 100°/ ≥ 100°. |  |
| 1.5.5. | Įvedamos dalies (įskaitant distalinį segmentą) išorinis diametras | ≤ 9,0 mm |  |
| 1.5.6. | Darbinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |
| 1.5.7. | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1000 mm |  |
| 1.5.8. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtinas papildomas vandens padavimo kanalas |  |
| 1.5.9. | Gastroskopo rankena | Ergonomiška rankena |  |
| 1.5.10. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 1.6. | Vaizdo kolonoskopas (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.6.1. | Kolonoskopo prijungimas prie vaizdo centro | Kolonoskopas prie vaizdo centro jungiasi viena jungtimi |  |
| 1.6.2. | Apžiūros laukas | ≥ 140 |  |
| 1.6.3. | Apžiūros lauko gylis | Nuo ≤ 2 mm iki ≥ 100 mm |  |
| 1.6.4. | Lenkimo kampai | 1. Aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180°; 2. Kairėn/dešinėn ≥ 160°/ ≥ 160°. |  |
| 1.6.5. | Įvedamos dalies (įskaitant distalinį segmentą) išorinis diametras | ≤ 12,8 mm |  |
| 1.6.6. | Darbinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |
| 1.6.7. | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1600 mm |  |
| 1.6.8. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtinas papildomas vandens padavimo kanalas |  |
| 1.6.9. | Rankinė įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija | Būtina rankinė įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija |  |
| 1.6.10. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 1.7. | Vaizdo kolonoskopas (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.7.1. | Kolonoskopo prijungimas prie vaizdo centro | Kolonoskopas prie vaizdo centro jungiasi viena jungtimi |  |
| 1.7.2. | Apžiūros laukas | ≥ 170 |  |
| 1.7.3. | Apžiūros lauko gylis | Nuo ≤ 2 mm iki ≥ 100 mm |  |
| 1.7.4. | Lenkimo kampai | 1. Aukštyn / žemyn ≥ 180°/ ≥ 180°; 2. Kairėn / dešinėn ≥ 160°/ ≥ 160°. |  |
| 1.7.5. | Įvedamos dalies išorinis diametras | ≤ 13,2 mm |  |
| 1.7.6. | Distalinio segmento išorinis diametras | ≤ 12,8 mm |  |
| 1.7.7. | Darbinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |
| 1.7.8. | Darbinis ilgis (įvedamosios dalies) | ≥ 1600 mm |  |
| 1.7.9. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtinas papildomas vandens padavimo kanalas |  |
| 1.7.10. | Rankinė įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija | Būtina rankinė įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija |  |
| 1.7.11. | Kolonoskopo rankena | Ergonomiška rankena |  |
| 1.7.12. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 1.8. | Elektrochirurginis generatorius (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.8.1. | Reikalavimai elektrochirurginiam generatoriui | 1. Skirtas endoskopinėms arba endoskopinėms ir atviroms operacijoms; 2. Valdomas lietimui jautriu ekranu arba mygtukais; 3. Režimai: 3.1. ≥ 1 monopolinio pjovimo režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; 3.2. ≥ 1 endoskopinio monopolinio impulsinio pjovimo režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; 3.3. ≥ 1 monopolinės koaguliacijos režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; 3.4. ≥ 1 monopolinės forsuotos koaguliacijos režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; 3.5. ≥ 1 bipolinio pjovimo režimas, kurio maksimali galia ≥ 100 W; 3.6. ≥ 1 bipolinės koaguliacijos režimas, kurio maksimali galia ≥ 120 W; 4. Neutralaus elektrodo elektrinio kontakto kontrolės sistema; 5. Komplekte: 5.1. ≥ 2 jungiklių kojinis valdymo pedalas – 1 vnt.; 5.2. Vienkartiniai, neutralūs paciento elektrodai – ≥ 100 vnt.; 5.3. Laidas vienkartiniams paciento elektrodams prijungti – 1 vnt.; 5.4. Laidas monopoliniam elektrodui prijungti – 1 vnt. |  |
| 1.8.2. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 2. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 3. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 4. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 5. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 6. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Ultragarsinis vaizdo gastroskopas, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apžiūros laukas | ≥ 100 |  |
| 2. | Matymo kryptis | ≥ 40 |  |
| 3. | Apžiūros lauko gylis | Nuo ≤ 3 mm iki ≥ 100 mm |  |
| 4. | Lenkimo kampai | 1. Aukštyn / žemyn ≥ 130°/ ≥ 90°; 2. Kairėn / dešinėn ≥ 90°/ ≥ 90°. |  |
| 5. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 12,6 mm |  |
| 6. | Distalinės dalies diametras | ≤ 14,6 mm |  |
| 7. | Vidinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |
| 8. | Darbinis ilgis | ≥ 1200 mm |  |
| 9. | Įvesto endoskopinio instrumento pakėliklis | Būtinas įvesto endoskopinio instrumento pakėliklis |  |
| 10. | Ultragarsinės funkcijos | 1. Skenavimas, elektroninis išlenktas linijinis spindulys; 2. Skenavimo diapazonas ≥ 180; 3. Skenavimo dažnis: 5-5,5 MHz, 6-6,5 MHz, 7,5-8 MHz, 10-10,5 MHz, 12-12,5 MHz. |  |
| 11. | Techninis suderinamumas | Ultragarsinis vaizdo gastroskopas turi būti techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su LSMU ligoninėje Kauno klinikose turimais vaizdo procesoriais „CV-180“, „CV-190“ ir endoskopiniais ultragarso centrais „EU-ME2 Premier“ ir „EU-ME3“ (būtinas gamintojo „Olympus“ patvirtinimas) arba komplekte su ultragarsiniu vaizdo gastroskopu turi būti nemokamai (neribotam laikui) pateikiama pilnai veikianti alternatyvi vaizdo ir ultragarso valdymo sistema, atitinkanti šiuos reikalavimus: 1. Skenavimo režimai ir dažniai: 1.1. B režimas: 5 ± 0,2 MHz, 7,5 ± 0,2 MHz, 10 ± 0,2 MHz, 12 ± 0,2 MHz; 1.2. Spalvinio doplerio režimas: 4 ± 0,2 MHz, 6 ± 0,2 MHz; 1.3. Galios doplerio režimas: 4 ± 0,2 MHz, 6 ± 0,2 MHz; 1.4. Pulsinio doplerio režimas: 4 ± 0,2 MHz, 6 ± 0,2 MHz; 1.5. „Flow“ režimas: 6 ± 0,2 MHz, 7 ± 0,2 MHz; 1.6. Audinių harmoninis vaizdavimas; 1.7. Elastografija; 1.8. Kontrastinis vaizdavimo režimas. 2. Skenavimo gylis: 2.1. Minimalus skenavimo gylis: ≤ 15 mm; 2.2. Maksimalus skenavimo gylis: ≥ 120 mm; 3. Komplekte pateikiama klaviatūra su įmontuota jutikline planšete ir jutikliniu skydeliu centro valdymui. |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 13. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |

3 pirkimo dalis. Endoskopų plovimo mašina, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Automatiškai plauti ir dezinfekuoti pilnai panardinamus lanksčius endoskopus |  |
| 2. | Vienu metu plaunamų –dezinfekuojamų endoskopų skaičius | ≥ 2 vnt. |  |
| 3. | Išoriniai matmenys | Plotis: ≤ 1140 mm; Gylis: ≤ 800 mm; Aukštis: ≤ 1650 mm. |  |
| 4. | Konstrukcija | 1. Vienpusis modelis; 2. Nerūdijančio plieno arba lygiavertis korpusas; 3. Endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos priekio arba viršaus; 4. Rėmas endoskopams talpinti; 5. Viršutinė ir apatinė besisukančios vandens išpurškimo sparnuotės; 6. Jutiklinis ekranas (valdymo pultas). |  |
| 5. | Automatinė nuotėkio kontrolė | Būtinas automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekcijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoravimas viso proceso metu. |  |
| 6. | Ekrane (valdymo pulte) pateikiama informacija (ne mažiau nei nurodyta) | 1. Pasirinktos programos pavadinimas; 2. Likęs ciklo laikas. |  |
| 7. | Galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį | Būtina galimybė naudoti tik šaltą vandentiekio vandenį |  |
| 8. | Srauto kontrolės sistema | 1. Apdorojimo ciklo metu matuoja srautą ir slėgį prijungto endoskopo kanaluose; 2. Automatiškai aptinka užblokuotus kanalus. |  |
| 9. | Plovimo – dezinfekavimo ciklas | Lanksčių endoskopų būtini ciklo etapai: 1. Pratekėjimo testas; 2. Parengiamasis valymas; 3. Pagrindinis plovimas (valymas); 4. Pirmas skalavimas; 5. Dezinfekavimas; 6. Antras skalavimas; 7. Galutinis skalavimas; 8. Džiovinimas. |  |
| 10. | Durų užraktas | Elektroninis, neleidžiantis atidaryti durų ciklo metu |  |
| 11. | Dezinfekcinė medžiaga | 1. Gliuteraldehidas arba peracto rūgštis, arba lygiavertė medžiaga; 2. Ploviklis ir dezinfektantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo. |  |
| 12. | Uždara vieta, skirta laikyti ploviklio, dezinfektanto talpoms įrenginyje arba komplektuojamoje spintelėje | Būtina uždara vieta, skirta laikyti ploviklio, dezinfektanto talpoms įrenginyje arba komplektuojamoje spintelėje |  |
| 13. | Džiovintuvas | 1. Oras turi būti filtruojamas per stambų filtrą; 2. Džiovinimo temperatūra 55- 60°C. |  |
| 14. | Maitinimo šaltinis | Iš trifazio 400V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 15. | Komplektacija | 1. Įrenginys komplektuojamas su pajungimais (adapteriais) endoskopų plovimui – dezinfekavimui, suderinamais su pagrindinių gamintojų (įskaitant „Olympus“, „Pentax“, „Fujifilm“) endoskopais (pajungimai pasirenkami užsakymo metu) – 2 vnt.; 2. Vandens ir kanalizacijos pajungimo detalių rinkinys; 3. Kartu su endoskopų plovimo mašina komplekte būtina pateikti vandens minkštinimo įrenginį (įrenginys parenkamas pagal mašinos našumą); 4. Ploviklio ir dezinfekcinio tirpalo komplektas (talpa ne mažesnė nei po 4,5 l). |  |
| 16. | Atitikimas EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 (arba lygiaverčiams) standartams | Būtinas siūlomos endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinos atitikimas EN ISO 15883-1 ir EN ISO 15883-4 (arba lygiaverčiams) standartams |  |
| 17. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 18. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 22. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

_________________________