PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

AB „Klaipėdos vanduo“ šiuo pirkimu siekia atnaujinti Mėginių paruošimo sistema dujų chromatografijai (mėginių nugarinimui), siekiant padidinti laboratorinių tyrimų našumą, sumažinti analizės laiką ir užtikrinti rezultatų patikimumą. Šiuo metu laboratorijoje eksploatuojamas rotacinis garintuvas, kurio pagalba koncentruojamas tik vienas mėginys. Šis procesas trunka apie 30 minučių. Esant dideliam mėginių kiekiui darbo procesas tampa neefektyvus ir riboja laboratorijos pajėgumus, todėl siekiama įsigyti našesnį įrenginį, kuris leistų vienu metu koncentruoti ne mažiau kaip 10 mėginių. Taip pat būtų eliminuota rizika užteršti švaresnius mėginius, prieš tai koncentruojant didesnį naftos angliavandenilių kiekį turinčius mėginius.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Automatinė mėginių nugarinimo sistema |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Kiekis |  |  | 1 vnt |  |  |
| Prekių pristatymo terminas (Įskaitant pristatymą, sumontavimą, pajungimą ir paleidimą, darbuotojų apmokymą (apmokymo sertifikato išdavimą)) |  |  | 2 mėnesiai |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |
|  | Modelis, gamintojas | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  |  |
|  | Kilmės šalis | Reikalavimui dėl nacionalinio saugumo |  |  |
|  | Matmenys | Ne didesni kaip (ilgis x plotis x aukštis, mm) 700 x 600 x 500 |  |  |
|  | Koncentravimo kolbos | Ne mažesnės nei 120 ml |  |  |
|  | Likutinis mėginio tūris po išgarinimo | Ne daugiau nei 3 ml |  |  |
|  | Rotavimo greitis | - Minimalus greitis ne didesnis nei 60 RPM - Maksimalus greitis ne mažesnis nei 400 RPM |  |  |
|  | Šildymas | Turi būti užtikrinamas - pagrindo sušildymas ne mažiau kaip 100 °C - dangčio sušildymas ne mažiau kaip 70 °C |  |  |
|  | Vakuumo pompa | - Srautas ne mažesnis nei 1,5 m³/h, - Galutinis vakuumas ne daugiau nei 5 mbar, - Pumpavimo greitis reguliuojamas, - Ne mažiau nei 2 pompos galvos, - Pompos garso lygis dirbant maksimaliu režimu ne daugiau nei 60 dB Turi turėti antrinį kondensatorių su surinkimo kolba |  |  |
|  | Fizikiniai parametrai | - 230 - 240 VAC - 50/60 Hz - Ne daugiau nei 1500 W |  |  |
|  | Komplektacija | Automatinė nugarinimo sistema ir visi būtini priedai: - Koncentratorius ne mažiau nei 10 vietų, - Vakuumo pompa, - Vakuumo ir prietaiso valdiklis, - Koncentravimo kolbos – ne mažiau nei 2 komplektai - Kondensorius, - Kolba kondensato surinkimui, Pajungimai, užtikrinantys prietaiso darbą |  |  |
|  | Temperatūros tikslumas | Ne daugiau nei ±1 °C |  |  |
|  | Kondensorius | Vertikalus, turintis ne mažesnę nei 2 l borosilikatinio stiklo surinkimo kolbą |  |  |
|  | Atsparumas cheminėms medžiagoms | Cheminėms medžiagoms atsparios visos sudedamosios dalys: - Kolba - Dangtis - Tarpinės - Membranos |  |  |
|  | Valdiklis | Liečiamas LCD ar lygiavertis ekranas |  |  |
|  | Vakuumo valdymas | Integruotas algoritmas su vakuumo nustatymų apskaičiavimais |  |  |
|  | Dokumentacija | Su prekėmis turi būti pateikta: 1 Prekių važtaraštis su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu; 2. Prekių perdavimo - priėmimo aktas; 3. Įrangos techninį pasas lietuvių arba anglų kalba; 4. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduotos Prekių atitikties deklaracijos (sertifikatai) lietuvių arba anglų kalba. 5. Prekių bandymo protokolas lietuvių arba anglų kalba; 6. Prekių montavimo ir naudojimo instrukcijas lietuvių kalba; 7. Aptarnavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba; 8. Prieš montuojant Prekes, pateikti įrangos struktūrines ir principines schemas suderinimui. |  |  |
|  | Sertifikatas | Prekė turi turėti CE sertifikatą. Su pasiūlymu pateikti gamintojo suteiktą sertifikatą parduoti, instaliuoti ir remontuoti prietaisą |  |  |
|  | Garantija Prekėms | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |  |  |
|  | Trūkumų šalinimas | Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |  |  |
|  | Prekių pristatymo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r. |  |  |
|  | Kokybė | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |  |
|  | Techninis aptarnavimas | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. |  |  |
|  | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos: |  |  |  |
|  | Tiekėjas turės | - Patiekti, sumontuoti, pajungti ir paleisti automatinę mėginių nugarinimo sistemą; - Apmokyti Pirkėjo darbuotojus, išduoti mokymo sertifikatus; |  |  |
|  | Garantija suteiktoms Paslaugoms | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |
|  | Nustatomi minimalūs žalieji reikalavimai prekėms | 4.4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių. |  |  |
|  | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Nereikalaujama |  |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. Patikslinti kartu su Prekėmis teikiamų paslaugų apimtis, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoti Užsakovą prieš pateikiant pasiūlymą. Tiekėjas įvertina, kad įranga ir montavimo paslaugas bei sprendimai bus integruojami į veikiančius elektros-automatikos įrenginius, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis. Tiekėjas tiekdamas prekes ir paslaugas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis). Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 -20 kalendorinių dienų. Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini. Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“). Visa pateikiama įranga privalo būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta šioje specifikacijoje arba geresnių parametrų. Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir/ar jo subrangovų padaliniuose, susijusius su vykdomomis paslaugomis, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose. Darbo vietoje turi būti palaikoma tvarka. Pasibaigus darbams patalpos turi būti išvalytos ir sutvarkytos. |  |  |  |