TSD-1310, VPP-7645

Kraujo separatoriaus aferezėms techninė specifikacija (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparato paskirtis | Daugiafunkcinis kraujo frakcionatorius (aferezės aparatas), kuriuo atliekama masyvioji plazmaferezė (angl. „therapeutical plasma exchange“) ir plazmosorbcija, terapinis eritrocitų, trombocitų ir leukocitų (granuliocitų, limfocitų) šalinimas, periferinių kraujodaros kamieninių ląstelių surinkimas. |  |
|  | Reikalavimai aparato konstrukcijai | Mobilus (su ratukais - galimybė transportuoti), sveriantis ne daugiau kaip 150 kg. |  |
|  | Procedūrų techninės charakteristikos | 1. „Dviejų adatų“ nepertraukiamos aferezės, atliekamos centrifuguojant vienkartinę kraujo talpą. 2. Automatinis ir rankinis procedūrų valdymas. 3. Sistemos užpildymo tūris ≤ 250 ml. 4. Galimybė pasirinkti pakaitinio tirpalo tipą plazmaferezės procedūroje. 5. Galimybė keisti antikoagulianto ir kraujo santykį. |  |
|  | Paciento ir procedūros saugumo funkcijos | 1. Optinė sistema, kontroliuojanti kraujo komponentų atsiskyrimą. 2. Daviklis orui sistemoje aptikti. 3. Centrifugos temperatūros ir disbalanso kontrolė. 4. Ne mažiau kaip du davikliai kraujo spaudimui matuoti (arterinėje ir veninėje magistralėse). 5. Hemolizės/kraujo detektorius plazmos linijoje. 6. Pakaitinio tirpalo detektorius pakaitinio tirpalo linijoje; 7. Vaizdinis ir garsinis aliarmo signalai. |  |
|  | Ekranas darbinių procedūros parametrų atvaizdavimui | Būtinas ekranas darbinių procedūros parametrų atvaizdavimui |  |
|  | Laikikliai | Aparatas su laikikliais, skirtais procedūrai naudojamiems tirpalams bei vienkartinėms priemonėms pakabinti |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |
|  | Pristatymas ir instaliavimas/sumontavimas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas, o taip pat ir nemokamas programinės įrangos atnaujinimas bei tobulinimų įdiegimas. |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |