TSD-1312, VPP-1231

Echoskopų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Echoskopas (kardiologija) (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektu |  |  |
| - 1.1. | Sistemą sudaro | 1. Echoskopas; 2. Linijinis daviklis; 3. Sektorinis daviklis; |  |
| - 2. | Reikalavimai echoskopui |  |  |
| - 2.1. | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Smulkių struktūrų tyrimams atlikti. 2. Kraujagyslių tyrimams atlikti. 3. MSK tyrimams atlikti. 4. Kardiologiniams tyrimams atlikti. |  |
| - 2.2. | Monitorius | 1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos. 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm. 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų. 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. |  |
| - 2.3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės, su gestų valdymo („swipe“) arba lygiaverčiu funkcionalumu. 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. |  |
| - 2.4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm. 2. Sukiojamas į abu šonus po ≥ 90°. |  |
| - 2.5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| - 2.6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės |  |
| - 2.7. | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm. |  |
| - 2.8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |  |
| - 2.9. | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1900 kadrų/s. |  |
| - 2.10. | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. |  |
| - 2.11. | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz. |  |
| - 2.12. | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz. |  |
| - 2.13. | Skenavimo režimai | 1. 2D; 2. Trapecinis vaizdavimas; 3. Spalvinis dopleris; 4. Galios dopleris; 5. Audinių dopleris; 6. Pulsinės bangos dopleris; 7. HPRF pulsinės bangos dopleris; 8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais; 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija arba lygiavertis režimas. 10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai; |  |
| - 2.14. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių. 2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“). 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M. 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. 5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija. |  |
| - 2.15. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose. 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose. 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu. 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu. |  |
| - 2.16. | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2). 2. Tripleksinis režimas. 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas. 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais. 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |
| 2.17. | Matavimai | 1. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike. 2. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai atliekami vieno mygtuko paspaudimu su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu. 3. Automatiniai, vieno mygtuko paspaudimu, dešiniojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija. 4. Automatiniai, vieno mygtuko paspaudimu kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija. |  |
| 2.18. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas. 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas. 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |  |
| 2.19. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas. 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais. 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): 3.1 Send (arba Store) 3.2 Print 3.3 Worklist |  |
| 2.20. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu. |  |
| 3. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz. 2. Elementų skaičius ≥ 960 3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija. |  |
| 4. | Reikalavimai sektoriniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.1 iki 4.9 MHz. 2. Elementų skaičius ≥ 80 3. Apžvalgos laukas ≥ 90° 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija. |  |
| 5. | Aparato maitinimas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); 2. Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 11. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 12. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Echoskopas (akušerija, ginekologija) (kiekis 1 vnt)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Echoskopas su daviklių komplektu |  |  |
| 1.1. | Sistemą sudaro | 1. Echoskopas; 2. Konveksinis daviklis; 3. Endokavitalinis daviklis; |  |
| 2. | Reikalavimai echoskopui |  |  |
| 2.1. | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Akušeriniams ir ginekologiniams tyrimams atlikti. 2. Abdominaliniams tyrimams atlikti. 3. Kraujagyslių tyrimams atlikti. 4. Smulkių dalių tyrimams atlikti. |  |
| 2.2. | Monitorius | 1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos. 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm. 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų. 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. |  |
| 2.3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės su gestų valdymo („swipe“) arba lygiaverčiu funkcionalumu. 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. |  |
| 2.4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm. 2. Sukiojamas į abu šonus po ≥ 90°. |  |
| 2.5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 2.6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės |  |
| 2.7. | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |  |
| 2.8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |  |
| 2.9. | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. |  |
| 2.10. | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz |  |
| 2.11. | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  |
| 2.12. | Skenavimo režimai | 1. 2D 2. Trapecinis vaizdavimas. 3. Spalvinis dopleris. 4. Galios dopleris, 5. Audinių dopleris, 6. Pulsinės bangos dopleris. 7. HPRF pulsinės bangos dopleris. 8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais. 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija arba lygiavertis režimas. 10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai. |  |
| 2.13. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių. 2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“). 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M. 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. 5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija. |  |
| 2.14. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose. 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose. 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu. 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu. |  |
| 2.15. | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2). 2. Tripleksinis režimas. 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas. 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais. 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |
| 2.16. | Matavimai | 1. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike. 2. Automatiniai akušeriniai matavimai: FL; BPD; AC; HC. |  |
| 2.17. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas. 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas. 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |  |
| 2.18. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas. 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais. 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): 3.1 Send (arba Store); 3.2 Print; 3.3 Worklist; |  |
| 2.19. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu |  |
| 3. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz. 2. Elementų skaičius ≥ 160. 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija. |  |
| 4. | Reikalavimai endokavitaliniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 iki ≥ 9.9 MHz; 2. Elementų skaičius ≥ 128; 3. Apžvalgos laukas > 160°; |  |
| 5. | Aparato maitinimas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); 2. Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 11. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 12. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

3 pirkimo dalis. Echoskopas (urologija)  (kiekis 2 vnt)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektu |  |  |
| 1.1. | Sistemą sudaro | 1. Echoskopas; 2. Linijinis daviklis; 3. Konveksinis daviklis; |  |
| 2. | Reikalavimai echoskopui |  |  |
| 2.1. | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Urologiniams tyrimams atlikti. 2. Abdominaliniams tyrimams atlikti. 3. Kraujagyslių tyrimams atlikti. 4. Smulkių dalių tyrimams atlikti. |  |
| 2.2. | Monitorius | 1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos. 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm. 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų. 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. |  |
| 2.3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės, su gestų valdymo („swipe“) arba lygiaverčiu funkcionalumu. 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. |  |
| 2.4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm 2. Sukiojamas į abu šonus po ≥ 90°. |  |
| 2.5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 2.6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės |  |
| 2.7. | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |  |
| 2.8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |  |
| 2.9. | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. |  |
| 2.10. | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz |  |
| 2.11. | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  |
| 2.12. | Skenavimo režimai | 1. 2D 2. Trapecinis vaizdavimas 3. Spalvinis dopleris 4. Galios dopleris 5. Audinių dopleris 6. Pulsinės bangos dopleris 7. HPRF pulsinės bangos dopleris 8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija arba lygiavertis režimas. 10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai |  |
| 2.13. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių 2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“). 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. 5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija. |  |
| 2.14. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose. 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose. 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu. 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu. |  |
| 2.15. | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2). 2. Tripleksinis režimas. 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas. 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais. 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |
| 2.16. | Matavimai | 1. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike |  |
| 2.17. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas. 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas. 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |  |
| 2.18. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): 3.1 Send (arba Store) 3.2 Print 3.3 Worklist |  |
| 2.19. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu |  |
| 3. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 960 3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija. |  |
| 4. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz. 2. Elementų skaičius ≥ 160 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija. |  |
| 5. | Reikalavimai endokavitaliniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 iki ≥ 9.9 MHz. 2. Elementų skaičius ≥ 128 3. Apžvalgos laukas > 160° |  |
| 6. | Aparato maitinimas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 8. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); 2. Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 12. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 13. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

4 pirkimo dalis. Echoskopas (reumatologija) (kiekis 1 vnt)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektu |  |  |
| 1.1. | Sistemą sudaro | 1. Echoskopas 2. Linijinis daviklis |  |
| 2. | Reikalavimai echoskopui |  |  |
| 2.1. | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Smulkių struktūrų tyrimams atlikti 2. Kraujagyslių tyrimams atlikti 3. MSK tyrimams atlikti |  |
| 2.2. | Monitorius | 1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu |  |
| 2.3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės, su gestų valdymo („swipe“) arba lygiaverčiu funkcionalumu. 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. |  |
| 2.4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm 2. Sukiojamas į abu šonus po ≥ 90°. |  |
| 2.5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 2.6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės |  |
| 2.7. | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |  |
| 2.8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |  |
| 2.9. | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1900 kadrų/s |  |
| 2.10. | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. |  |
| 2.11. | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz |  |
| 2.12. | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  |
| 2.13. | Skenavimo režimai | 1. 2D 2. Trapecinis vaizdavimas 3. Spalvinis dopleris 4. Galios dopleris 5. Audinių dopleris 6. Pulsinės bangos dopleris 7. HPRF pulsinės bangos dopleris 8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija arba lygiavertis režimas. 10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai |  |
| 2.14. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių 2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“) 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde 5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija |  |
| 2.15. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu |  |
| 2.16. | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2) 2. Tripleksinis režimas 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti |  |
| 2.17. | Matavimai | Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike |  |
| 2.18. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |  |
| 2.19. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): 3.1. Send (arba Store) 3.2. Print 3.3 Worklist |  |
| 2.20. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu |  |
| 3. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 960 3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 5. | Aparato maitinimas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 6. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); 2. Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 10. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 11. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

5 pirkimo dalis. Echoskopas (gastroenterogija, pulmonologija, nefrologija, endokrinologija)

(kiekis 1 vnt)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai echoskopui su daviklių komplektu |  |  |
| 1.1. | Sistemą sudaro | 1. Echoskopas 2. Linijinis daviklis 3. Konveksinis daviklis |  |
| 2. | Reikalavimai echoskopui |  |  |
| 2.1. | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Abdominaliniams tyrimams atlikti 2. Kraujagyslių tyrimams atlikti 3. Smulkių dalių tyrimams atlikti |  |
| 2.2. | Monitorius | 1. LED, OLED arba lygiavertės technologijos 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu |  |
| 2.3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 30 cm ekrano įstrižainės, su gestų valdymo („swipe“) arba lygiaverčiu funkcionalumu. 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje |  |
| 2.4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 15 cm 2. Sukiojamas į abu šonus po ≥ 90°. |  |
| 2.5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 2.6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės |  |
| 2.7. | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 40 cm |  |
| 2.8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 300 s. |  |
| 2.9. | Kadrų dažnis doplerio režime | ≥ 200 kadrų/sek. |  |
| 2.10 | Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose | ≥ 30 kHz |  |
| 2.11 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  |
| 2.12. | Skenavimo režimai | 1. 2D 2. Trapecinis vaizdavimas 3. Spalvinis dopleris 4. Galios dopleris 5. Audinių dopleris 6. Pulsinės bangos dopleris 7. HPRF pulsinės bangos dopleris 8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija arba lygiavertis režimas. 10. Specializuotas režimas, skirtas silpnos kraujotakos vizualizacijai |  |
| 2.13. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių 2. ≥ 350 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“) 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 11 M 4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde 5. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas arba lygiavertė technologija |  |
| 2.14. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose 3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu 4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu |  |
| 2.15. | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų palyginimas: greta lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties to paties tyrimo ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su sustabdytu vaizdu iš to paties tyrimo (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2) 2. Tripleksinis režimas 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti |  |
| 2.16. | Matavimai | 1. Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike 2. Programinė įranga kepenų riebalingumo kiekybiniam įvertinimui su spalviniais signalo kokybės žemėlapiais |  |
| 2.17. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |  |
| 2.18. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 512 GB talpos vidinis diskas 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): 3.1 Send (arba Store) 3.2 Print 3.3 Worklist |  |
| 2.19. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | Sistema su ratukais, stabdoma atskirais arba centriniu stabdžiu |  |
| 3. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 960 3. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |  |
| 4. | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 160 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |  |
| 5. | Aparato maitinimas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); 2. Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 11. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 12. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |