### Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

  - Vartotojo autentifikavimas – prisijungimas su naudotojo vardu, slaptažodžiu, naudojant antro lygio autentifikaciją.

PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas: Integruota pacientų nuotolinės stebėsenos sistema (toliau - Sistema) apimanti:

    - Licenciją naudotis internetine programa kompiuteriuose (sveikatos priežiūros specialistams, neribotam vartotojų skaičiui) ir mobiliąja programėle (pacientams);

    - Įrenginius (toliau - Įrenginiai):

- 100 vnt. medicininių kraujospūdžio matuoklių su Bluetooth ryšiu;

- 100 vnt. nemedicininių išmaniųjų apyrankių;

- 20 vnt. medicininių išmaniųjų apyrankių su papildomomis sveikatos stebėjimo funkcijomis (medicinos priemonių).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, kadangi įsigyjama Sistema yra nedalomas, technologiškai vientisas sprendinys, apimantis programinę įrangą (licencijas), duomenis generuojančius Įrenginius bei jų tarpusavio sąveikai būtinus funkcinius komponentus. Sistemos architektūra sukurta taip, kad visos jos dalys – mobilioji programėlė, internetinė programa, tiekėjo programinė įranga ir su ja suderinami Įrenginiai (nemedicininiai prietaisai bei medicininės priemonės) – veiktų kaip vieninga ekosistema, kuriai būtinas techninis ir funkcinis suderinamumas.

Pirkimo objekto skaidymas į dalis būtų nepagrįstas, nes pažeistų sprendinio integralumą, sukeltų techninės integracijos rizikas ir neleistų užtikrinti tinkamos atsakomybės už visos Sistemos saugumą, veikimą bei priežiūrą. Įrenginiai, naudojami duomenų surinkimui, yra suderinami tik su konkrečia programine įranga, kuri palaiko specifinius duomenų perdavimo, šifravimo ir saugojimo protokolus. Tiek pacientų sąsaja (mobilioji programėlė), tiek gydytojų darbo aplinka (kompiuterinė versija) yra tarpusavyje susieti komponentai, kurie turi būti centralizuotai administruojami ir veikti be trikdžių. Pirkimo suskaidymas sudarytų prielaidas atsirasti techniniams nesuderinamumams tarp sistemos komponentų, apsunkintų atsakomybės paskirstymą tarp skirtingų tiekėjų bei reikšmingai padidintų pacientų duomenų saugumo ir sistemos veikimo patikimumo rizikas.

  - Sistema skirta pacientų stebėjimui nuotoliniu būdu – Įrenginiai perduoda duomenis į mobiliąją programėlę per Bluetooth, o iš jos – į centrinį serverį. Sveikatos priežiūros specialistai kompiuteriuose per internetinę programą gali stebėti pacientų sveikatos rodiklius ir bendrauti su pacientu realiu laiku.

  - Internetinė programa ir mobilioji programėlė Pirkėjui nuosavybėn neperduodama, naudojama pagal laikinąsias naudotojo licencijas.

  - Įrenginiai įsigyjami ir tampa Pirkėjo nuosavybe.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Licencija naudotis Integruota pacientų nuotolinės stebėsenos sistema | vnt. | Ne mažiau 100 vienu metu veikiančių pacientų paskyrų su aktyviu sveikatos priežiūros planu. Ne mažiau 300 paskyrų - su neaktyviu sveikatos priežiūros planu. |
| 2. | Medicininiai kraujospūdžio matuokliai | vnt. | 100 |
| 3. | Nemedicininės išmaniosios apyrankės | vnt. | 100 |
| 4. | Medicininės išmaniosios apyrankės su papildomomis sveikatos stebėjimo funkcijomis (medicinos priemonės) | vnt. | 20 |

2.7. Vykdomam pirkimui yra taikomi žaliojo pirkimo kriterijai (vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija):

2.7.1. licencijoms taikomas Aprašo 4.4.3. papunktis, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos arba perkama prekė);

2.7.2. medicininiams kraujospūdžio matuokliams, nemedicininėms išmaniosioms apyrankėms ir medicininėms išmaniosioms apyrankėms su papildomomis sveikatos stebėjimo funkcijomis (medicinos priemonėms) taikomas Aprašo 4.4.4.2. papunktis („prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių“), t. y. Prekės (perkami prietaisai) turi turėti energijos taupymo funkciją (automatinis išsijungimas). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti bent vieną pasirinktą dokumentą, iš kurio Pirkėjas turėtų galimybę įsitikinti Prekių atitikimų nurodytam reikalavimui, t. y.:

a) gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, arba

b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, arba

c) Prekių aprašymą ar instrukciją.

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prieš Sutarties sudarymą Tiekėjas privalo Pirkėjui pademonstruoti veikiančią, pilnai funkcionuojančią Sistemos versiją pagal Pirkimo sąlygose nurodytą aprašymą.

  - Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su prekėmis susijusios informacijos trečiosioms šalims be Pirkėjo raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai.

  - Pirkėjas neturi teisės atskleisti jokios su prekėmis susijusios informacijos trečiosioms šalims be Tiekėjo raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai.

  - Sistemos perdavimas Pirkėjui turi būti atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo datos.

  - Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Sistema bus priimama pasirašant perdavimo - priėmimo aktą.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Sistemos adaptavimas turės būti atliktas pagal Pirkėjo Tiekėjui pateiktus reikalavimus.

  - Prieš Sutarties sudarymą Tiekėjas Pirkėjui privalo pristatyti ir pademonstruoti veikiančią „end-to-end“ sprendimo versiją, kartu pristatydamas pirkime numatytus Įrenginius, paciento mobiliąją programėlę ir sveikatos priežiūros specialistų komandos žiniatinklio sąsają. Sistema realiomis sąlygomis turi rinkti duomenis iš pateiktų Įrenginių ir saugiai perduodi bei atvaizduoti juos Pirkėjui skirtoje aplinkoje pagal techninės specifikacijos ir BDAR reikalavimus, o demonstracijai nepavykus Pirkėjas turi teisę atmesti pasiūlymą.

  - Sistemos licencija turi galioti iki 2028 m. kovo 31 d. Sistemos priežiūros, remonto paslaugos turi būti teikiamos iki Sistemos licencijos pabaigos.

  - Reikalavimai Įrenginiams:

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 1. | Medicininiai kraujospūdžio matuokliai su Bluetooth ryšiu, turi turėti realizuotą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į Sistemą ir iš karto atvaizduojami prie paciento duomenų. Medicininiai kraujospūdžio matuokliai privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ar ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ar ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus. Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi. Garantija - ne mažiau 24 mėnesiai. Garantiją patvirtinančius dokumentus Tiekėjas privalės pateikti pristatydamas Prekes, pasiūlymų vertinimo metu šių dokumentų nėra reikalaujama. |
| 2. | Nemedicininės išmaniosios apyrankės turi turėti realizuotą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) (toliau – SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsają (angl. API) (toliau – API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui. Nemedicininė išmanioji apyrankė turi matuoti pulso, fizinio aktyvumo ir miego duomenis. Garantija - ne mažiau 24 mėnesiai. Garantiją patvirtinančius dokumentus Tiekėjas privalės pateikti pristatydamas Prekes, pasiūlymų vertinimo metu šių dokumentų nėra reikalaujama. |
| 3. | Medicininės išmaniosios apyrankės su papildomomis sveikatos stebėjimo funkcijomis (medicinos priemonės) turi turėti realizuotą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK). Medicininė išmanioji apyrankė turi matuoti pulsą, širdies ritmą, kvėpavimo dažnį, EKG, SpO2, pagrindinės kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenis. Duomenys automatizuotai turi būti gaunami iš medicininės išmaniosios apyrankės ne rečiau kaip valandos intervalu. Medicininės išmaniosios apyrankės privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ar ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) ar ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus. Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi. Garantija - ne mažiau 24 mėnesiai. Garantiją patvirtinančius dokumentus Tiekėjas privalės pateikti pristatydamas Prekes, pasiūlymų vertinimo metu šių dokumentų nėra reikalaujama. |

  - Reikalavimai procesams: Sistemos procesų reikalavimai pateikiami sk. Nr. 5.

  - Reikalavimai funkcinei architektūrai: Sistemos funkcinės architektūros reikalavimai pateikiami sk. Nr. 6.

  - Reikalavimai Sistemos priežiūrai: Sistemos priežiūros reikalavimai pateikiami sk. Nr. 7.

  - Reikalavimai Sistemos funkcionalumui: Sistemos funkciniai reikalavimai pateikiami sk. Nr. 8.

  - Nefunkciniai Sistemos reikalavimai: Sistemos nefunkciniai reikalavimai pateikiami sk. Nr. 9.

INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS SISTEMOS PROCESAI

| Proceso pavadinimas | Proceso aprašymas |
| --- | --- |
| Paciento registravimas | - Pacientų registracijos procesas turi užtikrinti galimybę sveikatos priežiūros specialistui registruoti naujus pacientus Sistemoje, suvedant visus privalomus kontaktinius ir kitus būtinuosius duomenis. Registracijos procese vartotojas gali pasirinkti vieną iš dviejų registracijos tipų – su klausimynu arba be klausimyno. - Pasirinkus registraciją su klausimynu, po paciento duomenų patvirtinimo sistema automatiškai išsiunčia pacientui el. laišką su nuoroda į registracijos klausimyną, kurį pacientas privalo užpildyti. Užpildytas klausimynas pateikiamas gydytojui peržiūrai ir patvirtinimui. Tik po gydytojo patvirtinimo sistema sugeneruoja ir pacientui el. paštu išsiunčia laikinus prisijungimo duomenis. Pirmojo prisijungimo metu pacientas turi patvirtinti, kad susipažino su privatumo politika ir paslaugų teikimo sąlygomis. Pasirinkus registraciją be klausimyno, sistema iš karto po registracijos patvirtinimo automatiškai išsiunčia pacientui el. laišką su nuoroda į registracijos klausimyną, tačiau jo užpildymas nėra būtinas prieš prisijungiant. Laikinus prisijungimo duomenis pacientas gauna el. paštu iš karto po registracijos. Prisijungdamas prie Sistemos, pacientas taip pat privalo patvirtinti susipažinimą su privatumo ir paslaugų teikimo politikomis. |
| Paciento sveikatos kortelės valdymas | Užregistruotam pacientui Sistemoje sveikatos priežiūros specialistas turi turėti galimybę pildyti paciento sveikatos kortelę, įvedant ištyrimo ir sveikatos būklės vertinimo duomenis. Paciento sveikatos kortelėje turi būti galimybė suvesti ir peržiūrėti diagnozes pagal TLK klasifikatorių, turimas alergijas, sveikatos rodiklius, pvz., kraujospūdį, pulsą, svorį ir kt., t. p. suvesti ir peržiūrėti paskirtus vaistus numatytam laikotarpiui, sveikatos įrašus, už pacientą užpildyti arba peržiūrėti užpildytus klausimynus. Sveikatos priežiūros specialistas turi turėti galimybę įvesti atliktos konsultacijos aprašymą, pateikti rekomendacijas pacientui ir nurodymus kitiems sveikatos priežiūros specialistams. Užpildyta ir patvirtinta konsultacija gali būti paskelbta, kad pacientas ją matytų savo mobiliojoje programėlėje. |
| Individualizuoto sveikatos priežiūros plano sukūrimas ir vykdymas | Sveikatos priežiūros specialistas turi turėti galimybę internetinėje programoje parengti pacientui individualų sveikatos priežiūros planą, kuriame būtų galima paskirti matavimus (pvz., kraujospūdžio), įvedamus rankiniu būdu arba automatiškai gaunamus iš išmaniųjų Įrenginių, nustatyti jų atlikimo dažnumą ir kritines ribas. Taip pat specialistas turi turėti galimybę pacientui plane nustatyti fizinės veiklos tikslus (pvz., žingsnių skaičių), paskirti pratimus pagal jo fizinį pasirengimą ir sudaryti jų atlikimo grafiką. Taip pat specialistas turi galėti internetinėje programoje pacientui nustatyti vaistų vartojimo režimą, klausimynų pildymą nustatytu dažnumu bei mitybos ir vandens vartojimo dienoraščio pildymą. Parengtas planas turi aktyvuotis automatiškai kitą dieną po jo sukūrimo ir užsidaryti, kai sueis nurodyta plano pabaigos data. Kai individualus sveikatos priežiūros planas aktyvuotas, Sistema pagal nustatytą reguliarumą turi automatiškai generuoti pacientui paskirtas užduotis – atlikti matavimus, vykdyti fizinio aktyvumo užduotis ir pratimus, pildyti klausimynus, mitybos ir vandens vartojimo dienoraščius. Paciento mobiliojoje programėlėje turi būti rodomi iššokantys pranešimai apie paskirtas naujas ar vėluojamas atlikti užduotis, o pagrindiniame ekrane – kasdienės užduotys, kurios po įvykdymo turi automatiškai užsidaryti. Pacientui Sistema turi siųsti priminimus įvesti sveikatos rodiklius, pažymėti vaistų vartojimą, atlikti kitas numatytas veiklas. Sveikatos priežiūros specialistas turi turėti galimybę nutraukti paciento planą anksčiau nei jame numatyta pabaigos data ir nurodyti nutraukimo priežastį. |
| Sveikatos rodiklių stebėsena ir duomenų analizė | Sveikatos priežiūros specialistas turi turėti galimybę internetinėje programoje nuotoliniu būdu stebėti ir analizuoti paciento mitybos, vandens, vaistų vartojimo, fizinio aktyvumo duomenis, sveikatos rodiklius (tokius kaip pulsas, kraujo spaudimas, EKG, svoris, liemens apimtis, suleidžiamo insulino kiekis, gliukozės lygis ir pan.). Specialistas turi turėti galimybę internetinėje programoje analizuoti paciento įvestus ir iš išmaniųjų Įrenginių matavimų gautus duomenis įvairių grafikų ir vizualizacijų pavidalu bei turėti galimybę koreguoti individualų sveikatos priežiūros planą pagal paciento būklės pokyčius. Sistema turi automatiškai stebėti paciento veiklą bei sveikatos rodiklių pokyčius, generuoti įspėjamuosius pranešimus (angl. alerts) apie kritines reikšmes ar nevykdomas užduotis ir pateikti juos informacijos suvestinėje (angl. dashboard). Taip pat Sistema turi formuoti atitinkamas užduotis sveikatos priežiūros specialistui, kad jis galėtų reaguoti į nukrypimus nuo nustatytų normų. Pacientas mobiliojoje programėlėje turi turėti galimybę peržiūrėti savo fizinio aktyvumo, sveikatos rodiklių matavimų duomenis ir rezultatus, bendrą užduočių atlikimo istoriją. Sistema taip pat turi automatiškai generuoti ir siųsti pacientui į jo el. paštą savaitines ataskaitas su sveikatos rodiklių dinamika, apimančia atliktus matavimus, fizinio aktyvumo duomenis, užpildytus klausimynus, mitybos ir vandens vartojimo dienoraštį, informaciją apie vaistų vartojimą. |

REIKALAVIMAI INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS SISTEMOS FUNKCINEI ARCHITEKTŪRAI

Sistemos funkcinės architektūros aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

| Modulio pavadinimas | Funkcijos |
| --- | --- |
| Mobilioji programėlė |  |
| Mobilioji programėlė pacientui | Mobilioji programėlė skirta pacientų autentifikavimui ir naudojimui gydymo proceso metu. Ji leidžia įvesti ir stebėti sveikatos duomenis, peržiūrėti ir vykdyti paskirtas užduotis, bendrauti su sveikatos priežiūros specialistu bei iš jo gauti informaciją. Mobiliojoje programėlėje pacientas gali tvarkyti savo paskyros duomenis, sekti gydymo eigą, peržiūrėti konsultacijų informaciją, naudotis mokomąja medžiaga bei įkelti papildomus dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūra ir kt. |
| Internetinė programa |  |
| Pacientų registravimo modulis | Modulis užtikrina pacientų paskyrų valdymą, leidžia registruoti naujus pacientus ir tvarkyti jų kontaktinę bei kitą registracijos metu pateiktą informaciją, peržiūrėti ir ieškoti pacientų sąraše. |
| Paciento sveikatos kortelės valdymo modulis | Modulis skirtas paciento medicininei informacijai kaupti ir valdyti. Jame pasiekiami sveikatos kortelės duomenys, diagnozės, sveikatos rodikliai ir jų normos, su sveikata susiję dokumentai. Galima paskirti, stebėti, valdyti paciento fizinį aktyvumą, mitybos ir vandens vartojimo dienoraščius, vaistų vartojimo informaciją, pacientui paskirtas užduotis ir klausimynus. |
| Sveikatos priežiūros specialistų modulis | Modulis skirtas sveikatos priežiūros specialistų darbui ir informacijos valdymui. Jame galima tvarkyti užduotis, peržiūrėti ir administruoti pacientų bei specialistų sąrašus, kurti ir valdyti paskyras bei priskirti specialistus pacientams. |
| Individualizuoto sveikatos priežiūros plano modulis | Modulis skirtas pacientų individualizuotų sveikatos priežiūros planų kūrimui, stebėsenai ir valdymui. Jame galima sudaryti planus, priskirti matavimus, užduotis, fizinio aktyvumo tikslus ir 3 fizinės veiklos lygius, klausimynus, koreguoti planų trukmę ir būseną bei uždaryti planus su nurodyta priežastimi. |
| Konsultacijų ir komunikavimo modulis | Modulis užtikrina konsultacijų informacijos, įskaitant diagnozes, vaistus, rekomendacijas pacientui pildymą internetinėje programoje ir pasiekiamumą paciento mobiliojoje programėlėje. Taip pat užtikrina paciento ir sveikatos priežiūros specialisto komunikaciją per žinučių sistemą (angl. chat) bei leidžia pacientui gauti informacinius pranešimus su nurodymais, rekomendacijomis ir kita informacija. |
| Duomenų perdavimo servisas |  |
| Duomenų perdavimo modulis | Modulis skirtas automatizuotam ir saugiam sveikatos duomenų perdavimui iš išmaniųjų Įrenginių į Sistemą per mobiliąją programėlę, naudojant šifruotus ryšio kanalus ir integracijas su išmaniaisiais Įrenginiais, naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui. |
| Sveikatos rodiklių stebėsenos ir analitikos servisas |  |
| Sveikatos rodiklių stebėsenos ir analitikos modulis | Modulis skirtas pacientų sveikatos stebėsenai, apjungiant duomenis iš nešiojamųjų Įrenginių ir rankiniu būdu mobiliojoje programėlėje įvestus duomenis. Jame atliekama sveikatos rodiklių, fizinės veiklos, mitybos duomenų analizė bei generuojami įspėjimai specialistams apie staigius pacientų sveikatos pokyčius. Modulis taip pat atsakingas už savaitinių ataskaitų, rekomendacijų ir prognozių generavimą. Kita analitinio serverio atsakomybė – stebėti paciento sveikatos rodiklius ir vertinti paciento sveikatos būklę, remiantis turimais duomenimis (tiek realaus laiko, tiek istoriniais). |

INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS SISTEMOS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

7.1. Sistemos perdavimo ir priežiūros reikalavimai tiekėjui

7.1.1. Tiekėjas privalo teikti šias paslaugas: - Internetinės programos talpinimas Tiekėjo serveryje ir veikimo užtikrinimas. - Priežiūra, atnaujinimai ir klaidų taisymas. - Tiekėjas privalo organizuoti mokymus sveikatos priežiūros specialistams, apimančius Sistemos naudojimą, funkcionalumus ir geriausias praktikas. - Tiekėjas privalo parengti mokymų medžiagą, įskaitant vadovus, vaizdo įrašus ir interaktyvias sesijas. - Tiekėjas privalo teikti pagalbos liniją ar konsultacijas, kur sveikatos priežiūros specialistai galėtų kreiptis dėl iškilusių klausimų ar problemų. - Tiekėjas privalo teikti nuolatinius mokymus ir atnaujinimus, ypač po Sistemos atnaujinimų ar naujų funkcijų įdiegimo. - Tiekėjas turi parengti prieinamas ir Pirkėjui tinkamas informavimo apie Sistemos sutrikimus, jų registravimo priemones: Pirkėjo ir Tiekėjo suderintus telefonų numerius, el. pašto adresus. - Reakcijos į Vartotojo pranešimą apie gedimą laikas - iki 4 darbo valandų nuo pranešimo Tiekėjui pateikimo Tiekėjo nurodytais kontaktais.

7.1.2. Planiniai Sistemos atnaujinimai: - Planiniai Sistemos priežiūros ar atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik Pirkėjo nedarbo metu (t. y. šeštadieniais, sekmadieniais arba po 20:00 valandos darbo dienomis). - Planuojant atlikti Sistemos atnaujinimo darbus, ne vėliau kaip dvi darbo dienos iki planuojamo Sistemos atnaujinimo Pirkėjui turi būti išsiunčiamas pranešimas apie planuojamus atlikti darbus nurodytais Pirkėjo kontaktais.

7.1.3.Reikalavimai Sistemos priežiūrai: - Tiekėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi užtikrinti įdiegtos programinės įrangos (internetinės programos, mobiliosios programėlės, duomenų bazių ir kt.) priežiūrą. - Priežiūros terminas - nuo galutinio Sistemos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos iki Sistemos licencijos pabaigos. - Sistemos priežiūros paslaugoms taikomas SLA (paslaugų lygio susitarimas) turi užtikrinti ne mažesnį kaip 95% prieinamumą. - Priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą projekto vykdymo laikotarpiu. - Tiekėjas turi vykdyti Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. - Programinės įrangos ar jos dalies (posistemio) visišku neveikimu laikoma situacija, kai Pirkėjo naudotojai dėl iš Tiekėjo įsigytos programinės įrangos trūkumų visiškai nebegali naudotis Sistema ar jos dalimi (posistemiu). - Tiekėjas Sistemos ar jos dalies (posistemio) visiško neveikimo atveju, turi užtikrinti veikimo atstatymą per ne ilgesnį nei 48 valandų laikotarpį nuo Pirkėjo pranešimo apie Sistemos ar jos dalies (posistemio) visišką neveikimą Tiekėjui pateikimo Tiekėjo nurodytais kontaktais. Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai Pirkėjo naudotojai dėl iš Tiekėjo įsigytos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų Sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai.

INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS SISTEMOS FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - Reikalavimai Paciento mobiliajai programėlei

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| - 8.1.1. | Paciento duomenų valdymas: - Rankinis sveikatos rodiklių (pvz., pulsas, kraujospūdis, gliukozės lygis, insulino kiekis, liemens apimtis, svoris, kt.) įvedimas. - Duomenų gavimas iš nešiojamųjų Įrenginių per SDK/API. - Sveikatos rodiklių peržiūra, istorija ir grafikai. - Rankinių ir automatinių matavimų atskyrimas. - Duomenų peržiūra pagal datą. - Rankiniu būdu įvestų duomenų ištrynimo galimybė. |
| 8.1.2. | Nešiojamųjų Įrenginių integracija: - Įrenginių prijungimas per Bluetooth ar Tiekėjų paskyras. Vienu metu turi būti palaikomi keli Įrenginiai. - Turi būti palaikomas medicininio kraujospūdžio matuoklio prijungimas ir matavimų duomenų gavimas atlikus matavimą su prietaisu. - Turi būti palaikomas medicininės išmaniosios apyrankės prijungimas ir matavimų duomenų gavimas atlikus matavimą su prietaisu. - Turi būti palaikomas nemedicininės išmaniosios apyrankės prijungimas ir duomenų gavimas atlikus fizinės veiklos pratimų su prietaisu. - Sistema turi automatiškai priskirti pacientui nešiojamųjų Įrenginių tiekėjus. - Įrenginių informacijos peržiūra turi būti matoma pacientų profilyje. - Turi būti galimybė įvesti miego (režimo) valandas. - Turi būti galimybė pasirinkti ant kurios rankos nešiojamas Įrenginys. - Turi būti Įrenginių atjungimo galimybė. |
| 8.1.3. | Fizinė veikla ir pratimai: - Paskirtų pratimų vaizdo įrašų peržiūra, trukmė, atlikimo istorija ir instrukcijos. - Treniruotės/pratimo sustabdymas/pratęsimas. - Borgo skalės žymėjimas. - Treniruotės/ pratimų/ fizinės veiklos įvertinimas atlikus užduotį su prijungtu prietaisu. - Kitų fizinių veiklų registravimas. - Savaitinių tikslų pasiekimo įvertinimas. |
| 8.1.4. | Sistemos funkcijos: - Kontaktinės informacijos koregavimo galimybė. - Vartotojo autentifikavimas, paskyros informacijos ir nustatymų koregavimas. - Vartotojo sąsajos kalbos (lietuvių arba anglų) ir slaptažodžio keitimas. - Prieinama programinės įrangos versijos informacija. - Pirmojo prisijungimo metu pacientui turi būti pateikta privatumo politika ir paslaugų teikimo taisyklės, o prisijungimas galimas tik patvirtinus sutikimą. - Galimybė privatumo politiką ir paslaugų teikimo taisykles peržiūrėti prisijungus. - Sugeneruotų savaitinių ataskaitų peržiūra. |
| 8.1.5. | Priminimai ir pranešimai: - Priminimai apie paskirtas užduotis ir svarbią gydymo informaciją. - Trumpieji iššokantys pranešimai ( angl. push-notifications). |
| 8.1.6. | Užduočių ir plano valdymas: - Užduočių peržiūra, istorija ir vykdymo rezultatų įvedimas. - Fizinio aktyvumo užduočių peržiūra, savaitės trukmės suvestinė. - Individualaus sveikatos priežiūros plano peržiūra. - Individualaus sveikatos priežiūros plano trukmės atvaizdavimas. - Priminimai apie paskirtas užduotis ir galimybė nustatyti tylos valandas. |
| 8.1.7. | Medicininė informacija: - Paskirto sveikatos priežiūros specialisto informacija. - Paskirti vaistai. - Klausimynų pildymas. - Konsultacijų įrašų peržiūra. |
| 8.1.8. | Komunikacija: - Susirašinėjimas su sveikatos priežiūros specialistu/-ais. - Informacijos ir pranešimų iš sveikatos priežiūros specialisto gavimas, peržiūra. - Įspėjamieji pranešimai apie sveikatos rodiklių nukrypimus. - Su sveikata susijusių failų (pvz. nuotraukos, dokumentai, kt.) įkėlimas. |
| 8.1.9. | Mitybos stebėsena: - Mitybos ir vandens vartojimo dienoraščio pildymas. - Maisto produktų pasirinkimas pagal valgymo laiką. - Užkandžių ir vandens suvartojimo įvedimas. - Maisto produktų paieška ir naujų produktų įvedimas. Specialistas gali patvirtinti naują įvestą produktą pacientui. |
| 8.1.10. | Mobiliosios programėlės prieinamumas: - Galimybė nemokamai atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“. |

  - Reikalavimai Paciento registravimo moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 8.2.1. | Sveikatos priežiūros specialistas gali užregistruoti naują pacientą Sistemoje, įvesdamas būtinus duomenis (pvz. kontaktinę informaciją, ūgį, svorį, kt.), priskirdamas prižiūrintį specialistą. |
| 8.2.2. | Užregistravus pacientą, automatiškai sukuriama jo paskyra, o prisijungimo duomenys (vartotojo vardas, laikinas slaptažodis, jo galiojimo trukmė) siunčiami el. paštu pacientui. |
| 8.2.3. | Sveikatos priežiūros specialistas gali peržiūrėti visų pacientų sąrašus, filtruoti naujus pacientus, vykdyti paiešką bei matyti pagrindinę informaciją išskleidžiamame lange. |
| 8.2.4. | Sveikatos priežiūros specialistas gali peržiūrėti jam priskirtų pacientų sąrašus, filtruoti naujus pacientus, vykdyti paiešką bei matyti pagrindinę informaciją išskleidžiamame lange. |
| 8.2.5. | Sveikatos priežiūros specialistas gali priskirti pacientui požymius (pvz., tikslinę grupę), registracijos metu ar vėliau keisti prižiūrintį specialistą. |
| 8.2.6. | Paciento paskyroje galima peržiūrėti prijungtus paciento nešiojamų Įrenginių tiekėjus. |
| 8.2.7. | Sveikatos priežiūros specialistas gali priskirti registracijos klausimynus pacientui arba užpildyti juos pats. Taip pat galima nenaudoti klausimynų registracijos metu. |

  - Reikalavimai Paciento sveikatos kortelės moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 8.3.1. | Paciento sveikatos kortelė ir duomenų valdymas: 8.3.1.1. Paciento sveikatos kortelėje pateikiama ši informacija: - stebėjimo skydelis (angl. dashboard); - diagnozės, vaistai, alergijos; - sveikatos rodikliai: - kraujo spaudimas; - pulsas; - EKG; - svoris; - liemens apimtis; - insulino kiekis; - gliukozės lygis; - miegas; - kūno temperatūra; - kvėpavimo dažnis; - saturacija (SpO2); - konsultacijos, fizinio aktyvumo, mitybos ir vandens vartojimo dienoraščių pildymo bei matavimų duomenys; - įkelti medicininiai failai, individualus sveikatos priežiūros planas, sugeneruotos ataskaitos; - paciento paskyros informacija. 8.3.1.2. Priskirtas sveikatos priežiūros specialistas gali pildyti, koreguoti ir šalinti paciento sveikatos kortelės duomenis. 8.3.1.3. Sveikatos priežiūros specialistas gali peržiūrėti paciento kortelės duomenis, įvesti diagnozes iš integruoto TLK sąrašo ir nurodyti papildomą informaciją (diagnozės kodą, pavadinimą, aprašymą). 8.3.1.4. Sveikatos priežiūros specialistas gali registruoti, peržiūrėti vaistų sąrašą, jį koreguoti ir pašalinti paciento vartojamus vaistus. 8.3.1.5. Sveikatos priežiūros specialistas gali įkelti, peržiūrėti, parsisiųsti ir pašalinti su paciento sveikata susijusius dokumentus. 8.3.1.6. Sveikatos priežiūros specialistas gali paskirti, užpildyti už pacientą, peržiūrėti klausimynus ir jų atsakymus. 8.3.1.7. Sveikatos priežiūros specialistas gali stebėti ir grafiškai analizuoti paciento sveikatos rodiklius (pvz., pulsas, kraujo spaudimas, EKG, fizinis aktyvumas, gliukozės lygis, insulino kiekis, kt.). |

  - Reikalavimai Sveikatos priežiūros specialistų moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 8.4.1. | Sistemoje turi būti galimybė internetinės programos naudotojams priskirti vartotojų roles bei vartotojų rolėms priskirti teises. Vartotojų rolės gali būti: šeimos gydytojas, atvejo vadybininkas, kineziterapeutas, gyvensenos medicinos specialistas, kardiologas, endokrinologas, oftalmologas ir kt. Vartotojų teisės gali būti: peržiūrėti, redaguoti. |
| 8.4.2. | Sistema turi autentifikuoti naudotoją pagal paskyros duomenis ir suteikti prieigą prie funkcionalumų pagal vartotojo rolę. Prisijungimo metu naudotojui turi būti pateikta duomenų privatumo politika ir paslaugų teikimo taisyklės, o prisijungimas galimas tik patvirtinus sutikimą. |
| 8.4.3. | Sistema prisijungusiam naudotojui turi leisti koreguoti kontaktinę informaciją, vartotojo sąsajos kalbos pasirinkimus (lietuvių arba anglų k.) ir keisti slaptažodį. |
| 8.4.4. | Sistemoje turi būti užtikrintas naudotojų autentifikavimas, duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas, suspendavimas ir archyvavimas. |
| 8.4.5. | Sistemoje turi būti galimybė sukurti ir redaguoti sveikatos priežiūros specialisto paskyrą, įvesti bei koreguoti kontaktinę informaciją. |
| 8.4.6. | Sveikatos priežiūros specialistai Sistemoje vieni kitiems gali kurti užduotis (paciento peržiūros arba bendrines), nurodant jų atlikimo terminą bei priskiriant atsakingą specialistą. |
| 8.4.7. | Sveikatos priežiūros specialistai gali matyti užduočių sąrašus pagal tipus ir atlikti, komentuoti arba uždaryti pasirinktą užduotį. |

  - Reikalavimai Individualizuoto sveikatos priežiūros plano moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 8.5.1. | Sistemoje turi būti galimybė įdiegti ir sudaryti, peržiūrėti individualizuotus sveikatos priežiūros planus pagal Pirkėjo poreikius (įjungti/išjungti fizinės veiklos pratimus, mitybos ir vandens vartojimo stebėseną, klausimynus ir kt.). |
| 8.5.2. | Planai turi apimti fizinio aktyvumo analizę, teikiamas rekomendacijas dėl krūvio, pratimus su vaizdinėmis instrukcijomis, klausimynus (pagal Pirkėjo poreikius), mitybos ir vandens, vaistų vartojimo stebėseną. |
| 8.5.3. | Sveikatos priežiūros specialistui plane turi būti galimybė priskirti, koreguoti ir peržiūrėti paciento matuojamus sveikatos rodiklius (pvz. širdies pulso, žingsnių, arterinio kraujo spaudimo, miego, kt.) ar ranka įvedamus duomenis (pvz. svorio, liemens apimties, gliukozės lygio, insulino kiekio, kt.) bei jų dažnumą. |
| 8.5.4. | Sveikatos priežiūros specialistas turi turėti galimybę peržiūrėti ir koreguoti paciento sveikatos rodiklių ribas (nuo - iki), kurias viršijus Sistemoje būtų kuriami įspėjimai pacientui bei specialistui. |
| 8.5.6. | Sveikatos priežiūros specialistui plane turi būti galimybė priskirti, koreguoti ir peržiūrėti treniruočių programas pacientui, nustatyti pratimus, jų trukmę, intensyvumą, pakartojimų skaičių bei skirtingus treniruočių grafikus. |
| 8.5.7. | Sveikatos priežiūros specialistui plane turi būti galimybė priskirti, koreguoti ir peržiūrėti klausimynus bei jų pildymo dažnumą. |
| 8.5.8. | Sveikatos priežiūros specialistui plane turi būti galimybė priskirti, koreguoti mitybos dienoraštį, vandens vartojimo stebėseną bei automatiškai apskaičiuoti rekomenduojamą vandens kiekį pagal paciento kūno svorį. |
| 8.5.9. | Mitybos dienoraštyje turi būti galimybė nurodyti maisto produktų rekomenduotinas porcijas savaitei ar mėnesiui. |
| 8.5.10. | Paciento profilyje turi būti matomi prijungti Įrenginių tiekėjai. |
| 8.5.11. | Planų sąraše turi būti nurodytas laikotarpis, būsena (aktyvuotas, užbaigtas, koreguotas ir kt.), o plano būsena turi keistis automatiškai pagal plano pradžią, pabaigą ar sveikatos priežiūros specialisto atliktus pakeitimus. |
| 8.5.12. | Sistemoje turi būti automatiškai aktyvuojamas/deaktyvuojamas užduočių siuntimo pacientui mechanizmas, kai aktyvuojasi/deaktyvuojasi individualus sveikatos priežiūros planas. |
| 8.5.13. | Sistema turi automatiškai siųsti pacientui užduotis ir pranešimus pagal individualaus sveikatos priežiūros plano nustatymus. |

  - Reikalavimai Sveikatos rodiklių stebėsenos ir analitikos moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 8.6.1. | Sistemoje sveikatos priežiūros specialistui turi būti galimybė nuotoliniu būdu peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius: - pulsą; - kraujo spaudimą; - EKG; - svorį; - liemens apimtį; - insulino kiekį; - gliukozės lygį; - miego duomenis; - saturaciją (SpO2); - kvėpavimo dažnį; - kūno temperatūrą. Specialistas turi turėti galimybę peržiūrėti sveikatos rodiklių dinamiką laike ir kitą svarbią informaciją paciento sveikatos kortelėje. |
| 8.6.2. | Sistema turi automatiškai generuoti pranešimus apie naujai priskirtus pacientus ir paciento sveikatos rodiklių pokyčius (pvz., kai pasiekiamos kritinės vertės). |
| 8.6.3. | Sveikatos priežiūros specialistui turi būti prieinami valdymo skydeliai (angl. dashboard), kuriuose matoma pacientų suvestinė informacija, būklė, paskutiniai sinchronizuoti duomenys, individualaus sveikatos priežiūros plano informacija, įspėjamieji pranešimai, klausimynai ir kita svarbi informacija. |
| 8.6.4. | Sveikatos rodikliai turi būti atvaizduojami grafikuose ir lentelėse, su galimybe filtruoti duomenis pagal pasirinktą laikotarpį (diena, savaitė, mėnuo ir kt.) ir rodmenų tiekėją, jei duomenys gauti iš kelių skirtingų tiekėjų prietaisų. |
| 8.6.5. | Sistemoje turi būti galimybė stebėti individualaus sveikatos priežiūros plano užduočių vykdymą laiko juostoje (angl. timeline) ir peržiūrėti užduočių vykdymo rezultatus paciento sveikatos kortelėje. |
| 8.6.6. | Sistema turi generuoti ir saugoti automatiškai bei rankiniu būdu formuojamas ataskaitas apie paciento sveikatos būklę pagal nustatytus sveikatos rodiklius. |
| 8.6.7. | Ataskaitas turi būti galima peržiūrėti, filtruoti pagal laikotarpį, generuoti vienu mygtuko paspaudimu ir parsisiųsti (pvz., PDF formatu). |
| 8.6.8. | Sistema turi automatiškai apdoroti iš nešiojamųjų Įrenginių gautus sveikatos rodiklius ir pacientų rankiniu būdu mobiliojoje programėlėje įvestus rodiklius. |
| 8.6.9. | Sistema turi automatiškai įvertinti sveikatos rodiklius pagal integruotą fizinio aktyvumo vertinimo metodiką, nustatyti pacientui tinkamą fizinį krūvį bei teikti kassavaitines rekomendacijas. |
| 8.6.10. | Sistema turi automatiškai siųsti pranešimus sveikatos priežiūros specialistui, kai pasiektos kritinės paciento sveikatos rodiklių ribos. |
| 8.6.11. | Sistemoje turi būti galimybė konfigūruoti sveikatos rodiklių ribas, pagal kurias turės būti vertinama paciento sveikatos būklė. |
| 8.6.12. | Sistemoje turi būti galimybė automatiškai informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie paciento sveikatos pokyčius pagal nuolat stebimus paciento sveikatos rodiklius. |
| 8.6.13. | Sistemoje turi būti integruoti fizinio krūvio intensyvumo vertinimo algoritmai paciento stebėsenai. |
| 8.6.14. | Sistemoje turi būti vykdoma fizinio krūvio intensyvumo analizė bei jos rezultatų pateikimas vizualiai (pvz., grafikai, spalvų indikatoriai ir pan.) į mobiliąją programėlę. |
| 8.6.15. | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento veiklos stebėsena, ir esant veiklos nevykdymui, turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei sveikatos priežiūros specialistui apie veiklos nevykdymą (periodiškai, pagal nustatytus laiko intervalus). |
| 8.6.16. | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento duomenų stebėsena, ir negaunant duomenų iš nešiojamųjų Įrenginių ar jų pacientui neįvedant rankiniu būdu per mobiliąją programėlę, turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei sveikatos priežiūros specialistui. Pranešimai turi būti siunčiami, jeigu duomenys nebuvo gauti 24 val. laikotarpyje. |
| 8.6.17. | Paciento vertinimui ir stebėsenai turi būti naudojami duomenys, gauti iš nešiojamų Įrenginių, ar duomenys per mobiliąją programėlę įvesti rankiniu būdu. |
| 8.6.18. | Sistema sveikatos priežiūros specialistui turi automatiškai teikti rekomendacijas/formuoti užduotis, susijusias su paciento sveikatos stebėsena, t. y., keičiantis stebėsenos rodiklių reikšmėms, pacientui nevykdant užduočių ir t.t. |

  - Reikalavimai Konsultacijų ir komunikacijos moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 8.7.1. | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui užpildyti konsultacijos informaciją (įskaitant diagnozes ir vaistus), rekomendacijas pacientui ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams bei įkelti dokumentus prie konsultacijos įrašo. |
| 8.7.2. | Sistemoje turi būti galimybė pažymėti, kurie įrašo laukai bus matomi ar nematomi pacientui mobiliojoje programėlėje. |
| 8.7.3. | Pildant konsultacijos įrašą, Sistema turi išsaugoti duomenis naviguojant tarp kitų modulių. |
| 8.7.4. | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui/-ams komunikuoti su pacientu per žinučių sistemą (angl. chat). |
| 8.7.5. | Sveikatos priežiūros specialistas turi galėti siųsti ir peržiūrėti paciento žinutes internetinėje programoje. |
| 8.7.6. | Sistema turi teikti informacinius ir įspėjamuosius pranešimus apie tolimesnius veiksmus. |
| 8.7.7. | Sveikatos priežiūros specialistas gali siųsti vienam ar keliems pacientams į mobiliąją programėlę su gydymu susijusią informaciją: paskaitas, instrukcijas, medicininę medžiagą, prisegtus failus. Tam gali pasirinkti gavėjus - pacientus pagal požymius ar prižiūrintį sveikatos priežiūros specialistą ir peržiūrėti siųstų pranešimų sąrašą. |
| 8.7.8. | Informaciniame pranešime galima pridėti paveikslėlius, nuorodas, susijusius dokumentus ir nurodyti siuntimo datą bei laiką. |
| 8.7.9. | Galima pašalinti iš anksto suplanuotus informacinius pranešimus, jei jie dar neišsiųsti. |

  - Bendrieji reikalavimai

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 8.8.1. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sistema pilnai veikia su mobiliąja programėle ir palaiko duomenų perdavimą iš suderinamų nešiojamų Įrenginių. |
| 8.8.2. | Sistemoje vartotojas turi galėti pasirinkti reikšmes iš baigtinio klasifikatorių sąrašo, išskyrus atvejus, kai įvedimo laukas skirtas tekstui, skaitinei išraiškai, datai ar pasirenkamam laukui (angl. check box). |
| 8.8.3. | Sistemoje turi būti pateikiama kontekstinė pagalba (angl. tooltip) prie laukų, kuriuose reikalingas sąvokų paaiškinimas ar kita pagalbinė informacija. |
| 8.8.4. | Aprašomųjų laukų tekstas turi būti koreguojamas naudojant teksto stiliaus redaktorių (Paryškintas, Pabrauktas, Kursyvas, Šriftas, Šrifto dydis, Šrifto spalva, Didžiosios raidės, Mažosios raidės). |
| 8.8.5. | Sąrašinėse formose turi būti nurodoma įrašo sukūrimo ar atnaujinimo data ir atsakingo asmens duomenys. |
| 8.8.6. | Vartotojai turi būti informuojami apie įvykius informaciniais pranešimais ar el. paštu. |
| 8.8.7. | Sistemoje turi veikti paieška sąrašinėse formose, su galimybe siūlyti galimus rezultatus vedant raktažodį. |
| 8.8.8. | Sistemoje turi būti galimybė įkelti dokumentus šiais formatais: PDF, JPG, PNG, TIFF, DOCX, XLSX. |
| 8.8.9. | Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti duomenis į PDF formatą. |
| 8.8.10. | Privaloma laikytis Pirkėjo informacinių sistemų saugumo politikos ir turi galiojantį ISO/IEC 27001 sertifikatą. |
| 8.8.11. | Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju ir parengti individualaus sveikatos priežiūros plano struktūrą, sveikatos priežiūros ataskaitų formas bei turinį. |
| 8.8.12. | Sistema turi užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigos nustatytus privatumo reikalavimus pacientų duomenų apsaugai. |

INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - Reikalavimai architektūrai ir funkciniams komponentams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 9.1.1. | Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti EAIS aukštą 95% prieinamumą (angl. high availability), kuris gali būti realizuojamas operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kitos programinės įrangos pagalba. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas internetinės programos, mobiliosios programėlės, integracijų ir duomenų lygiuos. |
| 9.1.2. | Pacientui skirta mobilioji programėlė turi būti suderinta su ne žemesnės kaip 11.0 Android versijos ir ne žemesnės kaip 14.0 iOS versijos. |
| 9.1.3. | Sistemoje turi būti integracija su duomenų analitikos algoritmais skirtais analizuoti fizinio krūvio rodiklius, teikti duomenų analizės rezultatus dėl fizinės veiklos intensyvumo ir širdies ritmo parametrų. |
| 9.1.4. | Turi būti įdiegtos priemonės, užtikrinančios žurnalinių įrašų (angl. logs) surinkimą iš visų Sistemos kuriamų komponentų. |
| 9.1.5. | Sistemoje duomenys turi būti saugomi MS SQL ar analogiškoje duomenų bazių valdymo Sistemoje. |
| 9.1.6. | Sistemoje turi būti integruotas TLK diagnozių kodų klasifikatorius. TLK kodų klasifikatoriai turi būti peržiūrimi ir atnaujinami vieną kartą per ketvirtį. |
| 9.1.7. | Duomenų mainai turi būti vykdomi saugiais, šifruotais duomenų perdavimo kanalais (HTTPS, TLS, kt.) naudojant tinklines sąsajas (WS) ar lygiavertes technologijas ir protokolus. Esant objektyvioms priežastims galimos išimtys, tačiau jos turi būti suderintos su Pirkėju (technologijos, protokolai). |
| 9.1.8. | Sistema turi palaikyti ne mažiau 100 vienu metu veikiančių pacientų paskyrų su aktyviu individualiu sveikatos priežiūros planu, o su neaktyviu planu – ne mažiau negu 300 paskyrų. |
| 9.1.9. | Internetinė programa turi būti prieinama tik internetinės programos naudotojams (sveikatos priežiūros specialistams), bet neprieinama pacientams, o mobilioji programėlė – prieinama tik pacientams, bet neprieinama internetinės programos naudotojams (sveikatos priežiūros specialistams). |

  - Reikalavimai duomenų perdavimui ir jo posistemėms

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 9.2.1. | Sistemoje turi būti realizuota REST tipo programavimo sąsaja, kuri leistų automatizuotai perduoti duomenis šifruotais duomenų perdavimo kanalais (HTTPS, TLS 1.3, kt.) tarp internetinės programos ir paciento mobilios programėlės. |
| 9.2.2. | Sistemoje turi būti realizuota REST tipo programavimo sąsaja, kuri leistų perduoti duomenis tarp paciento sveikatos duomenų saugojimo posistemės ir internetinės programos, pateikiant paciento sveikatos stebėsenos rezultatus. |
| 9.2.3. | Sistemoje turi būti realizuotas automatinis užduočių formavimo, pranešimų formavimo, įspėjimų formavimo ir pateikimo į internetinę programą/mobilią programėlę servisas. |
| 9.2.4. | Sistemoje turi būti realizuotas klaidų ir trikdžių saugojimo servisas, kuriame būtų kaupiama informacija apie integracijų, el. pranešimų, sisteminių trikdžių bei vartotojų jungimosi prie Sistemos klaidas, skirtas Sistemos veiklos stebėsenai ir analizei (pvz., Grafana ar analogiškas įrankis). |
| 9.2.5. | Sistemoje turi būti realizuotas duomenų apsaugos ir autentifikavimo servisas (2FA arba MFA), kuriame vykdoma informacijos saugumo ir duomenų apsaugos kontrolė, vartotojų autentifikavimas ir kiti procesai užtikrinantys BDAR reglamento reikalavimų ar kitų asmens duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų laikymąsi. |
| 9.2.6. | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui iš medicininės išmaniosios apyrankės, matuojančios ritmo, kvėpavimo dažnio, EKG, SpO2, pagrindinės kūno temperatūros, fizinio aktyvumo, miego ir kt. duomenis - duomenų gavimas ne rečiau kaip kas valandą. |
| 9.2.7. | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio kraujospūdžio matuoklio - automatinis duomenų perdavimas po kiekvieno matavimo. |
| 9.2.8. | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui iš nemedicininės išmaniosios apyrankės, matuojančios ritmo, fizinio aktyvumo, miego ir kt. duomenis. |
| 9.2.9. | Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis iš pacientui prijungtų nešiojamųjų Įrenginių tiekėjų. |
| 9.2.10. | Sistemoje turi būti galimybė saugoti rankiniu būdu paciento įvestus duomenis per mobiliąją programėlę. |
| 9.2.11. | Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis, įvestus vartotojų per internetinę programą. |
| 9.2.12. | Sistemoje turi būti galimybė saugoti pacientų sutikimus dėl duomenų apsaugos reikalavimų. |
| 9.2.13. | Sistemoje turi būti galimybė saugoti algoritmų rezultatus ataskaitų formavimui ir pateikimui per internetinę programą ar mobilią programėlę. |
| 9.2.14. | Naudojant programinės įrangos kūrimo sąsają nuolatiniam duomenų srautui užtikrinti gali būti naudojamos papildomos mobiliosios programėlės, užtikrinančios duomenų perdavimą į duomenų centrą. |

  - Reikalavimai saugumui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 9.3.1. | Kadangi Sistema kaups ir apdoros sveikatos duomenis, turės būti gauti vartotojų sutikimai tokius duomenis kaupti ir apdoroti analizės tikslais. Turi būti realizuotas funkcionalumas surinkti/gauti vartotojo sutikimą ir laikantis visų duomenų saugumo ir privatumo užtikrinimo rekomendacijų pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR, angl. GDPR general data protection regulation) ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Būtina galimybė pacientui, atsisakius dalyvauti projekte ir panaikinus sutikimus, jo paskyrą palikti neaktyvią, išsaugant visus iki atsisakymo momento sukauptus duomenis. |
| 9.3.2. | Spendimas turi apimti kompleksines, įsilaužimo rizikos, jos valdymo ir Sistemos saugos priemones, kurios tenkina elektroninės sveikatos Sistemoms keliamus duomenų privatumo ir saugumo techninius reikalavimus. |
| 9.3.3. | Sistemoje turi būti apsauga nuo nesankcionuoto vartotojo sesijos perėmimo, nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo. |
| 9.3.4. | Sistemoje turi būti numatyta apsauga nuo kenkėjiško kodo įkėlimo į internetinę programą, t.y., apribota galimybė įkelti failus su plėtiniais .chm, .exe, .bat ir t.t. |
| 9.3.5. | Sistemoje turi būti užtikrintas saugus prisijungimas prie internetinės programos, t.y. naudojamas šifruotas HTTPS ryšio SSL/TLS protokolus. |
| 9.3.6. | Tiekėjas turi pateikti ir įdiegti SSL sertifikatus (ne senesnis nei TLS 1.3.), kuriuos interneto naršyklės laiko patikimais (angl. trusted). |
| 9.3.7. | Vartotojų prisijungimas (2FA arba MFA) prie Sistemos autorizuotų vartotojų srities turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos, t. y. prie šių internetinės programos sričių gali prieiti tik identifikuoti, autentifikuoti ir autorizuoti vartotojai pagal Sistemoje nustatytą rolių ir teisių rinkinį. |
| 9.3.8. | Naudotojų prisijungimas prie internetinės programos ir mobiliosios programėlės turi būti apsaugotas naudotojo vardu ir slaptažodžiu. |
| 9.3.9. | Mobiliojoje programėlėje turi būti užtikrinta paciento duomenų tvarkymo procedūra laikantis BDAR reglamento ar kitų asmens duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų reikalavimų. |
| 9.3.10. | Mobiliojoje programėlėje turi būti įdiegtos techninės priemonės užtikrinti duomenų apsaugos reikalavimus. |
| 9.3.11. | Sistemoje vartotojo duomenų valdymo ir saugojimo procesas turi būti vykdomas pagal BDAR reglamento reikalavimus ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. |

  - Reikalavimai Sistemos naudotojo sąsajai ir ergonomikai

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| - 9.4.1. | Tiekėjas turi sukurti dizainą, taikant geriausias UX ir UI praktikas, kad vartotojo sąsaja būtų kuo labiau intuityvi ir suprantama, vengiant perteklinių veiksmų. |
| - 9.4.2. | Sistemos naudotojo sąsaja turi veikti standartinėmis naršyklių palaikomomis priemonėmis, vartotojų neturi būti prašoma instaliuoti papildomos programinės įrangos. |
| - 9.4.3. | Sistema turi būti konstruojama prie ekrano prisitaikančio dizaino (angl. responsive Web design) principais (atsižvelgiant į skirtingus ekrano dydžius ir orientaciją (angl. portrait/landscape). |
| 9.4.4. | Sistemos naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti naudotojams, turintiems reikalaujamą kompiuterinio raštingumo lygį (ECDL ar aukštesnį), bei atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus. |
| 9.4.5. | Per interneto naršyklę pasiekiami Sistemos komponentai turi vienodai funkcionuoti bei turi būti atvaizduojami šiose naršyklėse: Google Chrome, Firefox, Edge. |
| 9.4.6. | Internetinė programa ir mobiliosios programėlės naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių ir anglų kalbomis (apimant klasifikatorius, Sistemos pranešimus). |
| 9.4.7. | Naudotojų sąsajoje vartojama kalba turi atitikti bendrines lietuvių kalbos taisykles. |
| 9.4.8. | Naudotojų sąsajos pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad vartotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą. |
| 9.4.9. | Naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti vartotojams bei atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus. |
| 9.4.10. | Sistemos komponentų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi atitikti W3C XHTML arba lygiavertę specifikaciją ir turi būti naudojama ne žemesnė kaip 1.0 W3C XHTML arba lygiavertė versija. |
| 9.4.11. | Naudotojų sąsajos valdymas, neapribojant galimybių sąsajos valdyti lietimui jautrių ekranų/ planšetinių kompiuterių įrenginiuose, turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginiais. |
| 9.4.12. | Sistemoje turi būti realizuotas operatyvios duomenų paieškos priemonės funkcionalumas. |
| 9.4.13. | Sistemoje turi būti realizuotas užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant objekto (angl. tooltip) funkcionalumas. |
| 9.4.14. | Sistemoje turi būti realizuotas struktūrizuotas duomenų įvedimo funkcionalumas, kad duomenų įvedimui būtų naudojami klasifikatoriai, ar užpildoma duomenimis saugomais Sistemoje. |
| 9.4.15. | Sistemoje nenaudojami ar nematomi sąsajos elementai turi būti paslėpti ar pažymimi neaktyviais. |
| 9.4.16. | Sistemoje laukuose, kuriuose įvesta daug teksto, turi būti atvaizduojama tik dalis teksto su galimybe paslėptą tekstą išskleisti ar peržiūrėti slankios juostos pagalba. |
| 9.4.17. | Sistemoje duomenų sąrašai turi būti puslapiuojami arba peržiūrimi su slankios juostos pagalba (tose vietose, kur puslapiavimas nėra patogus, ar dėl objektyvių priežasčių neįmanomas). |
| 9.4.18. | Sistemoje turi būti realizuotas daugelio įrašų pažymėjimo funkcionalumas, tam tikrų veiksmų atlikimui (pvz. eksportavimui, pasirinktų įrašų šalinimui). |
| 9.4.19. | Sistemoje esantys įrašai gali būti eksportuojami į rinkmenas (.pdf ar lygiavertes). |
| 9.4.20. | Sistemoje duomenys, susidedantys iš lietuviškų rašmenų, turi būti rūšiuojami pagal lietuvišką abėcėlę. |
| 9.4.21. | Sistemoje turi būti apribota galimybė inicijuoti kitus veiksmus, jeigu jau yra iškviesta ilgiau trunkanti funkcija/procesas. |
| 9.4.22. | Sistema turi pateikti identifikatorių, kad ilgiau veikiantis procesas dar vyksta, nebent vartotojas inicijavo ilgiau trunkančio proceso atšaukimą. |
| 9.4.23. | Sistemoje turi būti pateikiami sėkmės pranešimai vartotojui, nurodantys, kad vartotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas/ ištrintas/ pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.). |
| 9.4.24. | Sistemoje klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti kokio tipo pranešimas yra pateiktas vartotojui. |
| 9.4.25. | Sistemoje vartotojui atlikus veiksmus, kurio rezultatai turės didelės įtakos tolimesniam veikimui ar duomenų būklei, prieš atliekant veiksmą Sistema turi pateikti pranešimą ir paprašyti vartotojo patvirtinti, kad veiksmą tikrai norima vykdyti ir įspėjimą, kas atsitiks patvirtinus veiksmą. |
| 9.4.26. | Sistemoje vartotojui turi būti pateikiamos pagalbinės priemonės padedančios greičiau išmokti naudotis Sistema, t.y. naudotojo instrukcijos, pagalba. |
| 9.4.27. | Sistemoje esančių duomenų įvedimo laukams turi būti taikomos duomenų validavimo taisyklės ir tikrinamas įvedamų duomenų logikos korektiškumas, t.y. tikrinami privalomi įvesties laukai, duomenų formatas, įkeliamų rinkmenų formatas ir dydis. |
| 9.4.28. | Sistemoje turi būti įgyvendintos duomenų vientisumo priemonės, kurios leistų užtikrinti rankiniu ir automatiniu būdu įvedamų, tvarkomų ar šalinamų duomenų suderinamumą ir vientisumą. Bandant atlikti neleistiną veiksmą, pavyzdžiui, neužpildžius būtino lauko ar pateikus duomenis, nesuderinamus su nustatytu duomenų tipu, kontrolės priemonės turi suformuoti ir pateikti Sistemos vartotojui informatyvius sisteminius pranešimus. |

  - Reikalavimai Sistemos adaptavimui pagal Pirkėjo poreikius

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 9.5.1. | Internetinės programos ir mobiliosios programėlės dizainas turi būti pritaikytas pagal Pirkėjo vizualinį identitetą: naudojant Pirkėjo nurodytą logotipą, spalvų paletę, šriftus bei kitus grafinio identiteto elementus. |
| 9.5.2. | Tiekėjas įsipareigoja integruoti Pirkėjo pateiktus dizaino sprendinius arba parengti adaptuotą dizaino koncepciją suderinimui su Pirkėju. |
| 9.5.3. | Visi internetinės programos ir (ar) mobiliosios programėlės generuojami ataskaitų šablonai (pvz., PDF, Excel ar kt.) turi būti pateikiami su Pirkėjo vizualine stilistika – logotipu, spalvomis, firminiu šriftu (jei taikytina) ir kitais grafiniais elementais. |
| 9.5.4. | Vizualinė Sistemos galutinė versija įgyvendinama tik po Pirkėjo patvirtinimo. |