## Sheet1
Dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | pastabos
1 | Peties sąnario inkariniai implantai SLAP tipo plyšimams
1 | Peties sąnario inkariniai implantai SLAP tipo plyšimams | vnt. | 200
1 | Sterilioje pakuotėje su vienu ar dviem, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, nuo #0 iki #2 storio siūlais; Siūlų medžiaga ultra aukštos molekulinės masės polietilenas arba polietilenas įpintas poliesteriu, ar kitų savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiaverčių medžiagų; Inkaruojanti medžiaga pagaminta iš titano lydinio. Inkaro diametras 3,0mm ± 0,5mm; Implanto įvedimo būdas – įsriegiamas.
2 | Plaštakos inkarai su siūlu
2 | Plaštakos inkarai su siūlu | vnt. | 30
2 | Inkaruojanti dalis pagaminta iš nitinolio ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, kanalo paruošimo adata su gylio matuokliu, implantas su 2 adatomis, sliūlo storis 2.0 arba 4.0 pasirinktinai pagal ligoninės poreikį, implanto tipas - įstumiamas, implanto dydis: Ø 2±0,1 mm x 3.8±0,1 mm (aukštis), siūlo ilgis 45-50 cm, pakuotės vidus sterilus, implanto ir kanalo paruošimo adata turi turėti laikymo rankenas.
3 | Plaštakos nervų atauginimo vamzdeliai
3 | Plaštakos nervų atauginimo vamzdeliai, ploni | vnt. | 10
3 | pagaminti iš chitosano, permatomi, sterilus, vamzdelio ilgis 14±1 mm arba 30±1 mm pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, vamzdelio diametrai: 2,1±0,1 mm, 3±0,1 mm, 4±0,1 mm.
3 | Plaštakos nervų atauginimo vamzdeliai, stori | vnt. | 10
3 | pagaminti iš chitosano, permatomi, sterilus, vamzdelio ilgis 14±1 mm arba 30±1 mm pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, vamzdelio diametrai: 5±0,1 mm, 6±0,1 mm.
4 | Silikoniniai plaštakos sąnarių implantai, Įvedimo instrumentai teikiami Ligoninei panaudai.
4 | Silikoniniai plaštakos sąnarių implantai | vnt. | 10
4 | PIP sąnario, sulenkiamas 14-15 laipsnių kampu, ne mažiau 5 dydžių, MCP sąnario, sulenkiamas 29-30 laipsnių kampu, ne mažiau 7 dydžių, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
5 | Daugiasluoksnė besirezorbuojanti membrana
5 | Daugiasluoksnė besirezorbuojanti membrana | vnt. | 80
5 | naudojama klubo, kelio ir čiurnos sąnarinės kremzlės defektų parengimui, artroskopinių operacijų metu. Dydis 20x30±1mm. Pagaminta iš besirezorbuojančio I/III tipo kolageno. Membrana dvisluoksnė: viršutinis sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms, apatinis - šiurkštus, akytas, pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai. Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais. Komplekte su fibrininiais klijais. Steriliai supakuota, su specialiu šablonu membranos pritaikymui pagal defekto dydį.
6 | Bipoliariniai elektrodai 90° artroskopijoms, turi būti techniškai suderinami su Ligoninėje naudojama Smith&Nephew Quantum II įranga
6 | Bipoliariniai elektrodai 90° artroskopijoms | vnt. | 300
6 | Ilgi lanktūs koaguliacijos ir kobliacijos elektrodai su integruotais dviem kanalais fiziologinio tirpalo padavimui ir siurbimui, integruoti kabeliu. Darbinė dalis lenkta 90 laipsnių kampu, darbinės dalies skersmuo 3,75±0,05 mm; Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad jis liestųsi su audiniais; Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; Elektrodas turi turėti vidinį klasifikatoriaus kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus.
7 | Pjūkliukai osciliaciniai, jėgos instrumentui sistemai De Soutter Medical Orthodrive, pjovimo antgaliui KQ-707 arba jėgos instrumentų sistema teikiama Ligoninei panaudai
7 | Pjūkliukai osciliaciniai jėgos aparatui 35±0,5 x 9,0±0,5 x 0,6±0,05 mm | vnt. | 40
7 | sterilūs
7 | Pjūkliukai osciliaciniai jėgos aparatui 55±0,5 x 19±0,5 x 0,51±0,05 mm | vnt. | 40
7 | sterilūs
7 | Pjūkliukai osciliaciniai jėgos aparatui 90±0,5 x 25±0,5 x 1,27±0,05 mm | vnt. | 40
7 | sterilūs
7 | Pjūkliukai osciliaciniai jėgos aparatui 100±1 x 19±0,5 x 1,27±0,05 mm | vnt. | 40
7 | sterilūs
8 | Smulkių sąnarių inkariniai siūlai
8 | Smulkių sąnarių inkariniai siūlai | vnt. | 30
8 | Sterilūs, vienkartinio naudojimo. Inkaras pagamintas iš titano arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertėsmedžiagos 2 ±0,1 mm, skersmens, su ne mažiau kaip dviem 2/0, 3/0 arba 4/0 (pasirnktinai pagal Ligoninės poreikį) ultraaukštos molekulinės masės polietileno arba savo fizikinėmis ir chemonėmis savybėmis lygiavertės medžiagos
9 | Priemonės skysčių valdymo sistemai Dyonics 25
9 | reguliuojamas tik įtekėjimas | vnt. | 690
9 | vienkartinio naudojimo, didelio pratekamumo – ne mažiau 2500 ml/min.
9 | reguliuojamas įtekėjimas / ištekėjimas | vnt. | 12
9 | vienkartinio naudojimo, didelio pratekamumo – ne mažiau 2500 ml/min.
9 | reguliuojamas įtekėjimas / dvišakis ištekėjimas | vnt. | 12
9 | vienkartinio naudojimo, didelio pratekamumo – ne mažiau 2500 ml/min.
9 | reguliuojamas tik įtekėjimas (rinkinys) I | vnt. | 12
9 | vienkartinio naudojimo, didelio pratekamumo – ne mažiau 2500 ml/min.
9 | reguliuojamas tik įtekėjimas (rinkinys) II | vnt. | 12
9 | vienkartinio naudojimo, didelio pratekamumo – ne mažiau 2500 ml/min.
10 | Silikoninis sausgyslių implantas
10 | Silikoninis sausgyslių implantas | vnt. | 10
10 | Sterilus, pagamintas iš silikono. Dydžiai: 5±0,1 x 2,5±0,1 x 120±0,1 mm, 5±0,1 x 2,5±0,1 x 220±0,1 mm, 6±0,1 x 3±0,1 x 180 mm, 6±0,1 x 3±0,1 x 220±0,1 mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
11 | Sraigtai ir plokštelė Latarjet procedūroms
11 | Sraigtai | vnt. | 160
11 | pagaminti iš titano arba titano lydinio, žemo profilio, dalinio sriegio, 4,0±0,1 mm ar 4,5±0,1 mm skersmens, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, kaniuliuoti, savisriegiai, ilgis uždarame intervale nuo 30 mm iki 40 mm, ilgėja kas 2 mm.
11 | Plokštelė pagaminta iš titano ar lygiaverčio lydinio, "8" formos su dviem kiaurymėmis ne mažiau kaip keturiais įsitvirtinimo smaigais | vnt. | 20
11 | pagaminta iš titano ar lygiaverčio lydinio, "8" formos su dviem kiaurymėmis ne mažiau kaip keturiais įsitvirtinimo smaigais