Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14550/25) STACIONARIŲ ALKOTESTERIŲ NUOMA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Stacionarių alkotesterių kompleksiškos nuomos pirkimas, apimantis alkotesterių diegimą, įrengimą, personalo apmokymą, darbuotojų asmens duomenų suvedimą į sistemą ir vienkartinių testo paėmimo priemonių (antgalių) įsigijimą (toliau – Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacionarūs alkotesteriai (nuoma) | Vnt. | 54** |
| 2. | Vienkartinės testo paėmimo priemonės (antgaliai), tinkantys siūlomiems alkotesteriams | Vnt. | 1000000* |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti Lentelėje Nr. 1 nurodyto Prekių kiekio. Nurodytas Prekių/Įrangos kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

** Pirkėjo padalinių adresai, kuriuose numatyta įrengti stacionarius alkotesterius, nurodyti 3 skyriuje.

  - Pateikta Prekių kaina turi būti galutinė, įvertinus stacionarių alkotesterių nuomos, pristatymo, techninės priežiūros, metrologinės patikros, remonto ir visas kitas Tiekėjo išlaidas, kad Sutarties vykdymas būtų užtikrintas be prastovų.

2.4. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekių kainas ar įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės 225 000,00 EUR be PVM.

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

  - Minimalus užsakymo dydis -  50  Eur be PVM.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenumatytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (toliau – Nenumatytos prekės), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Nenumatytų prekių įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje. Nenumatytų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos, nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Nenumatytos prekės bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo kainoraštyje, pritaikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytą taikytiną nuolaidą procentais nuo galiojančių Tiekėjo kataloge nurodytų prekių mažmeninių kainų. Nenumatytų prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju.

  - Naudojantis alkotesterių sistema, turi būti užtikrintas asmens duomenų apsaugos lygis, atitinkantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), taip pat Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Tiekėjas, veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, įsipareigoja tvarkyti Pirkėjo, kaip duomenų valdytojo, asmens duomenis tik pagal Pirkėjo pateiktus nurodymus ir tik tiek, kiek tai būtina Sutarties vykdymui. Duomenų tvarkymo sąlygos, įskaitant tvarkomų asmens duomenų apimtį, tikslus, teisinius pagrindus, taikomas saugumo priemones bei šalių atsakomybę, bus nustatytos atskiroje šalių pasirašomoje Asmens duomenų tvarkymo sutartyje, kuri pridedama prie pirkimo dokumentų.

  - Nuomos vykdymo etapai ir reikalavimai.

| Etapai | Tiekėjo darbai | Periodiškumas | Alkotesterių (sistemos) savybės ir Tiekėjo darbų aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapas | Alkotesterių diegimas 54 Pirkėjo padaliniuose Lietuvoje per ne daugiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Metrologinės patikros privalomos. Sugedus alkotesteriui, galimybė jį operatyviai pakeisti. | Vieną kartą. | 1. Pagrindinės alkotesterio (sistemos) savybės: - Stacionarūs alkotesteriai turi būti įtraukti Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, metrologiškai patikrinti ir sukalibruoti; - Stacionarūs alkotesteriai diegiami patalpose, darbo temperatūros intervalas nuo +50C iki +300C, tačiau Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes savybes atitinkančius stacionarius alkotesterius; - Alkoholio matavimų intervalas turi būti ne mažesnis nei 0 - 4,0 promilės. - Alkoholio matavimų skiriamoji geba turi būti ne didesnė nei 0,01 promilės. - Alkoholio matavimų paklaida: iki 1 promilės ne daugiau kaip ± 0,05 prom, virš 1 promilės ne daugiau kaip ± 10%. - Alkotesteris nuolat prijungtas prie interneto, – informacija yra sinchronizuojama į išorinį serverį, (pvz. debesį), esantį Europos sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. - Stacionarus alkotesteris turi veikti lokaliai kai sutrinka ryšys (interneto) su sistema. - Visa informacija, kuri saugoma alkotesterio atmintyje turi būti šifruojama. - Dingus interneto ryšiui, sistema el. paštu turi informuoti Pirkėjo atsakingus asmenis apie gedimą. - Stacionarus alkotesteris turi turėti integruotą vaizdo kamerą bei integruotą apšvietimą, kuris užtikrintų tamsioje patalpoje pakankamą besitikrinančių asmenų apšvietimą. - Vartotojas atpažįstamas, identifikuojamas ir gali tikrintis visais alkotesteriais, sumontuotais skirtingose Pirkėjo padaliniuose. Realiu laiku automatiškai vykdomas tikrinamo darbuotojo veido atpažinimas (biometriniu būdu), be to įrenginiai turi turėti ir galimybę darbuotojo identifikavimą pakeisti tik darbuotojui priskirto kodo įvedimu. - Alkotesteris turi turėti galimybę veikti bekontakčiu režimu (pučiant per atstumą) ir veido atpažinimo funkcija tuo pačiu metu. - Alkotesteris turi kontroliuoti pūtimo stiprumą ir laiką. - Sistema turi turėti galimybę kaupti šiuos (neapsiribojant) duomenis: - darbuotojo vardas ir pavardė, - tabelio numeris, - veido atvaizdas, - matavimų data ir laikas, - matavimo vieta, - matavimo rezultatai, - identifikavimas: atpažintas/neatpažintas. - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti blaivumo patikros metu padarytą pasitikrinusio darbuotojo nuotrauką. - Sistemoje turi būti galimybė gauti blaivumo patikrą atlikusių ir neatlikusių darbuotojų ataskaitas el. paštu. - Ataskaitų siuntimo periodiškumas ir gavėjų el. pašto adresai turi būti konfigūruojami. - Sistemoje turi būti galimybė filtruoti duomenis pagal vardą, pavardę, tabelio numerį, datą, vietą, matavimo rezultatus, identifikavimą. -Tiekėjas turi užtikrinti galimybę eksportuoti sistemos duomenis Excel ir/arba PDF duomenų formatu. - Sistema turi palaikyti lietuvių kalbos abėcėlės rašmenis. - Sistema turi būti lengvai plečiama, su galimybe ją papildyti naujais alkotesteriais. - Sistemos apdorojamos informacijos apimtys neturi būti ribojamos licencijomis. - Kompleksiškas, pilnas nuomos vykdymas (įskaičiuojant stebėseną, remontą, nenutrūkstamą sistemos veikimą, visą priklausančią programinę, techninę įrangą, būtinas licencijas, serverius, interneto ryšį, kas užtikrina nepriekaištingą ir sklandų neblaivumo sistemos patikros veikimą); - Tiekėjo paslaugos nenutrūkstamas tiekimas: artėjant metrologinės patikros datai Tiekėjas privalo pakeisti įrenginį kitu alkotesteriu (metrologiškai patikrintu) ne vėliau kaip paskutinę patikros galiojimo dieną. - Sugedus alkotesteriui, Tiekėjas privalo pakeisti įrenginį kitu alkotesteriu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie gedimą pateikimo dienos (elektroniniu paštu ar telefonu, nurodytu Sutartyje) arba per 1 darbo dieną (darbo dienos laikomos nuo savaitės pirmadienio iki savaitės penktadienio imtinai), kai gedimą pašalinti įmanoma nuotoliniu būdu. - Nuomos nutraukimo atveju duomenys turi būti perduodami Pirkėjui ir Tiekėjas privalo sunaikinti sistemoje likusius duomenis per 3 mėnesių laikotarpį. 2. Į nuomos kainą įskaičiuota: - metrologinė patikra ir kalibravimas; - prietaiso pristatymas į kiekvieną montavimo vietą, montavimas, internetinis ryšys (Tiekėjas pasirūpina internetiniu ryšiu ir jo tiekimui reikalinga įranga); pasiėmimas/grąžinimas klientui - periodinei patikrai ir/ar kalibravimui; remontui; įrangos išmontavimas - pasibaigus sutarties galiojimui; - pilna prietaiso priežiūra įskaitant gedimų šalinimą; - vienkartinis darbo su alkotesteriu apmokymas kiekviename padalinyje (minimas II etape); - Visą nuomos laikotarpį konsultacijos iki 20 val. per mėnesį; - darbuotojų ir atsakingų asmenų, sukuriamų padalinių duomenų suvedimas, pilnas sistemos paleidimas ir apmokymas kaip ja naudotis, bei administravimas ne vėliau kaip iki prekių perdavimo, priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 3. Pirkėjas įsipareigoja: - stacionarių alkotesterių pasirengtoje įrengimo vietoje, iki atvykstant Tiekėjui instaliuoti alkotesterį, savo sąskaita ir savo resursais įrengti ne didesniu kaip 1,5 m atstumu nuo alkotesterio pakabinimo vietos saugiai veikiančią 220 V rozetę. |
| II etapas | Pirkėjo darbuotojų apmokymas, darbuotojų duomenų suvedimas į sistemą. | Vieną kartą. Konsultacijos pagal poreikį. | Tiekėjas kiekviename padalinyje, įdiegus stacionaraus alkotesterio mechanizmą, atskirai apmoko Pirkėjo to padalinio atsakingus darbuotojus (padalinyje iki 4 asmenų), suveda to padalinio Darbuotojų duomenis į sistemą (padalinio Darbuotojų skaičius gali svyruoti nuo 30 iki 90 asmenų). Darbuotojų sąrašą Pirkėjas pateikia Excel formatu (vardas, pavardė, pareigos, tabelio numeris). Tiekėjas įsipareigoja pateikti el. paštu stacionaraus alkotesterio naudojimo instrukciją Lietuvių kalba, skirtą vartotojui, bei Lietuvių kalba blaivumo tikrinimo programinės įrangos naudojimo instrukciją padalinių administratoriams. Atsakingi asmenys, naudodamiesi individualiomis paskyromis, privalo turėti suteiktą galimybę prisijungti prie sistemos ir stebėti patikros proceso rezultatus realiu laiku, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos. Prieigai turi būti naudojamas kompiuteris. |
| III etapas | Sklandus funkcionavimas. |  | 1. Užfiksavus neblaivų darbuotoją, automatiškai nedelsiant tiesioginis vadovas ir/arba kitas atsakingas asmuo gauna SMS žinutę bei pranešimą el. paštu apie neblaivų identifikuotą darbuotoją, kurioje nurodomas vardas, pavardė, data, laikas ir koks darbuotojo neblaivumas promilėmis. 2. Nustačius neblaivų darbuotoją, sistema turi turėti funkciją, automatiškai sugeneruoti nušalinimo nuo darbo aktą, nurodymą neblaiviam darbuotojui dėl paaiškinimo pateikimo bei pagal Pirkėjo pavyzdį pateiktus tarnybinio pranešimo ir pasiaiškinimo formas. Šie dokumentai turi būti prieinami atsakingiems asmenims, individualiomis paskyromis, bet kada prisijungus prie sistemos. Atsakingi asmenys turi turėti galimybę atsispausdinti sugeneruotus darbuotojų nušalinimo aktus, nurodymą neblaiviam darbuotojui dėl paaiškinimo pateikimo bei pagal Pirkėjo pavyzdį pateiktus tarnybinio pranešimo ir pasiaiškinimo formas. 3. Nušalinimo akto, nurodymo darbuotojui dėl pasiaiškinimo pateikimo, tarnybinio pranešimo ir pasiaiškinimo turinys derinamas sistemos diegimo metu. 4. Gavėjų kontaktai turi būti konfigūruojami. 5. Tiekėjas turi sutarties galiojimo laiką valdyti, kaupti ir saugoti darbuotojų blaivumo/neblaivumo rezultatų duomenis, ne ilgiau nei 1 mėnuo: darbuotojo tikrinimo laikas, darbuotojų neblaivumo/blaivumo rezultatas promilėmis. Vėliau duomenys turi būti automatiškai ištrinami. Stacionaraus alkotesterio sistemos valdymas ir duomenų pasiekiamumas turi būti centralizuotas. - Vartotojų teisės ir funkcijos: - Sistemoje vartotojai turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu. - Sistemoje turi būti sukurtos atskiros teisės vartotojams atliekantiems skirtingas funkcijas (pvz. administratoriai ir operatoriai). - Atsakingas asmuo, turintis atitinkamai sistemoje sukonfigūruotas teises, turi turėti galimybę nuotoliniu būdu peržiūrėti blaivumo patikrų rezultatus. - Atsakingas asmuo, turintis atitinkamai sistemoje sukonfigūruotas teises, turi turėti galimybę valdyti jam priskirtų alkotesterių ir darbuotojų sąrašus. - Pirkėjo administratoriai turi turėti galimybę peržiūrėti, koreguoti sistemos nustatymus bei koreguoti kitų sistemos vartotojų ir jiems suteiktų teisių sąrašus, slaptažodžius. - Pirkėjo administratoriai turi turėti galimybę koreguoti (įvesti, ištrinti) darbuotojų sąrašus. - Sistema turi gebėti patikrinti ar įvedamų duomenų reikšmės nesidubliuoja (pvz. išvengti tų pačių darbuotojų duomenų įvedimo kelis kartus). - Sistema turi gebėti patikrinti ar įvedant duomenis, visi reikiami laukai užpildyti. - Sistema turi gebėti užfiksuoti, koks darbuotojas ir kada pasinaudojo prieiga prie duomenų. - Pirkėjas turi būti nedelsiant informuojamas apie sistemos informacijos ir kibernetinės saugos įvykius ir incidentus, jų įtaką Pirkėjo informacijos ir duomenų saugumui bei jų valdymo būklę. |
| IV etapas | Techninė priežiūra. | Nuolat. | Nuolatinė įrangos techninė priežiūra, įskaitant gedimų šalinimą, kurį sudaro atvykimas į padalinį, alkotesterio gedimo pašalinimas arba sugedusios įrangos pakeitimas nauja, esant būtinumui, arba alkotesterio sistemos gedimo pašalinimas nuotoliniu būdu, jeigu to užtenka. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietų adresai:

| Rytų regionas | Pietų regionas | Šiaurės regionas | Vakarų regionas | Centrinė būstinė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šviesos g. 11, Ukmergė | Ukmergės g. 16, Jonava | Birutės g. 4, Kėdainiai | Plungės g. 88, Džiuginėnai, Telšių apskr. | Savanorių 321C, Kaunas |
| Zibalų g. 55, Širvintos | Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys | Purienų g.4, Radviliškis | Viekšnių g. 14, Akmenė | _____ |
| Liepkalnio g. 81, Vilnius | Sodininkų g.2, Karčiupio k. Kaišiadorių r. | Liepų g. 15, Raseiniai | Laižuvos g. 80, Mažeikiai | _____ |
| Pramonės g. 6b, Šalčininkai | Senkelio g. 13, Trakai | Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. | Vytauto g. 112, Kretinga | _____ |
| Jūžintų g. 3, Rokiškis | Kauno g. 14, Vievis | Raseinių g. 70, Kelmė | Stoties g. 11, Plungė | _____ |
| Panevėžio g. 7, Kupiškis | Turistų g. 11, Lazdijai | Miško g. 2a, Šilagalio k. Panevėžio r. | Mosėdžio g. 23, Skuodas | _____ |
| Kauno g. 1, Zarasai | Gamyklų g. 12, Marijampolė | Vilniaus g. 82, Joniškis | Laisvės g. 66A, Tauragė | _____ |
| Vilniaus g. 97, Molėtai | Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos sen., Kaunas | Stoties 20, Pasvalys | P. Paulaičio g.25, Jurbarkas | _____ |
| Kelininkų g. 10, Švenčionys | J. Basanavičiaus g. 47 Prienai | Statybininkų g. 7, Pakruojis | Struikų g.10, Šilalė | _____ |
| Vyžuonų g. 53, Utena | S. Neries g. 88, Vilkaviškis | Basanavičiaus g. 54, Biržai | Aušrinės g. 2, Iždonų k., Šilalės r., Pagrybis | _____ |
| Gegužės g. 35, Anykščiai | Birutės g. 50, Šakiai | Žeimių g. 18, Ginkūnų k. Šiaulių r. | Gamyklos g. 3, Gargždai | _____ |
| Turistų g. 34, Ignalina | Santaikos g. 27, Alytus | Kuršėnai, Pramonės g. 24 | Pramonės g. 4, Šilutė | _____ |
| Pramonės g. 5, Nemenčinė | Mechanizatorių g. 19, Varėna | _____ | Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. | _____ |
| _____ | Statybininkų g. 16, Vievis | _____ | Tilžės g. 54, Klaipėda | _____ |

  - Nuomos teikimo metu, sutartinių įsipareigojimų vykdymo vietos adresai gali keistis dėl Pirkėjo padalinio perkėlimo, tačiau ne daugiau kaip 4 kartus per metus.

  - Stacionarūs alkotesteriai (54 vnt.) Pirkėjo padaliniuose Lietuvoje, 3.1. punkte nurodytais adresais, turi būti įdiegti per ne daugiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Testo paėmimo priemonės (antgaliai) turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos, siųsto Tiekėjui elektroniniu paštu ar telefonu, nurodytu Sutartyje.

  - Tikslią Prekių pristatymo vietą, laiką ir apimtis Pirkėjas detalizuoja ir derina pateikdamas užsakymą el. paštu nurodytu sutartyje. Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:00 val., V 7:30 – 15:00 val.).

  - Alkotesterių kompleksiška nuoma, apimanti įrangos diegimą, įrengimą, personalo apmokymą bei darbuotojų asmens duomenų suvedimą į sistemą, teikiama 24 (dvidešimt keturis) mėnesius. Vienkartinės testo paėmimo priemonės (antgaliai) tiekiamos ir įsigyjamos pagal poreikį per visą nuomos laikotarpį. Nuomos galiojimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo reikalingos įrangos sumontavimo padalinyje dienos. Jeigu nuoma ir vienkartinės testo paėmimo priemonės (antgaliai) nėra išperkami už maksimalią Sutarties vertę per pradinį 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpį, tiekimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma vieną (1) kartą. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti sutarties terminą, apie tai raštu informavus kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Prekių užsakymų teikimo termino pabaigos. Visais atvejais nuoma ir Prekės tiekiamos ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui PVM sąskaitą-faktūrą per 4 (keturias) darbo dienas nuo Prekių ar nuomos paslaugų perdavimo, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio ketvirtos darbo dienos. Tiekėjas turi užtikrinti, jog detalizuotą (tiksliai nurodant Prekes ar suteiktas nuomos paslaugas bei objektą) PVM sąskaitą-faktūrą Pirkėjas gautų per informacinę sistemą „Sabis“.

  - Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjas yra esminis kibernetinio saugumo subjektas pagal Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymą bei įgyvendina Direktyvos (ES) 2022/2555 (NIS2) nuostatas, todėl per Sutarties galiojimo laikotarpį, ne vėliau kaip iki teisės aktuose nustatytų terminų (šiuo metu – iki 2026 m. balandžio 30 d. dėl organizacinių ir iki 2027 m. balandžio 30 d. dėl techninių priemonių), turės būti sudarytas atskiras (-us) susitarimas (-us) dėl techninių ir organizacinių priemonių, susijusių su kibernetinio saugumo užtikrinimu tiekimo grandinėje. Šių priemonių įgyvendinimas yra esminė Sutarties sąlyga, būtina siekiant užtikrinti Pirkėjo atitiktį nacionaliniams ir tarptautiniams kibernetinio saugumo reikalavimams. Tiekėjas įsipareigoja sudaryti atitinkamus susitarimus bei įgyvendinti šiuos reikalavimus laiku ir tinkamai.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir Sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.