Techninė specifikacija

Gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius – 3 kompl.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.

- Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis ir sąlygos:

6.1 Ne mažiau nei 36 mėn.

6.2 Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas (jeigu taikoma), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija

1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.

4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.

5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams

6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.

- Personalo mokymai:

1. Mokymai ≥ 10 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos),

3. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  | Reikalavimai monitoriaus maitinimo šaltiniams: | 1. 230 V ±10%, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), aparato veikimo laikas maitinant iš šio šaltinio ≥ 600 min. |  |
|  | Reikalavimai monitoriaus ekranui: | 1. Spalvoto vaizdo, ≥ 39 cm įstrižainės, skiriamoji geba ≥ (1920x1080); 2. Monitoriaus valdymas sensoriniame ekrane ir parametrų nustatymų rankenėlės pagalba; 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 12 |  |
|  | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija: | 1. Atminties trukmė (trendai) ≥ 168 val. su ≤ 1 min. rezoliucija; 2. ≥ 48 val. trukmės trendų lentelės su ≤ 1 s rezoliucija; 3. Aliarmų įvykių atmintis ≥ 1000 įvykių |  |
|  | Monitoriaus funkcinės savybės | 1. Integruota rankena monitoriaus pernešimui; 2. Galimybė pasirinkti tiktai skaitinę matuojamų parametrų išraišką ekrane, patogesniam matuojamų reikšmių stebėjimui iš didesnio atstumo; 3. Integruotas spausdintuvas; 4. Galimybė monitorių prijungti prie suderinamos centrinės monitoravimo stoties tinklo kabeliu ir/arba bevieliu būdu; 5. Monitoriaus ir kitų medicininių prietaisų sujungimo galimybė, kituose prietaisuose matuojamų parametrų, kreivių, kilpinių kreivių ir aliarmų pranešimų atvaizdavimui monitoriaus ekrane; 6. Naktinis veikimo režimas, pasirinkus kurį, automatiškai išjungiami klavišų paspaudimo, širdies susitraukimus ir pulsą lydintys garsiniai signalai, sumažinamas ekrano apšvietimas ir aliarmų pranešimų garso lygis iki minimalaus; 7. Galimybė pasirinkti iš ≥ 5 skirtingų ekrano parametrų laukelių išdėstymų. |  |
|  | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multi-derivacinis kanalas; 2. Kvėpavimo dažnis; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Temperatūra - ≥ 2 kanalai; 5. Neinvazinis kraujospūdis; 6. SpO2; 7. Arterinis kraujo spaudimas - ≥ 2 kanalai; 8. Širdies minutinis tūris; 9. Kapnometrija; 10. Bispektralinio indekso matavimas; 11. Anestetinių dujų koncentracijos; matavimas 12. Raumenų relaksacijos matavimas |  |
|  | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 2. Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos; 3. Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 15 – 300 k/min; 4. Pasirenkamas EKG kreivės slinkimo greitis: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s 5. ≥ 30 tipų aritmijų atpažinimas įskaitant prieširdžių virpėjimo registravimą 6. ST, QT, QTc, DeltaQct matavimai |  |
|  | Reikalavimai respiraciniam kanalui: | 1. Matuojamas kvėpavimo dažnis (ne siauresnis už nurodytą) 5 – 120 k/min. 2. Matavimo paklaida 5 – 120 k/min diapazone ± 1 k/min. 3. Kvėpavimo sustojimo atpažinimas su laiko intervalo nustatymo galimybe (ne siauresnėse už nurodytas ribas) 10-40 sek. |  |
|  | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) +25 – +45C. 2. Matavimo paklaida matavimo diapazone +25 – +45C ne didesnė kaip 0,2C |  |
|  | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: | 1. Maksimalus slėgis manžetėje automatiškai apribojamas priklausomai nuo pasirinktos paciento amžiaus kategorijos; 2. Kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems (ne siauresnis už nurodytą) 10-290 mmHg; 3. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 4. Automatiniame režime matavimai atliekami ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 240 min; 5. Besitęsiančiame režime, ne trumpesniame nei 5 min. laikotarpyje, matavimai atliekami ne rečiau nei 5 s intervalu; 6. Kraujospūdžio matavimo duomenys pateikiami atskirai sistolinis, diastolinis ir vidurinis kraujospūdis. 7. Matavimo trukmė ≤ 35 s |  |
|  | Reikalavimai SpO2 kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas ≤ 40 – 100 ; 2. Matavimo paklaida ne didesnė kaip 2,0 diapazone 70-100 su komplektuojamu SpO2 jutikliu; 3. Perfuzijos indekso matavimas |  |
|  | Reikalavimai arterinio kraujo spaudimo matavimo kanalui | 1. Arterinio kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) -50 – 350 mmHg; 2. Matavimo paklaida be jutiklio paklaidos, ne didesnė kaip ± 2% arba 1 mmHg, priklausomai kuris didesnis |  |
|  | Reikalavimai širdies minutinio tūrio matavimo kanalui: | 1. C.O. matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 0.1 – 20 L/min 2. Matavimo paklaida ne didesnė kaip ± 5% arba ± 0.3 L/min., priklausomai kuris daugiau |  |
|  | Reikalavimai kapnometrijos matavimo kanalui | 1. etCO2 koncentracijos matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 10 – 150 mmHg; 2.FiCO2 matavimo diapazonas (ne siaurensis už nurodytą) – 5 – 50 mmHg; 3. etCO2 matavimo paklaida 0 – 40 mmHg diapazone ne didesnė kaip ± 2 mmHg |  |
|  | Bispektralinio indekso | 1.BIS matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 0 – 100 2. BIS trendai ne trumpesni kaip 60 min. |  |
|  | Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo kanalui | 1.Registruojami parametrai: TOF, PTC 2.Stimuliacijos parinkimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 20 iki 60 mA ne didesniu nei 1mA žingsniu 3. TOF atavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą): 0 iki 100% |  |
|  | Monitoriaus atsparumo skysčiams klasė | Ne blogesnė kaip IP22 |  |
|  | Tinklo sąsajos ir papildomos jungtys | 1.Laidinė tinklo jungtis RJ-45 ar lygiavertė - ≥ 1 vnt. 2.Vaizdo perdavimo jungtis papildomam ekranui prijungti (HDMI arba lygiavertė) – ≥ 1 vnt. 3.Standartinės USB jungtys – ≥ 2 vnt. |  |
|  | Komplektacija (kiekis nurodytas visiems trims komplektams.) | 1.Daugkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 3 vnt. 2. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis suaugusiems, guminis – 3 vnt. 3. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis suaugusiam – 3 vnt. 4. Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, su žarnele jų prijungimui prie monitoriaus– 3 kompl.. (ne mažiau 3 skirtingo dydžio manžetės ir 1 manžetės prijungimo žarnelė) 5. etCO2 matavimo modulis (šoninės tėkmės metodika – angl. „side stream“) su priedais – 1 kompl. |  |
|  | Garantija | 1. Ne mažiau kaip 36 mėn. gyv. funkc. stebėjimo monitoriui. 2. Ne mažiau kaip 12 mėn. priedams (vienkartiniams priedams garantija netaikoma). |  |