Techninė specifikacija

Endoskopinės video sistemos ir video endoskopo komplektas stroboskopijai – 1 kompl.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.

- Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis ir sąlygos:

6.1 Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2 Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas (jeigu taikoma), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija

1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.

4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.

5. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams

6. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.

- Personalo mokymai:

1. Mokymai ≥ 10 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos),

3. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  | Endoskopinė vaizdo sistema stroboskopijai | Endoskopinė sistema skirta ANG endovizinėms procedūroms su stroboskopijos funkcija – skirta nuotraukų ir vaizdo medžiagos atvaizdavimui bei perdavimui ar perkėlimui, komplekte su specialiu vežimėliu arba mobiliu stovu. Visa sistema turi veikti kaip vieninga sistema, valdoma iš medicininio kompiuterio. |  |
|  | Interaktyvi konsolė | 1. Sistema turi turėti automatinio režimo parinkimo funkciją. Vartotojui paėmus prietaisą iš konsolės laikiklio, automatiškai įjungiamas atitinkamas tyrimo rėžimas pagal paimtą prietaisą. Tai atliekama be papildomų vartotojo veiksmų. 2. Konsolėje turi būti integruotas autoklavuojamas dėklas video nazofaringoskopui 3. Sąsaja su medicininiu kompiuteriu, per kurią perduodami visi vaizdo/valdymo duomenys. |  |
|  | Medicininis liečiamas monitorius su integruotu kompiuteriu | 1. Medicininis liečiamas monitorius su integruotu kompiuteriu, suderinamas su 3 punkte nurodyta konsole 2. Ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 21" 3. Raiška – ne prastesnė kaip Full HD (1920×1080) 4. Ryškumas ne mažesnis nei 250 cd/m, 5. Kontrastas ne mažesnis nei 1000:1, 6. Matymo kampas ne mažesni nei 178°/178°, 7. Vidinė atmintis ne mažiau, nei 500 GB 8. Kompiuteris turi turėti MS Office ir Windows ar lygiavertes licencijas. Licencijos turi būti susietos su perkančiąja organizacija. |  |
|  | Programinė įranga | 1. Programinė įranga turi veikti medicininiame kompiuteryje (4 punktas) ir valdyti 3 punkte nurodytą interaktyvią konsolę bei 6–7 parametrų punktuose nurodytus video nasofaringoskopus. 2. Funkcijos: nuotraukų ir vaizdo sekų įrašymas (video), peržiūra, archyvavimas; garso įrašymas ir atvaizdavimas sinchroniškai su vaizdu. 3. Video įrašai gali būti eksportuojami į kitus programinės įrangos modulius, pvz.: į disfagijos modulį 4. „Quick start“ funkcija leidžianti pradėti video diagnostika nesukūrus paciento failo; 5. Sistema turi turėti galimybę ateityje būti sujungta su ligoninės informacine sistema pacientų duomenų apsikeitimui (DICOM ar lygiavertis). 6. Galimybė karpyti video įrašus; 7. Galimybė spausdinti nuotraukas (spausdintuvas į komplektaciją neįskaičiuotas); 8. Programinės įrangos valdymas klaviatūra, pele ir kojiniu bevieliu jungikliu. Minimi priedai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Lankstus video nasofaringoskopas – plono diametro (pediatrinis) | 1. Lankstus video nasofaringoskopas su lanksčiu galu ir integruotu vaizdo jutikliu („chip-on-the-tip“), skirtas ANG ir balso klosčių stroboskopijai, bei rijimo diagnostikai. 2. Išorinis įkišamo vamzdelio diametras ne didesnis nei 2,8 mm 3. Darbinis ilgis – 320 mm ± 15 mm. 4. Matymo lauko kampas ne mažiau kaip 120° 5. Matymo gylis ne siauresnėse ribose kaip 5–50 mm. 6. Distalinės dalies lenkimo kampai – ne mažiau kaip 130° į viršų ir 130° į apačią. 7. Integruotas LED arba lygiavertis apšvietimas per tą pačią jungtį kaip ir vaizdo signalas, nenaudojant atskiro optinio šviesolaidžio kabelio. 8. Ne mažiau kaip du programuojami funkciniai mygtukai ant rankenos. 9. Integruotas mikrofonas balso/garso įrašymui ir stroboskopijos sinchronizavimui. 10. Laido ilgis ne trumpesnis kaip 1.8 m. 11. Svoris ne didesnis kaip 800 g 12. Lankstaus video nasofaringoskopo apsaugos laipsnis pagal IP kodą ne blogiau, nei IP67 13. Komplekte turi būti sandarumo testavimo pompa – 1 vnt. |  |
|  | Lankstus video nasofaringoskopas – standartinio diametro | 1. Lankstus video nasofaringoskopas su lanksčiu galu ir integruotu vaizdo jutikliu („chip-on-the-tip“), skirtas ANG ir balso klosčių stroboskopijai bei rijimo diagnostikai. 2. Išorinis įkišamo vamzdelio diametras ne didesnis nei 3,7 mm 3. Darbinis ilgis – 320 mm ± 15 mm. 4. Matymo lauko kampas ne mažiau kaip – 90°, 5. Matymo gylis ne siauresnėse ribose kaip 30 – 100 mm. 6. Distalinės dalies lenkimo kampai – ne mažiau kaip 130° į viršų ir 130° į apačią. 7. Integruotas LED ar lygiavertis apšvietimas per tą pačią jungtį kaip ir vaizdo signalas, nenaudojant atskiro optinio šviesolaidžio kabelio. 8. Ne mažiau kaip du programuojami funkciniai mygtukai. 9. Integruotas mikrofonas balso/garso įrašymui ir stroboskopijos sinchronizavimui. 10. Laido ilgis ne trumpesnis kaip 1.8 m. 11. Svoris ne didesnis kaip 800 g 12. Lankstaus video nasofaringoskopo apsaugos laipsnis pagal IP kodą ne blogiau, nei IP67 13. Komplekte turi būti sandarumo testavimo pompa – 1 vnt. |  |
|  | Disfagijos vertinimo ir dokumentavimo modulis | Sistema turi turėti endoskopinio rijimo tyrimo protokolu pagrįstą disfagijos (endoskopinio rijimo) vertinimo ir dokumentavimo modulį, leidžiantį peržiūrėti vaizdo įrašą su elektronine forma, dokumentuoti vedlio principu (žingsnis po žingsnio), įterpti vaizdus ir automatiškai sugeneruoti standartizuotą spausdinamą ataskaitą (MS Word ar lygiaverčiu formatu). |  |
|  | Stroboskopijos vertinimo ir dokumentavimo modulis | Sistema turi turėti stroboskopijos tyrimo protokolu pagrįstą stroboskopijos vertinimo ir dokumentavimo modulį, leidžiantį peržiūrėti vaizdo įrašą su elektronine forma, dokumentuoti vedlio principu (žingsnis po žingsnio), automatiškai sugeneruoti standartizuotą spausdinamą ataskaitą (MS Word ar lygiaverčiu formatu). |  |
|  | Mikrofono ir garso perdavimo sistema | 1. Mikrofonas turi būti integruotas tiesiogiai į nasofaringoskopų rankeną, atskiri pakabinami mikrofonai netenkinami. 2. Mikrofono signalas perduodamas per tą pačią sisteminę jungtį, kaip ir vaizdo duomenys, be papildomų išorinių garso kabelių. 3. Programinėje įrangoje turi būti galimybė įrašyti ir atkurti garso takelį kartu su vaizdo įrašais bei naudoti jį stroboskopijos sinchronizavimui. |  |
|  | Sistemos stovas | 1. Mobilus stovas su ne mažiau kaip 4 ratukais 2. Stove integruotas metalinis krepšys įrankiam susidėti 3. Garso kolonėlės |  |
|  | Maitinimas | 230 V ± 10%, 50 Hz |  |
|  | Saugos ir reglamentavimo reikalavimai | 1. Apsaugos klasė ne žemesnė nei I, 2. Apsaugos klasė nuo skysčių ir kietųjų dalelių ne prastesnis kaip IP21 |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |