## Bendrieji reikalavimai
. | SPS 1 priedas
Techninė specifikacija
Reagentai ir pagalbinės priemonės Molekulinės genetikos ir citogenetikos laboratorijai (10151)
Bendrieji reikalavimai:
1. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3. Tiekėjas turi pateiki siūlomų pagalbinių priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
6. Žalieji kriterijai. Antrinė prekių pakuotė turi būti tinkama perdirbimui. Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
7. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, bet ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių ar taip, kaip nustatyta atskirose pirkimo dalyse (jeigu nustatyta), skaičiuojant nuo pristatymo dienos.

## MGCL_TS
SPS 1 priedas
Techninė specifikacija
Reagentai ir pagalbinės priemonės Molekulinės genetikos ir citogenetikos laboratorijai (10151)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Maksimalus perkamas kiekis | Numatomas PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM, Eur | 1 mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Viso suma be PVM, Eur | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
1 | Pradmenys ir zondai
1.1 | Pradmens nukleotidas, nudruskintas. | Pradmens nukleotidas, nudruskintas. Sintezės apimtis 0,02 umol; Garantuojamas kiekis 3 OD260; Išgrynintas standartiniu nudruskinimo metodu. Pradmenų orientacinis ilgis 15-30 bazių. Pristatomi liofilizuoti. | nukleotidas | 50000 | 21
1.2 | Pradmens nukleotidas, HPLC. | Pradmens nukleotidas, HPLC. Sintezės apimtis 0,02 umol; Garantuojamas kiekis 1 OD260; Išgrynintas HPLC ar HPSF metodu, kartu pateikiama chromatograma; Pradmenų orientacinis ilgis 15-30 bazių. Pristatomi liofilizuoti. | nukleotidas | 2000 | 21
1.3 | Modifikuotas pradmens nukleotidas. | Modifikuotas pradmens nukleotidas. Sintezės apimtis 0,02 umol; Garantuojamas kiekis 1 OD260; Išgrynintas HPLC ar HPSF metodu, kartu pateikiama chromatograma; Pradmenų orientacinis ilgis 5-30 bazių. Pristatomi liofilizuoti. Galimos pasirinkti pradmenų modifikacijos arba kitos spektriškai ir funkciškai ekvivalentiškos žymės: 6-Fam, TET, Atto 520, FITC, JOE, HEX, TAMRA, Cy3, ROX, Yakima Yellow, Atto 532, Atto 488, Cy5, Cy5.5, IRD700, Texas Red, fosfatu ar amino C7 blokuotas 3' galas, biotinintas 5' galas. | pradmuo | 30 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
2 | Mėgintuvėlių etikečių spausdintuvas su lipdukais
2.1 | Mėgintuvėlių etikečių spausdintuvas |  | vnt. | 2 | 21
Lipnių etikečių spausdintuvas |  | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas
2.1.1 | Paskirtis | Spausdintuvas skirtas lipnių etikečių spausdinimui – laboratorijos lipdukus
2.1.2 | Spausdinimo pobūdis | Terminis. Nespalvotas.
2.1.3 | Spausdinimo rezoliucija | Ne mažiau 300 dpi
2.1.4 | Ekranas | Spalvotas, liečiamas, rezoliucija ne prasčiau nei 320x 240 pikselių;
2.1.5 | Prijungimo prie kompiuterio galimybės | LAN kabelis, Wi-Fi, USB kabelis
2.1.6 | Valdymas | Galimybė valdyti per kompiuterį ir liečiamą ekraną.
2.1.7 | Spausdintuvo vidinė atmintis | Ne mažiau nei 512 MB RAM;
2.1.8 | Spausdinimo greitis | Ne mažiau kaip 101,60 mm/sec;
2.1.9 | Lipdukų juostos kirpimas | Automatinis pjaustymas tarp etikečių arba spausdinimo pabaigoje.
2.1.10 | Spausdinimo galimybių išmatavimai | Spausdinamo lipduko“
Minimalus etikėtės plotis – ne daugiau nei 6,35mm;
Maksimalus etiketės lotis – ne daugiau nei 108 mm;
Minimalus etiketės aukštis – ne daugiau nei 6,35mm;
Maksimalus spausdinimo plotis – ne daugiau nei 108mm;
2.1.11 | Lipdukų atpažinimas | Spausdintuvas turi automatiškai atpažinti įdėtą etikečių ruloną pagal „čipą“ – angl. „smart cell“.
2.1.12 | Etikečių/lipdukų keitimas; pasirinkimas | Etikečių/lipdukų ritinėliai pakeičiami ne ilgiau nei per 20 sekundžių. Galimybė rinktis etiketes iš ne mažiau nei 50 medžiagų.
2.1.13 | Programinė įranga | Prie spausdintuvo būti pateikiama programinė įranga spausdinamo ant etikečių teksto maketavimui suderinama su kompiuterių operacine sistema Microsoft Windows 10 ar naujesnėmis versijomis ir su perkamu spausdintuvu. Programinė įranga turi suteikti galimybę vartotojui programuoti ir keisti lipdukų spausdinimo dizainą, spausdinti brūkšninius ir QR kodus, raidinius tekstus, skaičius ir jų kombinacijas (pagal vartotojo poreikius). Automatinis kalibravimas.
2.1.14 | Maitinimas | Elektros maitinimo įtampa 220-240 V (AC), 50 Hz.
2.1.15 | Etiketės, tinkančios aukščiau nurodytam spausdintuvui. | Etiketės/lipdukai ir ant jų atspausdinti užrašai privalo atlaikyti ne mažesnį temperatūrinį intervalą nei: nuo -196 °C iki +70 °C, vandens poveikį ir daugkartinį užšaldymą / atšildymą. Etikečių storis ne didesnis nei 0,0762 mm.
Lipdukai / etiketės po 1 ruloną, kuriame būtų ne mažiau nei 1500 vnt. etikečių:
Etiketė baltos ir raudonos spalvų, blizganti; pagaminta iš poliesterio;
Etiketė/lipdukas sudaryta iš dviejų elementų:
- Rutuliukas – kurio skersmuo ne daugiau nei 9,53mm; raudonos spalvos; klijuojamas ant mėgintuvėlio kamštelio;
- Stačiakampio formos – galima klijuoti ant mėgintuvėlio šono; išmatavimai: aukštis ne daugiau nei 12,70mm; plotis ne daugiau nei 25,40mm; su raudonos spalvos linija viršuje;
Etikečių/ lipdukų rulonas turi būti žymėtas „čipu“ – automatiniam atpažinimui spausdintuve.
2.1.16 | Rašalas – termo juosta | Prie spausdintuvo ir etikečių turi būti pateikta termo juosta, kuri pilnai suderinama su perkamu spausdintuvu ir etiketėmis. Termo juosta supakuota į jau paruoštą darbui laikiklį. Spalva – juoda, juostos darbinė temperatūra ne siauresniame intervale nei nuo +5 °C iki +35 °C. Juostos ilgis – ne trumpesnis nei 60 m, juostos plotis ne didesnis nei 110 mm. Juostos storis ne didesnis nei 0,0045 mm. Juosta turi būti žymėta „čipu“ – automatiniam atpažinimui spausdintuve.
2.1.17 | Komplektacija | Spausdintuvas turi būti pateikiamas kartu su maitinimo laidu, USB laidu, valymo rinkiniu, programine įranga. Taip pat nurodytomis etiketėmis ir termo juosta. Visa sistema turi būti tarpusavyje suderinama ir tinkama dirbti.
2.1.18 | CE ženklinimas | Būtinas
2.1.19 | Atstovavimas | Pasiūlymo teikėjas privalo būti tiesioginis siūlomos įrangos atstovas Lietuvoje, užtikrinantis instaliaciją, garantinį ir po garantinį aptarnavimą bei eksploatacinių dalių teikimo užtikrinimą.
2.1.20 | Garantiniai įsipareigojimai | Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėn. po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, jei gedimas įvyksta dėl gamintojo kaltės.
2.1.21 | Reikalavimai prekių pristatymui ir parengimas naudojimui | Prekių pristatymas į numatomą darbo vietą išpakavimas, sumontavimas, instaliavimas.
2.1.22 | Apmokymai | Apmokymas darbui su etikečių spausdintuvu ir taikomąja programa darbo vietoje
2.2 | Rašalo kasetės, pritaikytosspausdintuvui | Rašalo kasetės lipnių etikečių spausdintuvui. | vnt. | 6 | 21
2.3 | Lipnios etiketės 1,5/2,0 ml ir 0,5 ml mėgintuvėliams | etiketės iš poliesterio; etiketė iš dviejų dalių- stačiakampio ir rutuliuko; stačiakampio išmatavimai:25,40mm x 2,70mm; rutuliuko diametras 9,53mm; atlaiko temperatūros svyravimus; su raudonos spalvos žymėjimu | vnt. | 18 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
3 | Apsauginės priemonės. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai
3.1 | Nitrilo pirštinės XS | Vienkartinės, tvirtos,tinkančios abiem rankom, su tekstūruotu pirštų galiukų raštu, neslystančios sušlapinus, apsaugai nuo chemikalų be talko, XS dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas | vnt. | 40000 | 21
3.2 | Nitrilo pirštinės S | Vienkartinės, tvirtos,tinkančios abiem rankom, su tekstūruotu pirštų galiukų raštu, neslystančios sušlapinus, apsaugai nuo chemikalų be talko, S dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas | vnt | 20000 | 21
3.3 | Nitrilo pirštinės M | Vienkartinės, tvirtos,tinkančios abiem rankom, su tekstūruotu pirštų galiukų raštu, neslystančios sušlapinusapsaugai nuo chemikalų be talkoM dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas | vnt | 10000 | 21
3.4 | Nitrilo pirštinės L | Vienkartinės, tvirtos, tinkančios abiem rankom, su tekstūruotu pirštų galiukų raštu, neslystančios sušlapinus, apsaugai nuo chemikalų be talko, L dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas | vnt | 8000 | 21
3.5 | Nitrilo pirštinės su apsauga nuo etidžio bromido | S dydžio | vnt | 4800 | 21
3.6 | Nitrilo pirštinės su apsauga nuo etidžio bromido | M dydžio | vnt | 5100 | 21
3.7 | Nitrilo pirštinės su apsauga nuo etidžio bromido | L dydžio | vnt | 1000 | 21
3.8 | Nitrilo pirštinės apsaugai nuo chemikalų be talko | S dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas | vnt | 4800 | 21
3.9 | Nitrilo pirštinės apsaugai nuo chemikalų be talko | M dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas | vnt | 4800 | 21
3.1 | Nitrilo pirštinės apsaugai nuo chemikalų be talko | L dydžio, Atitinkančios EN 420, EN 455 ir EN 374 normas | vnt | 1000 | 21
3.11 | Latekso pirštinės be talko | XS dydžio | vnt. | 10800 | 21
3.12 | Latekso pirštinės be talko | S dydžio | vnt. | 40000 | 21
3.13 | Latekso pirštinės be talko | M dydžio | vnt. | 14000 | 21
3.14 | Latekso pirštinės be talko | L dydžio | vnt. | 2000 | 21
3.15 | Rankogaliai | Apsauginiai, polipropileniniai, 38 cm ilgio | pora | 1000 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
4 | Buteliniai dozatoriai
4.1 | Elektroninis dozatorius | Rankinis pilnai elektroninis dozatorius. Antgalių tūrių ribos nuo 0.1 ml iki 50 ml. Dozuojamo tūrio ribos nuo 1 µl iki 50 ml. Galimybė nustatyti, bet kokį dozuojamą tūrį, dozuojamo tūrio ribose. Į dozatoriaus komplektacija įeina pakrovėjas ir pakraunama baterija. Reguliuojamas skysčio pritraukimo ir išpilstymo greitis. Pipetės privalo atitikti ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, CE sertifikatas. Garantija- 5 metai. Privalomas gamintojo patikros sertifikatas. 1vnt./ pak. | pak. | 3 | 21
4.2 | Dozatorius, 1-10 mL | Butelinis dozatorius, paskirstomas tūris nuo 1-10 mL, su gradacija ne rečiau kaip 0,2 mL, su recirkuliaciniu vožtuvu, atsparus rūgštims. | vnt. | 3 | 21
4.3 | Dozatorius, 10-100 mL | Butelinis dozatorius,paskirstomas tūris nuo 10-100 mL, su gradacija ne rečiau kaip 1 mL, su recirkuliaciniu vožtuvu, atsparus rūgštims. | vnt. | 3 | 21
4.4 | Butelinis dozatorius 5-50 ml | Paskirstomas tūris nuo 5 iki 50 mL, su gradacija ne rečiau kaip 1 mL, su "fortron" tipo (arba analogišku) stūmokliu, su recirkuliaciniu vožtuvu, atsparus rūgštims. Komplektuojamas su >3 butelių adapteriais. | vnt. | 3 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
5 | Dėžutės mėginių saugojimui
5.1 | Dėžutės DNR mėginių saugojimui | Pagamintos iš plastiko, tinkamos 1,5 ml ir 2 ml mėgintuvėliams. Atsparios temperatūrai nuo -90C iki +121C, kvadratinės 100 vietų (10x10), su pritvirtintu atsilenkiančiu dangčiu užsifiksuojančiu uždarant. Galimybė pasirinkti bent iš trijų spalvų. | vnt. | 100 | 21
5.2 | Dėžutės mėgintuvėliams | Pagamintos iš plastiko, tinkamos 1,5 ml ir 2 ml mėgintuvėliams. Atsparios temperatūrai nuo -90C iki +121C, kvadratinės 100 vietų (10x10), su pritvirtintu atsilenkiančiu dangčiu užsifiksuojančiu uždarant. Galimybė pasirinkti bent iš trijų spalvų. | vnt. | 20 | 21
5.3 | Dėžutės mėgintuvėliams | Pagamintos iš kartono, tinkamos 1,5 ml ir 2 ml mėgintuvėliams (kartu su intarpais). Kvadratinės 100 vietų (10x10). | vnt. | 500 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
6 | Mėgintuvėliai ir antgaliai su mažu sienelių padengimu DNR/RNR molekulėmis. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai.
6.1 | 2,0 ml talpos mėgintuvėliai su mažu sienelių padengimu DNR/RNR molekulėmis | Pagaminti iš polipropileno, kuris būtinai yra atsparus mechaniniam, cheminių medžiagų ir temperatūrų poveikiui bei ženkliai sumažina mėgintuvėlio sienelių padengimą DNR/RNR molekulėmis, pilnai užtikrina iki 99% molekulių atkūrimą nepriklausomai nuo inkubacijos temperatūros ir laiko. Būtina pateikti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad mėgintuvėliams naudotame polipropilene nėra olemidų, eurokamidų, stearamidų, biocidų ir ftalatų. Būtinas pilnas funkcionalumas esant temperatūroms nuo -85°C iki 99°C Būtinas saugaus užrakto dangtelis, saugantis nuo atsitiktinio atsidarymo bei garavimo saugant ilgą laiką ir kintant laikymo sąlygoms. Būtinas PGR švarumo lygis, be DNR, DN-azių, RN-azių ir PGR inhibitorių Turi atlaikyti ne mažesnį kaip 25000xg išcentrinės jėgos poveikį Būtina galimybė autoklavuoti atidarytus mėgintuvėlius esant ne mažesnei nei 121°C temperatūrai ne trumpiau kaip 20 min. 2,0 ml tūrio | vnt. | 4000 | 21
6.2 | 1,5 ml talpos mėgintuvėliai su mažu sienelių padengimu DNR/RNR molekulėmis | Pagaminti iš polipropileno, kuris būtinai yra atsparus mechaniniam, cheminių medžiagų ir temperatūrų poveikiui bei ženkliai sumažina mėgintuvėlio sienelių padengimą DNR/RNR molekulėmis, pilnai užtikrina iki 99% molekulių atkūrimą nepriklausomai nuo inkubacijos temperatūros ir laiko. Būtina pateikti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad mėgintuvėliams naudotame polipropilene nėra olemidų, eurokamidų, stearamidų, biocidų ir ftalatų. Būtinas pilnas funkcionalumas esant temperatūroms nuo -85°C iki 99°C Būtinas saugaus užrakto dangtelis, saugantis nuo atsitiktinio atsidarymo bei garavimo saugant ilgą laiką ir kintant laikymo sąlygoms. Būtinas PGR švarumo lygis, be DNR, DN-azių, RN-azių ir PGR inhibitorių Turi atlaikyti ne mažesnį kaip 30000xg išcentrinės jėgos poveikį Būtina galimybė autoklavuoti atidarytus mėgintuvėlius esant ne mažesnei nei 121°C temperatūrai ne trumpiau kaip 20 min. 1,5 ml tūrio, kūgio formos dugnu | vnt. | 6000 | 21
6.3 | 0,5 ml talpos mėgintuvėliai su mažu sienelių padengimu DNR/RNR molekulėmis | Pagaminti iš polipropileno, kuris būtinai yra atsparus mechaniniam, cheminių medžiagų ir temperatūrų poveikiui bei ženkliai sumažina mėgintuvėlio sienelių padengimą DNR/RNR molekulėmis, pilnai užtikrina iki 99% molekulių atkūrimą nepriklausomai nuo inkubacijos temperatūros ir laiko. Būtina pateikti gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad mėgintuvėliams naudotame polipropilene nėra olemidų, eurokamidų, stearamidų, biocidų ir ftalatų. Būtinas pilnas funkcionalumas esant temperatūroms nuo -85°C iki 99°C Būtinas saugaus užrakto dangtelis, saugantis nuo atsitiktinio atsidarymo bei garavimo saugant ilgą laiką ir kintant laikymo sąlygoms. Būtinas PGR švarumo lygis, be DNR, DN-azių, RN-azių ir PGR inhibitorių Turi atlaikyti ne mažesnį kaip 30000xg išcentrinės jėgos poveikį Būtina galimybė autoklavuoti atidarytus mėgintuvėlius esant ne mažesnei nei 121°C temperatūrai ne trumpiau kaip 20 min. 0,5 ml tūrio, kūgio formos dugnu | vnt. | 4000 | 21
6.4 | Antgaliai Eppendorf pipetėms su lygiu, hidrofobiniu paviršiumi 0,5-20 ul | Siūlomi antgaliai turi tikti Eppendorf gamintojo pipetėms. Jeigu siūlomi kito gamintojo antgaliai, būtina pateikti pipečių gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad siūlomi antgaliai yra tinkami Eppendorf pipetėms. Vidinis antgalių paviršius turi būti išskirtinai homogeniškas ir hidrofobiškas, turi mažinti dozuojamų skysčių suputojimą bei užtikrinti beveik 100% skysčių pašalinimą iš antgalio. Antgaliai turi užtikrinti beveik visišką dozuojamų skysčių ir jų komponentų pernešimą ruošiant tirpalus skirtus įvairių tipų PGR reakcijoms, vykdant DNR ir baltymų išskyrimą, gryninimą, elektroforezę bei dozuojant detergentus. Naudojant antgalius turi būti pasiekiamas ypatingai didelis jautrumas ir tyrimų atkartojamumas. Siūlomi antgaliai turi neturėti žmogaus DNR, DNazių, RNazių ir PGR inhibitorių. Su pasiūlymu turi būti pateikiamas tai patvirtinantis gamintojo sertifikatas. Siūlomi antgaliai turi būti ne trumpesni nei 46 mm Vieną pakuotę turi sudaryti 10 steriliai supakuoti stoveliai po 96 antgalius ir viena daugkartinio naudojimo, autoklavuojama dėžutė. Prekių tiekėjas turi turėti ISO 13485 sertifikatą. | vnt. | 10000 | 21
6.5 | Antgaliai Eppendorf pipetėms su lygiu, hidrofobiniu paviršiumi 2-200 ul | Siūlomi antgaliai turi tikti Eppendorf gamintojo pipetėms. Jeigu siūlomi kito gamintojo antgaliai, būtina pateikti pipečių gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad siūlomi antgaliai yra tinkami Eppendorf pipetėms. Vidinis antgalių paviršius turi būti išskirtinai homogeniškas ir hidrofobiškas, turi mažinti dozuojamų skysčių suputojimą bei užtikrinti beveik 100% skysčių pašalinimą iš antgalio. Antgaliai turi užtikrinti beveik visišką dozuojamų skysčių ir jų komponentų pernešimą ruošiant tirpalus skirtus įvairių tipų PGR reakcijoms, vykdant DNR ir baltymų išskyrimą, gryninimą, elektroforezę bei dozuojant detergentus. Naudojant antgalius turi būti pasiekiamas ypatingai didelis jautrumas ir tyrimų atkartojamumas. Siūlomi antgaliai turi neturėti žmogaus DNR, DNazių, RNazių ir PGR inhibitorių. Su pasiūlymu turi būti pateikiamas tai patvirtinantis gamintojo sertifikatas. Siūlomi antgaliai turi būti ne trumpesni nei 53 mm Vieną pakuotę turi sudaryti 10 steriliai supakuoti stoveliai po 96 antgalius ir viena daugkartinio naudojimo, autoklavuojama dėžutė. Prekių tiekėjas turi turėti ISO 13485 sertifikatą. | vnt. | 20000 | 21
6.6 | Antgaliai Eppendorf pipetėms su lygiu, hidrofobiniu paviršiumi 50-1000ul | Siūlomi antgaliai turi tikti Eppendorf gamintojo pipetėms. Jeigu siūlomi kito gamintojo antgaliai, būtina pateikti pipečių gamintojo sertifikatą, patvirtinantį, kad siūlomi antgaliai yra tinkami Eppendorf pipetėms. Vidinis antgalių paviršius turi būti išskirtinai homogeniškas ir hidrofobiškas, turi mažinti dozuojamų skysčių suputojimą bei užtikrinti beveik 100% skysčių pašalinimą iš antgalio. Antgaliai turi užtikrinti beveik visišką dozuojamų skysčių ir jų komponentų pernešimą ruošiant tirpalus skirtus įvairių tipų PGR reakcijoms, vykdant DNR ir baltymų išskyrimą, gryninimą, elektroforezę bei dozuojant detergentus. Naudojant antgalius turi būti pasiekiamas ypatingai didelis jautrumas ir tyrimų atkartojamumas. Siūlomi antgaliai turi neturėti žmogaus DNR, DNazių, RNazių ir PGR inhibitorių. Su pasiūlymu turi būti pateikiamas tai patvirtinantis gamintojo sertifikatas. Siūlomi antgaliai turi būti ne trumpesni nei 71 mm Vieną pakuotę turi sudaryti 5 steriliai supakuoti stoveliai po 96 antgalius ir viena daugkartinio naudojimo, autoklavuojama dėžutė. Prekių tiekėjas turi turėti ISO 13485 sertifikatą. | vnt. | 20000 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
7 | Mikromėgintuvėliai
7.1 | 2 ml mikromėgintuvėlis vienkartinio naudojimo | 2 ml talpos polipropileniniai be slydimo agentų (įskaitant oleamidus, erukamidus, stearamidus), biocidų (DiHEMDA druskos) ar plastifikatorių mėgintuvėliai, atsparūs chemikalams. Yra dangtelio konstrukcinė apsauga nuo taršos, užraktas apsaugo nuo atsidarymo centrifugavimo metu. Mėgintuvėlio apačia apvalios formos. Mėgintuvėliai sandariai užsidarantys safe-lock, sterilūs,patvirtinta gamintojo sertifikatu). Dangtelis plokščias, gruoblėtas, patogus žymėjimui. Atlaiko ne mažesnį nei 22000 x g centrifugavimą. Autoklavuojami prie 121° C ne mažiau 20 min. Sugraduoti. Po 1 val. mėgintuvėlių inkubavimo su koncentruota azoto rūgštimi metalų pėdsakų kiekiai turi būti:Al -0,002 ng/µl, Cr - <0,00005 ng/µl, Hg - <0,001 ng/µl, Ni - <0,00005 ng/µl, Zn - <0,001 ng/µl. Pakuotėje ne daugiau 1000vnt. | vnt | 50000 | 21
7.2 | 1,5 ml mikromėgintuvėlis vienkartinio naudojimo | 1,5 ml talpos polipropileniniai be slydimo agentų (įskaitant oleamidus, erukamidus, stearamidus), biocidų (DiHEMDA druskos) ar plastifikatorių mėgintuvėliai, atsparūs chemikalams. Yra dangtelio konstrukcinė apsauga nuo taršos, užraktas apsaugo nuo atsidarymo centrifugavimo metu. Mėgintuvėlio apačia kūgio formos. Mėgintuvėliai sandariai užsidarantys safe-lock, sterilūs, (patvirtinta gamintojo sertifikatu). Dangtelis plokščias, gruoblėtas, patogus žymėjimui. Atlaiko ne mažesnį nei 22000 x g centrifugavimą. Autoklavuojami prie 121° C ne mažiau 20 min. Sugraduoti. Po 1 val. mėgintuvėlių inkubavimo su koncentruota azoto rūgštimi metalų pėdsakų kiekiai turi būti:Al -0,002 ng/µl, Cr - <0,00005 ng/µl, Hg - <0,001 ng/µl, Ni - <0,00005 ng/µl, Zn - <0,001 ng/µl. Pakuotėje ne daugiau 1000vnt. | vnt | 50000 | 21
7.3 | 0,5 ml mikromėgintuvėlis vienkartinio naudojimo | 0,5 ml talpos polipropileniniai be slydimo agentų (įskaitant oleamidus, erukamidus, stearamidus), biocidų (DiHEMDA druskos) ar plastifikatorių mėgintuvėliai, atsparūs chemikalams. Yra dangtelio konstrukcinė apsauga nuo taršos, užraktas apsaugo nuo atsidarymo centrifugavimo metu. Mėgintuvėlio apačia kūgio formos. Mėgintuvėliai sandariai užsidarantys safe-lock, sterilūs, patvirtinta gamintojo sertifikatu). Dangtelis plokščias, gruoblėtas, patogus žymėjimui. Atlaiko ne mažesnį nei 22000 x g centrifugavimą. Autoklavuojami prie 121° C ne mažiau 20 min. Sugraduoti. Po 1 val. mėgintuvėlių inkubavimo su koncentruota azoto rūgštimi metalų pėdsakų kiekiai turi būti:Al -0,003 ng/µl, Cr - <0,00005 ng/µl, Hg - <0,001 ng/µl, Ni - <0,00005 ng/µl, Zn - <0,001 ng/µl. Pakuotėje ne daugiau 500vnt. | vnt | 50000 | 21
7.4 | 1,5 ml mikromėgintuvėlis vienkartinio naudojimo | 1,5 ml talpos polipropileniniai mėgintuvėliai sandariai užsidarantys, atsparūs chemikalams ir išcentriniai centrifugavimo jėgai, dangtelio konstrukcinė apsauga nuo taršos,be žmogaus DNR, DN-azių, RN-azių ir PCR inhibitorių (patvirtinta gamintojo sertifikatu). Dangtelis plokščias, gruoblėtas, patogus žymėjimui. Atlaiko 30000xg centrifugavimą. Autoklavuojami prie 1210 C ne mažiau 20 min. Sugraduoti nuo 0,1 iki 1,5 ml. Paprasta atidaryti ir uždaryti dėl pagerintos dangtelio geometrijos. Pakuotėje ne daugiau 1000 vnt. | vnt. | 40000 | 21
7.5 | 0,5 ml mikromėgintuvėlis vienkartinio naudojimo | 0,5 ml talpos plonasieniai polipropileno mėgintuvėliai. Dangtelio konstrukcinė apsauga nuo taršos, be žmogaus DNR, DN-azių, RN-azių ir PCR inhibitorių (patvirtinta gamintojo sertifikatu); Specialus vietą taupantis dangtelio dizainas (maksimaliai talpai termociklerio bloke), dangtelis gruoblėtas, patogus žymėjimui. Taip pat šone yra pašiurkštintas paviršius žymėjimui. Atlaiko 10000 x g centrifugavimą. Autoklavuojami prie 1210 C ne mažiau 20 min. Pakuotėje ne daugiau 500 vnt. | vnt. | 20000 | 21
7.6 | 0,2 ml mikromėgintuvėlis PGR reakcijai atlikti vienkartinio naudojimo | 0,2 ml talpos plonasieniai polipropileno mėgintuvėliai, juostelės formatu po 8 mėgintuvėlius su atskirai pritvirtintais dangteliai. Dangtelio konstrukcinė apsauga nuo taršos, be žmogaus DNR, DN-azių, RN-azių ir PCR inhibitorių (patvirtinta gamintojo sertifikatu); Specialus vietą taupantis dangtelio dizainas (maksimaliai talpai termociklerio bloke), dangtelis gruoblėtas, patogus žymėjimui. Taip pat šone yra pašiurkštintas paviršius žymėjimui. Atlaiko 10000 x g centrifugavimą. Autoklavuojami prie 1210 C ne mažiau 20 min. Pakuotėje ne daugiau 120 juostelių su 8 mėgintuvėliais. | vnt | 100000 | 21
7.7 | Sedimentaciniai 50 ml mėgintuvėliai be kojelės | Sterilūs, graduoti, su sandariai užsukamu dangteliu, pakuotė ne daugiau kaip 25 mėgintuvėliai | vnt | 2000 | 21
7.8 | Sedimentaciniai 50 ml mėgintuvėliai su kojele | Sterilūs, graduoti, su sandariai užsukamu dangteliu, pakuotė ne daugiau kaip 25 mėgintuvėliai | vnt | 1000 | 21
7.9 | Sedimentaciniai 15 ml mėgintuvėliai | Sterilūs, skaidraus plastiko, graduoti, su sandariai užsukamu dangteliu, tinkami ląstelių kultūrų auginimui | vnt | 30000 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
8 | Antgaliai. Tinkami Eppendorf ir Thermoscientific pipetėms. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai ir vieno gamintojo.
8.1 | 2,5 µl vienkartinio naudojimo antgaliai | PGR švarumo, dėžutėse, supakuoti dėkluose po 5-10, kuriuos galima perkelti į dėžutes. Pakuotėje 960 vnt. antgalių. Komplekte pateikti tam pritaikytas antgalių dėžutes. | vnt | 9600 | 21
8.2 | 10 µl vienkartinio naudojimo antgaliai | PGR švarumo, dėžutėse, supakuoti dėkluose po 5-10, kuriuos galima perkelti į dėžutes. Pakuotėje 960 vnt. antgalių. Komplekte pateikti tam pritaikytas antgalių dėžutes. | vnt | 38400 | 21
8.3 | 20 µl vienkartinio naudojimo antgaliai | PGR švarumo, dėžutėse, supakuoti dėkluose po 5-10, kuriuos galima perkelti į dėžutes. Pakuotėje 960 vnt. antgalių. Komplekte pateikti tam pritaikytas antgalių dėžutes. | vnt | 38400 | 21
8.4 | 100 µl vienkartinio naudojimo antgaliai | PGR švarumo, dėžutėse, supakuoti dėkluose po 5-10, kuriuos galima perkelti į dėžutes. Pakuotėje 960 vnt. antgalių. Komplekte pateikti tam pritaikytas antgalių dėžutes. | vnt. | 38400 | 21
8.5 | 200 µl vienkartinio naudojimo antgaliai | PGR švarumo, dėžutėse, supakuoti dėkluose po 5-10, kuriuos galima perkelti į dėžutes. Pakuotėje 960 vnt. antgalių. Komplekte pateikti tam pritaikytas antgalių dėžutes. | vnt. | 38400 | 21
8.6 | 1000 µl vienkartinio naudojimo antgaliai | PGR švarumo, dėžutėse, supakuoti dėkluose po 5-10, kuriuos galima perkelti į dėžutes. Pakuotėje 960 vnt. antgalių. Komplekte pateikti tam pritaikytas antgalių dėžutes. | vnt. | 19200 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašo tiekėjas
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašo tiekėjas
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašo tiekėjas
9 | Antgaliai be filtro. Tinkami Eppendorf ir Thermoscientific pipetėms. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai.
9.1 | 1000 µl vienkartinio naudojimo antgaliai, polipropileniniai | Nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes | vnt | 50000 | 21
9.2 | 100 µl vienkartinio naudojimo antgaliai, polipropileniniai | Nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes | vnt | 120000 | 21
9.3 | 10 µl vienkartinio naudojimo antgaliai, polipropileniniai | Nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes | vnt. | 120000 | 21
9.4 | 300 µl vienkartinio naudojimo antgaliai mikrodozatoriui, polipropileniniai | Nesterilūs, tinkami sudėti į autoklavuojamas dėžutes | vnt | 3000 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
10 | Antgaliai su filtru. Tinkami Eppendorf ir Thermoscientific pipetėms. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai ir vieno gamintojo.
10.1 | 2,5 µl vienkartinio naudojimo antgaliai su filtru | 34 mm ilgio. Sterilūs, dėžutėse. Pakuotėje 10x96 vnt. | vnt | 38400 | 21
10.2 | 10 µl vienkartinio naudojimo antgaliai su filtru | 40 mm ilgio. Sterilūs, dėžutėse. Pakuotėje 10x96 vnt. | vnt | 38400 | 21
10.3 | 20 µl vienkartinio naudojimo antgaliai su filtru, sterilūs, dėžutėse | 53 mm ilgio. Sterilūs, dėžutėse. Pakuotėje 10x96 vnt. | vnt | 57600 | 21
10.4 | 100 µl vienkartinio naudojimo antgaliai su filtru | 53 mm ilgio. Sterilūs, dėžutėse. Pakuotėje 10x96 vnt. | vnt. | 57600 | 21
10.5 | 200 µl vienkartinio naudojimo antgaliai su filtru | 55 mm ilgio. Sterilūs, dėžutėse. Pakuotėje 10x96 vnt. | vnt. | 38400 | 21
10.6 | 1000 µl vienkartinio naudojimo antgaliai su filtru | 71 mm ilgio. Sterilūs, dėžutėse. Pakuotėje 10x96 vnt. | vnt. | 48000 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
11 | Suspaustas oras |  | vnt. | 30 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
12 | Pastero pipetės
12.1 | Pastero pipetė | Sterili, tūris >4ml, graduota kas 0,5 ml, gradavimas iki 3 ml, įpakuota kiekviena atskirai į polietileno/popieriaus įpakavimą („peel pack“), plastikinė | vnt. | 40000 | 21
12.2 | Pastero pipetė | Nesterili, tūris >7 ml, graduota kas 1 ml, gradavimas iki 5 ml, plastikinė | vnt. | 10000 | 21
12.3 | Pastero pipetė | Nesterili, 1 ml tūrio , iš netoksiško peršviečiamo polipropileno, siauru galiuku. | vnt. | 10000 | 21
12.4 | Plastikinės pastero pipetės | 150 mm ilgio, 3,5 ml tūrio, skersmuo 5 mm, nesterilios, Įpakavimas: 500-1000 vnt/dėž.; Galiojimo laikas neribotas. Būtina nurodyti gamintojo katalogo pavadinimą ir katalogo numerį. | vnt. | 15000 | 21
12.5 | Serologinė pipetė, 10 ml | Sterili, gradavimas > kaip iki 12 ml, įpakuota kiekviena atskirai į polietileno/popieriaus įpakavimą, su vatos filtru, plastikinė | vnt. | 3000 | 21
12.6 | Serologinė pipetė, 25 ml | Sterili, graduota, įpakuota kiekviena atskirai į polietileno/popieriaus įpakavimą, su vatos filtru, plastikinė | vnt. | 1000 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
13 | Saran film laboratorinė plėvelė | Iš polivinilideno chlorido, rulonas 30cm(+/-10cm)×300m(+/-10m), storis 10.5 µm, tinkama elektroforezės gelių pakavimui, nepralaidi etidžio bromidui | vnt | 3 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
14 | Parafilm "M" | skaidrus, plotis 100mm (+/-10mm), ilgis ne mažiau 30m | vnt. | 15 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
15 | Laboratoriniai žymekliai | 0,5mm storio, atsparūs vandeniui ir karščiui, skirti rašyti ant stiklo ir plastiko, nenuplaunamas vandeniu, alkoholiu, greitai džiūstantis, rašantis ant šaltų ir drėgnų paviršių, metalo, stiklo ir plastiko, įv. Spalvų | vnt | 120 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
16 | Laboratoriniai žymekliai | 1 mm galiuku, nenuplaunamas vandeniu, alkoholiu, greitai džiūstantis, rašantis ant šaltų ir drėgnų paviršių, metalo, stiklo ir plastiko, įv. spalvų | vnt. | 60 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
17 | Klijuojamos juostelės mikromėgintuvėliams | 0,5 ml mėgintuvėliams, lipnios šaltyje (iki -80°C), rulonėlis. Galimybė pasirinkti bent iš trijų spalvų. | vnt | 24 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
18 | Klijuojamos juostelės mikromėgintuvėliams | 1,5 ml mėgintuvėliams, lipnios altyje (iki -80°C), rulonėlis. Galimybė pasirinkti bent iš trijų spalvų. | vnt | 24 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
19 | Polietileniniai laboratorinių atliekų maišeliai | 20×30cm dydžio (+/-5cm), autoklavuojami, fasuota po 100 vnt. | vnt. | 6000 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
20 | Stovelis | Stovelis, iš plieno, dengto poliamidu, skirtas 3 ml ir 10 ml talpos mėgintuvėliams (vakutaineriams), talpa: dvi eilės po 6 mėgintuvėlius | vnt. | 10 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti
21 | Dozatoriai. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai ir vieno gamintojo.
21.1 | Mechaninis dozatorius 0,1-2,5 ul | Keičiamo tūrio vienkanalė pipetė. Pipetė privalo turėti: nustatyto tūrio fiksavimo mechanizmą, apsaugantį nuo tūrio nusireguliavimo pipetuojant; 120° besisukančią pirštų atramą, pritaikytą kairiarankiams ir dešniarankiams operatoriams, antgalių nustūmėją valdomą nykščiu, identifikacinei kortelei skirtą vietą, nuimamą pipetės galą. Pipetė privalo būti ergonimiška: turėti lengvą rankeną, tylų ir lengvą tūrio reguliavimą, nedideles pasipriešinimo jėgas stūmokliui, antgalio uždėjimui ir nustūmimui, kad sumažinti pasikartojančio spaudimo sukeliamą pažeidimų riziką. Pipetės tūrio reguliuotojas privalo būti tekstūruotas, o pipetės kūnas – turėti galimybę priklijuoti to paties gamintojo juostelėms geresniam suėmimui. Gamintojas privalo atitikti ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485. Garantija - 3 metai. Privalomas gamintojo patikros sertifikatas. | vnt. | 12 | 21
21.2 | Mechaninis dozatorius 0,5-10 ul | Keičiamo tūrio vienkanalė pipetė. Pipetė privalo turėti: nustatyto tūrio fiksavimo mechanizmą, apsaugantį nuo tūrio nusireguliavimo pipetuojant; 120° besisukančią pirštų atramą, pritaikytą kairiarankiams ir dešniarankiams operatoriams, antgalių nustūmėją valdomą nykščiu, identifikacinei kortelei skirtą vietą, nuimamą pipetės galą. Pipetė privalo būti ergonimiška: turėti lengvą rankeną, tylų ir lengvą tūrio reguliavimą, nedideles pasipriešinimo jėgas stūmokliui, antgalio uždėjimui ir nustūmimui, kad sumažinti pasikartojančio spaudimo sukeliamą pažeidimų riziką. Pipetės tūrio reguliuotojas privalo būti tekstūruotas, o pipetės kūnas – turėti galimybę priklijuoti to paties gamintojo juostelėms geresniam suėmimui. Gamintojas privalo atitikti ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485. Garantija - 3 metai. Privalomas gamintojo patikros sertifikatas. | vnt. | 12 | 21
21.3 | Mechaninis dozatorius 2-20 ul | Keičiamo tūrio vienkanalė pipetė. Pipetė privalo turėti: nustatyto tūrio fiksavimo mechanizmą, apsaugantį nuo tūrio nusireguliavimo pipetuojant; 120° besisukančią pirštų atramą, pritaikytą kairiarankiams ir dešniarankiams operatoriams, antgalių nustūmėją valdomą nykščiu, identifikacinei kortelei skirtą vietą, nuimamą pipetės galą. Pipetė privalo būti ergonimiška: turėti lengvą rankeną, tylų ir lengvą tūrio reguliavimą, nedideles pasipriešinimo jėgas stūmokliui, antgalio uždėjimui ir nustūmimui, kad sumažinti pasikartojančio spaudimo sukeliamą pažeidimų riziką. Pipetės tūrio reguliuotojas privalo būti tekstūruotas, o pipetės kūnas – turėti galimybę priklijuoti to paties gamintojo juostelėms geresniam suėmimui. Gamintojas privalo atitikti ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485. Garantija - 3 metai. Privalomas gamintojo patikros sertifikatas. | vnt. | 12 | 21
21.4 | Mechaninis dozatorius 10-100ul | Keičiamo tūrio vienkanalė pipetė. Pipetė privalo turėti: nustatyto tūrio fiksavimo mechanizmą, apsaugantį nuo tūrio nusireguliavimo pipetuojant; 120° besisukančią pirštų atramą, pritaikytą kairiarankiams ir dešniarankiams operatoriams, antgalių nustūmėją valdomą nykščiu, identifikacinei kortelei skirtą vietą, nuimamą pipetės galą. Pipetė privalo būti ergonimiška: turėti lengvą rankeną, tylų ir lengvą tūrio reguliavimą, nedideles pasipriešinimo jėgas stūmokliui, antgalio uždėjimui ir nustūmimui, kad sumažinti pasikartojančio spaudimo sukeliamą pažeidimų riziką. Pipetės tūrio reguliuotojas privalo būti tekstūruotas, o pipetės kūnas – turėti galimybę priklijuoti to paties gamintojo juostelėms geresniam suėmimui. Gamintojas privalo atitikti ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485. Garantija - 3 metai. Privalomas gamintojo patikros sertifikatas. | vnt. | 12 | 21
21.5 | Mechaninis dozatorius 20-200 ul | Keičiamo tūrio vienkanalė pipetė. Pipetė privalo turėti: nustatyto tūrio fiksavimo mechanizmą, apsaugantį nuo tūrio nusireguliavimo pipetuojant; 120° besisukančią pirštų atramą, pritaikytą kairiarankiams ir dešniarankiams operatoriams, antgalių nustūmėją valdomą nykščiu, identifikacinei kortelei skirtą vietą, nuimamą pipetės galą. Pipetė privalo būti ergonimiška: turėti lengvą rankeną, tylų ir lengvą tūrio reguliavimą, nedideles pasipriešinimo jėgas stūmokliui, antgalio uždėjimui ir nustūmimui, kad sumažinti pasikartojančio spaudimo sukeliamą pažeidimų riziką. Pipetės tūrio reguliuotojas privalo būti tekstūruotas, o pipetės kūnas – turėti galimybę priklijuoti to paties gamintojo juostelėms geresniam suėmimui. Gamintojas privalo atitikti ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485. Garantija - 3 metai. Privalomas gamintojo patikros sertifikatas. | vnt. | 12 | 21
21.6 | Mechaninis dozatorius 100-1000 ul | Keičiamo tūrio vienkanalė pipetė. Pipetė privalo turėti: nustatyto tūrio fiksavimo mechanizmą, apsaugantį nuo tūrio nusireguliavimo pipetuojant; 120° besisukančią pirštų atramą, pritaikytą kairiarankiams ir dešniarankiams operatoriams, antgalių nustūmėją valdomą nykščiu, identifikacinei kortelei skirtą vietą, nuimamą pipetės galą. Pipetė privalo būti ergonimiška: turėti lengvą rankeną, tylų ir lengvą tūrio reguliavimą, nedideles pasipriešinimo jėgas stūmokliui, antgalio uždėjimui ir nustūmimui, kad sumažinti pasikartojančio spaudimo sukeliamą pažeidimų riziką. Pipetės tūrio reguliuotojas privalo būti tekstūruotas, o pipetės kūnas – turėti galimybę priklijuoti to paties gamintojo juostelėms geresniam suėmimui. Gamintojas privalo atitikti ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485. Garantija - 3 metai. Privalomas gamintojo patikros sertifikatas. | vnt. | 20 | 21
21.7 | Dozatorius, 8-kanalis, 0,5-10 ul | Keičiamo tūrio 8-kanalė pipetė. Pipetė privalo turėti: nustatyto tūrio fiksavimo mechanizmą, apsaugantį nuo tūrio nusireguliavimo pipetuojant; 120° besisukančią pirštų atramą, pritaikytą kairiarankiams ir dešniarankiams operatoriams, antgalių nustūmėją valdomą nykščiu, identifikacinei kortelei skirtą vietą, nuimamą pipetės galą. Pipetė privalo būti ergonimiška: turėti lengvą rankeną, tylų ir lengvą tūrio reguliavimą, nedideles pasipriešinimo jėgas stūmokliui, antgalio uždėjimui ir nustūmimui, kad sumažinti pasikartojančio spaudimo sukeliamą pažeidimų riziką. Pipetės tūrio reguliuotojas privalo būti tekstūruotas, o pipetės kūnas – turėti galimybę priklijuoti to paties gamintojo juostelėms geresniam suėmimui. Gamintojas privalo atitikti ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485. Garantija - 3 metai. Privalomas gamintojo patikros sertifikatas. | vnt. | 10 | 21
21.8 | Dozatorius, 8-kanalis, 10-100 ul | Keičiamo tūrio 8-kanalė pipetė. Pipetė privalo turėti: nustatyto tūrio fiksavimo mechanizmą, apsaugantį nuo tūrio nusireguliavimo pipetuojant; 120° besisukančią pirštų atramą, pritaikytą kairiarankiams ir dešniarankiams operatoriams, antgalių nustūmėją valdomą nykščiu, identifikacinei kortelei skirtą vietą, nuimamą pipetės galą. Pipetė privalo būti ergonimiška: turėti lengvą rankeną, tylų ir lengvą tūrio reguliavimą, nedideles pasipriešinimo jėgas stūmokliui, antgalio uždėjimui ir nustūmimui, kad sumažinti pasikartojančio spaudimo sukeliamą pažeidimų riziką. Pipetės tūrio reguliuotojas privalo būti tekstūruotas, o pipetės kūnas – turėti galimybę priklijuoti to paties gamintojo juostelėms geresniam suėmimui. Gamintojas privalo atitikti ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485. Garantija - 3 metai. Privalomas gamintojo patikros sertifikatas. | vnt. | 5 | 21
21.9 | Dozatorius, 8-kanalis, 30-300 ul | Keičiamo tūrio 8-kanalė pipetė. Pipetė privalo turėti: nustatyto tūrio fiksavimo mechanizmą, apsaugantį nuo tūrio nusireguliavimo pipetuojant; 120° besisukančią pirštų atramą, pritaikytą kairiarankiams ir dešniarankiams operatoriams, antgalių nustūmėją valdomą nykščiu, identifikacinei kortelei skirtą vietą, nuimamą pipetės galą. Pipetė privalo būti ergonimiška: turėti lengvą rankeną, tylų ir lengvą tūrio reguliavimą, nedideles pasipriešinimo jėgas stūmokliui, antgalio uždėjimui ir nustūmimui, kad sumažinti pasikartojančio spaudimo sukeliamą pažeidimų riziką. Pipetės tūrio reguliuotojas privalo būti tekstūruotas, o pipetės kūnas – turėti galimybę priklijuoti to paties gamintojo juostelėms geresniam suėmimui. Gamintojas privalo atitikti ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485. Garantija - 3 metai. Privalomas gamintojo patikros sertifikatas. | vnt. | 5 | 21
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur be PVM: | [5 empty] | įrašyti
|  | PVM suma, Eur: | [5 empty] | įrašyti
|  | Bendra pasiūlymo suma, Eur su PVM: | [5 empty] | įrašyti