TSD-1298, VPP-8031

Pooperacinės palatos blokų priedų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lentynėlė monitoriui – 4 vnt. |  |  |
| 1.1. | Reikalavimai lentynėlei | - Lentyna montuojama ant bėgelio priekinėje konsolės dalyje; - Lentynos matmenys (plotis × gylis): (530 × 480) ± 70 mm; - Lentynos leistina apkrova ≥ 5 kg; Pastaba: tvirtinimas pagal ISO 19054 (arba lygiavertį) standartą. |  |
| 1.2. | Reikalavimai paviršiams | - Lentynos paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; - Nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; - Visi paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |
| 1.3. | Suderinamumas | Siūlomi pooperacinės palatos blokų priedai turi būti techniškai suderinamos su turimomis gamintojo „Medical Technologies LBI“ sieninėmis horizontalaus tipo konsolėmis „M-GB09 MULTIPORT“ |  |
| 2. | Lentynėlė su stalčiumi – 4 vnt. |  |  |
| 2.1. | Reikalavimai lentynėlei | - Lentyna su ≥ 1 stalčiumi; - Montuojama ant bėgelio priekinėje konsolės dalyje (po bloku); - Lentynos matmenys (plotis × gylis): (530 × 480) ± 70 mm; - Stalčiaus aukštis: 80–150 mm; - Lentynos leistina apkrova ≥ 10 kg. Pastaba: tvirtinimas pagal ISO 19054 (arba lygiavertį) standartą. |  |
| 2.2. | Reikalavimai paviršiams | - Lentynos paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; - Nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; - Visi paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |
| 2.3. | Suderinamumas | Siūlomi pooperacinės palatos blokų priedai turi būti techniškai suderinamos su turimomis gamintojo „Medical Technologies LBI“ sieninėmis horizontalaus tipo konsolėmis „M-GB09 MULTIPORT“ |  |
| 3. | Infuzijos stovas – 4 vnt. |  |  |
| 3.1. | Reikalavimai konstrukcijai | - Skirtas ≥ 4 infuzinėms pompoms sumontuoti; - Montuojamas ant bėgelio/-ių; - Tvirtinimas ≥ 2 taškuose; - Stovo horizontali padėtis ant bėgelio keičiama; - Su ≥ 2 pasukamomis alkūnėmis ir reguliuojamo aukščio laikikliu ≥ 4 infuzinių tirpalų maišeliams ir/arba buteliams laikyti. Pastaba: tvirtinimas pagal ISO 19054 (arba lygiavertį) standartą. |  |
| 3.2. | Didžiausia leidžiama darbinė apkrova | ≥ 20 kg |  |
| 3.3. | Komplektacija | Stovas sukomplektuotas su bėgeliais, skirtais stovui montuoti prie konsolės ir/arba prie sienos |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) arba Medicininės įrangos gamintojas privalo turėti medicininį ISO 13485 (ar lygiavertį) sertifikatą, o produkcija privalo turėti atitikties deklaraciją CE standarto (ar lygiaverčiams) reikalavimams |  |
| 5. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 6. | Kartu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 7. | Garantijos sąlygos | ≥ 12 mėnesių |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems.